## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM3761
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
08.05.2024 | OOM102 | V 108091 | 13124 | 118 | +
08.05.2024 | OOM102 | V 108092 | 13275 | 114 | +
08.05.2024 | OOM102 | V 108093 | 12978 | 119 | +
08.05.2024 | OOM102 | V 108094 | 13436 | 115 | +
08.05.2024 | OOM102 | V 108095 | 13055 | 117 | +
08.05.2024 | OOM102 | V 108096 | 12994 | 119 | +
08.05.2024 | OOM102 | V 108097 | 12709 | 119 | +
08.05.2024 | OOM102 | V 108098 | 12806 | 117 | +
08.05.2024 | OOM102 | V 108099 | 13310 | 120 | +
08.05.2024 | OOM102 | V 108100 | 13220 | 118 | +
08.05.2024 | OOM102 | V 108101 | 12455 | 115 | +
08.05.2024 | OOM102 | V 108102 | 13101 | 118 | +
08.05.2024 | OOM102 | V 108103 | 13297 | 117 | +
08.05.2024 | OOM102 | V 108104 | 12937 | 118 | +
08.05.2024 | OOM102 | V 108105 | 12837 | 120 | +
08.05.2024 | OOM102 | V 108106 | 12731 | 119 | +
08.05.2024 | OOM102 | V 108107 | 13067 | 119 | +
08.05.2024 | OOM102 | V 108108 | 12765 | 117 | +
08.05.2024 | OOM102 | V 108109 | 12735 | 119 | +
08.05.2024 | OOM102 | V 108110 | 12628 | 120 | +
08.05.2024 | OOM102 | V 108111 | 12849 | 120 | +
08.05.2024 | OOM102 | V 108112 | 12743 | 119 | +
08.05.2024 | OOM102 | V 108113 | 12585 | 120 | +
08.05.2024 | OOM102 | V 108114 | 12924 | 120 | +
08.05.2024 | OOM102 | V 108115 | 12595 | 119 | +
08.05.2024 | OOM102 | V 108116 | 12752 | 119 | +
08.05.2024 | OOM102 | V 108117 | 12783 | 120 | +
08.05.2024 | OOM102 | V 108118 | 12590 | 120 | +
08.05.2024 | OOM102 | V 108119 | 12994 | 118 | +
08.05.2024 | OOM102 | V 108120 | 12865 | 120 | +
08.05.2024 | OOM102 | V 108121 | 12546 | 120 | +
08.05.2024 | OOM102 | V 108122 | 12984 | 120 | +
08.05.2024 | OOM102 | V 108123 | 12502 | 120 | +
08.05.2024 | OOM102 | V 108124 | 12314 | 118 | +
08.05.2024 | OOM102 | V 108125 | 12811 | 119 | +
08.05.2024 | OOM102 | V 108126 | 12677 | 120 | +
08.05.2024 | OOM102 | V 108127 | 12747 | 120 | +
08.05.2024 | OOM102 | V 108128 | 12795 | 118 | +
08.05.2024 | OOM102 | V 108129 | 12792 | 118 | +
08.05.2024 | OOM102 | V 108130 | 12904 | 116 | +
08.05.2024 | OOM102 | V 108131 | 12809 | 119 | +
08.05.2024 | OOM102 | V 108132 | 12514 | 118 | +
08.05.2024 | OOM102 | V 108133 | 12801 | 119 | +
08.05.2024 | OOM102 | V 108134 | 12796 | 118 | +
08.05.2024 | OOM102 | V 108135 | 12802 | 118 | +
08.05.2024 | OOM102 | V 108136 | 12559 | 120 | +
08.05.2024 | OOM102 | V 108137 | 12806 | 119 | +
08.05.2024 | OOM102 | V 108138 | 12576 | 117 | +
08.05.2024 | OOM102 | V 108139 | 13019 | 118 | +
08.05.2024 | OOM102 | V 108140 | 12901 | 119 | +
08.05.2024 | OOM102 | V 108141 | 12970 | 119 | +
08.05.2024 | OOM102 | V 108142 | 12931 | 119 | +
08.05.2024 | OOM102 | V 108143 | 12605 | 119 | +
08.05.2024 | OOM102 | V 108144 | 12772 | 119 | +
08.05.2024 | OOM102 | V 108145 | 12642 | 119 | +
08.05.2024 | OOM102 | V 108146 | 13123 | 119 | +
08.05.2024 | OOM102 | V 108147 | 12908 | 118 | +
08.05.2024 | OOM102 | V 108148 | 12824 | 120 | +
08.05.2024 | OOM102 | V 108149 | 12910 | 120 | +
08.05.2024 | OOM102 | V 108150 | 12885 | 119 | +
08.05.2024 | OOM102 | V 108151 | 12572 | 116 | +
08.05.2024 | OOM102 | V 108152 | 12667 | 118 | +
08.05.2024 | OOM102 | V 108153 | 12831 | 120 | +
08.05.2024 | OOM102 | V 108154 | 12630 | 119 | +
08.05.2024 | OOM102 | V 108155 | 12773 | 120 | +
08.05.2024 | OOM102 | V 108156 | 12702 | 120 | +
08.05.2024 | OOM102 | V 108157 | 12519 | 119 | +
08.05.2024 | OOM102 | V 108158 | 12597 | 118 | +
08.05.2024 | OOM102 | V 108159 | 12819 | 119 | +
08.05.2024 | OOM102 | V 108160 | 12737 | 120 | +
08.05.2024 | OOM102 | V 108161 | 12768 | 120 | +
08.05.2024 | OOM102 | V 108162 | 12728 | 119 | +
08.05.2024 | OOM102 | V 108163 | 12639 | 117 | +
08.05.2024 | OOM102 | V 108164 | 12676 | 118 | +
08.05.2024 | OOM102 | V 108165 | 12684 | 119 | +
08.05.2024 | OOM102 | V 108166 | 12885 | 117 | +
08.05.2024 | OOM102 | V 108167 | 12868 | 119 | +
08.05.2024 | OOM102 | V 108168 | 12837 | 120 | +
08.05.2024 | OOM102 | V 108169 | 12720 | 120 | +
08.05.2024 | OOM102 | V 108170 | 12728 | 120 | +
08.05.2024 | OOM102 | V 108171 | 12490 | 120 | +
08.05.2024 | OOM102 | V 108172 | 12622 | 119 | +
08.05.2024 | OOM102 | V 108173 | 12658 | 120 | +
08.05.2024 | OOM102 | V 108174 | 13017 | 118 | +
08.05.2024 | OOM102 | V 108175 | 12737 | 117 | +
08.05.2024 | OOM102 | V 108176 | 12558 | 117 | +
08.05.2024 | OOM102 | V 108177 | 12802 | 119 | +
08.05.2024 | OOM102 | V 108178 | 12605 | 118 | +
08.05.2024 | OOM102 | V 108179 | 12923 | 119 | +
08.05.2024 | OOM102 | V 108180 | 12855 | 118 | +
08.05.2024 | OOM102 | V 108181 | 12744 | 119 | +
08.05.2024 | OOM102 | V 108182 | 12834 | 118 | +
08.05.2024 | OOM102 | V 108183 | 12881 | 120 | +
08.05.2024 | OOM102 | V 108184 | 12667 | 118 | +
08.05.2024 | OOM102 | V 108185 | 12891 | 119 | +
08.05.2024 | OOM102 | V 108186 | 12577 | 119 | +
08.05.2024 | OOM102 | V 108187 | 12913 | 118 | +
08.05.2024 | OOM102 | V 108188 | 12995 | 119 | +
08.05.2024 | OOM102 | V 108189 | 12949 | 119 | +
08.05.2024 | OOM102 | V 108190 | 12905 | 118 | +
08.05.2024 | OOM102 | V 108191 | 12997 | 120 | +
08.05.2024 | OOM102 | V 108192 | 12867 | 120 | +
08.05.2024 | OOM102 | V 108193 | 13007 | 118 | +
08.05.2024 | OOM102 | V 108194 | 12895 | 120 | +
08.05.2024 | OOM102 | V 108195 | 12687 | 119 | +
08.05.2024 | OOM102 | V 108196 | 12873 | 120 | +
08.05.2024 | OOM102 | V 108197 | 12377 | 119 | +
08.05.2024 | OOM102 | V 108198 | 12673 | 117 | +
08.05.2024 | OOM102 | V 108199 | 12536 | 117 | +
08.05.2024 | OOM102 | V 108200 | 12696 | 118 | +
08.05.2024 | OOM102 | V 108201 | 12842 | 120 | +
08.05.2024 | OOM102 | V 108202 | 12924 | 120 | +
13.05.2024 | OOM102 | V 108203 | 12772 | 29 | +
13.05.2024 | OOM102 | V 108204 | 12749 | 99 | +
13.05.2024 | OOM102 | V 108205 | 12834 | 50 | +
13.05.2024 | OOM102 | V 108206 | 12929 | 86 | +
13.05.2024 | OOM102 | V 108207 | 12548 | 80 | +
13.05.2024 | OOM102 | V 108208 | 12769 | 89 | +
13.05.2024 | OOM102 | V 108209 | 13222 | 120 | +
13.05.2024 | OOM102 | V 108210 | 12826 | 119 | +
13.05.2024 | OOM102 | V 108211 | 13081 | 120 | +
13.05.2024 | OOM102 | V 108212 | 12876 | 120 | +
13.05.2024 | OOM102 | V 108213 | 12979 | 120 | +
13.05.2024 | OOM102 | V 108214 | 12879 | 120 | +
13.05.2024 | OOM102 | V 108215 | 12848 | 119 | +
13.05.2024 | OOM102 | V 108216 | 12842 | 120 | +
13.05.2024 | OOM102 | V 108217 | 13059 | 120 | +
13.05.2024 | OOM102 | V 108218 | 12836 | 119 | +
13.05.2024 | OOM102 | V 108219 | 13043 | 120 | +
13.05.2024 | OOM102 | V 108220 | 12813 | 120 | +
13.05.2024 | OOM102 | V 108221 | 12882 | 119 | +
13.05.2024 | OOM102 | V 108222 | 13055 | 120 | +
13.05.2024 | OOM102 | V 108223 | 12896 | 120 | +
13.05.2024 | OOM102 | V 108224 | 12797 | 120 | +
13.05.2024 | OOM102 | V 108225 | 12947 | 117 | +
13.05.2024 | OOM102 | V 108226 | 12672 | 119 | +
13.05.2024 | OOM102 | V 108227 | 12956 | 120 | +
13.05.2024 | OOM102 | V 108228 | 12842 | 119 | +
13.05.2024 | OOM102 | V 108229 | 13028 | 119 | +
13.05.2024 | OOM102 | V 108230 | 12693 | 118 | +
13.05.2024 | OOM102 | V 108231 | 12892 | 120 | +
13.05.2024 | OOM102 | V 108232 | 12941 | 120 | +
13.05.2024 | OOM102 | V 108233 | 12824 | 118 | +
13.05.2024 | OOM102 | V 108234 | 12864 | 120 | +
13.05.2024 | OOM102 | V 108235 | 12705 | 118 | +
13.05.2024 | OOM102 | V 108236 | 12965 | 119 | +
13.05.2024 | OOM102 | V 108237 | 12847 | 120 | +
13.05.2024 | OOM102 | V 108238 | 12559 | 119 | +
13.05.2024 | OOM102 | V 108239 | 12908 | 119 | +
13.05.2024 | OOM102 | V 108240 | 12734 | 118 | +
13.05.2024 | OOM102 | V 108241 | 12819 | 120 | +
13.05.2024 | OOM102 | V 108242 | 12921 | 119 | +
13.05.2024 | OOM102 | V 108243 | 12824 | 120 | +
13.05.2024 | OOM102 | V 108244 | 12918 | 119 | +
13.05.2024 | OOM102 | V 108245 | 12869 | 120 | +
13.05.2024 | OOM102 | V 108246 | 12819 | 118 | +
13.05.2024 | OOM102 | V 108247 | 12963 | 120 | +
13.05.2024 | OOM102 | V 108248 | 12928 | 120 | +
13.05.2024 | OOM102 | V 108249 | 12784 | 120 | +
13.05.2024 | OOM102 | V 108250 | 12893 | 119 | +
13.05.2024 | OOM102 | V 108251 | 12751 | 120 | +
13.05.2024 | OOM102 | V 108252 | 12762 | 120 | +
13.05.2024 | OOM102 | V 108253 | 12677 | 120 | +
13.05.2024 | OOM102 | V 108254 | 12648 | 119 | +
13.05.2024 | OOM102 | V 108255 | 13030 | 118 | +
13.05.2024 | OOM102 | V 108256 | 13113 | 119 | +
13.05.2024 | OOM102 | V 108257 | 12814 | 118 | +
13.05.2024 | OOM102 | V 108258 | 13003 | 120 | +
13.05.2024 | OOM102 | V 108259 | 12782 | 120 | +
13.05.2024 | OOM102 | V 108260 | 12596 | 120 | +
13.05.2024 | OOM102 | V 108261 | 12840 | 119 | +
13.05.2024 | OOM102 | V 108262 | 12705 | 119 | +
13.05.2024 | OOM102 | V 108263 | 12872 | 119 | +
13.05.2024 | OOM102 | V 108264 | 13058 | 120 | +
13.05.2024 | OOM102 | V 108265 | 12771 | 120 | +
13.05.2024 | OOM102 | V 108266 | 12876 | 117 | +
13.05.2024 | OOM102 | V 108267 | 12867 | 120 | +
13.05.2024 | OOM102 | V 108268 | 12802 | 119 | +
13.05.2024 | OOM102 | V 108269 | 12615 | 119 | +
13.05.2024 | OOM102 | V 108270 | 12725 | 119 | +
13.05.2024 | OOM102 | V 108271 | 12801 | 120 | +
13.05.2024 | OOM102 | V 108272 | 12899 | 120 | +
13.05.2024 | OOM102 | V 108273 | 12913 | 119 | +
13.05.2024 | OOM102 | V 108274 | 12951 | 119 | +
13.05.2024 | OOM102 | V 108275 | 12844 | 120 | +
13.05.2024 | OOM102 | V 108276 | 12988 | 118 | +
13.05.2024 | OOM102 | V 108277 | 13039 | 119 | +
13.05.2024 | OOM102 | V 108278 | 12777 | 117 | +
13.05.2024 | OOM102 | V 108279 | 13087 | 120 | +
13.05.2024 | OOM102 | V 108280 | 13067 | 120 | +
13.05.2024 | OOM102 | V 108281 | 12894 | 120 | +
13.05.2024 | OOM102 | V 108282 | 12735 | 118 | +
13.05.2024 | OOM102 | V 108283 | 12957 | 120 | +
13.05.2024 | OOM102 | V 108284 | 12776 | 119 | +
13.05.2024 | OOM102 | V 108285 | 12782 | 120 | +
13.05.2024 | OOM102 | V 108286 | 12853 | 119 | +
13.05.2024 | OOM102 | V 108287 | 13017 | 118 | +
13.05.2024 | OOM102 | V 108288 | 13073 | 116 | +
13.05.2024 | OOM102 | V 108289 | 13059 | 119 | +
13.05.2024 | OOM102 | V 108290 | 12852 | 120 | +
13.05.2024 | OOM102 | V 108291 | 12745 | 118 | +
13.05.2024 | OOM102 | V 108292 | 12657 | 118 | +
13.05.2024 | OOM102 | V 108293 | 12617 | 119 | +
13.05.2024 | OOM102 | V 108294 | 12726 | 118 | +
13.05.2024 | OOM102 | V 108295 | 12686 | 120 | +
13.05.2024 | OOM102 | V 108296 | 12888 | 119 | +
13.05.2024 | OOM102 | V 108297 | 13058 | 118 | +
13.05.2024 | OOM102 | V 108298 | 12805 | 120 | +
13.05.2024 | OOM102 | V 108299 | 12714 | 120 | +
13.05.2024 | OOM102 | V 108300 | 12757 | 117 | +
13.05.2024 | OOM102 | V 108301 | 12825 | 120 | +
13.05.2024 | OOM102 | V 108302 | 13024 | 120 | +
13.05.2024 | OOM102 | V 108303 | 12908 | 118 | +
13.05.2024 | OOM102 | V 108304 | 12956 | 120 | +
13.05.2024 | OOM102 | V 108305 | 12967 | 120 | +
13.05.2024 | OOM102 | V 108306 | 13014 | 118 | +
13.05.2024 | OOM102 | V 108307 | 12795 | 119 | +
13.05.2024 | OOM102 | V 108308 | 13035 | 120 | +
13.05.2024 | OOM102 | V 108309 | 12742 | 120 | +
13.05.2024 | OOM102 | V 108310 | 12673 | 120 | +
13.05.2024 | OOM102 | V 108311 | 12716 | 119 | +
13.05.2024 | OOM102 | V 108312 | 12894 | 118 | +
13.05.2024 | OOM102 | V 108313 | 12925 | 119 | +
13.05.2024 | OOM102 | V 108314 | 12881 | 120 | +
13.05.2024 | OOM102 | V 108315 | 12653 | 120 | +
13.05.2024 | OOM102 | V 108316 | 12825 | 120 | +
13.05.2024 | OOM102 | V 108317 | 12884 | 118 | +
13.05.2024 | OOM102 | V 108318 | 12954 | 119 | +
13.05.2024 | OOM102 | V 108319 | 12913 | 118 | +
13.05.2024 | OOM102 | V 108320 | 12989 | 118 | +
13.05.2024 | OOM102 | V 108321 | 12810 | 118 | +
13.05.2024 | OOM102 | V 108322 | 12825 | 119 | +
13.05.2024 | OOM102 | V 108323 | 12683 | 118 | +
13.05.2024 | OOM102 | V 108324 | 13004 | 119 | +
13.05.2024 | OOM102 | V 108325 | 12897 | 120 | +
13.05.2024 | OOM102 | V 108326 | 12703 | 119 | +
13.05.2024 | OOM102 | V 108327 | 12760 | 119 | +
13.05.2024 | OOM102 | V 108328 | 12817 | 119 | +
13.05.2024 | OOM102 | V 108329 | 12636 | 120 | +
13.05.2024 | OOM102 | V 108330 | 12695 | 119 | +
13.05.2024 | OOM102 | V 108331 | 12880 | 120 | +
13.05.2024 | OOM102 | V 108332 | 12760 | 119 | +
13.05.2024 | OOM102 | V 108333 | 12710 | 120 | +
13.05.2024 | OOM102 | V 108334 | 12772 | 119 | +
13.05.2024 | OOM102 | V 108335 | 12784 | 119 | +
13.05.2024 | OOM102 | V 108336 | 12507 | 120 | +
13.05.2024 | OOM102 | V 108337 | 12686 | 120 | +
13.05.2024 | OOM102 | V 108338 | 12658 | 119 | +
13.05.2024 | OOM102 | V 108339 | 12793 | 120 | +
13.05.2024 | OOM102 | V 108340 | 12997 | 120 | +
13.05.2024 | OOM102 | V 108341 | 12833 | 119 | +
13.05.2024 | OOM102 | V 108342 | 12722 | 120 | +
13.05.2024 | OOM102 | V 108343 | 12695 | 120 | +
13.05.2024 | OOM102 | V 108344 | 12870 | 119 | +
13.05.2024 | OOM102 | V 108345 | 13018 | 116 | +
13.05.2024 | OOM102 | V 108346 | 12848 | 120 | +
13.05.2024 | OOM102 | V 108347 | 13016 | 120 | +
13.05.2024 | OOM102 | V 108348 | 12962 | 119 | +
13.05.2024 | OOM102 | V 108349 | 12988 | 119 | +
13.05.2024 | OOM102 | V 108350 | 12859 | 120 | +
13.05.2024 | OOM102 | V 108351 | 13223 | 118 | +
13.05.2024 | OOM102 | V 108352 | 12850 | 119 | +
13.05.2024 | OOM102 | V 108353 | 12910 | 118 | +
13.05.2024 | OOM102 | V 108354 | 12952 | 118 | +
13.05.2024 | OOM102 | V 108355 | 12882 | 118 | +
13.05.2024 | OOM102 | V 108356 | 12704 | 118 | +
13.05.2024 | OOM102 | V 108357 | 12674 | 120 | +
13.05.2024 | OOM102 | V 108358 | 12742 | 120 | +
13.05.2024 | OOM102 | V 108359 | 12909 | 120 | +
13.05.2024 | OOM102 | V 108360 | 12785 | 119 | +
13.05.2024 | OOM102 | V 108361 | 12957 | 119 | +
13.05.2024 | OOM102 | V 108362 | 12752 | 120 | +
13.05.2024 | OOM102 | V 108363 | 13010 | 120 | +
13.05.2024 | OOM102 | V 108364 | 12876 | 118 | +
13.05.2024 | OOM102 | V 108365 | 12734 | 118 | +
13.05.2024 | OOM102 | V 108366 | 12756 | 120 | +
13.05.2024 | OOM102 | V 108367 | 13112 | 117 | +
13.05.2024 | OOM102 | V 108368 | 12854 | 119 | +
13.05.2024 | OOM102 | V 108369 | 12884 | 119 | +
13.05.2024 | OOM102 | V 108370 | 13023 | 120 | +
13.05.2024 | OOM102 | V 108371 | 12976 | 118 | +
13.05.2024 | OOM102 | V 108372 | 12797 | 119 | +
13.05.2024 | OOM102 | V 108373 | 12917 | 119 | +
13.05.2024 | OOM102 | V 108374 | 12675 | 120 | +
13.05.2024 | OOM102 | V 108375 | 12822 | 119 | +
13.05.2024 | OOM102 | V 108376 | 12754 | 118 | +
13.05.2024 | OOM102 | V 108377 | 12981 | 119 | +
13.05.2024 | OOM102 | V 108378 | 12663 | 120 | +
13.05.2024 | OOM102 | V 108379 | 12965 | 118 | +
13.05.2024 | OOM102 | V 108380 | 12806 | 120 | +
13.05.2024 | OOM102 | V 108381 | 12945 | 117 | +
13.05.2024 | OOM102 | V 108382 | 12762 | 118 | +
13.05.2024 | OOM102 | V 108383 | 12876 | 118 | +
13.05.2024 | OOM102 | V 108384 | 12897 | 119 | +
13.05.2024 | OOM102 | V 108385 | 12947 | 120 | +
13.05.2024 | OOM102 | V 108386 | 13099 | 119 | +
13.05.2024 | OOM102 | V 108387 | 12887 | 118 | +
13.05.2024 | OOM102 | V 108388 | 12834 | 120 | +
13.05.2024 | OOM102 | V 108389 | 12632 | 119 | +
13.05.2024 | OOM102 | V 108390 | 12754 | 119 | +