## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM3761
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
23.05.2024 | OOM102-A | V 103951 | 11357 | 119 | +
23.05.2024 | OOM102-A | V 103952 | 11018 | 118 | +
23.05.2024 | OOM102-A | V 103953 | 11343 | 119 | +
23.05.2024 | OOM102-A | V 103954 | 11212 | 117 | +
23.05.2024 | OOM102-A | V 103955 | 11230 | 116 | +
23.05.2024 | OOM102-A | V 103956 | 11264 | 120 | +
23.05.2024 | OOM102-A | V 103957 | 11331 | 118 | +
23.05.2024 | OOM102-A | V 103958 | 11265 | 119 | +
23.05.2024 | OOM102-A | V 103959 | 11273 | 119 | +
23.05.2024 | OOM102-A | V 103960 | 11376 | 119 | +
23.05.2024 | OOM102-A | V 103961 | 11343 | 120 | +
23.05.2024 | OOM102-A | V 103962 | 11128 | 118 | +
23.05.2024 | OOM102-A | V 103963 | 11165 | 119 | +
23.05.2024 | OOM102-A | V 103964 | 11191 | 120 | +
23.05.2024 | OOM102-A | V 103965 | 11130 | 119 | +
23.05.2024 | OOM102-A | V 103966 | 11058 | 120 | +
23.05.2024 | OOM102-A | V 103967 | 11372 | 118 | +
23.05.2024 | OOM102-A | V 103968 | 11173 | 120 | +
23.05.2024 | OOM102-A | V 103969 | 11347 | 107 | +
23.05.2024 | OOM102-A | V 103970 | 11178 | 120 | +
23.05.2024 | OOM102-A | V 103971 | 11375 | 113 | +
23.05.2024 | OOM102-A | V 103972 | 11087 | 116 | +
23.05.2024 | OOM102-A | V 103973 | 11131 | 120 | +
23.05.2024 | OOM102-A | V 103974 | 11550 | 119 | +
23.05.2024 | OOM102-A | V 103975 | 11403 | 117 | +
23.05.2024 | OOM102-A | V 103976 | 11220 | 117 | +
23.05.2024 | OOM102-A | V 103977 | 11259 | 106 | +
23.05.2024 | OOM102-A | V 103978 | 11220 | 120 | +
23.05.2024 | OOM102-A | V 103979 | 11147 | 120 | +
23.05.2024 | OOM102-A | V 103980 | 10994 | 118 | +
23.05.2024 | OOM102-A | V 103981 | 11530 | 116 | +
23.05.2024 | OOM102-A | V 103982 | 11440 | 120 | +
23.05.2024 | OOM102-A | V 103983 | 11317 | 120 | +
23.05.2024 | OOM102-A | V 103984 | 11226 | 119 | +
23.05.2024 | OOM102-A | V 103985 | 11258 | 118 | +
23.05.2024 | OOM102-A | V 103986 | 11219 | 117 | +
23.05.2024 | OOM102-A | V 103987 | 11403 | 120 | +
23.05.2024 | OOM102-A | V 103988 | 11195 | 119 | +
23.05.2024 | OOM102-A | V 103989 | 11122 | 118 | +
23.05.2024 | OOM102-A | V 103990 | 11350 | 119 | +
23.05.2024 | OOM102-A | V 103991 | 11341 | 119 | +
23.05.2024 | OOM102-A | V 103992 | 11137 | 118 | +
23.05.2024 | OOM102-A | V 103993 | 11118 | 119 | +
23.05.2024 | OOM102-A | V 103994 | 11091 | 119 | +
23.05.2024 | OOM102-A | V 103995 | 11367 | 120 | +
23.05.2024 | OOM102-A | V 103996 | 11098 | 117 | +
23.05.2024 | OOM102-A | V 103997 | 11331 | 117 | +
23.05.2024 | OOM102-A | V 103998 | 11256 | 120 | +
23.05.2024 | OOM102-A | V 103999 | 11281 | 118 | +
23.05.2024 | OOM102-A | V 104000 | 11330 | 119 | +
23.05.2024 | OOM102-A | V 104001 | 11351 | 120 | +
23.05.2024 | OOM102-A | V 104002 | 11036 | 119 | +
23.05.2024 | OOM102-A | V 104003 | 11170 | 119 | +
23.05.2024 | OOM102-A | V 104004 | 11084 | 117 | +
23.05.2024 | OOM102-A | V 104005 | 11294 | 120 | +
23.05.2024 | OOM102-A | V 104006 | 11410 | 118 | +
23.05.2024 | OOM102-A | V 104007 | 11184 | 120 | +
23.05.2024 | OOM102-A | V 104008 | 11252 | 119 | +
23.05.2024 | OOM102-A | V 104009 | 11244 | 118 | +
23.05.2024 | OOM102-A | V 104010 | 11167 | 120 | +
23.05.2024 | OOM102-A | V 104011 | 11231 | 117 | +
23.05.2024 | OOM102-A | V 104012 | 10995 | 117 | +
23.05.2024 | OOM102-A | V 104013 | 11091 | 120 | +
23.05.2024 | OOM102-A | V 104014 | 11061 | 120 | +
23.05.2024 | OOM102-A | V 104015 | 11093 | 119 | +
23.05.2024 | OOM102-A | V 104016 | 11109 | 120 | +
23.05.2024 | OOM102-A | V 104017 | 11110 | 120 | +
23.05.2024 | OOM102-A | V 104018 | 11188 | 120 | +
23.05.2024 | OOM102-A | V 104019 | 11211 | 118 | +
23.05.2024 | OOM102-A | V 104020 | 11352 | 120 | +
23.05.2024 | OOM102-A | V 104021 | 10987 | 118 | +
23.05.2024 | OOM102-A | V 104022 | 11291 | 120 | +
23.05.2024 | OOM102-A | V 104023 | 11053 | 118 | +
23.05.2024 | OOM102-A | V 104024 | 11066 | 118 | +
23.05.2024 | OOM102-A | V 104025 | 11152 | 119 | +
23.05.2024 | OOM102-A | V 104026 | 11276 | 119 | +
23.05.2024 | OOM102-A | V 104027 | 11203 | 119 | +
23.05.2024 | OOM102-A | V 104028 | 11222 | 118 | +
23.05.2024 | OOM102-A | V 104029 | 11125 | 120 | +
23.05.2024 | OOM102-A | V 104030 | 11277 | 120 | +
23.05.2024 | OOM102-A | V 104031 | 11354 | 120 | +
23.05.2024 | OOM102-A | V 104032 | 11293 | 120 | +
23.05.2024 | OOM102-A | V 104033 | 11333 | 120 | +
23.05.2024 | OOM102-A | V 104034 | 11059 | 119 | +
23.05.2024 | OOM102-A | V 104035 | 11285 | 116 | +
23.05.2024 | OOM102-A | V 104036 | 11288 | 119 | +
23.05.2024 | OOM102-A | V 104037 | 11162 | 119 | +
23.05.2024 | OOM102-A | V 104038 | 11299 | 116 | +
23.05.2024 | OOM102-A | V 104039 | 11207 | 118 | +
23.05.2024 | OOM102-A | V 104040 | 11030 | 118 | +
23.05.2024 | OOM102-A | V 104041 | 11270 | 118 | +
23.05.2024 | OOM102-A | V 104042 | 11000 | 120 | +
23.05.2024 | OOM102-A | V 104043 | 11286 | 119 | +
23.05.2024 | OOM102-A | V 104044 | 11333 | 117 | +
23.05.2024 | OOM102-A | V 104045 | 11313 | 116 | +
23.05.2024 | OOM102-A | V 104046 | 11375 | 118 | +
23.05.2024 | OOM102-A | V 104047 | 11219 | 116 | +
23.05.2024 | OOM102-A | V 104048 | 11348 | 119 | +
23.05.2024 | OOM102-A | V 104049 | 11347 | 120 | +
23.05.2024 | OOM102-A | V 104050 | 11346 | 116 | +
23.05.2024 | OOM102-A | V 104051 | 11177 | 118 | +
23.05.2024 | OOM102-A | V 104052 | 11149 | 118 | +
23.05.2024 | OOM102-A | V 104053 | 11124 | 118 | +
23.05.2024 | OOM102-A | V 104054 | 11233 | 116 | +
23.05.2024 | OOM102-A | V 104055 | 11294 | 118 | +
23.05.2024 | OOM102-A | V 104056 | 11210 | 120 | +
23.05.2024 | OOM102-A | V 104057 | 11393 | 117 | +
23.05.2024 | OOM102-A | V 104058 | 10993 | 120 | +
23.05.2024 | OOM102-A | V 104059 | 11270 | 119 | +
23.05.2024 | OOM102-A | V 104060 | 11258 | 119 | +
23.05.2024 | OOM102-A | V 104061 | 11343 | 120 | +
23.05.2024 | OOM102-A | V 104062 | 11280 | 119 | +
23.05.2024 | OOM102-A | V 104063 | 11171 | 117 | +
23.05.2024 | OOM102-A | V 104064 | 11039 | 120 | +
23.05.2024 | OOM102-A | V 104065 | 11382 | 119 | +
23.05.2024 | OOM102-A | V 104066 | 11267 | 120 | +
23.05.2024 | OOM102-A | V 104067 | 11363 | 120 | +
23.05.2024 | OOM102-A | V 104068 | 11101 | 118 | +
23.05.2024 | OOM102-A | V 104069 | 11287 | 120 | +
23.05.2024 | OOM102-A | V 104070 | 11132 | 119 | +
23.05.2024 | OOM102-A | V 104071 | 11104 | 120 | +
23.05.2024 | OOM102-A | V 104072 | 11377 | 119 | +
23.05.2024 | OOM102-A | V 104073 | 11315 | 120 | +
23.05.2024 | OOM102-A | V 104074 | 11131 | 118 | +
23.05.2024 | OOM102-A | V 104075 | 11271 | 117 | +
23.05.2024 | OOM102-A | V 104076 | 11027 | 118 | +
23.05.2024 | OOM102-A | V 104077 | 11277 | 119 | +
23.05.2024 | OOM102-A | V 104078 | 11210 | 120 | +
23.05.2024 | OOM102-A | V 104079 | 11165 | 119 | +
23.05.2024 | OOM102-A | V 104080 | 11138 | 119 | +
23.05.2024 | OOM102-A | V 104081 | 11223 | 117 | +
23.05.2024 | OOM102-A | V 104082 | 11247 | 120 | +
23.05.2024 | OOM102-A | V 104083 | 11193 | 119 | +
23.05.2024 | OOM102-A | V 104084 | 11247 | 120 | +
23.05.2024 | OOM102-A | V 104085 | 11093 | 120 | +
23.05.2024 | OOM102-A | V 104086 | 11260 | 120 | +
23.05.2024 | OOM102-A | V 104087 | 11110 | 118 | +
23.05.2024 | OOM102-A | V 104088 | 11229 | 118 | +
23.05.2024 | OOM102-A | V 104089 | 11150 | 119 | +
23.05.2024 | OOM102-A | V 104090 | 10992 | 119 | +
23.05.2024 | OOM102-A | V 104091 | 10969 | 120 | +
23.05.2024 | OOM102-A | V 104092 | 11184 | 119 | +
23.05.2024 | OOM102-A | V 104093 | 11389 | 120 | +
23.05.2024 | OOM102-A | V 104094 | 11305 | 119 | +
23.05.2024 | OOM102-A | V 104095 | 11123 | 118 | +
23.05.2024 | OOM102-A | V 104096 | 11010 | 118 | +
23.05.2024 | OOM102-A | V 104097 | 11278 | 117 | +
23.05.2024 | OOM102-A | V 104098 | 11247 | 118 | +
23.05.2024 | OOM102-A | V 104099 | 11081 | 119 | +
23.05.2024 | OOM102-A | V 104100 | 11231 | 120 | +
23.05.2024 | OOM102-A | V 104101 | 11177 | 118 | +
23.05.2024 | OOM102-A | V 104102 | 11283 | 120 | +
23.05.2024 | OOM102-A | V 104103 | 10973 | 118 | +
23.05.2024 | OOM102-A | V 104104 | 11107 | 120 | +
23.05.2024 | OOM102-A | V 104105 | 11030 | 119 | +
23.05.2024 | OOM102-A | V 104106 | 11099 | 117 | +
23.05.2024 | OOM102-A | V 104107 | 11378 | 119 | +
23.05.2024 | OOM102-A | V 104108 | 10819 | 114 | +
23.05.2024 | OOM102-A | V 104109 | 11141 | 117 | +
23.05.2024 | OOM102-A | V 104110 | 11409 | 119 | +
23.05.2024 | OOM102-A | V 104111 | 11134 | 120 | +
23.05.2024 | OOM102-A | V 104112 | 11156 | 118 | +
23.05.2024 | OOM102-A | V 104113 | 11298 | 120 | +
23.05.2024 | OOM102-A | V 104114 | 11210 | 119 | +
23.05.2024 | OOM102-A | V 104115 | 11270 | 117 | +
23.05.2024 | OOM102-A | V 104116 | 11387 | 119 | +
23.05.2024 | OOM102-A | V 104117 | 11229 | 120 | +
23.05.2024 | OOM102-A | V 104118 | 11311 | 120 | +
23.05.2024 | OOM102-A | V 104119 | 11586 | 118 | +
23.05.2024 | OOM102-A | V 104120 | 11081 | 120 | +
23.05.2024 | OOM102-A | V 104121 | 11434 | 120 | +
23.05.2024 | OOM102-A | V 104122 | 11085 | 117 | +
23.05.2024 | OOM102-A | V 104123 | 11473 | 120 | +
23.05.2024 | OOM102-A | V 104124 | 11379 | 118 | +
23.05.2024 | OOM102-A | V 104125 | 11151 | 120 | +
23.05.2024 | OOM102-A | V 104126 | 11208 | 119 | +
23.05.2024 | OOM102-A | V 104127 | 11275 | 117 | +
23.05.2024 | OOM102-A | V 104128 | 11499 | 120 | +
23.05.2024 | OOM102-A | V 104129 | 11330 | 120 | +
23.05.2024 | OOM102-A | V 104130 | 11141 | 119 | +
23.05.2024 | OOM102-A | V 104131 | 11248 | 119 | +
23.05.2024 | OOM102-A | V 104132 | 10952 | 118 | +
23.05.2024 | OOM102-A | V 104133 | 11230 | 117 | +
23.05.2024 | OOM102-A | V 104134 | 11440 | 120 | +
23.05.2024 | OOM102-A | V 104135 | 11394 | 120 | +
23.05.2024 | OOM102-A | V 104136 | 11340 | 119 | +
23.05.2024 | OOM102-A | V 104137 | 11221 | 119 | +
23.05.2024 | OOM102-A | V 104138 | 11207 | 120 | +
23.05.2024 | OOM102-A | V 104139 | 11318 | 120 | +
23.05.2024 | OOM102-A | V 104140 | 11084 | 119 | +
23.05.2024 | OOM102-A | V 104141 | 11367 | 119 | +
23.05.2024 | OOM102-A | V 104142 | 11495 | 118 | +
23.05.2024 | OOM102-A | V 104143 | 11346 | 119 | +
23.05.2024 | OOM102-A | V 104144 | 11539 | 120 | +
23.05.2024 | OOM102-A | V 104145 | 11183 | 118 | +
23.05.2024 | OOM102-A | V 104146 | 11167 | 120 | +
23.05.2024 | OOM102-A | V 104147 | 11347 | 119 | +
23.05.2024 | OOM102-A | V 104148 | 11316 | 118 | +
23.05.2024 | OOM102-A | V 104149 | 11271 | 118 | +
23.05.2024 | OOM102-A | V 104150 | 11110 | 118 | +