## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM3761
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
27.05.2024 | OOM102-A | V 104151 | 11431 | 117 | +
27.05.2024 | OOM102-A | V 104152 | 11541 | 119 | +
27.05.2024 | OOM102-A | V 104153 | 11227 | 119 | +
27.05.2024 | OOM102-A | V 104154 | 11303 | 120 | +
27.05.2024 | OOM102-A | V 104155 | 11306 | 119 | +
27.05.2024 | OOM102-A | V 104156 | 11091 | 119 | +
27.05.2024 | OOM102-A | V 104157 | 11261 | 118 | +
27.05.2024 | OOM102-A | V 104158 | 11462 | 118 | +
27.05.2024 | OOM102-A | V 104159 | 11307 | 120 | +
27.05.2024 | OOM102-A | V 104160 | 11152 | 117 | +
27.05.2024 | OOM102-A | V 104161 | 11235 | 120 | +
27.05.2024 | OOM102-A | V 104162 | 11401 | 119 | +
27.05.2024 | OOM102-A | V 104163 | 11348 | 119 | +
27.05.2024 | OOM102-A | V 104164 | 11401 | 119 | +
27.05.2024 | OOM102-A | V 104165 | 11302 | 120 | +
27.05.2024 | OOM102-A | V 104166 | 11324 | 119 | +
27.05.2024 | OOM102-A | V 104167 | 11422 | 119 | +
27.05.2024 | OOM102-A | V 104168 | 11093 | 120 | +
27.05.2024 | OOM102-A | V 104169 | 11292 | 119 | +
27.05.2024 | OOM102-A | V 104170 | 11089 | 117 | +
27.05.2024 | OOM102-A | V 104171 | 11379 | 118 | +
27.05.2024 | OOM102-A | V 104172 | 11210 | 118 | +
27.05.2024 | OOM102-A | V 104173 | 11142 | 120 | +
27.05.2024 | OOM102-A | V 104174 | 11249 | 117 | +
27.05.2024 | OOM102-A | V 104175 | 11297 | 119 | +
27.05.2024 | OOM102-A | V 104176 | 11391 | 120 | +
27.05.2024 | OOM102-A | V 104177 | 11276 | 119 | +
27.05.2024 | OOM102-A | V 104178 | 11404 | 118 | +
27.05.2024 | OOM102-A | V 104179 | 11499 | 118 | +
27.05.2024 | OOM102-A | V 104180 | 11152 | 118 | +
27.05.2024 | OOM102-A | V 104181 | 11039 | 118 | +
27.05.2024 | OOM102-A | V 104182 | 11502 | 120 | +
27.05.2024 | OOM102-A | V 104183 | 11360 | 119 | +
27.05.2024 | OOM102-A | V 104184 | 11442 | 119 | +
27.05.2024 | OOM102-A | V 104185 | 11398 | 120 | +
27.05.2024 | OOM102-A | V 104186 | 11296 | 119 | +
27.05.2024 | OOM102-A | V 104187 | 11176 | 120 | +
27.05.2024 | OOM102-A | V 104188 | 11354 | 119 | +
27.05.2024 | OOM102-A | V 104189 | 11268 | 120 | +
27.05.2024 | OOM102-A | V 104190 | 11318 | 120 | +
27.05.2024 | OOM102-A | V 104191 | 11256 | 119 | +
27.05.2024 | OOM102-A | V 104192 | 11294 | 120 | +
27.05.2024 | OOM102-A | V 104193 | 11446 | 120 | +
27.05.2024 | OOM102-A | V 104194 | 11407 | 120 | +
27.05.2024 | OOM102-A | V 104195 | 11291 | 120 | +
27.05.2024 | OOM102-A | V 104196 | 11125 | 120 | +
27.05.2024 | OOM102-A | V 104197 | 11310 | 119 | +
27.05.2024 | OOM102-A | V 104198 | 11443 | 119 | +
27.05.2024 | OOM102-A | V 104199 | 11556 | 118 | +
27.05.2024 | OOM102-A | V 104200 | 11436 | 117 | +
27.05.2024 | OOM102-A | V 104201 | 11300 | 119 | +
27.05.2024 | OOM102-A | V 104202 | 11465 | 119 | +
27.05.2024 | OOM102-A | V 104203 | 11283 | 119 | +
27.05.2024 | OOM102-A | V 104204 | 11390 | 120 | +
27.05.2024 | OOM102-A | V 104205 | 11435 | 120 | +
27.05.2024 | OOM102-A | V 104206 | 11434 | 120 | +
27.05.2024 | OOM102-A | V 104207 | 11327 | 119 | +
27.05.2024 | OOM102-A | V 104208 | 11562 | 117 | +
27.05.2024 | OOM102-A | V 104209 | 11334 | 118 | +
27.05.2024 | OOM102-A | V 104210 | 11274 | 120 | +
27.05.2024 | OOM102-A | V 104211 | 11429 | 119 | +
27.05.2024 | OOM102-A | V 104212 | 11330 | 119 | +
27.05.2024 | OOM102-A | V 104213 | 11528 | 118 | +
27.05.2024 | OOM102-A | V 104214 | 11497 | 117 | +
27.05.2024 | OOM102-A | V 104215 | 11373 | 117 | +
27.05.2024 | OOM102-A | V 104216 | 11247 | 120 | +
27.05.2024 | OOM102-A | V 104217 | 11341 | 119 | +
27.05.2024 | OOM102-A | V 104218 | 11346 | 120 | +
27.05.2024 | OOM102-A | V 104219 | 11260 | 119 | +
27.05.2024 | OOM102-A | V 104220 | 11381 | 120 | +
27.05.2024 | OOM102-A | V 104221 | 11218 | 118 | +
27.05.2024 | OOM102-A | V 104222 | 11364 | 119 | +
27.05.2024 | OOM102-A | V 104223 | 11059 | 119 | +
27.05.2024 | OOM102-A | V 104224 | 11072 | 120 | +
27.05.2024 | OOM102-A | V 104225 | 11075 | 118 | +
27.05.2024 | OOM102-A | V 104226 | 11371 | 117 | +
27.05.2024 | OOM102-A | V 104227 | 11415 | 120 | +
27.05.2024 | OOM102-A | V 104228 | 11280 | 118 | +
27.05.2024 | OOM102-A | V 104229 | 11215 | 119 | +
27.05.2024 | OOM102-A | V 104230 | 11254 | 118 | +
27.05.2024 | OOM102-A | V 104231 | 11131 | 119 | +
27.05.2024 | OOM102-A | V 104232 | 11323 | 118 | +
27.05.2024 | OOM102-A | V 104233 | 11500 | 117 | +
27.05.2024 | OOM102-A | V 104234 | 11438 | 119 | +
27.05.2024 | OOM102-A | V 104235 | 11151 | 118 | +
27.05.2024 | OOM102-A | V 104236 | 11249 | 118 | +
27.05.2024 | OOM102-A | V 104237 | 11371 | 117 | +
27.05.2024 | OOM102-A | V 104238 | 11272 | 119 | +
27.05.2024 | OOM102-A | V 104239 | 11146 | 120 | +
27.05.2024 | OOM102-A | V 104240 | 11369 | 118 | +
27.05.2024 | OOM102-A | V 104241 | 11196 | 120 | +
27.05.2024 | OOM102-A | V 104242 | 11044 | 119 | +
27.05.2024 | OOM102-A | V 104243 | 11051 | 120 | +
27.05.2024 | OOM102-A | V 104244 | 11135 | 119 | +
27.05.2024 | OOM102-A | V 104245 | 11273 | 120 | +
27.05.2024 | OOM102-A | V 104246 | 11355 | 120 | +
27.05.2024 | OOM102-A | V 104247 | 11061 | 119 | +
27.05.2024 | OOM102-A | V 104248 | 11045 | 118 | +
27.05.2024 | OOM102-A | V 104249 | 11370 | 119 | +
27.05.2024 | OOM102-A | V 104250 | 11299 | 119 | +
27.05.2024 | OOM102-A | V 104251 | 11247 | 120 | +
27.05.2024 | OOM102-A | V 104252 | 11067 | 119 | +
27.05.2024 | OOM102-A | V 104253 | 11068 | 120 | +
27.05.2024 | OOM102-A | V 104254 | 11188 | 120 | +
27.05.2024 | OOM102-A | V 104255 | 11206 | 120 | +
27.05.2024 | OOM102-A | V 104256 | 11180 | 119 | +
27.05.2024 | OOM102-A | V 104257 | 11014 | 117 | +
27.05.2024 | OOM102-A | V 104258 | 11185 | 120 | +
27.05.2024 | OOM102-A | V 104259 | 11108 | 119 | +
27.05.2024 | OOM102-A | V 104260 | 11199 | 120 | +
27.05.2024 | OOM102-A | V 104261 | 11374 | 119 | +
27.05.2024 | OOM102-A | V 104262 | 11402 | 119 | +
27.05.2024 | OOM102-A | V 104263 | 11397 | 119 | +
27.05.2024 | OOM102-A | V 104264 | 11205 | 120 | +
27.05.2024 | OOM102-A | V 104265 | 11307 | 119 | +
27.05.2024 | OOM102-A | V 104266 | 11370 | 119 | +
27.05.2024 | OOM102-A | V 104267 | 11388 | 119 | +
27.05.2024 | OOM102-A | V 104268 | 11164 | 120 | +
27.05.2024 | OOM102-A | V 104269 | 11209 | 117 | +
27.05.2024 | OOM102-A | V 104270 | 11164 | 118 | +
27.05.2024 | OOM102-A | V 104271 | 11525 | 118 | +
27.05.2024 | OOM102-A | V 104272 | 11401 | 118 | +
27.05.2024 | OOM102-A | V 104273 | 11218 | 118 | +
27.05.2024 | OOM102-A | V 104274 | 11439 | 120 | +
27.05.2024 | OOM102-A | V 104275 | 11458 | 119 | +
27.05.2024 | OOM102-A | V 104276 | 10882 | 115 | +
27.05.2024 | OOM102-A | V 104277 | 11403 | 117 | +
27.05.2024 | OOM102-A | V 104278 | 11332 | 117 | +
27.05.2024 | OOM102-A | V 104279 | 11486 | 117 | +
27.05.2024 | OOM102-A | V 104280 | 11212 | 119 | +
27.05.2024 | OOM102-A | V 104281 | 11307 | 116 | +
27.05.2024 | OOM102-A | V 104282 | 11421 | 119 | +
27.05.2024 | OOM102-A | V 104283 | 11035 | 117 | +
27.05.2024 | OOM102-A | V 104284 | 11240 | 120 | +
27.05.2024 | OOM102-A | V 104285 | 11289 | 120 | +
27.05.2024 | OOM102-A | V 104286 | 11284 | 120 | +
27.05.2024 | OOM102-A | V 104287 | 11073 | 118 | +
27.05.2024 | OOM102-A | V 104288 | 11527 | 119 | +
27.05.2024 | OOM102-A | V 104289 | 11319 | 118 | +
27.05.2024 | OOM102-A | V 104290 | 11127 | 118 | +
27.05.2024 | OOM102-A | V 104291 | 11379 | 120 | +
27.05.2024 | OOM102-A | V 104292 | 11112 | 118 | +
27.05.2024 | OOM102-A | V 104293 | 11040 | 120 | +
27.05.2024 | OOM102-A | V 104294 | 11181 | 118 | +
27.05.2024 | OOM102-A | V 104295 | 11200 | 120 | +
27.05.2024 | OOM102-A | V 104296 | 11264 | 120 | +
27.05.2024 | OOM102-A | V 104297 | 11133 | 117 | +
27.05.2024 | OOM102-A | V 104298 | 11107 | 117 | +
28.05.2024 | OOM102-A | V 104299 | 11311 | 11 | +
28.05.2024 | OOM102-A | V 104300 | 11325 | 20 | +
28.05.2024 | OOM102-A | V 104301 | 11150 | 25 | +
28.05.2024 | OOM102-A | V 104302 | 11249 | 27 | +
28.05.2024 | OOM102-A | V 104303 | 11227 | 23 | +
28.05.2024 | OOM102-A | V 104304 | 11291 | 28 | +
28.05.2024 | OOM102-A | V 104305 | 10874 | 18 | +
28.05.2024 | OOM102-A | V 104306 | 11079 | 15 | +
28.05.2024 | OOM102-A | V 104307 | 11358 | 12 | +
28.05.2024 | OOM102-A | V 104308 | 11179 | 24 | +
28.05.2024 | OOM102-A | V 104309 | 11280 | 20 | +
28.05.2024 | OOM102-A | V 104310 | 11190 | 23 | +
28.05.2024 | OOM102-A | V 104311 | 11249 | 120 | +
28.05.2024 | OOM102-A | V 104312 | 11423 | 120 | +
28.05.2024 | OOM102-A | V 104313 | 11274 | 119 | +
28.05.2024 | OOM102-A | V 104314 | 11200 | 119 | +
28.05.2024 | OOM102-A | V 104315 | 11295 | 120 | +
28.05.2024 | OOM102-A | V 104316 | 11249 | 117 | +
28.05.2024 | OOM102-A | V 104317 | 11280 | 120 | +
28.05.2024 | OOM102-A | V 104318 | 11405 | 120 | +
28.05.2024 | OOM102-A | V 104319 | 11156 | 118 | +
28.05.2024 | OOM102-A | V 104320 | 11258 | 116 | +
28.05.2024 | OOM102-A | V 104321 | 11378 | 119 | +
28.05.2024 | OOM102-A | V 104322 | 11109 | 119 | +
28.05.2024 | OOM102-A | V 104323 | 11337 | 117 | +
28.05.2024 | OOM102-A | V 104324 | 11295 | 118 | +
28.05.2024 | OOM102-A | V 104325 | 11422 | 119 | +
28.05.2024 | OOM102-A | V 104326 | 11094 | 116 | +
28.05.2024 | OOM102-A | V 104327 | 11119 | 119 | +
28.05.2024 | OOM102-A | V 104328 | 11177 | 117 | +
28.05.2024 | OOM102-A | V 104329 | 11345 | 120 | +
28.05.2024 | OOM102-A | V 104330 | 11094 | 118 | +
28.05.2024 | OOM102-A | V 104331 | 11301 | 118 | +
28.05.2024 | OOM102-A | V 104332 | 11043 | 120 | +
28.05.2024 | OOM102-A | V 104333 | 11220 | 117 | +
28.05.2024 | OOM102-A | V 104334 | 11270 | 119 | +
28.05.2024 | OOM102-A | V 104335 | 11359 | 120 | +
28.05.2024 | OOM102-A | V 104336 | 11433 | 118 | +
28.05.2024 | OOM102-A | V 104337 | 11575 | 119 | +
28.05.2024 | OOM102-A | V 104338 | 11323 | 119 | +
28.05.2024 | OOM102-A | V 104339 | 11334 | 119 | +
28.05.2024 | OOM102-A | V 104340 | 11392 | 118 | +
28.05.2024 | OOM102-A | V 104341 | 11444 | 118 | +
28.05.2024 | OOM102-A | V 104342 | 11395 | 119 | +
28.05.2024 | OOM102-A | V 104343 | 11393 | 117 | +
28.05.2024 | OOM102-A | V 104344 | 11501 | 116 | +
28.05.2024 | OOM102-A | V 104345 | 11317 | 118 | +
28.05.2024 | OOM102-A | V 104346 | 11251 | 117 | +
28.05.2024 | OOM102-A | V 104347 | 11374 | 120 | +
28.05.2024 | OOM102-A | V 104348 | 11116 | 117 | +
28.05.2024 | OOM102-A | V 104349 | 11223 | 117 | +
28.05.2024 | OOM102-A | V 104350 | 11315 | 117 | +