## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM3716
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT1 [µV] | OFFSET1 [µV] | LUFTWERT2 [µV] | OFFSET2 [µV] | WERTUNG
28.05.2024 | OOM204 | V 107301 | 12536 | 198 | 12034 | 200 | +
28.05.2024 | OOM204 | V 107302 | 12261 | 199 | 12697 | 199 | +
28.05.2024 | OOM204 | V 107303 | 12074 | 196 | 12639 | 198 | +
28.05.2024 | OOM204 | V 107304 | 11763 | 199 | 11704 | 198 | +
28.05.2024 | OOM204 | V 107305 | 12270 | 200 | 12257 | 197 | +
28.05.2024 | OOM204 | V 107306 | 12635 | 196 | 11854 | 199 | +
28.05.2024 | OOM204 | V 107307 | 11926 | 200 | 12254 | 199 | +
28.05.2024 | OOM204 | V 107308 | 12091 | 199 | 11873 | 198 | +
28.05.2024 | OOM204 | V 107309 | 12186 | 199 | 12284 | 197 | +
28.05.2024 | OOM204 | V 107310 | 12051 | 200 | 11929 | 196 | +
28.05.2024 | OOM204 | V 107311 | 12450 | 198 | 11574 | 197 | +
28.05.2024 | OOM204 | V 107312 | 11623 | 197 | 12233 | 197 | +
28.05.2024 | OOM204 | V 107313 | 12369 | 200 | 12482 | 199 | +
28.05.2024 | OOM204 | V 107314 | 11629 | 197 | 11544 | 199 | +
28.05.2024 | OOM204 | V 107315 | 11729 | 197 | 11702 | 196 | +
28.05.2024 | OOM204 | V 107316 | 12465 | 195 | 12132 | 197 | +
28.05.2024 | OOM204 | V 107317 | 11787 | 196 | 12098 | 195 | +
28.05.2024 | OOM204 | V 107318 | 11763 | 198 | 11956 | 198 | +
28.05.2024 | OOM204 | V 107319 | 11883 | 198 | 11599 | 193 | +
28.05.2024 | OOM204 | V 107320 | 11539 | 199 | 12256 | 198 | +
28.05.2024 | OOM204 | V 107321 | 11416 | 200 | 11498 | 197 | +
28.05.2024 | OOM204 | V 107322 | 11529 | 196 | 12240 | 198 | +
28.05.2024 | OOM204 | V 107323 | 11628 | 196 | 11832 | 192 | +
28.05.2024 | OOM204 | V 107324 | 11696 | 198 | 12438 | 198 | +
28.05.2024 | OOM204 | V 107325 | 11658 | 194 | 12077 | 197 | +
28.05.2024 | OOM204 | V 107326 | 12288 | 197 | 12305 | 196 | +
28.05.2024 | OOM204 | V 107327 | 12478 | 200 | 11764 | 198 | +
28.05.2024 | OOM204 | V 107328 | 12286 | 197 | 12241 | 198 | +
28.05.2024 | OOM204 | V 107329 | 12522 | 197 | 12536 | 199 | +
28.05.2024 | OOM204 | V 107330 | 12526 | 200 | 12401 | 200 | +
28.05.2024 | OOM204 | V 107331 | 11519 | 194 | 12288 | 200 | +
28.05.2024 | OOM204 | V 107332 | 12318 | 197 | 11940 | 200 | +
28.05.2024 | OOM204 | V 107333 | 12546 | 196 | 11809 | 196 | +
28.05.2024 | OOM204 | V 107334 | 12291 | 199 | 11665 | 200 | +
28.05.2024 | OOM204 | V 107335 | 12427 | 200 | 12248 | 198 | +
28.05.2024 | OOM204 | V 107336 | 11843 | 197 | 12063 | 197 | +
28.05.2024 | OOM204 | V 107337 | 12085 | 196 | 12010 | 199 | +
28.05.2024 | OOM204 | V 107338 | 12405 | 197 | 12529 | 200 | +
28.05.2024 | OOM204 | V 107339 | 11698 | 195 | 12461 | 196 | +
28.05.2024 | OOM204 | V 107340 | 12387 | 196 | 11839 | 197 | +
28.05.2024 | OOM204 | V 107341 | 11886 | 197 | 11807 | 200 | +
28.05.2024 | OOM204 | V 107342 | 11159 | 198 | 11362 | 197 | +
28.05.2024 | OOM204 | V 107343 | 12609 | 199 | 12185 | 199 | +
28.05.2024 | OOM204 | V 107344 | 12660 | 194 | 12508 | 198 | +
28.05.2024 | OOM204 | V 107345 | 11461 | 197 | 12500 | 198 | +
28.05.2024 | OOM204 | V 107346 | 11865 | 200 | 11789 | 200 | +
28.05.2024 | OOM204 | V 107347 | 12462 | 199 | 12260 | 197 | +
28.05.2024 | OOM204 | V 107348 | 12226 | 200 | 11885 | 200 | +
28.05.2024 | OOM204 | V 107349 | 12366 | 197 | 11895 | 198 | +
28.05.2024 | OOM204 | V 107350 | 12033 | 199 | 11390 | 199 | +
28.05.2024 | OOM204 | V 107351 | 11561 | 195 | 11657 | 200 | +
28.05.2024 | OOM204 | V 107352 | 12331 | 200 | 11860 | 197 | +
28.05.2024 | OOM204 | V 107353 | 11732 | 197 | 12378 | 199 | +
28.05.2024 | OOM204 | V 107354 | 11921 | 200 | 12383 | 196 | +
28.05.2024 | OOM204 | V 107355 | 12021 | 196 | 11541 | 199 | +
28.05.2024 | OOM204 | V 107356 | 11324 | 196 | 11691 | 200 | +
28.05.2024 | OOM204 | V 107357 | 11580 | 195 | 11580 | 195 | +
28.05.2024 | OOM204 | V 107358 | 11912 | 197 | 12363 | 195 | +
28.05.2024 | OOM204 | V 107359 | 12686 | 198 | 12501 | 200 | +
28.05.2024 | OOM204 | V 107360 | 11548 | 197 | 12298 | 199 | +
28.05.2024 | OOM204 | V 107361 | 11874 | 196 | 12094 | 199 | +
28.05.2024 | OOM204 | V 107362 | 12591 | 198 | 11415 | 198 | +
28.05.2024 | OOM204 | V 107363 | 12630 | 195 | 12590 | 197 | +
28.05.2024 | OOM204 | V 107364 | 12019 | 200 | 12647 | 196 | +
28.05.2024 | OOM204 | V 107365 | 12565 | 200 | 12309 | 199 | +
28.05.2024 | OOM204 | V 107366 | 12093 | 198 | 12284 | 198 | +
28.05.2024 | OOM204 | V 107367 | 12047 | 196 | 11839 | 198 | +
28.05.2024 | OOM204 | V 107368 | 12192 | 199 | 12221 | 197 | +
28.05.2024 | OOM204 | V 107369 | 11726 | 199 | 11942 | 198 | +
28.05.2024 | OOM204 | V 107370 | 11645 | 199 | 11537 | 198 | +
28.05.2024 | OOM204 | V 107371 | 12213 | 200 | 11798 | 197 | +
28.05.2024 | OOM204 | V 107372 | 11412 | 200 | 11411 | 200 | +
28.05.2024 | OOM204 | V 107373 | 12454 | 194 | 11944 | 199 | +
28.05.2024 | OOM204 | V 107374 | 11758 | 197 | 12582 | 200 | +
28.05.2024 | OOM204 | V 107375 | 12038 | 197 | 11626 | 196 | +
28.05.2024 | OOM204 | V 107376 | 12063 | 197 | 12158 | 195 | +
28.05.2024 | OOM204 | V 107377 | 12587 | 199 | 12011 | 196 | +
28.05.2024 | OOM204 | V 107378 | 11469 | 196 | 11858 | 200 | +
28.05.2024 | OOM204 | V 107379 | 11834 | 196 | 11921 | 200 | +
28.05.2024 | OOM204 | V 107380 | 12226 | 197 | 11526 | 197 | +
28.05.2024 | OOM204 | V 107381 | 12418 | 199 | 11617 | 197 | +
28.05.2024 | OOM204 | V 107382 | 12259 | 197 | 11532 | 195 | +
28.05.2024 | OOM204 | V 107383 | 12513 | 197 | 12231 | 195 | +
28.05.2024 | OOM204 | V 107384 | 11938 | 198 | 11401 | 198 | +
28.05.2024 | OOM204 | V 107385 | 12275 | 195 | 12395 | 200 | +
28.05.2024 | OOM204 | V 107386 | 12481 | 195 | 11789 | 199 | +
28.05.2024 | OOM204 | V 107387 | 11752 | 200 | 12249 | 200 | +
28.05.2024 | OOM204 | V 107388 | 12173 | 197 | 12578 | 200 | +
28.05.2024 | OOM204 | V 107389 | 12163 | 200 | 12007 | 200 | +
28.05.2024 | OOM204 | V 107390 | 11946 | 199 | 12033 | 196 | +
28.05.2024 | OOM204 | V 107391 | 12279 | 197 | 11933 | 199 | +
28.05.2024 | OOM204 | V 107392 | 11307 | 198 | 11151 | 200 | +
28.05.2024 | OOM204 | V 107393 | 11791 | 195 | 12551 | 200 | +
28.05.2024 | OOM204 | V 107394 | 12289 | 192 | 12585 | 193 | +
28.05.2024 | OOM204 | V 107395 | 12381 | 196 | 11489 | 198 | +
28.05.2024 | OOM204 | V 107396 | 12017 | 198 | 11953 | 197 | +
28.05.2024 | OOM204 | V 107397 | 12416 | 198 | 12377 | 199 | +
28.05.2024 | OOM204 | V 107398 | 11945 | 196 | 12563 | 198 | +
28.05.2024 | OOM204 | V 107399 | 12304 | 197 | 11695 | 198 | +
28.05.2024 | OOM204 | V 107400 | 12253 | 199 | 12369 | 196 | +