## Tabelle1
VIAMED Part No.
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
22.05.2024 | OOA101-V | V 112851 | 11686 | 20 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112852 | 11423 | 35 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112853 | 11347 | 33 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112854 | 11440 | 34 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112855 | 11477 | 34 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112856 | 11554 | 35 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112857 | 11546 | 35 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112858 | 11478 | 33 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112859 | 11626 | 35 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112860 | 11406 | 34 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112861 | 11332 | 32 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112862 | 11522 | 38 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112863 | 11684 | 35 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112864 | 11214 | 32 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112865 | 11357 | 33 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112866 | 11598 | 31 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112867 | 11410 | 18 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112868 | 11253 | 38 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112869 | 11316 | 34 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112870 | 11301 | 36 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112871 | 11448 | 35 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112872 | 11511 | 31 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112873 | 11101 | 32 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112874 | 11296 | 32 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112875 | 11492 | 34 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112876 | 11378 | 32 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112877 | 11530 | 27 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112878 | 11575 | 38 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112879 | 11248 | 34 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112880 | 11052 | 31 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112881 | 11376 | 32 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112882 | 11602 | 33 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112883 | 11345 | 16 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112884 | 11541 | 31 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112885 | 11598 | 28 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112886 | 11332 | 34 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112887 | 11386 | 33 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112888 | 11589 | 32 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112889 | 11518 | 29 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112890 | 11482 | 32 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112891 | 11698 | 33 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112892 | 11337 | 32 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112893 | 11395 | 28 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112894 | 11249 | 35 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112895 | 11482 | 33 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112896 | 11348 | 30 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112897 | 11328 | 33 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112898 | 11498 | 31 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112899 | 11646 | 19 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112900 | 11004 | 35 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112901 | 11297 | 32 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112902 | 11010 | 37 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112903 | 11327 | 33 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112904 | 11172 | 31 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112905 | 11077 | 32 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112906 | 11436 | 33 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112907 | 11283 | 32 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112908 | 11644 | 33 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112909 | 11506 | 30 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112910 | 11661 | 34 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112911 | 11407 | 34 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112912 | 11174 | 29 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112913 | 11356 | 31 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112914 | 10994 | 30 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112915 | 11642 | 23 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112916 | 11638 | 33 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112917 | 11532 | 30 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112918 | 11317 | 34 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112919 | 11186 | 34 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112920 | 11397 | 32 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112921 | 11235 | 29 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112922 | 11585 | 30 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112923 | 11354 | 34 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112924 | 11244 | 34 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112925 | 11542 | 31 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112926 | 11476 | 38 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112927 | 11462 | 40 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112928 | 11313 | 32 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112929 | 11423 | 32 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112930 | 11403 | 29 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112931 | 11419 | 36 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112932 | 11309 | 36 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112933 | 11389 | 30 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112934 | 11252 | 37 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112935 | 11303 | 32 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112936 | 11322 | 31 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112937 | 11467 | 31 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112938 | 11252 | 33 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112939 | 11944 | 34 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112940 | 11381 | 36 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112941 | 11624 | 32 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112942 | 11473 | 38 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112943 | 11293 | 34 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112944 | 11534 | 32 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112945 | 11483 | 35 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112946 | 11384 | 31 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112947 | 11557 | 20 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112948 | 11323 | 36 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112949 | 11436 | 30 | +
22.05.2024 | OOA101-V | V 112950 | 11283 | 35 | +