## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM3557
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
28.06.2024 | OOM103 | V 121301 | 11790 | 99 | +
28.06.2024 | OOM103 | V 121302 | 11366 | 98 | +
28.06.2024 | OOM103 | V 121303 | 11820 | 96 | +
28.06.2024 | OOM103 | V 121304 | 11503 | 98 | +
28.06.2024 | OOM103 | V 121305 | 11669 | 100 | +
28.06.2024 | OOM103 | V 121306 | 11797 | 100 | +
28.06.2024 | OOM103 | V 121307 | 11196 | 97 | +
28.06.2024 | OOM103 | V 121308 | 11730 | 96 | +
28.06.2024 | OOM103 | V 121309 | 11763 | 98 | +
28.06.2024 | OOM103 | V 121310 | 11983 | 94 | +
28.06.2024 | OOM103 | V 121311 | 11587 | 99 | +
28.06.2024 | OOM103 | V 121312 | 11687 | 95 | +
28.06.2024 | OOM103 | V 121313 | 11331 | 98 | +
28.06.2024 | OOM103 | V 121314 | 11658 | 97 | +
28.06.2024 | OOM103 | V 121315 | 11447 | 99 | +
28.06.2024 | OOM103 | V 121316 | 11683 | 99 | +
28.06.2024 | OOM103 | V 121317 | 11480 | 99 | +
28.06.2024 | OOM103 | V 121318 | 11584 | 100 | +
28.06.2024 | OOM103 | V 121319 | 11564 | 93 | +
28.06.2024 | OOM103 | V 121320 | 11190 | 95 | +
28.06.2024 | OOM103 | V 121321 | 11436 | 94 | +
28.06.2024 | OOM103 | V 121322 | 11497 | 99 | +
28.06.2024 | OOM103 | V 121323 | 11493 | 98 | +
28.06.2024 | OOM103 | V 121324 | 11407 | 100 | +
28.06.2024 | OOM103 | V 121325 | 11878 | 99 | +
28.06.2024 | OOM103 | V 121326 | 11535 | 96 | +
28.06.2024 | OOM103 | V 121327 | 11570 | 96 | +
28.06.2024 | OOM103 | V 121328 | 11850 | 96 | +
28.06.2024 | OOM103 | V 121329 | 11417 | 98 | +
28.06.2024 | OOM103 | V 121330 | 11690 | 97 | +
28.06.2024 | OOM103 | V 121331 | 11287 | 98 | +
28.06.2024 | OOM103 | V 121332 | 11223 | 95 | +
28.06.2024 | OOM103 | V 121333 | 11499 | 100 | +
28.06.2024 | OOM103 | V 121334 | 11230 | 97 | +
28.06.2024 | OOM103 | V 121335 | 11568 | 97 | +
28.06.2024 | OOM103 | V 121336 | 11472 | 99 | +
28.06.2024 | OOM103 | V 121337 | 12095 | 100 | +
28.06.2024 | OOM103 | V 121338 | 12355 | 100 | +
28.06.2024 | OOM103 | V 121339 | 12277 | 99 | +
28.06.2024 | OOM103 | V 121340 | 11963 | 99 | +
28.06.2024 | OOM103 | V 121341 | 12074 | 95 | +
28.06.2024 | OOM103 | V 121342 | 11457 | 95 | +
28.06.2024 | OOM103 | V 121343 | 11852 | 97 | +
28.06.2024 | OOM103 | V 121344 | 11994 | 96 | +
28.06.2024 | OOM103 | V 121345 | 12439 | 98 | +
28.06.2024 | OOM103 | V 121346 | 12223 | 96 | +
28.06.2024 | OOM103 | V 121347 | 12482 | 98 | +
28.06.2024 | OOM103 | V 121348 | 12369 | 100 | +
28.06.2024 | OOM103 | V 121349 | 11938 | 98 | +
28.06.2024 | OOM103 | V 121350 | 12102 | 97 | +
28.06.2024 | OOM103 | V 121351 | 12347 | 96 | +
28.06.2024 | OOM103 | V 121352 | 11790 | 99 | +
28.06.2024 | OOM103 | V 121353 | 11827 | 100 | +
28.06.2024 | OOM103 | V 121354 | 11718 | 98 | +
28.06.2024 | OOM103 | V 121355 | 12275 | 99 | +
28.06.2024 | OOM103 | V 121356 | 11995 | 99 | +
28.06.2024 | OOM103 | V 121357 | 12158 | 99 | +
28.06.2024 | OOM103 | V 121358 | 12491 | 100 | +
28.06.2024 | OOM103 | V 121359 | 11969 | 98 | +
28.06.2024 | OOM103 | V 121360 | 11905 | 99 | +
28.06.2024 | OOM103 | V 121361 | 12279 | 100 | +
28.06.2024 | OOM103 | V 121362 | 12392 | 99 | +
28.06.2024 | OOM103 | V 121363 | 11718 | 98 | +
28.06.2024 | OOM103 | V 121364 | 11988 | 97 | +
28.06.2024 | OOM103 | V 121365 | 12005 | 100 | +
28.06.2024 | OOM103 | V 121366 | 12378 | 100 | +
28.06.2024 | OOM103 | V 121367 | 12344 | 97 | +
28.06.2024 | OOM103 | V 121368 | 11547 | 97 | +
28.06.2024 | OOM103 | V 121369 | 11705 | 98 | +
28.06.2024 | OOM103 | V 121370 | 11630 | 100 | +
28.06.2024 | OOM103 | V 121371 | 11747 | 98 | +
28.06.2024 | OOM103 | V 121372 | 12699 | 99 | +
28.06.2024 | OOM103 | V 121373 | 12582 | 100 | +
28.06.2024 | OOM103 | V 121374 | 12157 | 98 | +
28.06.2024 | OOM103 | V 121375 | 12141 | 98 | +
28.06.2024 | OOM103 | V 121376 | 12042 | 100 | +
28.06.2024 | OOM103 | V 121377 | 12341 | 99 | +
28.06.2024 | OOM103 | V 121378 | 11817 | 99 | +
28.06.2024 | OOM103 | V 121379 | 11693 | 98 | +
28.06.2024 | OOM103 | V 121380 | 12282 | 99 | +
28.06.2024 | OOM103 | V 121381 | 12363 | 97 | +
28.06.2024 | OOM103 | V 121382 | 12075 | 97 | +
28.06.2024 | OOM103 | V 121383 | 12430 | 98 | +
28.06.2024 | OOM103 | V 121384 | 11698 | 100 | +
28.06.2024 | OOM103 | V 121385 | 11896 | 98 | +
28.06.2024 | OOM103 | V 121386 | 11796 | 98 | +
28.06.2024 | OOM103 | V 121387 | 12164 | 97 | +
28.06.2024 | OOM103 | V 121388 | 11702 | 98 | +
28.06.2024 | OOM103 | V 121389 | 12186 | 100 | +
28.06.2024 | OOM103 | V 121390 | 12215 | 97 | +
28.06.2024 | OOM103 | V 121391 | 12044 | 99 | +
28.06.2024 | OOM103 | V 121392 | 12642 | 97 | +
28.06.2024 | OOM103 | V 121393 | 12216 | 97 | +
28.06.2024 | OOM103 | V 121394 | 12105 | 99 | +
28.06.2024 | OOM103 | V 121395 | 12425 | 99 | +
28.06.2024 | OOM103 | V 121396 | 11931 | 100 | +
28.06.2024 | OOM103 | V 121397 | 11765 | 97 | +
28.06.2024 | OOM103 | V 121398 | 12440 | 98 | +
28.06.2024 | OOM103 | V 121399 | 12494 | 94 | +
28.06.2024 | OOM103 | V 121400 | 12343 | 97 | +
28.06.2024 | OOM103 | V 121401 | 12237 | 98 | +
28.06.2024 | OOM103 | V 121402 | 11843 | 98 | +
28.06.2024 | OOM103 | V 121403 | 12025 | 100 | +
28.06.2024 | OOM103 | V 121404 | 11435 | 97 | +
28.06.2024 | OOM103 | V 121405 | 12128 | 99 | +
28.06.2024 | OOM103 | V 121406 | 12326 | 97 | +
28.06.2024 | OOM103 | V 121407 | 12344 | 98 | +
28.06.2024 | OOM103 | V 121408 | 11991 | 99 | +
28.06.2024 | OOM103 | V 121409 | 11999 | 96 | +
28.06.2024 | OOM103 | V 121410 | 12276 | 98 | +
28.06.2024 | OOM103 | V 121411 | 11745 | 100 | +
28.06.2024 | OOM103 | V 121412 | 11949 | 97 | +
28.06.2024 | OOM103 | V 121413 | 12156 | 99 | +
28.06.2024 | OOM103 | V 121414 | 12273 | 99 | +
28.06.2024 | OOM103 | V 121415 | 11915 | 97 | +
28.06.2024 | OOM103 | V 121416 | 12145 | 98 | +
28.06.2024 | OOM103 | V 121417 | 12228 | 99 | +
28.06.2024 | OOM103 | V 121418 | 12599 | 100 | +
28.06.2024 | OOM103 | V 121419 | 11890 | 100 | +
28.06.2024 | OOM103 | V 121420 | 12335 | 96 | +
28.06.2024 | OOM103 | V 121421 | 11872 | 95 | +
28.06.2024 | OOM103 | V 121422 | 12187 | 98 | +
28.06.2024 | OOM103 | V 121423 | 12607 | 96 | +
28.06.2024 | OOM103 | V 121424 | 12321 | 100 | +
28.06.2024 | OOM103 | V 121425 | 12116 | 97 | +
28.06.2024 | OOM103 | V 121426 | 11908 | 100 | +
28.06.2024 | OOM103 | V 121427 | 12073 | 97 | +
28.06.2024 | OOM103 | V 121428 | 12628 | 97 | +
28.06.2024 | OOM103 | V 121429 | 11751 | 97 | +
28.06.2024 | OOM103 | V 121430 | 11629 | 98 | +
28.06.2024 | OOM103 | V 121431 | 12169 | 100 | +
28.06.2024 | OOM103 | V 121432 | 11746 | 100 | +
28.06.2024 | OOM103 | V 121433 | 12183 | 100 | +
28.06.2024 | OOM103 | V 121434 | 12418 | 98 | +
28.06.2024 | OOM103 | V 121435 | 12287 | 99 | +
28.06.2024 | OOM103 | V 121436 | 12334 | 100 | +
28.06.2024 | OOM103 | V 121437 | 12105 | 98 | +
28.06.2024 | OOM103 | V 121438 | 12083 | 100 | +
28.06.2024 | OOM103 | V 121439 | 11598 | 95 | +
28.06.2024 | OOM103 | V 121440 | 11675 | 99 | +
28.06.2024 | OOM103 | V 121441 | 11891 | 97 | +
28.06.2024 | OOM103 | V 121442 | 12612 | 99 | +
01.07.2024 | OOM103 | V 121443 | 12154 | 100 | +
01.07.2024 | OOM103 | V 121444 | 11949 | 95 | +
01.07.2024 | OOM103 | V 121445 | 12419 | 93 | +
01.07.2024 | OOM103 | V 121446 | 12298 | 99 | +
01.07.2024 | OOM103 | V 121447 | 12004 | 98 | +
01.07.2024 | OOM103 | V 121448 | 11745 | 99 | +
01.07.2024 | OOM103 | V 121449 | 12000 | 96 | +
01.07.2024 | OOM103 | V 121450 | 12322 | 98 | +
01.07.2024 | OOM103 | V 121451 | 12109 | 95 | +
01.07.2024 | OOM103 | V 121452 | 11850 | 96 | +
01.07.2024 | OOM103 | V 121453 | 12645 | 96 | +
01.07.2024 | OOM103 | V 121454 | 11766 | 96 | +
01.07.2024 | OOM103 | V 121455 | 12201 | 95 | +
01.07.2024 | OOM103 | V 121456 | 11838 | 99 | +
01.07.2024 | OOM103 | V 121457 | 12440 | 95 | +
01.07.2024 | OOM103 | V 121458 | 11904 | 96 | +
01.07.2024 | OOM103 | V 121459 | 11738 | 98 | +
01.07.2024 | OOM103 | V 121460 | 12056 | 99 | +
01.07.2024 | OOM103 | V 121461 | 11806 | 98 | +
01.07.2024 | OOM103 | V 121462 | 12359 | 95 | +
01.07.2024 | OOM103 | V 121463 | 11970 | 96 | +
01.07.2024 | OOM103 | V 121464 | 12429 | 99 | +
01.07.2024 | OOM103 | V 121465 | 12039 | 97 | +
01.07.2024 | OOM103 | V 121466 | 12550 | 98 | +
01.07.2024 | OOM103 | V 121467 | 12275 | 97 | +
01.07.2024 | OOM103 | V 121468 | 12568 | 94 | +
01.07.2024 | OOM103 | V 121469 | 12683 | 96 | +
01.07.2024 | OOM103 | V 121470 | 11815 | 99 | +
01.07.2024 | OOM103 | V 121471 | 12145 | 100 | +
01.07.2024 | OOM103 | V 121472 | 11919 | 97 | +
01.07.2024 | OOM103 | V 121473 | 12157 | 100 | +
01.07.2024 | OOM103 | V 121474 | 12230 | 100 | +
01.07.2024 | OOM103 | V 121475 | 12009 | 99 | +
01.07.2024 | OOM103 | V 121476 | 12211 | 98 | +
01.07.2024 | OOM103 | V 121477 | 12474 | 97 | +
01.07.2024 | OOM103 | V 121478 | 12044 | 97 | +
01.07.2024 | OOM103 | V 121479 | 12046 | 97 | +
01.07.2024 | OOM103 | V 121480 | 11672 | 98 | +
01.07.2024 | OOM103 | V 121481 | 11865 | 96 | +
01.07.2024 | OOM103 | V 121482 | 12119 | 96 | +
01.07.2024 | OOM103 | V 121483 | 11652 | 97 | +
01.07.2024 | OOM103 | V 121484 | 11782 | 97 | +
01.07.2024 | OOM103 | V 121485 | 12217 | 99 | +
01.07.2024 | OOM103 | V 121486 | 11622 | 97 | +
01.07.2024 | OOM103 | V 121487 | 12004 | 98 | +
01.07.2024 | OOM103 | V 121488 | 12152 | 100 | +
01.07.2024 | OOM103 | V 121489 | 12000 | 96 | +
01.07.2024 | OOM103 | V 121490 | 12486 | 99 | +
01.07.2024 | OOM103 | V 121491 | 12300 | 96 | +
01.07.2024 | OOM103 | V 121492 | 12143 | 97 | +
01.07.2024 | OOM103 | V 121493 | 12218 | 97 | +
01.07.2024 | OOM103 | V 121494 | 12038 | 95 | +
01.07.2024 | OOM103 | V 121495 | 12489 | 100 | +
01.07.2024 | OOM103 | V 121496 | 12481 | 100 | +
01.07.2024 | OOM103 | V 121497 | 12033 | 99 | +
01.07.2024 | OOM103 | V 121498 | 11971 | 99 | +
01.07.2024 | OOM103 | V 121499 | 12082 | 97 | +
01.07.2024 | OOM103 | V 121500 | 12056 | 97 | +