## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM3764
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
08.07.2024 | OOA101-V | P 106501 | 11522 | 39 | +
08.07.2024 | OOA101-V | P 106502 | 12229 | 23 | +
08.07.2024 | OOA101-V | P 106503 | 12107 | 20 | +
08.07.2024 | OOA101-V | P 106504 | 11630 | 23 | +
08.07.2024 | OOA101-V | P 106505 | 12193 | 22 | +
08.07.2024 | OOA101-V | P 106506 | 12257 | 23 | +
08.07.2024 | OOA101-V | P 106507 | 11526 | 21 | +
08.07.2024 | OOA101-V | P 106508 | 12280 | 20 | +
08.07.2024 | OOA101-V | P 106509 | 11997 | 21 | +
08.07.2024 | OOA101-V | P 106510 | 11298 | 23 | +
08.07.2024 | OOA101-V | P 106511 | 11520 | 23 | +
08.07.2024 | OOA101-V | P 106512 | 12466 | 23 | +
08.07.2024 | OOA101-V | P 106513 | 12059 | 25 | +
08.07.2024 | OOA101-V | P 106514 | 12246 | 38 | +
08.07.2024 | OOA101-V | P 106515 | 11628 | 22 | +
08.07.2024 | OOA101-V | P 106516 | 11387 | 21 | +
08.07.2024 | OOA101-V | P 106517 | 12168 | 24 | +
08.07.2024 | OOA101-V | P 106518 | 12231 | 21 | +
08.07.2024 | OOA101-V | P 106519 | 12243 | 23 | +
08.07.2024 | OOA101-V | P 106520 | 11682 | 22 | +
08.07.2024 | OOA101-V | P 106521 | 11582 | 21 | +
08.07.2024 | OOA101-V | P 106522 | 11518 | 19 | +
08.07.2024 | OOA101-V | P 106523 | 11174 | 21 | +
08.07.2024 | OOA101-V | P 106524 | 11586 | 30 | +
08.07.2024 | OOA101-V | P 106525 | 11367 | 22 | +
08.07.2024 | OOA101-V | P 106526 | 11425 | 20 | +
08.07.2024 | OOA101-V | P 106527 | 11338 | 18 | +
08.07.2024 | OOA101-V | P 106528 | 11714 | 20 | +
08.07.2024 | OOA101-V | P 106529 | 11316 | 22 | +
08.07.2024 | OOA101-V | P 106530 | 11427 | 23 | +
08.07.2024 | OOA101-V | P 106531 | 11463 | 23 | +
08.07.2024 | OOA101-V | P 106532 | 11512 | 24 | +
08.07.2024 | OOA101-V | P 106533 | 11707 | 22 | +
08.07.2024 | OOA101-V | P 106534 | 11296 | 20 | +
08.07.2024 | OOA101-V | P 106535 | 11719 | 21 | +
08.07.2024 | OOA101-V | P 106536 | 11492 | 23 | +
08.07.2024 | OOA101-V | P 106537 | 11393 | 23 | +
08.07.2024 | OOA101-V | P 106538 | 11279 | 21 | +
08.07.2024 | OOA101-V | P 106539 | 11092 | 22 | +
08.07.2024 | OOA101-V | P 106540 | 11638 | 39 | +
08.07.2024 | OOA101-V | P 106541 | 11512 | 22 | +
08.07.2024 | OOA101-V | P 106542 | 11858 | 26 | +
08.07.2024 | OOA101-V | P 106543 | 11450 | 24 | +
08.07.2024 | OOA101-V | P 106544 | 11497 | 23 | +
08.07.2024 | OOA101-V | P 106545 | 11584 | 21 | +
08.07.2024 | OOA101-V | P 106546 | 11388 | 23 | +
08.07.2024 | OOA101-V | P 106547 | 11603 | 22 | +
08.07.2024 | OOA101-V | P 106548 | 11448 | 23 | +
08.07.2024 | OOA101-V | P 106549 | 11587 | 19 | +
08.07.2024 | OOA101-V | P 106550 | 11143 | 24 | +
08.07.2024 | OOA101-V | P 106551 | 11300 | 22 | +
08.07.2024 | OOA101-V | P 106552 | 11719 | 21 | +
08.07.2024 | OOA101-V | P 106553 | 11569 | 21 | +
08.07.2024 | OOA101-V | P 106554 | 11465 | 21 | +
08.07.2024 | OOA101-V | P 106555 | 11758 | 47 | +
08.07.2024 | OOA101-V | P 106556 | 11835 | 33 | +
08.07.2024 | OOA101-V | P 106557 | 11594 | 30 | +
08.07.2024 | OOA101-V | P 106558 | 11877 | 29 | +
08.07.2024 | OOA101-V | P 106559 | 11683 | 38 | +
08.07.2024 | OOA101-V | P 106560 | 11627 | 35 | +
08.07.2024 | OOA101-V | P 106561 | 11510 | 37 | +
08.07.2024 | OOA101-V | P 106562 | 11790 | 38 | +
08.07.2024 | OOA101-V | P 106563 | 11409 | 30 | +
08.07.2024 | OOA101-V | P 106564 | 11483 | 28 | +
08.07.2024 | OOA101-V | P 106565 | 11675 | 33 | +
08.07.2024 | OOA101-V | P 106566 | 11507 | 42 | +
08.07.2024 | OOA101-V | P 106567 | 11664 | 31 | +
08.07.2024 | OOA101-V | P 106568 | 11860 | 34 | +
08.07.2024 | OOA101-V | P 106569 | 11592 | 38 | +
08.07.2024 | OOA101-V | P 106570 | 11617 | 50 | +
08.07.2024 | OOA101-V | P 106571 | 11751 | 32 | +
08.07.2024 | OOA101-V | P 106572 | 11851 | 32 | +
08.07.2024 | OOA101-V | P 106573 | 11519 | 35 | +
08.07.2024 | OOA101-V | P 106574 | 11456 | 35 | +
08.07.2024 | OOA101-V | P 106575 | 11584 | 29 | +
08.07.2024 | OOA101-V | P 106576 | 11443 | 38 | +
08.07.2024 | OOA101-V | P 106577 | 11615 | 36 | +
08.07.2024 | OOA101-V | P 106578 | 11899 | 34 | +
08.07.2024 | OOA101-V | P 106579 | 11766 | 32 | +
08.07.2024 | OOA101-V | P 106580 | 11542 | 31 | +
08.07.2024 | OOA101-V | P 106581 | 11310 | 50 | +
08.07.2024 | OOA101-V | P 106582 | 11559 | 38 | +
08.07.2024 | OOA101-V | P 106583 | 11647 | 31 | +
08.07.2024 | OOA101-V | P 106584 | 11588 | 35 | +
08.07.2024 | OOA101-V | P 106585 | 11689 | 48 | +
08.07.2024 | OOA101-V | P 106586 | 11757 | 30 | +
08.07.2024 | OOA101-V | P 106587 | 11593 | 35 | +
08.07.2024 | OOA101-V | P 106588 | 11577 | 37 | +
08.07.2024 | OOA101-V | P 106589 | 11582 | 32 | +
08.07.2024 | OOA101-V | P 106590 | 11585 | 37 | +
08.07.2024 | OOA101-V | P 106591 | 11478 | 34 | +
08.07.2024 | OOA101-V | P 106592 | 11895 | 36 | +
08.07.2024 | OOA101-V | P 106593 | 11458 | 36 | +
08.07.2024 | OOA101-V | P 106594 | 11814 | 34 | +
08.07.2024 | OOA101-V | P 106595 | 11199 | 40 | +
08.07.2024 | OOA101-V | P 106596 | 11854 | 36 | +
08.07.2024 | OOA101-V | P 106597 | 11373 | 39 | +
08.07.2024 | OOA101-V | P 106598 | 11841 | 40 | +
08.07.2024 | OOA101-V | P 106599 | 11636 | 49 | +
08.07.2024 | OOA101-V | P 106600 | 11706 | 30 | +