## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM3847
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
12.07.2024 | OOM113 | A 101131 | 11956 | 120 | +
12.07.2024 | OOM113 | A 101132 | 11805 | 116 | +
12.07.2024 | OOM113 | A 101133 | 11760 | 120 | +
12.07.2024 | OOM113 | A 101134 | 11987 | 119 | +
12.07.2024 | OOM113 | A 101135 | 12318 | 119 | +
12.07.2024 | OOM113 | A 101136 | 11988 | 119 | +
12.07.2024 | OOM113 | A 101137 | 12124 | 120 | +
12.07.2024 | OOM113 | A 101138 | 12299 | 120 | +
12.07.2024 | OOM113 | A 101139 | 11980 | 120 | +
12.07.2024 | OOM113 | A 101140 | 12178 | 120 | +
12.07.2024 | OOM113 | A 101141 | 12182 | 119 | +
12.07.2024 | OOM113 | A 101142 | 12138 | 120 | +
12.07.2024 | OOM113 | A 101143 | 12061 | 120 | +
12.07.2024 | OOM113 | A 101144 | 12129 | 120 | +
12.07.2024 | OOM113 | A 101145 | 10565 | 120 | +
12.07.2024 | OOM113 | A 101146 | 12067 | 120 | +
12.07.2024 | OOM113 | A 101147 | 12078 | 80 | +
12.07.2024 | OOM113 | A 101148 | 11912 | 103 | +
12.07.2024 | OOM113 | A 101149 | 12142 | 82 | +
12.07.2024 | OOM113 | A 101150 | 10267 | 52 | +
12.07.2024 | OOM113 | A 101151 | 12323 | 83 | +
12.07.2024 | OOM113 | A 101152 | 12007 | 60 | +
12.07.2024 | OOM113 | A 101153 | 10496 | 85 | +
12.07.2024 | OOM113 | A 101154 | 12043 | 86 | +
12.07.2024 | OOM113 | A 101155 | 12231 | 77 | +
12.07.2024 | OOM113 | A 101156 | 12025 | 106 | +
12.07.2024 | OOM113 | A 101157 | 12032 | 100 | +
12.07.2024 | OOM113 | A 101158 | 11853 | 84 | +
12.07.2024 | OOM113 | A 101159 | 12162 | 58 | +
12.07.2024 | OOM113 | A 101160 | 12084 | 88 | +
12.07.2024 | OOM113 | A 101161 | 12011 | 87 | +
12.07.2024 | OOM113 | A 101162 | 12130 | 92 | +
12.07.2024 | OOM113 | A 101163 | 12165 | 84 | +
12.07.2024 | OOM113 | A 101164 | 12045 | 61 | +
12.07.2024 | OOM113 | A 101165 | 12000 | 80 | +
12.07.2024 | OOM113 | A 101166 | 11993 | 91 | +
12.07.2024 | OOM113 | A 101167 | 11928 | 91 | +
12.07.2024 | OOM113 | A 101168 | 12107 | 82 | +
12.07.2024 | OOM113 | A 101169 | 12163 | 73 | +
12.07.2024 | OOM113 | A 101170 | 12231 | 71 | +
12.07.2024 | OOM113 | A 101171 | 12145 | 63 | +
12.07.2024 | OOM113 | A 101172 | 12031 | 74 | +
12.07.2024 | OOM113 | A 101173 | 12092 | 104 | +
12.07.2024 | OOM113 | A 101174 | 12274 | 74 | +
12.07.2024 | OOM113 | A 101175 | 10395 | 120 | +
12.07.2024 | OOM113 | A 101176 | 12215 | 80 | +
12.07.2024 | OOM113 | A 101177 | 12145 | 76 | +
12.07.2024 | OOM113 | A 101178 | 12044 | 99 | +
12.07.2024 | OOM113 | A 101179 | 10360 | 57 | +
12.07.2024 | OOM113 | A 101180 | 12027 | 112 | +
12.07.2024 | OOM113 | A 101181 | 12517 | 85 | +
12.07.2024 | OOM113 | A 101182 | 12216 | 53 | +
12.07.2024 | OOM113 | A 101183 | 12060 | 56 | +
12.07.2024 | OOM113 | A 101184 | 11945 | 51 | +
12.07.2024 | OOM113 | A 101185 | 12181 | 76 | +
12.07.2024 | OOM113 | A 101186 | 11875 | 63 | +
12.07.2024 | OOM113 | A 101187 | 12116 | 56 | +
12.07.2024 | OOM113 | A 101188 | 12259 | 73 | +
12.07.2024 | OOM113 | A 101189 | 11893 | 63 | +
12.07.2024 | OOM113 | A 101190 | 12169 | 63 | +
12.07.2024 | OOM113 | A 101191 | 11932 | 102 | +
12.07.2024 | OOM113 | A 101192 | 12245 | 70 | +
12.07.2024 | OOM113 | A 101193 | 11920 | 81 | +
12.07.2024 | OOM113 | A 101194 | 12141 | 90 | +
12.07.2024 | OOM113 | A 101195 | 11970 | 74 | +
12.07.2024 | OOM113 | A 101196 | 12257 | 68 | +
12.07.2024 | OOM113 | A 101197 | 12183 | 93 | +
12.07.2024 | OOM113 | A 101198 | 12254 | 84 | +
12.07.2024 | OOM113 | A 101199 | 12182 | 72 | +
12.07.2024 | OOM113 | A 101200 | 12014 | 65 | +
12.07.2024 | OOM113 | A 101201 | 12008 | 55 | +
12.07.2024 | OOM113 | A 101202 | 12212 | 66 | +
12.07.2024 | OOM113 | A 101203 | 12106 | 66 | +
12.07.2024 | OOM113 | A 101204 | 11200 | 60 | +
12.07.2024 | OOM113 | A 101205 | 11934 | 52 | +
12.07.2024 | OOM113 | A 101206 | 11997 | 67 | +
12.07.2024 | OOM113 | A 101207 | 12043 | 81 | +
12.07.2024 | OOM113 | A 101208 | 12929 | 70 | +
12.07.2024 | OOM113 | A 101209 | 12030 | 73 | +
12.07.2024 | OOM113 | A 101210 | 12046 | 66 | +
12.07.2024 | OOM113 | A 101211 | 12002 | 63 | +
12.07.2024 | OOM113 | A 101212 | 12008 | 79 | +
12.07.2024 | OOM113 | A 101213 | 11998 | 74 | +
12.07.2024 | OOM113 | A 101214 | 11515 | 66 | +
12.07.2024 | OOM113 | A 101215 | 10514 | 107 | +
12.07.2024 | OOM113 | A 101216 | 11926 | 84 | +
12.07.2024 | OOM113 | A 101217 | 12188 | 44 | +
12.07.2024 | OOM113 | A 101218 | 12104 | 65 | +
12.07.2024 | OOM113 | A 101219 | 12103 | 59 | +
12.07.2024 | OOM113 | A 101220 | 12147 | 66 | +
12.07.2024 | OOM113 | A 101221 | 12007 | 54 | +
12.07.2024 | OOM113 | A 101222 | 11954 | 104 | +
12.07.2024 | OOM113 | A 101223 | 12023 | 87 | +
12.07.2024 | OOM113 | A 101224 | 12091 | 53 | +
12.07.2024 | OOM113 | A 101225 | 11970 | 84 | +
12.07.2024 | OOM113 | A 101226 | 12018 | 101 | +
12.07.2024 | OOM113 | A 101227 | 12200 | 72 | +
12.07.2024 | OOM113 | A 101228 | 12133 | 90 | +
12.07.2024 | OOM113 | A 101229 | 12105 | 83 | +
12.07.2024 | OOM113 | A 101230 | 10456 | 102 | +