## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM3761
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
26.07.2024 | OOM102 | V 108591 | 13017 | 120 | +
26.07.2024 | OOM102 | V 108592 | 12591 | 119 | +
26.07.2024 | OOM102 | V 108593 | 12688 | 120 | +
26.07.2024 | OOM102 | V 108594 | 12789 | 118 | +
26.07.2024 | OOM102 | V 108595 | 12451 | 118 | +
26.07.2024 | OOM102 | V 108596 | 12706 | 120 | +
26.07.2024 | OOM102 | V 108597 | 12805 | 119 | +
26.07.2024 | OOM102 | V 108598 | 13145 | 119 | +
26.07.2024 | OOM102 | V 108599 | 12719 | 118 | +
26.07.2024 | OOM102 | V 108600 | 12764 | 117 | +
26.07.2024 | OOM102 | V 108601 | 12817 | 119 | +
26.07.2024 | OOM102 | V 108602 | 12806 | 120 | +
26.07.2024 | OOM102 | V 108603 | 12613 | 119 | +
26.07.2024 | OOM102 | V 108604 | 12879 | 120 | +
26.07.2024 | OOM102 | V 108605 | 12859 | 119 | +
26.07.2024 | OOM102 | V 108606 | 12696 | 120 | +
26.07.2024 | OOM102 | V 108607 | 12328 | 119 | +
26.07.2024 | OOM102 | V 108608 | 12744 | 120 | +
26.07.2024 | OOM102 | V 108609 | 12954 | 118 | +
26.07.2024 | OOM102 | V 108610 | 13063 | 119 | +
26.07.2024 | OOM102 | V 108611 | 12997 | 120 | +
26.07.2024 | OOM102 | V 108612 | 12994 | 119 | +
26.07.2024 | OOM102 | V 108613 | 12533 | 120 | +
26.07.2024 | OOM102 | V 108614 | 12882 | 117 | +
26.07.2024 | OOM102 | V 108615 | 12623 | 118 | +
26.07.2024 | OOM102 | V 108616 | 12567 | 118 | +
26.07.2024 | OOM102 | V 108617 | 12714 | 119 | +
26.07.2024 | OOM102 | V 108618 | 12694 | 117 | +
26.07.2024 | OOM102 | V 108619 | 13186 | 120 | +
26.07.2024 | OOM102 | V 108620 | 12781 | 119 | +
26.07.2024 | OOM102 | V 108621 | 12820 | 120 | +
26.07.2024 | OOM102 | V 108622 | 12679 | 120 | +
26.07.2024 | OOM102 | V 108623 | 12802 | 118 | +
26.07.2024 | OOM102 | V 108624 | 12742 | 120 | +
26.07.2024 | OOM102 | V 108625 | 12844 | 120 | +
26.07.2024 | OOM102 | V 108626 | 12463 | 120 | +
26.07.2024 | OOM102 | V 108627 | 12553 | 120 | +
26.07.2024 | OOM102 | V 108628 | 12971 | 120 | +
26.07.2024 | OOM102 | V 108629 | 12880 | 118 | +
26.07.2024 | OOM102 | V 108630 | 12435 | 120 | +
26.07.2024 | OOM102 | V 108631 | 12637 | 120 | +
26.07.2024 | OOM102 | V 108632 | 12912 | 57 | +
26.07.2024 | OOM102 | V 108633 | 12678 | 40 | +
26.07.2024 | OOM102 | V 108634 | 12558 | 40 | +
26.07.2024 | OOM102 | V 108635 | 12570 | 43 | +
26.07.2024 | OOM102 | V 108636 | 12802 | 66 | +
26.07.2024 | OOM102 | V 108637 | 12776 | 77 | +
26.07.2024 | OOM102 | V 108638 | 12905 | 66 | +
26.07.2024 | OOM102 | V 108639 | 12822 | 68 | +
26.07.2024 | OOM102 | V 108640 | 12849 | 73 | +
26.07.2024 | OOM102 | V 108641 | 12789 | 69 | +
26.07.2024 | OOM102 | V 108642 | 12857 | 60 | +
26.07.2024 | OOM102 | V 108643 | 12786 | 95 | +
26.07.2024 | OOM102 | V 108644 | 12915 | 68 | +
26.07.2024 | OOM102 | V 108645 | 12820 | 73 | +
26.07.2024 | OOM102 | V 108646 | 12491 | 56 | +
26.07.2024 | OOM102 | V 108647 | 12935 | 116 | +
26.07.2024 | OOM102 | V 108648 | 12768 | 120 | +
26.07.2024 | OOM102 | V 108649 | 12774 | 120 | +
26.07.2024 | OOM102 | V 108650 | 12763 | 119 | +
26.07.2024 | OOM102 | V 108651 | 12762 | 120 | +
26.07.2024 | OOM102 | V 108652 | 12768 | 120 | +
26.07.2024 | OOM102 | V 108653 | 12927 | 120 | +
26.07.2024 | OOM102 | V 108654 | 12895 | 120 | +
26.07.2024 | OOM102 | V 108655 | 13178 | 120 | +
26.07.2024 | OOM102 | V 108656 | 12933 | 119 | +
26.07.2024 | OOM102 | V 108657 | 12773 | 119 | +
26.07.2024 | OOM102 | V 108658 | 12701 | 120 | +
26.07.2024 | OOM102 | V 108659 | 12564 | 119 | +
26.07.2024 | OOM102 | V 108660 | 12898 | 118 | +
26.07.2024 | OOM102 | V 108661 | 12791 | 120 | +
26.07.2024 | OOM102 | V 108662 | 12698 | 120 | +
26.07.2024 | OOM102 | V 108663 | 12935 | 102 | +
26.07.2024 | OOM102 | V 108664 | 12805 | 92 | +
26.07.2024 | OOM102 | V 108665 | 12782 | 65 | +
26.07.2024 | OOM102 | V 108666 | 13023 | 119 | +
26.07.2024 | OOM102 | V 108667 | 12980 | 57 | +
26.07.2024 | OOM102 | V 108668 | 12856 | 72 | +
26.07.2024 | OOM102 | V 108669 | 12572 | 68 | +
26.07.2024 | OOM102 | V 108670 | 12805 | 82 | +
26.07.2024 | OOM102 | V 108671 | 13020 | 105 | +
26.07.2024 | OOM102 | V 108672 | 12664 | 52 | +
26.07.2024 | OOM102 | V 108673 | 12749 | 82 | +
26.07.2024 | OOM102 | V 108674 | 12435 | 53 | +
26.07.2024 | OOM102 | V 108675 | 12674 | 95 | +
26.07.2024 | OOM102 | V 108676 | 12990 | 86 | +
26.07.2024 | OOM102 | V 108677 | 12869 | 58 | +
26.07.2024 | OOM102 | V 108678 | 12887 | 87 | +
26.07.2024 | OOM102 | V 108679 | 13074 | 119 | +
26.07.2024 | OOM102 | V 108680 | 12647 | 120 | +
26.07.2024 | OOM102 | V 108681 | 12816 | 119 | +
26.07.2024 | OOM102 | V 108682 | 12958 | 119 | +
26.07.2024 | OOM102 | V 108683 | 13068 | 119 | +
26.07.2024 | OOM102 | V 108684 | 12662 | 120 | +
26.07.2024 | OOM102 | V 108685 | 12874 | 120 | +
26.07.2024 | OOM102 | V 108686 | 12441 | 120 | +
26.07.2024 | OOM102 | V 108687 | 12527 | 119 | +
26.07.2024 | OOM102 | V 108688 | 12691 | 120 | +
26.07.2024 | OOM102 | V 108689 | 12623 | 118 | +
26.07.2024 | OOM102 | V 108690 | 12906 | 119 | +
26.07.2024 | OOM102 | V 108691 | 12859 | 118 | +
26.07.2024 | OOM102 | V 108692 | 12853 | 120 | +
26.07.2024 | OOM102 | V 108693 | 12595 | 120 | +
26.07.2024 | OOM102 | V 108694 | 12756 | 120 | +
26.07.2024 | OOM102 | V 108695 | 12998 | 119 | +
26.07.2024 | OOM102 | V 108696 | 13064 | 120 | +
26.07.2024 | OOM102 | V 108697 | 13082 | 120 | +
26.07.2024 | OOM102 | V 108698 | 12698 | 120 | +
26.07.2024 | OOM102 | V 108699 | 12824 | 119 | +
26.07.2024 | OOM102 | V 108700 | 12951 | 120 | +
26.07.2024 | OOM102 | V 108701 | 12794 | 120 | +
26.07.2024 | OOM102 | V 108702 | 12887 | 120 | +
26.07.2024 | OOM102 | V 108703 | 12895 | 118 | +
26.07.2024 | OOM102 | V 108704 | 12678 | 120 | +
26.07.2024 | OOM102 | V 108705 | 12821 | 120 | +
26.07.2024 | OOM102 | V 108706 | 12652 | 118 | +
26.07.2024 | OOM102 | V 108707 | 12821 | 120 | +
26.07.2024 | OOM102 | V 108708 | 12887 | 120 | +
26.07.2024 | OOM102 | V 108709 | 12633 | 120 | +
26.07.2024 | OOM102 | V 108710 | 12857 | 119 | +
26.07.2024 | OOM102 | V 108711 | 12863 | 63 | +
26.07.2024 | OOM102 | V 108712 | 12861 | 87 | +
26.07.2024 | OOM102 | V 108713 | 12846 | 77 | +
26.07.2024 | OOM102 | V 108714 | 12817 | 67 | +
26.07.2024 | OOM102 | V 108715 | 12850 | 81 | +
26.07.2024 | OOM102 | V 108716 | 12582 | 59 | +
26.07.2024 | OOM102 | V 108717 | 12982 | 86 | +
26.07.2024 | OOM102 | V 108718 | 12796 | 61 | +
26.07.2024 | OOM102 | V 108719 | 12838 | 69 | +
26.07.2024 | OOM102 | V 108720 | 12718 | 85 | +
26.07.2024 | OOM102 | V 108721 | 12772 | 60 | +
26.07.2024 | OOM102 | V 108722 | 13005 | 60 | +
26.07.2024 | OOM102 | V 108723 | 12699 | 89 | +
26.07.2024 | OOM102 | V 108724 | 12134 | 54 | +
26.07.2024 | OOM102 | V 108725 | 12820 | 68 | +
26.07.2024 | OOM102 | V 108726 | 12807 | 119 | +
26.07.2024 | OOM102 | V 108727 | 12857 | 120 | +
26.07.2024 | OOM102 | V 108728 | 12782 | 119 | +
26.07.2024 | OOM102 | V 108729 | 12888 | 119 | +
26.07.2024 | OOM102 | V 108730 | 12461 | 119 | +
26.07.2024 | OOM102 | V 108731 | 12451 | 120 | +
26.07.2024 | OOM102 | V 108732 | 12887 | 119 | +
26.07.2024 | OOM102 | V 108733 | 12679 | 118 | +
26.07.2024 | OOM102 | V 108734 | 12626 | 120 | +
26.07.2024 | OOM102 | V 108735 | 12978 | 119 | +
26.07.2024 | OOM102 | V 108736 | 12673 | 119 | +
26.07.2024 | OOM102 | V 108737 | 13063 | 120 | +
26.07.2024 | OOM102 | V 108738 | 12875 | 120 | +
26.07.2024 | OOM102 | V 108739 | 12589 | 120 | +
26.07.2024 | OOM102 | V 108740 | 12654 | 119 | +
29.07.2024 | OOM102 | V 108741 | 13026 | 120 | +
29.07.2024 | OOM102 | V 108742 | 13036 | 120 | +
29.07.2024 | OOM102 | V 108743 | 12661 | 119 | +
29.07.2024 | OOM102 | V 108744 | 13074 | 119 | +
29.07.2024 | OOM102 | V 108745 | 12774 | 120 | +
29.07.2024 | OOM102 | V 108746 | 12829 | 120 | +
29.07.2024 | OOM102 | V 108747 | 12657 | 120 | +
29.07.2024 | OOM102 | V 108748 | 13001 | 119 | +
29.07.2024 | OOM102 | V 108749 | 13027 | 119 | +
29.07.2024 | OOM102 | V 108750 | 12934 | 120 | +
29.07.2024 | OOM102 | V 108751 | 12851 | 119 | +
29.07.2024 | OOM102 | V 108752 | 12818 | 120 | +
29.07.2024 | OOM102 | V 108753 | 12990 | 120 | +
29.07.2024 | OOM102 | V 108754 | 12781 | 120 | +
29.07.2024 | OOM102 | V 108755 | 13012 | 118 | +
29.07.2024 | OOM102 | V 108756 | 13075 | 120 | +
29.07.2024 | OOM102 | V 108757 | 12885 | 120 | +
29.07.2024 | OOM102 | V 108758 | 12942 | 118 | +
29.07.2024 | OOM102 | V 108759 | 12923 | 119 | +
29.07.2024 | OOM102 | V 108760 | 12900 | 119 | +
29.07.2024 | OOM102 | V 108761 | 12919 | 120 | +
29.07.2024 | OOM102 | V 108762 | 12821 | 119 | +
29.07.2024 | OOM102 | V 108763 | 12814 | 119 | +
29.07.2024 | OOM102 | V 108764 | 12574 | 118 | +
29.07.2024 | OOM102 | V 108765 | 12795 | 119 | +
29.07.2024 | OOM102 | V 108766 | 12917 | 120 | +
29.07.2024 | OOM102 | V 108767 | 12858 | 120 | +
29.07.2024 | OOM102 | V 108768 | 12771 | 120 | +
29.07.2024 | OOM102 | V 108769 | 12639 | 119 | +
29.07.2024 | OOM102 | V 108770 | 12691 | 120 | +
29.07.2024 | OOM102 | V 108771 | 12627 | 119 | +
29.07.2024 | OOM102 | V 108772 | 12533 | 120 | +
29.07.2024 | OOM102 | V 108773 | 12983 | 120 | +
29.07.2024 | OOM102 | V 108774 | 12904 | 119 | +
29.07.2024 | OOM102 | V 108775 | 12653 | 120 | +
29.07.2024 | OOM102 | V 108776 | 12817 | 119 | +
29.07.2024 | OOM102 | V 108777 | 12767 | 119 | +
29.07.2024 | OOM102 | V 108778 | 13108 | 117 | +
29.07.2024 | OOM102 | V 108779 | 13005 | 119 | +
29.07.2024 | OOM102 | V 108780 | 12748 | 119 | +
29.07.2024 | OOM102 | V 108781 | 12959 | 119 | +
29.07.2024 | OOM102 | V 108782 | 12594 | 119 | +
29.07.2024 | OOM102 | V 108783 | 12864 | 120 | +
29.07.2024 | OOM102 | V 108784 | 13001 | 119 | +
29.07.2024 | OOM102 | V 108785 | 12835 | 117 | +
29.07.2024 | OOM102 | V 108786 | 12966 | 119 | +
29.07.2024 | OOM102 | V 108787 | 13000 | 119 | +
29.07.2024 | OOM102 | V 108788 | 12846 | 120 | +
29.07.2024 | OOM102 | V 108789 | 12871 | 119 | +
29.07.2024 | OOM102 | V 108790 | 12653 | 119 | +