## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM3881
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
01.08.2024 | OOM202-2 | V 101746 | 11875 | 199 | +
01.08.2024 | OOM202-2 | V 101747 | 11558 | 196 | +
01.08.2024 | OOM202-2 | V 101748 | 11673 | 193 | +
01.08.2024 | OOM202-2 | V 101749 | 11831 | 192 | +
01.08.2024 | OOM202-2 | V 101750 | 11857 | 196 | +
01.08.2024 | OOM202-2 | V 101751 | 11511 | 196 | +
01.08.2024 | OOM202-2 | V 101752 | 11782 | 195 | +
01.08.2024 | OOM202-2 | V 101753 | 11844 | 194 | +
01.08.2024 | OOM202-2 | V 101754 | 11476 | 191 | +
01.08.2024 | OOM202-2 | V 101755 | 11786 | 193 | +
01.08.2024 | OOM202-2 | V 101756 | 11578 | 198 | +
01.08.2024 | OOM202-2 | V 101757 | 11837 | 195 | +
01.08.2024 | OOM202-2 | V 101758 | 11745 | 199 | +
01.08.2024 | OOM202-2 | V 101759 | 11678 | 191 | +
01.08.2024 | OOM202-2 | V 101760 | 11762 | 195 | +
01.08.2024 | OOM202-2 | V 101761 | 11813 | 195 | +
01.08.2024 | OOM202-2 | V 101762 | 11559 | 197 | +
01.08.2024 | OOM202-2 | V 101763 | 11499 | 196 | +
01.08.2024 | OOM202-2 | V 101764 | 11465 | 191 | +
01.08.2024 | OOM202-2 | V 101765 | 11466 | 191 | +
01.08.2024 | OOM202-2 | V 101766 | 11678 | 192 | +
01.08.2024 | OOM202-2 | V 101767 | 11592 | 187 | +
01.08.2024 | OOM202-2 | V 101768 | 11766 | 196 | +
01.08.2024 | OOM202-2 | V 101769 | 11766 | 200 | +
01.08.2024 | OOM202-2 | V 101770 | 11646 | 198 | +