	VST Test Data
	PPO2 (bar)
	Actual mV output
	Expected mV output
	Linearity error %
	Derived PP02
	ISC Low limit
	ISC High limit
	Pass/Fail ISC limits

	Manufactured: 2015-08
	0.210
	11.2
	11.2
	0.0
	0.210
	0.18
	0.24
	PASS

	Tested: 17-08-2015
	0.500
	26.7
	26.7
	0.1
	0.501
	0.44
	0.56
	PASS

	SN: ISC107098
	0.700
	37.2
	37.3
	-0.4
	0.698
	0.64
	0.76
	PASS

	Bag opened: >36 hours
	1.000
	52.9
	53.3
	-0.8
	0.992
	0.94
	1.06
	PASS

	
	1.200
	63.1
	64.0
	-1.4
	1.183
	1.14
	1.26
	PASS

	
	1.300
	68.2
	69.3
	-1.6
	1.279
	1.24
	1.36
	PASS

	
	1.400
	73.2
	74.7
	-2.0
	1.373
	1.34
	1.46
	PASS

	
	1.500
	78.1
	80.0
	-2.4
	1.464
	1.44
	1.56
	PASS

	
	1.600
	83.1
	85.3
	-2.6
	1.558
	1.54
	1.66
	PASS

	
	1.700
	87.9
	90.7
	-3.1
	1.648
	1.64
	1.76
	PASS

	
	1.800
	92.4
	96.0
	-3.7
	1.733
	1.74
	1.86
	FAIL

	
	0.210
	11.3
	11.2
	0.9
	0.209
	0.18
	0.24
	PASS

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	VST Test Data
	PPO2 (bar)
	Actual mV output
	Expected mV output
	Linearity error %
	Derived PP02
	ISC Low limit
	ISC High limit
	Pass/Fail ISC limits

	Manufactured: 2015-08
	0.210
	11.1
	11.1
	0.0
	0.210
	0.18
	0.24
	PASS

	Tested: 17-08-2015
	0.500
	26.5
	26.7
	-0.6
	0.497
	0.44
	0.56
	PASS

	SN: ISC107099
	0.700
	36.8
	37.3
	-1.4
	0.690
	0.64
	0.76
	PASS

	Bag opened: >36 hours
	1.000
	52.4
	53.3
	-1.7
	0.983
	0.94
	1.06
	PASS

	
	1.200
	62.4
	64.0
	-2.5
	1.170
	1.14
	1.26
	PASS

	
	1.300
	67.5
	69.3
	-2.6
	1.266
	1.24
	1.36
	PASS

	
	1.400
	72.4
	74.7
	-3.0
	1.358
	1.34
	1.46
	PASS

	
	1.500
	77.2
	80.0
	-3.5
	1.448
	1.44
	1.56
	PASS

	
	1.600
	82.1
	85.3
	-3.8
	1.539
	1.54
	1.66
	FAIL

	
	1.700
	86.9
	90.7
	-4.2
	1.629
	1.64
	1.76
	FAIL

	
	1.800
	91.4
	96.0
	-4.8
	1.714
	1.74
	1.86
	FAIL

	
	0.210
	11.2
	11.1
	0.9
	0.209
	0.18
	0.24
	PASS

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	VST Test Data
	PPO2 (bar)
	Actual mV output
	Expected mV output
	Linearity error %
	Derived PP02
	ISC Low limit
	ISC High limit
	Pass/Fail ISC limits

	Manufactured: 2015-08
	0.210
	11.4
	11.4
	0.0
	0.210
	0.18
	0.24
	PASS

	Tested: 17-08-2015
	0.500
	27.2
	26.7
	2.0
	0.510
	0.44
	0.56
	PASS

	SN: ISC107100
	0.700
	37.8
	37.3
	1.3
	0.709
	0.64
	0.76
	PASS

	Bag opened: >36 hours
	1.000
	53.8
	53.3
	0.9
	1.009
	0.94
	1.06
	PASS

	
	1.200
	64.1
	64.0
	0.2
	1.202
	1.14
	1.26
	PASS

	
	1.300
	69.3
	69.3
	0.0
	1.299
	1.24
	1.36
	PASS

	
	1.400
	74.4
	74.7
	-0.4
	1.395
	1.34
	1.46
	PASS

	
	1.500
	79.3
	80.0
	-0.9
	1.487
	1.44
	1.56
	PASS

	
	1.600
	84.3
	85.3
	-1.2
	1.581
	1.54
	1.66
	PASS

	
	1.700
	89.2
	90.7
	-1.6
	1.673
	1.64
	1.76
	PASS

	
	1.800
	93.8
	96.0
	-2.3
	1.759
	1.74
	1.86
	PASS

	
	0.210
	11.5
	11.4
	0.9
	0.209
	0.18
	0.24
	PASS

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	VST Test Data
	PPO2 (bar)
	Actual mV output
	Expected mV output
	Linearity error %
	Derived PP02
	ISC Low limit
	ISC High limit
	Pass/Fail ISC limits

	Manufactured: 2015-08
	0.210
	11.2
	11.2
	0.0
	0.210
	0.18
	0.24
	PASS

	Tested: 17-08-2015
	0.500
	26.7
	26.7
	0.1
	0.501
	0.44
	0.56
	PASS

	SN: ISC107068
	0.700
	37.2
	37.3
	-0.4
	0.698
	0.64
	0.76
	PASS

	Bag opened: >36 hours
	1.000
	52.8
	53.3
	-1.0
	0.990
	0.94
	1.06
	PASS

	
	1.200
	63.2
	64.0
	-1.2
	1.185
	1.14
	1.26
	PASS

	
	1.300
	68.3
	69.3
	-1.5
	1.281
	1.24
	1.36
	PASS

	
	1.400
	73.4
	74.7
	-1.7
	1.376
	1.34
	1.46
	PASS

	
	1.500
	78.3
	80.0
	-2.1
	1.468
	1.44
	1.56
	PASS

	
	1.600
	83.4
	85.3
	-2.3
	1.564
	1.54
	1.66
	PASS

	
	1.700
	88.3
	90.7
	-2.6
	1.656
	1.64
	1.76
	PASS

	
	1.800
	93.1
	96.0
	-3.0
	1.746
	1.74
	1.86
	PASS

	
	0.210
	11.3
	11.2
	0.9
	0.209
	0.18
	0.24
	PASS

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	VST Test Data
	PPO2 (bar)
	Actual mV output
	Expected mV output
	Linearity error %
	Derived PP02
	ISC Low limit
	ISC High limit
	Pass/Fail ISC limits

	Manufactured: 2015-08
	0.210
	11.3
	11.3
	0.0
	0.210
	0.18
	0.24
	PASS

	Tested: 17-08-2015
	0.500
	26.8
	26.7
	0.5
	0.503
	0.44
	0.56
	PASS

	SN: ISC107069
	0.700
	37.4
	37.3
	0.2
	0.701
	0.64
	0.76
	PASS

	Bag opened: >36 hours
	1.000
	53.1
	53.3
	-0.4
	0.996
	0.94
	1.06
	PASS

	
	1.200
	63.5
	64.0
	-0.8
	1.191
	1.14
	1.26
	PASS

	
	1.300
	68.6
	69.3
	-1.1
	1.286
	1.24
	1.36
	PASS

	
	1.400
	73.6
	74.7
	-1.4
	1.380
	1.34
	1.46
	PASS

	
	1.500
	78.5
	80.0
	-1.9
	1.472
	1.44
	1.56
	PASS

	
	1.600
	83.5
	85.3
	-2.1
	1.566
	1.54
	1.66
	PASS

	
	1.700
	88.3
	90.7
	-2.6
	1.656
	1.64
	1.76
	PASS

	
	1.800
	93.0
	96.0
	-3.1
	1.744
	1.74
	1.86
	PASS

	
	0.210
	11.3
	11.3
	0.0
	0.207
	0.18
	0.24
	PASS

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	VST Test Data
	PPO2 (bar)
	Actual mV output
	Expected mV output
	Linearity error %
	Derived PP02
	ISC Low limit
	ISC High limit
	Pass/Fail ISC limits

	Manufactured: 2015-08
	0.210
	10.1
	10.1
	0.0
	0.210
	0.18
	0.24
	PASS

	Tested: 17-08-2015
	0.500
	24.1
	26.7
	-9.6
	0.452
	0.44
	0.56
	PASS

	SN: ISC107070
	0.700
	33.5
	37.3
	-10.3
	0.628
	0.64
	0.76
	FAIL

	Bag opened: >36 hours
	1.000
	47.6
	53.3
	-10.8
	0.893
	0.94
	1.06
	FAIL

	
	1.200
	56.9
	64.0
	-11.1
	1.067
	1.14
	1.26
	FAIL

	
	1.300
	61.4
	69.3
	-11.4
	1.151
	1.24
	1.36
	FAIL

	
	1.400
	65.9
	74.7
	-11.7
	1.236
	1.34
	1.46
	FAIL

	
	1.500
	70.3
	80.0
	-12.1
	1.318
	1.44
	1.56
	FAIL

	
	1.600
	74.7
	85.3
	-12.5
	1.401
	1.54
	1.66
	FAIL

	
	1.700
	79.1
	90.7
	-12.8
	1.483
	1.64
	1.76
	FAIL

	
	1.800
	83.3
	96.0
	-13.2
	1.562
	1.74
	1.86
	FAIL

	
	0.210
	10.2
	10.1
	1.0
	0.209
	0.18
	0.24
	PASS

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	VST Test Data
	PPO2 (bar)
	Actual mV output
	Expected mV output
	Linearity error %
	Derived PP02
	ISC Low limit
	ISC High limit
	Pass/Fail ISC limits

	Manufactured: 2015-08
	0.210
	11.0
	11.0
	0.0
	0.210
	0.18
	0.24
	PASS

	Tested: 17-08-2015
	0.500
	26.4
	26.7
	-1.0
	0.495
	0.44
	0.56
	PASS

	SN: ISC107043
	0.700
	36.8
	37.3
	-1.4
	0.690
	0.64
	0.76
	PASS

	Bag opened: >36 hours
	1.000
	52.4
	53.3
	-1.7
	0.983
	0.94
	1.06
	PASS

	
	1.200
	62.5
	64.0
	-2.3
	1.172
	1.14
	1.26
	PASS

	
	1.300
	67.6
	69.3
	-2.5
	1.268
	1.24
	1.36
	PASS

	
	1.400
	72.5
	74.7
	-2.9
	1.359
	1.34
	1.46
	PASS

	
	1.500
	77.5
	80.0
	-3.1
	1.453
	1.44
	1.56
	PASS

	
	1.600
	82.3
	85.3
	-3.6
	1.543
	1.54
	1.66
	PASS

	
	1.700
	87.2
	90.7
	-3.8
	1.635
	1.64
	1.76
	FAIL

	
	1.800
	91.9
	96.0
	-4.3
	1.723
	1.74
	1.86
	FAIL

	
	0.210
	11.2
	11.0
	1.8
	0.211
	0.18
	0.24
	PASS

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	VST Test Data
	PPO2 (bar)
	Actual mV output
	Expected mV output
	Linearity error %
	Derived PP02
	ISC Low limit
	ISC High limit
	Pass/Fail ISC limits

	Manufactured: 2015-08
	0.210
	11.0
	11.0
	0.0
	0.210
	0.18
	0.24
	PASS

	Tested: 17-08-2015
	0.500
	26.2
	26.7
	-1.7
	0.491
	0.44
	0.56
	PASS

	SN: ISC107044
	0.700
	36.5
	37.3
	-2.2
	0.684
	0.64
	0.76
	PASS

	Bag opened: >36 hours
	1.000
	51.8
	53.3
	-2.9
	0.971
	0.94
	1.06
	PASS

	
	1.200
	62.0
	64.0
	-3.1
	1.163
	1.14
	1.26
	PASS

	
	1.300
	67.0
	69.3
	-3.4
	1.256
	1.24
	1.36
	PASS

	
	1.400
	72.0
	74.7
	-3.6
	1.350
	1.34
	1.46
	PASS

	
	1.500
	77.0
	80.0
	-3.8
	1.444
	1.44
	1.56
	PASS

	
	1.600
	82.1
	85.3
	-3.8
	1.539
	1.54
	1.66
	FAIL

	
	1.700
	86.8
	90.7
	-4.3
	1.628
	1.64
	1.76
	FAIL

	
	1.800
	91.7
	96.0
	-4.5
	1.719
	1.74
	1.86
	FAIL

	
	0.210
	11.1
	11.0
	0.9
	0.209
	0.18
	0.24
	PASS

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	VST Test Data
	PPO2 (bar)
	Actual mV output
	Expected mV output
	Linearity error %
	Derived PP02
	ISC Low limit
	ISC High limit
	Pass/Fail ISC limits

	Manufactured: 2015-08
	0.210
	11.7
	11.7
	0.0
	0.210
	0.18
	0.24
	PASS

	Tested: 17-08-2015
	0.500
	28.0
	26.7
	5.0
	0.525
	0.44
	0.56
	PASS

	SN: ISC107045
	0.700
	39.1
	37.3
	4.7
	0.733
	0.64
	0.76
	PASS

	Bag opened: >36 hours
	1.000
	55.6
	53.3
	4.3
	1.043
	0.94
	1.06
	PASS

	
	1.200
	66.4
	64.0
	3.8
	1.245
	1.14
	1.26
	PASS

	
	1.300
	71.9
	69.3
	3.7
	1.348
	1.24
	1.36
	PASS

	
	1.400
	77.2
	74.7
	3.4
	1.448
	1.34
	1.46
	PASS

	
	1.500
	82.5
	80.0
	3.1
	1.547
	1.44
	1.56
	PASS

	
	1.600
	87.6
	85.3
	2.7
	1.643
	1.54
	1.66
	PASS

	
	1.700
	92.9
	90.7
	2.5
	1.742
	1.64
	1.76
	PASS

	
	1.800
	98.0
	96.0
	2.1
	1.838
	1.74
	1.86
	PASS

	
	0.210
	11.8
	11.7
	0.9
	0.209
	0.18
	0.24
	PASS

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	VST Test Data
	PPO2 (bar)
	Actual mV output
	Expected mV output
	Linearity error %
	Derived PP02
	ISC Low limit
	ISC High limit
	Pass/Fail ISC limits

	Manufactured: 2015-08
	0.210
	10.9
	10.9
	0.0
	0.210
	0.18
	0.24
	PASS

	Tested: 17-08-2015
	0.500
	26.3
	26.7
	-1.4
	0.493
	0.44
	0.56
	PASS

	SN: ISC107081
	0.700
	36.5
	37.3
	-2.2
	0.684
	0.64
	0.76
	PASS

	Bag opened: >45 mins
	1.000
	52.0
	53.3
	-2.5
	0.975
	0.94
	1.06
	PASS

	
	1.200
	61.8
	64.0
	-3.4
	1.159
	1.14
	1.26
	PASS

	
	1.300
	67.1
	69.3
	-3.2
	1.258
	1.24
	1.36
	PASS

	
	1.400
	72.0
	74.7
	-3.6
	1.350
	1.34
	1.46
	PASS

	
	1.500
	76.7
	80.0
	-4.1
	1.438
	1.44
	1.56
	FAIL

	
	1.600
	81.7
	85.3
	-4.3
	1.532
	1.54
	1.66
	FAIL

	
	1.700
	86.6
	90.7
	-4.5
	1.624
	1.64
	1.76
	FAIL

	
	1.800
	91.2
	96.0
	-5.0
	1.710
	1.74
	1.86
	FAIL

	
	0.210
	11.1
	10.9
	1.8
	0.211
	0.18
	0.24
	PASS

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	VST Test Data
	PPO2 (bar)
	Actual mV output
	Expected mV output
	Linearity error %
	Derived PP02
	ISC Low limit
	ISC High limit
	Pass/Fail ISC limits

	Manufactured: 2015-08
	0.210
	11.5
	11.5
	0.0
	0.210
	0.18
	0.24
	PASS

	Tested: 17-08-2015
	0.500
	27.7
	26.7
	3.9
	0.519
	0.44
	0.56
	PASS

	SN: ISC107082
	0.700
	38.5
	37.3
	3.1
	0.722
	0.64
	0.76
	PASS

	Bag opened: >45 mins
	1.000
	54.9
	53.3
	2.9
	1.029
	0.94
	1.06
	PASS

	
	1.200
	65.3
	64.0
	2.0
	1.224
	1.14
	1.26
	PASS

	
	1.300
	70.8
	69.3
	2.1
	1.328
	1.24
	1.36
	PASS

	
	1.400
	76.0
	74.7
	1.8
	1.425
	1.34
	1.46
	PASS

	
	1.500
	81.0
	80.0
	1.3
	1.519
	1.44
	1.56
	PASS

	
	1.600
	86.2
	85.3
	1.0
	1.616
	1.54
	1.66
	PASS

	
	1.700
	91.3
	90.7
	0.7
	1.712
	1.64
	1.76
	PASS

	
	1.800
	96.2
	96.0
	0.2
	1.804
	1.74
	1.86
	PASS

	
	0.210
	11.7
	11.5
	1.7
	0.211
	0.18
	0.24
	PASS

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	VST Test Data
	PPO2 (bar)
	Actual mV output
	Expected mV output
	Linearity error %
	Derived PP02
	ISC Low limit
	ISC High limit
	Pass/Fail ISC limits

	Manufactured: 2015-08
	0.210
	11.6
	11.6
	0.0
	0.210
	0.18
	0.24
	PASS

	Tested: 17-08-2015
	0.500
	27.9
	26.7
	4.6
	0.523
	0.44
	0.56
	PASS

	SN: ISC107083
	0.700
	38.7
	37.3
	3.7
	0.726
	0.64
	0.76
	PASS

	Bag opened: >45 mins
	1.000
	55.1
	53.3
	3.3
	1.033
	0.94
	1.06
	PASS

	
	1.200
	65.6
	64.0
	2.5
	1.230
	1.14
	1.26
	PASS

	
	1.300
	71.1
	69.3
	2.5
	1.333
	1.24
	1.36
	PASS

	
	1.400
	76.4
	74.7
	2.3
	1.433
	1.34
	1.46
	PASS

	
	1.500
	81.4
	80.0
	1.8
	1.526
	1.44
	1.56
	PASS

	
	1.600
	86.7
	85.3
	1.6
	1.626
	1.54
	1.66
	PASS

	
	1.700
	91.9
	90.7
	1.4
	1.723
	1.64
	1.76
	PASS

	
	1.800
	96.8
	96.0
	0.8
	1.815
	1.74
	1.86
	PASS

	
	0.210
	11.8
	11.6
	1.7
	0.211
	0.18
	0.24
	PASS

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	VST Test Data
	PPO2 (bar)
	Actual mV output
	Expected mV output
	Linearity error %
	Derived PP02
	ISC Low limit
	ISC High limit
	Pass/Fail ISC limits

	Manufactured: 2015-08
	0.210
	10.8
	10.8
	0.0
	0.210
	0.18
	0.24
	PASS

	Tested: 17-08-2015
	0.500
	25.9
	26.7
	-2.9
	0.486
	0.44
	0.56
	PASS

	SN: ISC107198
	0.700
	36.0
	37.3
	-3.6
	0.675
	0.64
	0.76
	PASS

	Bag opened: >45 mins
	1.000
	51.5
	53.3
	-3.4
	0.966
	0.94
	1.06
	PASS

	
	1.200
	61.7
	64.0
	-3.6
	1.157
	1.14
	1.26
	PASS

	
	1.300
	66.8
	69.3
	-3.7
	1.253
	1.24
	1.36
	PASS

	
	1.400
	71.4
	74.7
	-4.4
	1.339
	1.34
	1.46
	PASS

	
	1.500
	76.8
	80.0
	-4.0
	1.440
	1.44
	1.56
	PASS

	
	1.600
	81.8
	85.3
	-4.1
	1.534
	1.54
	1.66
	FAIL

	
	1.700
	86.7
	90.7
	-4.4
	1.626
	1.64
	1.76
	FAIL

	
	1.800
	91.6
	96.0
	-4.6
	1.718
	1.74
	1.86
	FAIL

	
	0.210
	11.0
	10.8
	1.9
	0.211
	0.18
	0.24
	PASS

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	VST Test Data
	PPO2 (bar)
	Actual mV output
	Expected mV output
	Linearity error %
	Derived PP02
	ISC Low limit
	ISC High limit
	Pass/Fail ISC limits

	Manufactured: 2015-08
	0.210
	11.1
	11.1
	0.0
	0.210
	0.18
	0.24
	PASS

	Tested: 17-08-2015
	0.500
	26.5
	26.7
	-0.6
	0.497
	0.44
	0.56
	PASS

	SN: ISC107199
	0.700
	36.9
	37.3
	-1.2
	0.692
	0.64
	0.76
	PASS

	Bag opened: >45 mins
	1.000
	52.7
	53.3
	-1.2
	0.988
	0.94
	1.06
	PASS

	
	1.200
	63.2
	64.0
	-1.2
	1.185
	1.14
	1.26
	PASS

	
	1.300
	68.3
	69.3
	-1.5
	1.281
	1.24
	1.36
	PASS

	
	1.400
	73.1
	74.7
	-2.1
	1.371
	1.34
	1.46
	PASS

	
	1.500
	78.6
	80.0
	-1.8
	1.474
	1.44
	1.56
	PASS

	
	1.600
	83.6
	85.3
	-2.0
	1.568
	1.54
	1.66
	PASS

	
	1.700
	88.5
	90.7
	-2.4
	1.659
	1.64
	1.76
	PASS

	
	1.800
	93.5
	96.0
	-2.6
	1.753
	1.74
	1.86
	PASS

	
	0.210
	11.3
	11.1
	1.8
	0.211
	0.18
	0.24
	PASS

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	VST Test Data
	PPO2 (bar)
	Actual mV output
	Expected mV output
	Linearity error %
	Derived PP02
	ISC Low limit
	ISC High limit
	Pass/Fail ISC limits

	Manufactured: 2015-08
	0.210
	11.2
	11.2
	0.0
	0.210
	0.18
	0.24
	PASS

	Tested: 17-08-2015
	0.500
	26.7
	26.7
	0.1
	0.501
	0.44
	0.56
	PASS

	SN: ISC107200
	0.700
	37.1
	37.3
	-0.6
	0.696
	0.64
	0.76
	PASS

	Bag opened: >45 mins
	1.000
	53.0
	53.3
	-0.6
	0.994
	0.94
	1.06
	PASS

	
	1.200
	63.5
	64.0
	-0.8
	1.191
	1.14
	1.26
	PASS

	
	1.300
	68.6
	69.3
	-1.1
	1.286
	1.24
	1.36
	PASS

	
	1.400
	73.4
	74.7
	-1.7
	1.376
	1.34
	1.46
	PASS

	
	1.500
	78.9
	80.0
	-1.4
	1.479
	1.44
	1.56
	PASS

	
	1.600
	83.9
	85.3
	-1.7
	1.573
	1.54
	1.66
	PASS

	
	1.700
	88.8
	90.7
	-2.1
	1.665
	1.64
	1.76
	PASS

	
	1.800
	93.8
	96.0
	-2.3
	1.759
	1.74
	1.86
	PASS

	
	0.210
	11.3
	11.2
	0.9
	0.209
	0.18
	0.24
	PASS


