14th August 2015

Sample ISC sensors tested under simulated ISC QA test conditions.

Test gas = air

	B464
	ppO2 (bar)
	mV actual
	mV ideal
	Linearity error
	

	
	0.207
	11.3
	11.3
	0.0
	

	
	0.500
	27.1
	27.3
	-0.7
	PASS

	
	0.700
	37.8
	38.2
	-1.1
	PASS

	
	1.000
	53.7
	54.6
	-1.6
	PASS

	
	1.200
	64.2
	65.5
	-2.0
	PASS

	
	1.300
	69.2
	71.0
	-2.5
	PASS

	
	1.400
	74.3
	76.4
	-2.8
	PASS

	
	1.500
	79.3
	81.9
	-3.2
	PASS

	
	1.600
	84.2
	87.3
	-3.6
	PASS

	
	1.700
	89.1
	92.8
	-4.0
	FAIL

	
	1.800
	94.0
	98.3
	-4.3
	FAIL

	
	
	
	
	
	

	C 477
	ppO2 (bar)
	mV actual
	mV ideal
	Linearity error
	

	
	0.207
	11.7
	11.7
	0.0
	

	
	0.500
	28.0
	28.3
	-0.9
	PASS

	
	0.700
	39.1
	39.6
	-1.2
	PASS

	
	1.000
	55.4
	56.5
	-2.0
	PASS

	
	1.200
	66.2
	67.8
	-2.4
	PASS

	
	1.300
	71.3
	73.5
	-3.0
	PASS

	
	1.400
	76.5
	79.1
	-3.3
	PASS

	
	1.500
	81.6
	84.8
	-3.8
	PASS

	
	1.600
	86.6
	90.4
	-4.2
	FAIL

	
	1.700
	91.6
	96.1
	-4.7
	FAIL

	
	1.800
	96.5
	101.7
	-5.1
	FAIL

	
	
	
	
	
	

	D 558
	ppO2 (bar)
	mV actual
	mV ideal
	Linearity error
	

	
	0.207
	11.0
	11.0
	0.0
	

	
	0.500
	26.3
	26.6
	-1.0
	PASS

	
	0.700
	36.7
	37.2
	-1.3
	PASS

	
	1.000
	52.1
	53.1
	-2.0
	PASS

	
	1.200
	62.2
	63.8
	-2.5
	PASS

	
	1.300
	67.0
	69.1
	-3.0
	PASS

	
	1.400
	71.9
	74.4
	-3.4
	PASS

	
	1.500
	76.6
	79.7
	-3.9
	PASS

	
	1.600
	81.3
	85.0
	-4.4
	FAIL

	
	1.700
	86.0
	90.3
	-4.8
	FAIL

	
	1.800
	90.6
	95.7
	-5.3
	FAIL

	G 4
	ppO2 (bar)
	mV actual
	mV ideal
	Linearity error
	

	
	0.207
	10.8
	10.8
	0.0
	

	
	0.500
	26.1
	26.1
	0.1
	PASS

	
	0.700
	36.4
	36.5
	-0.3
	PASS

	
	1.000
	51.9
	52.2
	-0.5
	PASS

	
	1.200
	61.9
	62.6
	-1.1
	PASS

	
	1.300
	66.8
	67.8
	-1.5
	PASS

	
	1.400
	71.6
	73.0
	-2.0
	PASS

	
	1.500
	75.9
	78.3
	-3.0
	PASS

	
	1.600
	80.9
	83.5
	-3.1
	PASS

	
	1.700
	85.3
	88.7
	-3.8
	FAIL

	
	1.800
	90.0
	93.9
	-4.2
	FAIL


