## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM4102
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
11.12.2024 | OOM103 | V 121901 | 11790 | 98 | +
11.12.2024 | OOM103 | V 121902 | 12214 | 96 | +
11.12.2024 | OOM103 | V 121903 | 11836 | 100 | +
11.12.2024 | OOM103 | V 121904 | 11756 | 100 | +
11.12.2024 | OOM103 | V 121905 | 12009 | 99 | +
11.12.2024 | OOM103 | V 121906 | 11764 | 97 | +
11.12.2024 | OOM103 | V 121907 | 11892 | 100 | +
11.12.2024 | OOM103 | V 121908 | 11875 | 96 | +
11.12.2024 | OOM103 | V 121909 | 12053 | 97 | +
11.12.2024 | OOM103 | V 121910 | 12084 | 99 | +
11.12.2024 | OOM103 | V 121911 | 11937 | 98 | +
11.12.2024 | OOM103 | V 121912 | 11864 | 97 | +
11.12.2024 | OOM103 | V 121913 | 11821 | 100 | +
11.12.2024 | OOM103 | V 121914 | 11910 | 96 | +
11.12.2024 | OOM103 | V 121915 | 11901 | 97 | +
11.12.2024 | OOM103 | V 121916 | 12045 | 100 | +
11.12.2024 | OOM103 | V 121917 | 12167 | 99 | +
11.12.2024 | OOM103 | V 121918 | 12300 | 99 | +
11.12.2024 | OOM103 | V 121919 | 12431 | 99 | +
11.12.2024 | OOM103 | V 121920 | 12235 | 98 | +
11.12.2024 | OOM103 | V 121921 | 12015 | 100 | +
11.12.2024 | OOM103 | V 121922 | 12320 | 100 | +
11.12.2024 | OOM103 | V 121923 | 12541 | 100 | +
11.12.2024 | OOM103 | V 121924 | 12095 | 100 | +
11.12.2024 | OOM103 | V 121925 | 12194 | 100 | +
11.12.2024 | OOM103 | V 121926 | 11818 | 100 | +
11.12.2024 | OOM103 | V 121927 | 12015 | 99 | +
11.12.2024 | OOM103 | V 121928 | 12064 | 99 | +
11.12.2024 | OOM103 | V 121929 | 11838 | 100 | +
11.12.2024 | OOM103 | V 121930 | 11962 | 100 | +
11.12.2024 | OOM103 | V 121931 | 12068 | 99 | +
11.12.2024 | OOM103 | V 121932 | 12329 | 100 | +
11.12.2024 | OOM103 | V 121933 | 12428 | 97 | +
11.12.2024 | OOM103 | V 121934 | 12185 | 100 | +
11.12.2024 | OOM103 | V 121935 | 12096 | 99 | +
11.12.2024 | OOM103 | V 121936 | 12314 | 100 | +
11.12.2024 | OOM103 | V 121937 | 12145 | 99 | +
11.12.2024 | OOM103 | V 121938 | 11997 | 100 | +
11.12.2024 | OOM103 | V 121939 | 12463 | 99 | +
11.12.2024 | OOM103 | V 121940 | 12635 | 100 | +
11.12.2024 | OOM103 | V 121941 | 12288 | 97 | +
11.12.2024 | OOM103 | V 121942 | 12072 | 100 | +
11.12.2024 | OOM103 | V 121943 | 12476 | 100 | +
11.12.2024 | OOM103 | V 121944 | 12058 | 98 | +
11.12.2024 | OOM103 | V 121945 | 12083 | 97 | +
11.12.2024 | OOM103 | V 121946 | 12121 | 99 | +
11.12.2024 | OOM103 | V 121947 | 12469 | 99 | +
11.12.2024 | OOM103 | V 121948 | 12286 | 100 | +
11.12.2024 | OOM103 | V 121949 | 12152 | 97 | +
11.12.2024 | OOM103 | V 121950 | 12362 | 99 | +
11.12.2024 | OOM103 | V 121951 | 12261 | 100 | +
11.12.2024 | OOM103 | V 121952 | 12093 | 100 | +
11.12.2024 | OOM103 | V 121953 | 12239 | 99 | +
11.12.2024 | OOM103 | V 121954 | 11966 | 100 | +
11.12.2024 | OOM103 | V 121955 | 12438 | 100 | +
11.12.2024 | OOM103 | V 121956 | 12295 | 100 | +
11.12.2024 | OOM103 | V 121957 | 12137 | 100 | +
11.12.2024 | OOM103 | V 121958 | 12160 | 98 | +
11.12.2024 | OOM103 | V 121959 | 12382 | 100 | +
11.12.2024 | OOM103 | V 121960 | 12227 | 100 | +
11.12.2024 | OOM103 | V 121961 | 12019 | 97 | +
11.12.2024 | OOM103 | V 121962 | 12388 | 99 | +
11.12.2024 | OOM103 | V 121963 | 12286 | 48 | +
11.12.2024 | OOM103 | V 121964 | 12189 | 86 | +
11.12.2024 | OOM103 | V 121965 | 12330 | 68 | +
11.12.2024 | OOM103 | V 121966 | 12258 | 64 | +
11.12.2024 | OOM103 | V 121967 | 12094 | 59 | +
11.12.2024 | OOM103 | V 121968 | 12013 | 53 | +
11.12.2024 | OOM103 | V 121969 | 12209 | 50 | +
11.12.2024 | OOM103 | V 121970 | 12452 | 60 | +
11.12.2024 | OOM103 | V 121971 | 12239 | 45 | +
11.12.2024 | OOM103 | V 121972 | 12380 | 98 | +
11.12.2024 | OOM103 | V 121973 | 11950 | 65 | +
11.12.2024 | OOM103 | V 121974 | 11999 | 57 | +
11.12.2024 | OOM103 | V 121975 | 11873 | 38 | +
11.12.2024 | OOM103 | V 121976 | 11947 | 56 | +
11.12.2024 | OOM103 | V 121977 | 12205 | 99 | +
11.12.2024 | OOM103 | V 121978 | 12426 | 100 | +
11.12.2024 | OOM103 | V 121979 | 12479 | 100 | +
11.12.2024 | OOM103 | V 121980 | 12378 | 99 | +
11.12.2024 | OOM103 | V 121981 | 12061 | 98 | +
11.12.2024 | OOM103 | V 121982 | 12199 | 100 | +
11.12.2024 | OOM103 | V 121983 | 12208 | 98 | +
11.12.2024 | OOM103 | V 121984 | 12312 | 98 | +
11.12.2024 | OOM103 | V 121985 | 12284 | 100 | +
11.12.2024 | OOM103 | V 121986 | 11982 | 99 | +
11.12.2024 | OOM103 | V 121987 | 12236 | 98 | +
11.12.2024 | OOM103 | V 121988 | 12255 | 98 | +
11.12.2024 | OOM103 | V 121989 | 12227 | 99 | +
11.12.2024 | OOM103 | V 121990 | 12141 | 99 | +
11.12.2024 | OOM103 | V 121991 | 12072 | 100 | +
11.12.2024 | OOM103 | V 121992 | 12073 | 97 | +
11.12.2024 | OOM103 | V 121993 | 12442 | 99 | +
11.12.2024 | OOM103 | V 121994 | 11997 | 100 | +
11.12.2024 | OOM103 | V 121995 | 12112 | 100 | +
11.12.2024 | OOM103 | V 121996 | 12028 | 98 | +
11.12.2024 | OOM103 | V 121997 | 12342 | 99 | +
11.12.2024 | OOM103 | V 121998 | 11940 | 100 | +
11.12.2024 | OOM103 | V 121999 | 11829 | 98 | +
11.12.2024 | OOM103 | V 122000 | 12274 | 100 | +
11.12.2024 | OOM103 | V 122001 | 12460 | 100 | +
11.12.2024 | OOM103 | V 122002 | 12043 | 100 | +
11.12.2024 | OOM103 | V 122003 | 12378 | 100 | +
11.12.2024 | OOM103 | V 122004 | 12170 | 100 | +
11.12.2024 | OOM103 | V 122005 | 12043 | 100 | +
11.12.2024 | OOM103 | V 122006 | 11920 | 97 | +
11.12.2024 | OOM103 | V 122007 | 12301 | 100 | +
11.12.2024 | OOM103 | V 122008 | 11997 | 100 | +
11.12.2024 | OOM103 | V 122009 | 12248 | 98 | +
11.12.2024 | OOM103 | V 122010 | 12209 | 98 | +
11.12.2024 | OOM103 | V 122011 | 12181 | 100 | +
11.12.2024 | OOM103 | V 122012 | 12296 | 100 | +
11.12.2024 | OOM103 | V 122013 | 12267 | 99 | +
11.12.2024 | OOM103 | V 122014 | 12053 | 99 | +
11.12.2024 | OOM103 | V 122015 | 12137 | 99 | +
11.12.2024 | OOM103 | V 122016 | 12024 | 100 | +
11.12.2024 | OOM103 | V 122017 | 12478 | 99 | +
11.12.2024 | OOM103 | V 122018 | 12291 | 99 | +
11.12.2024 | OOM103 | V 122019 | 12292 | 99 | +
11.12.2024 | OOM103 | V 122020 | 12290 | 99 | +
11.12.2024 | OOM103 | V 122021 | 12449 | 100 | +
11.12.2024 | OOM103 | V 122022 | 12298 | 100 | +
11.12.2024 | OOM103 | V 122023 | 12318 | 97 | +
11.12.2024 | OOM103 | V 122024 | 11905 | 99 | +
11.12.2024 | OOM103 | V 122025 | 12248 | 100 | +
11.12.2024 | OOM103 | V 122026 | 12376 | 99 | +
11.12.2024 | OOM103 | V 122027 | 12342 | 100 | +
11.12.2024 | OOM103 | V 122028 | 12130 | 98 | +
11.12.2024 | OOM103 | V 122029 | 12332 | 100 | +
11.12.2024 | OOM103 | V 122030 | 12295 | 98 | +
11.12.2024 | OOM103 | V 122031 | 12259 | 99 | +
11.12.2024 | OOM103 | V 122032 | 11933 | 99 | +
11.12.2024 | OOM103 | V 122033 | 12474 | 98 | +
11.12.2024 | OOM103 | V 122034 | 12340 | 100 | +
11.12.2024 | OOM103 | V 122035 | 12187 | 99 | +
11.12.2024 | OOM103 | V 122036 | 12097 | 99 | +
11.12.2024 | OOM103 | V 122037 | 11967 | 100 | +
11.12.2024 | OOM103 | V 122038 | 12036 | 100 | +
11.12.2024 | OOM103 | V 122039 | 12323 | 99 | +
11.12.2024 | OOM103 | V 122040 | 12139 | 99 | +
11.12.2024 | OOM103 | V 122041 | 12394 | 98 | +
11.12.2024 | OOM103 | V 122042 | 12402 | 100 | +
11.12.2024 | OOM103 | V 122043 | 12467 | 98 | +
11.12.2024 | OOM103 | V 122044 | 11973 | 99 | +
11.12.2024 | OOM103 | V 122045 | 12099 | 99 | +
11.12.2024 | OOM103 | V 122046 | 12013 | 98 | +
11.12.2024 | OOM103 | V 122047 | 12341 | 100 | +
11.12.2024 | OOM103 | V 122048 | 12272 | 98 | +
11.12.2024 | OOM103 | V 122049 | 12080 | 99 | +
11.12.2024 | OOM103 | V 122050 | 12157 | 100 | +
11.12.2024 | OOM103 | V 122051 | 12131 | 100 | +
11.12.2024 | OOM103 | V 122052 | 12272 | 100 | +
11.12.2024 | OOM103 | V 122053 | 12040 | 100 | +
11.12.2024 | OOM103 | V 122054 | 11792 | 100 | +
11.12.2024 | OOM103 | V 122055 | 12274 | 99 | +
11.12.2024 | OOM103 | V 122056 | 12375 | 100 | +
11.12.2024 | OOM103 | V 122057 | 12143 | 99 | +
11.12.2024 | OOM103 | V 122058 | 12233 | 100 | +
11.12.2024 | OOM103 | V 122059 | 12317 | 100 | +
11.12.2024 | OOM103 | V 122060 | 11873 | 100 | +
11.12.2024 | OOM103 | V 122061 | 12112 | 99 | +
11.12.2024 | OOM103 | V 122062 | 12181 | 99 | +
11.12.2024 | OOM103 | V 122063 | 12325 | 99 | +
11.12.2024 | OOM103 | V 122064 | 12192 | 100 | +
11.12.2024 | OOM103 | V 122065 | 12297 | 100 | +
11.12.2024 | OOM103 | V 122066 | 12012 | 98 | +
11.12.2024 | OOM103 | V 122067 | 12013 | 100 | +
11.12.2024 | OOM103 | V 122068 | 12162 | 100 | +
11.12.2024 | OOM103 | V 122069 | 11982 | 100 | +
11.12.2024 | OOM103 | V 122070 | 12320 | 99 | +
11.12.2024 | OOM103 | V 122071 | 12417 | 100 | +
11.12.2024 | OOM103 | V 122072 | 12237 | 99 | +
11.12.2024 | OOM103 | V 122073 | 12371 | 98 | +
11.12.2024 | OOM103 | V 122074 | 12099 | 100 | +
11.12.2024 | OOM103 | V 122075 | 12078 | 98 | +
11.12.2024 | OOM103 | V 122076 | 12060 | 100 | +
11.12.2024 | OOM103 | V 122077 | 12222 | 99 | +
11.12.2024 | OOM103 | V 122078 | 12298 | 100 | +
11.12.2024 | OOM103 | V 122079 | 12359 | 100 | +
11.12.2024 | OOM103 | V 122080 | 12451 | 100 | +
11.12.2024 | OOM103 | V 122081 | 12395 | 100 | +
11.12.2024 | OOM103 | V 122082 | 12162 | 99 | +
11.12.2024 | OOM103 | V 122083 | 11985 | 100 | +
11.12.2024 | OOM103 | V 122084 | 12300 | 100 | +
11.12.2024 | OOM103 | V 122085 | 12557 | 98 | +
11.12.2024 | OOM103 | V 122086 | 12348 | 100 | +
11.12.2024 | OOM103 | V 122087 | 12276 | 99 | +
11.12.2024 | OOM103 | V 122088 | 12202 | 100 | +
11.12.2024 | OOM103 | V 122089 | 12109 | 100 | +
11.12.2024 | OOM103 | V 122090 | 12354 | 98 | +
11.12.2024 | OOM103 | V 122091 | 12293 | 100 | +
11.12.2024 | OOM103 | V 122092 | 11953 | 98 | +
11.12.2024 | OOM103 | V 122093 | 12268 | 100 | +
11.12.2024 | OOM103 | V 122094 | 12282 | 99 | +
11.12.2024 | OOM103 | V 122095 | 12017 | 99 | +
11.12.2024 | OOM103 | V 122096 | 12184 | 100 | +
11.12.2024 | OOM103 | V 122097 | 12048 | 99 | +
11.12.2024 | OOM103 | V 122098 | 12257 | 98 | +
12.12.2024 | OOM103 | V 122099 | 12561 | 96 | +
12.12.2024 | OOM103 | V 122100 | 11492 | 99 | +