## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM4108
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT1 [µV] | OFFSET1 [µV] | LUFTWERT2 [µV] | OFFSET2 [µV] | WERTUNG
12.12.2024 | OOM204 | V 107601 | 11740 | 197 | 12008 | 198 | +
12.12.2024 | OOM204 | V 107602 | 11479 | 194 | 11597 | 197 | +
12.12.2024 | OOM204 | V 107603 | 11332 | 194 | 11534 | 199 | +
12.12.2024 | OOM204 | V 107604 | 11657 | 195 | 11367 | 200 | +
12.12.2024 | OOM204 | V 107605 | 11250 | 200 | 11477 | 200 | +
12.12.2024 | OOM204 | V 107606 | 11950 | 195 | 11932 | 200 | +
12.12.2024 | OOM204 | V 107607 | 11104 | 194 | 11020 | 198 | +
12.12.2024 | OOM204 | V 107608 | 12770 | 196 | 12759 | 199 | +
12.12.2024 | OOM204 | V 107609 | 11089 | 198 | 11595 | 199 | +
12.12.2024 | OOM204 | V 107610 | 12102 | 200 | 12262 | 200 | +
12.12.2024 | OOM204 | V 107611 | 12413 | 200 | 11639 | 200 | +
12.12.2024 | OOM204 | V 107612 | 11292 | 198 | 12195 | 193 | +
12.12.2024 | OOM204 | V 107613 | 11398 | 199 | 11249 | 196 | +
12.12.2024 | OOM204 | V 107614 | 11471 | 196 | 11069 | 196 | +
12.12.2024 | OOM204 | V 107615 | 11718 | 199 | 11495 | 200 | +
12.12.2024 | OOM204 | V 107616 | 11937 | 197 | 11401 | 200 | +
12.12.2024 | OOM204 | V 107617 | 11575 | 197 | 12272 | 195 | +
12.12.2024 | OOM204 | V 107618 | 12315 | 197 | 11240 | 195 | +
12.12.2024 | OOM204 | V 107619 | 11547 | 200 | 11497 | 196 | +
12.12.2024 | OOM204 | V 107620 | 11886 | 200 | 11343 | 197 | +
12.12.2024 | OOM204 | V 107621 | 11135 | 200 | 11099 | 200 | +
12.12.2024 | OOM204 | V 107622 | 11564 | 199 | 12349 | 200 | +
12.12.2024 | OOM204 | V 107623 | 11694 | 198 | 11942 | 198 | +
12.12.2024 | OOM204 | V 107624 | 11380 | 197 | 11131 | 197 | +
12.12.2024 | OOM204 | V 107625 | 11639 | 200 | 11776 | 198 | +
12.12.2024 | OOM204 | V 107626 | 12086 | 199 | 12198 | 198 | +
12.12.2024 | OOM204 | V 107627 | 11476 | 200 | 11396 | 200 | +
12.12.2024 | OOM204 | V 107628 | 12099 | 196 | 11471 | 198 | +
12.12.2024 | OOM204 | V 107629 | 11489 | 199 | 11166 | 200 | +
12.12.2024 | OOM204 | V 107630 | 11411 | 197 | 11371 | 198 | +
12.12.2024 | OOM204 | V 107631 | 10872 | 197 | 11899 | 197 | +
12.12.2024 | OOM204 | V 107632 | 11218 | 194 | 11166 | 197 | +
12.12.2024 | OOM204 | V 107633 | 11195 | 194 | 10958 | 200 | +
12.12.2024 | OOM204 | V 107634 | 11541 | 200 | 12308 | 198 | +
12.12.2024 | OOM204 | V 107635 | 11685 | 198 | 11415 | 196 | +
12.12.2024 | OOM204 | V 107636 | 11638 | 196 | 11726 | 197 | +
12.12.2024 | OOM204 | V 107637 | 12325 | 198 | 12448 | 198 | +
12.12.2024 | OOM204 | V 107638 | 10902 | 194 | 10965 | 200 | +
12.12.2024 | OOM204 | V 107639 | 11457 | 200 | 11825 | 196 | +
12.12.2024 | OOM204 | V 107640 | 11548 | 199 | 11591 | 196 | +
12.12.2024 | OOM204 | V 107641 | 11828 | 193 | 12503 | 195 | +
12.12.2024 | OOM204 | V 107642 | 11336 | 198 | 11315 | 198 | +
12.12.2024 | OOM204 | V 107643 | 10886 | 199 | 11097 | 198 | +
12.12.2024 | OOM204 | V 107644 | 11944 | 199 | 12032 | 196 | +
12.12.2024 | OOM204 | V 107645 | 11340 | 198 | 11580 | 200 | +
12.12.2024 | OOM204 | V 107646 | 11541 | 198 | 12326 | 197 | +
12.12.2024 | OOM204 | V 107647 | 11003 | 195 | 11571 | 198 | +
12.12.2024 | OOM204 | V 107648 | 10969 | 197 | 11098 | 196 | +
12.12.2024 | OOM204 | V 107649 | 11497 | 194 | 11642 | 197 | +
12.12.2024 | OOM204 | V 107650 | 11290 | 200 | 11941 | 194 | +