## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM4107
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
12.12.2024 | OOM202 | V 104751 | 14811 | 196 | +
12.12.2024 | OOM202 | V 104752 | 14872 | 199 | +
12.12.2024 | OOM202 | V 104753 | 15224 | 197 | +
12.12.2024 | OOM202 | V 104754 | 14578 | 199 | +
12.12.2024 | OOM202 | V 104755 | 14788 | 200 | +
12.12.2024 | OOM202 | V 104756 | 15116 | 198 | +
12.12.2024 | OOM202 | V 104757 | 14841 | 199 | +
12.12.2024 | OOM202 | V 104758 | 15028 | 200 | +
12.12.2024 | OOM202 | V 104759 | 15107 | 199 | +
12.12.2024 | OOM202 | V 104760 | 14424 | 199 | +
12.12.2024 | OOM202 | V 104761 | 15151 | 198 | +
12.12.2024 | OOM202 | V 104762 | 15017 | 200 | +
12.12.2024 | OOM202 | V 104763 | 14787 | 200 | +
12.12.2024 | OOM202 | V 104764 | 14806 | 198 | +
12.12.2024 | OOM202 | V 104765 | 14864 | 200 | +
12.12.2024 | OOM202 | V 104766 | 15034 | 197 | +
12.12.2024 | OOM202 | V 104767 | 14964 | 199 | +
12.12.2024 | OOM202 | V 104768 | 14772 | 199 | +
12.12.2024 | OOM202 | V 104769 | 14758 | 198 | +
12.12.2024 | OOM202 | V 104770 | 14795 | 197 | +
12.12.2024 | OOM202 | V 104771 | 15430 | 200 | +
12.12.2024 | OOM202 | V 104772 | 15061 | 197 | +
12.12.2024 | OOM202 | V 104773 | 15027 | 200 | +
12.12.2024 | OOM202 | V 104774 | 14984 | 200 | +
12.12.2024 | OOM202 | V 104775 | 14759 | 198 | +
12.12.2024 | OOM202 | V 104776 | 15329 | 199 | +
12.12.2024 | OOM202 | V 104777 | 14627 | 198 | +
12.12.2024 | OOM202 | V 104778 | 14638 | 199 | +
12.12.2024 | OOM202 | V 104779 | 14957 | 200 | +
12.12.2024 | OOM202 | V 104780 | 14846 | 198 | +
12.12.2024 | OOM202 | V 104781 | 14883 | 200 | +
12.12.2024 | OOM202 | V 104782 | 15012 | 200 | +
12.12.2024 | OOM202 | V 104783 | 14755 | 200 | +
12.12.2024 | OOM202 | V 104784 | 15499 | 200 | +
12.12.2024 | OOM202 | V 104785 | 15497 | 200 | +
12.12.2024 | OOM202 | V 104786 | 14795 | 197 | +
12.12.2024 | OOM202 | V 104787 | 14731 | 200 | +
12.12.2024 | OOM202 | V 104788 | 15792 | 200 | +
12.12.2024 | OOM202 | V 104789 | 15040 | 199 | +
12.12.2024 | OOM202 | V 104790 | 14821 | 197 | +
12.12.2024 | OOM202 | V 104791 | 14771 | 196 | +
12.12.2024 | OOM202 | V 104792 | 14869 | 199 | +
12.12.2024 | OOM202 | V 104793 | 14948 | 199 | +
12.12.2024 | OOM202 | V 104794 | 14721 | 198 | +
12.12.2024 | OOM202 | V 104795 | 14895 | 199 | +
12.12.2024 | OOM202 | V 104796 | 14572 | 199 | +
12.12.2024 | OOM202 | V 104797 | 14751 | 200 | +
12.12.2024 | OOM202 | V 104798 | 14865 | 200 | +
12.12.2024 | OOM202 | V 104799 | 15038 | 198 | +
12.12.2024 | OOM202 | V 104800 | 14540 | 200 | +
12.12.2024 | OOM202 | V 104801 | 15140 | 198 | +
12.12.2024 | OOM202 | V 104802 | 14981 | 199 | +
12.12.2024 | OOM202 | V 104803 | 14917 | 199 | +
12.12.2024 | OOM202 | V 104804 | 14881 | 197 | +
12.12.2024 | OOM202 | V 104805 | 15154 | 198 | +
12.12.2024 | OOM202 | V 104806 | 15377 | 200 | +
12.12.2024 | OOM202 | V 104807 | 14984 | 198 | +
12.12.2024 | OOM202 | V 104808 | 14775 | 199 | +
12.12.2024 | OOM202 | V 104809 | 14556 | 200 | +
12.12.2024 | OOM202 | V 104810 | 14542 | 200 | +
12.12.2024 | OOM202 | V 104811 | 14713 | 200 | +
12.12.2024 | OOM202 | V 104812 | 15159 | 200 | +
12.12.2024 | OOM202 | V 104813 | 14995 | 199 | +
12.12.2024 | OOM202 | V 104814 | 14925 | 197 | +
12.12.2024 | OOM202 | V 104815 | 14799 | 200 | +
12.12.2024 | OOM202 | V 104816 | 14989 | 200 | +
12.12.2024 | OOM202 | V 104817 | 14451 | 197 | +
12.12.2024 | OOM202 | V 104818 | 14699 | 199 | +
12.12.2024 | OOM202 | V 104819 | 14815 | 199 | +
12.12.2024 | OOM202 | V 104820 | 14800 | 198 | +
12.12.2024 | OOM202 | V 104821 | 14786 | 198 | +
12.12.2024 | OOM202 | V 104822 | 14813 | 200 | +
12.12.2024 | OOM202 | V 104823 | 14889 | 200 | +
12.12.2024 | OOM202 | V 104824 | 15171 | 200 | +
12.12.2024 | OOM202 | V 104825 | 14997 | 200 | +
12.12.2024 | OOM202 | V 104826 | 14929 | 197 | +
12.12.2024 | OOM202 | V 104827 | 14981 | 199 | +
12.12.2024 | OOM202 | V 104828 | 15035 | 199 | +
12.12.2024 | OOM202 | V 104829 | 14852 | 199 | +
12.12.2024 | OOM202 | V 104830 | 14232 | 197 | +
12.12.2024 | OOM202 | V 104831 | 14619 | 197 | +
12.12.2024 | OOM202 | V 104832 | 14637 | 200 | +
12.12.2024 | OOM202 | V 104833 | 14953 | 199 | +
12.12.2024 | OOM202 | V 104834 | 15150 | 199 | +
12.12.2024 | OOM202 | V 104835 | 15112 | 200 | +
12.12.2024 | OOM202 | V 104836 | 14735 | 198 | +
12.12.2024 | OOM202 | V 104837 | 14459 | 198 | +
12.12.2024 | OOM202 | V 104838 | 15104 | 197 | +
12.12.2024 | OOM202 | V 104839 | 14801 | 199 | +
12.12.2024 | OOM202 | V 104840 | 14903 | 199 | +
12.12.2024 | OOM202 | V 104841 | 15075 | 200 | +
12.12.2024 | OOM202 | V 104842 | 15126 | 200 | +
12.12.2024 | OOM202 | V 104843 | 14830 | 197 | +
12.12.2024 | OOM202 | V 104844 | 15086 | 198 | +
12.12.2024 | OOM202 | V 104845 | 14838 | 198 | +
12.12.2024 | OOM202 | V 104846 | 15093 | 199 | +
12.12.2024 | OOM202 | V 104847 | 14938 | 200 | +
12.12.2024 | OOM202 | V 104848 | 14727 | 200 | +
12.12.2024 | OOM202 | V 104849 | 15215 | 199 | +
12.12.2024 | OOM202 | V 104850 | 14956 | 198 | +