## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM4108
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
12.12.2024 | OOM102-A | V 104851 | 11552 | 118 | +
12.12.2024 | OOM102-A | V 104852 | 11569 | 118 | +
12.12.2024 | OOM102-A | V 104853 | 11071 | 119 | +
12.12.2024 | OOM102-A | V 104854 | 11242 | 120 | +
12.12.2024 | OOM102-A | V 104855 | 10835 | 120 | +
12.12.2024 | OOM102-A | V 104856 | 11405 | 120 | +
12.12.2024 | OOM102-A | V 104857 | 11454 | 119 | +
12.12.2024 | OOM102-A | V 104858 | 11386 | 119 | +
12.12.2024 | OOM102-A | V 104859 | 11315 | 120 | +
12.12.2024 | OOM102-A | V 104860 | 11420 | 120 | +
12.12.2024 | OOM102-A | V 104861 | 11363 | 120 | +
12.12.2024 | OOM102-A | V 104862 | 11257 | 12 | +
12.12.2024 | OOM102-A | V 104863 | 11444 | 93 | +
12.12.2024 | OOM102-A | V 104864 | 11291 | 68 | +
12.12.2024 | OOM102-A | V 104865 | 11290 | 106 | +
12.12.2024 | OOM102-A | V 104866 | 10648 | 58 | +
12.12.2024 | OOM102-A | V 104867 | 11543 | 86 | +
12.12.2024 | OOM102-A | V 104868 | 11344 | 90 | +
12.12.2024 | OOM102-A | V 104869 | 11475 | 43 | +
12.12.2024 | OOM102-A | V 104870 | 11347 | 47 | +
12.12.2024 | OOM102-A | V 104871 | 11560 | 111 | +
12.12.2024 | OOM102-A | V 104872 | 11291 | 68 | +
12.12.2024 | OOM102-A | V 104873 | 11285 | 106 | +
12.12.2024 | OOM102-A | V 104874 | 11371 | 75 | +
12.12.2024 | OOM102-A | V 104875 | 11345 | 93 | +
12.12.2024 | OOM102-A | V 104876 | 11265 | 58 | +
12.12.2024 | OOM102-A | V 104877 | 11358 | 48 | +
12.12.2024 | OOM102-A | V 104878 | 11519 | 84 | +
12.12.2024 | OOM102-A | V 104879 | 11183 | 93 | +
12.12.2024 | OOM102-A | V 104880 | 11273 | 106 | +
12.12.2024 | OOM102-A | V 104881 | 11280 | 85 | +
12.12.2024 | OOM102-A | V 104882 | 11256 | 92 | +
12.12.2024 | OOM102-A | V 104883 | 11098 | 27 | +
12.12.2024 | OOM102-A | V 104884 | 11108 | 65 | +
12.12.2024 | OOM102-A | V 104885 | 11147 | 92 | +
12.12.2024 | OOM102-A | V 104886 | 10947 | 97 | +
12.12.2024 | OOM102-A | V 104887 | 11368 | 97 | +
12.12.2024 | OOM102-A | V 104888 | 10969 | 58 | +
12.12.2024 | OOM102-A | V 104889 | 10914 | 71 | +
12.12.2024 | OOM102-A | V 104890 | 11331 | 85 | +
12.12.2024 | OOM102-A | V 104891 | 11481 | 49 | +
12.12.2024 | OOM102-A | V 104892 | 11202 | 89 | +
12.12.2024 | OOM102-A | V 104893 | 11133 | 97 | +
12.12.2024 | OOM102-A | V 104894 | 10881 | 104 | +
12.12.2024 | OOM102-A | V 104895 | 11417 | 68 | +
12.12.2024 | OOM102-A | V 104896 | 11111 | 85 | +
12.12.2024 | OOM102-A | V 104897 | 11049 | 56 | +
12.12.2024 | OOM102-A | V 104898 | 11394 | 115 | +
12.12.2024 | OOM102-A | V 104899 | 11225 | 86 | +
12.12.2024 | OOM102-A | V 104900 | 11131 | 77 | +
12.12.2024 | OOM102-A | V 104901 | 10924 | 68 | +
12.12.2024 | OOM102-A | V 104902 | 11274 | 64 | +
12.12.2024 | OOM102-A | V 104903 | 11389 | 105 | +
12.12.2024 | OOM102-A | V 104904 | 11058 | 74 | +
12.12.2024 | OOM102-A | V 104905 | 11373 | 74 | +
12.12.2024 | OOM102-A | V 104906 | 11054 | 85 | +
12.12.2024 | OOM102-A | V 104907 | 11471 | 88 | +
12.12.2024 | OOM102-A | V 104908 | 11080 | 80 | +
12.12.2024 | OOM102-A | V 104909 | 11183 | 42 | +
12.12.2024 | OOM102-A | V 104910 | 11302 | 91 | +
12.12.2024 | OOM102-A | V 104911 | 11193 | 79 | +
12.12.2024 | OOM102-A | V 104912 | 11144 | 37 | +
12.12.2024 | OOM102-A | V 104913 | 11464 | 66 | +
12.12.2024 | OOM102-A | V 104914 | 11234 | 82 | +
12.12.2024 | OOM102-A | V 104915 | 11186 | 58 | +
12.12.2024 | OOM102-A | V 104916 | 11157 | 66 | +
12.12.2024 | OOM102-A | V 104917 | 11124 | 84 | +
12.12.2024 | OOM102-A | V 104918 | 11195 | 58 | +
12.12.2024 | OOM102-A | V 104919 | 10901 | 57 | +
12.12.2024 | OOM102-A | V 104920 | 11023 | 69 | +
12.12.2024 | OOM102-A | V 104921 | 11322 | 68 | +
12.12.2024 | OOM102-A | V 104922 | 11046 | 64 | +
12.12.2024 | OOM102-A | V 104923 | 11255 | 46 | +
12.12.2024 | OOM102-A | V 104924 | 11301 | 70 | +
12.12.2024 | OOM102-A | V 104925 | 11241 | 93 | +
12.12.2024 | OOM102-A | V 104926 | 11154 | 57 | +
12.12.2024 | OOM102-A | V 104927 | 11327 | 87 | +
12.12.2024 | OOM102-A | V 104928 | 12132 | 88 | +
12.12.2024 | OOM102-A | V 104929 | 11264 | 80 | +
12.12.2024 | OOM102-A | V 104930 | 11374 | 76 | +
12.12.2024 | OOM102-A | V 104931 | 11011 | 105 | +
12.12.2024 | OOM102-A | V 104932 | 11344 | 77 | +
12.12.2024 | OOM102-A | V 104933 | 11371 | 91 | +
12.12.2024 | OOM102-A | V 104934 | 11288 | 102 | +
12.12.2024 | OOM102-A | V 104935 | 11354 | 64 | +
12.12.2024 | OOM102-A | V 104936 | 11145 | 49 | +
12.12.2024 | OOM102-A | V 104937 | 11108 | 28 | +
12.12.2024 | OOM102-A | V 104938 | 11155 | 66 | +
12.12.2024 | OOM102-A | V 104939 | 11273 | 57 | +
12.12.2024 | OOM102-A | V 104940 | 11398 | 62 | +
12.12.2024 | OOM102-A | V 104941 | 11082 | 59 | +
12.12.2024 | OOM102-A | V 104942 | 12273 | 114 | +
12.12.2024 | OOM102-A | V 104943 | 11162 | 62 | +
12.12.2024 | OOM102-A | V 104944 | 10888 | 43 | +
12.12.2024 | OOM102-A | V 104945 | 11312 | 77 | +
12.12.2024 | OOM102-A | V 104946 | 11230 | 31 | +
12.12.2024 | OOM102-A | V 104947 | 11180 | 69 | +
12.12.2024 | OOM102-A | V 104948 | 11375 | 59 | +
12.12.2024 | OOM102-A | V 104949 | 11293 | 84 | +
12.12.2024 | OOM102-A | V 104950 | 11474 | 68 | +