## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM4108
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
13.12.2024 | OOM102 | V 108991 | 13010 | 113 | +
13.12.2024 | OOM102 | V 108992 | 13043 | 118 | +
13.12.2024 | OOM102 | V 108993 | 13040 | 119 | +
13.12.2024 | OOM102 | V 108994 | 13067 | 118 | +
13.12.2024 | OOM102 | V 108995 | 13148 | 109 | +
13.12.2024 | OOM102 | V 108996 | 13171 | 109 | +
13.12.2024 | OOM102 | V 108997 | 13271 | 109 | +
16.12.2024 | OOM102 | V 108998 | 13354 | 80 | +
16.12.2024 | OOM102 | V 108999 | 13474 | 119 | +
16.12.2024 | OOM102 | V 109000 | 13470 | 55 | +
16.12.2024 | OOM102 | V 109001 | 13207 | 89 | +
16.12.2024 | OOM102 | V 109002 | 13380 | 55 | +
16.12.2024 | OOM102 | V 109003 | 13432 | 107 | +
16.12.2024 | OOM102 | V 109004 | 13162 | 117 | +
16.12.2024 | OOM102 | V 109005 | 13405 | 66 | +
16.12.2024 | OOM102 | V 109006 | 13094 | 98 | +
16.12.2024 | OOM102 | V 109007 | 12603 | 84 | +
16.12.2024 | OOM102 | V 109008 | 12927 | 76 | +
16.12.2024 | OOM102 | V 109009 | 13356 | 84 | +
16.12.2024 | OOM102 | V 109010 | 13034 | 107 | +
16.12.2024 | OOM102 | V 109011 | 13239 | 90 | +
16.12.2024 | OOM102 | V 109012 | 12907 | 63 | +
16.12.2024 | OOM102 | V 109013 | 13419 | 57 | +
16.12.2024 | OOM102 | V 109014 | 12570 | 81 | +
16.12.2024 | OOM102 | V 109015 | 13083 | 63 | +
16.12.2024 | OOM102 | V 109016 | 13316 | 74 | +
16.12.2024 | OOM102 | V 109017 | 13378 | 75 | +
16.12.2024 | OOM102 | V 109018 | 13295 | 60 | +
16.12.2024 | OOM102 | V 109019 | 13048 | 58 | +
16.12.2024 | OOM102 | V 109020 | 13146 | 62 | +
16.12.2024 | OOM102 | V 109021 | 13457 | 47 | +
16.12.2024 | OOM102 | V 109022 | 13287 | 53 | +
16.12.2024 | OOM102 | V 109023 | 13257 | 88 | +
16.12.2024 | OOM102 | V 109024 | 13080 | 97 | +
16.12.2024 | OOM102 | V 109025 | 13319 | 67 | +
16.12.2024 | OOM102 | V 109026 | 13253 | 95 | +
16.12.2024 | OOM102 | V 109027 | 12968 | 111 | +
16.12.2024 | OOM102 | V 109028 | 13024 | 97 | +
16.12.2024 | OOM102 | V 109029 | 13418 | 51 | +
16.12.2024 | OOM102 | V 109030 | 13385 | 97 | +
16.12.2024 | OOM102 | V 109031 | 13128 | 78 | +
16.12.2024 | OOM102 | V 109032 | 13467 | 86 | +
16.12.2024 | OOM102 | V 109033 | 12818 | 68 | +
16.12.2024 | OOM102 | V 109034 | 13471 | 50 | +
16.12.2024 | OOM102 | V 109035 | 13354 | 55 | +
16.12.2024 | OOM102 | V 109036 | 13473 | 64 | +
16.12.2024 | OOM102 | V 109037 | 13135 | 73 | +
16.12.2024 | OOM102 | V 109038 | 13085 | 101 | +
16.12.2024 | OOM102 | V 109039 | 13233 | 51 | +
16.12.2024 | OOM102 | V 109040 | 13340 | 64 | +
16.12.2024 | OOM102 | V 109041 | 13471 | 60 | +
16.12.2024 | OOM102 | V 109042 | 13327 | 76 | +
16.12.2024 | OOM102 | V 109043 | 13376 | 72 | +
16.12.2024 | OOM102 | V 109044 | 13271 | 81 | +
16.12.2024 | OOM102 | V 109045 | 13071 | 49 | +
16.12.2024 | OOM102 | V 109046 | 13102 | 62 | +
16.12.2024 | OOM102 | V 109047 | 13404 | 104 | +
16.12.2024 | OOM102 | V 109048 | 12972 | 53 | +
16.12.2024 | OOM102 | V 109049 | 13027 | 85 | +
16.12.2024 | OOM102 | V 109050 | 12930 | 89 | +
16.12.2024 | OOM102 | V 109051 | 13426 | 76 | +
16.12.2024 | OOM102 | V 109052 | 13298 | 100 | +
16.12.2024 | OOM102 | V 109053 | 12973 | 66 | +
16.12.2024 | OOM102 | V 109054 | 12946 | 85 | +
16.12.2024 | OOM102 | V 109055 | 13102 | 46 | +
16.12.2024 | OOM102 | V 109056 | 13084 | 63 | +
16.12.2024 | OOM102 | V 109057 | 13242 | 86 | +
16.12.2024 | OOM102 | V 109058 | 13279 | 57 | +
16.12.2024 | OOM102 | V 109059 | 13441 | 75 | +
16.12.2024 | OOM102 | V 109060 | 13464 | 65 | +
16.12.2024 | OOM102 | V 109061 | 13216 | 52 | +
16.12.2024 | OOM102 | V 109062 | 13231 | 81 | +
16.12.2024 | OOM102 | V 109063 | 13403 | 79 | +
16.12.2024 | OOM102 | V 109064 | 13311 | 52 | +
16.12.2024 | OOM102 | V 109065 | 13087 | 104 | +
16.12.2024 | OOM102 | V 109066 | 13019 | 81 | +
16.12.2024 | OOM102 | V 109067 | 13312 | 62 | +
16.12.2024 | OOM102 | V 109068 | 13470 | 64 | +
16.12.2024 | OOM102 | V 109069 | 13440 | 46 | +
16.12.2024 | OOM102 | V 109070 | 13444 | 80 | +
16.12.2024 | OOM102 | V 109071 | 13375 | 79 | +
16.12.2024 | OOM102 | V 109072 | 13461 | 71 | +
16.12.2024 | OOM102 | V 109073 | 12937 | 63 | +
16.12.2024 | OOM102 | V 109074 | 13011 | 68 | +
16.12.2024 | OOM102 | V 109075 | 13181 | 68 | +
16.12.2024 | OOM102 | V 109076 | 13183 | 39 | +
16.12.2024 | OOM102 | V 109077 | 13178 | 85 | +
16.12.2024 | OOM102 | V 109078 | 13102 | 85 | +
16.12.2024 | OOM102 | V 109079 | 13346 | 72 | +
16.12.2024 | OOM102 | V 109080 | 13464 | 88 | +
16.12.2024 | OOM102 | V 109081 | 13413 | 46 | +
16.12.2024 | OOM102 | V 109082 | 13480 | 110 | +
16.12.2024 | OOM102 | V 109083 | 13392 | 81 | +
16.12.2024 | OOM102 | V 109084 | 13441 | 71 | +
16.12.2024 | OOM102 | V 109085 | 13069 | 72 | +
16.12.2024 | OOM102 | V 109086 | 12906 | 59 | +
16.12.2024 | OOM102 | V 109087 | 13490 | 101 | +
16.12.2024 | OOM102 | V 109088 | 13220 | 63 | +
16.12.2024 | OOM102 | V 109089 | 13025 | 60 | +
16.12.2024 | OOM102 | V 109090 | 12980 | 53 | +