## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM4147
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
08.01.2025 | OOA101-V | P 107001 | 11683 | 32 | +
08.01.2025 | OOA101-V | P 107002 | 11803 | 17 | +
08.01.2025 | OOA101-V | P 107003 | 11630 | 15 | +
08.01.2025 | OOA101-V | P 107004 | 11288 | 21 | +
08.01.2025 | OOA101-V | P 107005 | 11195 | 20 | +
08.01.2025 | OOA101-V | P 107006 | 11996 | 19 | +
08.01.2025 | OOA101-V | P 107007 | 11676 | 20 | +
08.01.2025 | OOA101-V | P 107008 | 11709 | 25 | +
08.01.2025 | OOA101-V | P 107009 | 11921 | 17 | +
08.01.2025 | OOA101-V | P 107010 | 12085 | 17 | +
08.01.2025 | OOA101-V | P 107011 | 11382 | 20 | +
08.01.2025 | OOA101-V | P 107012 | 11150 | 17 | +
08.01.2025 | OOA101-V | P 107013 | 11706 | 18 | +
08.01.2025 | OOA101-V | P 107014 | 11231 | 22 | +
08.01.2025 | OOA101-V | P 107015 | 11638 | 21 | +
08.01.2025 | OOA101-V | P 107016 | 11482 | 20 | +
08.01.2025 | OOA101-V | P 107017 | 11703 | 43 | +
08.01.2025 | OOA101-V | P 107018 | 11822 | 21 | +
08.01.2025 | OOA101-V | P 107019 | 12102 | 23 | +
08.01.2025 | OOA101-V | P 107020 | 11957 | 22 | +
08.01.2025 | OOA101-V | P 107021 | 11922 | 29 | +
08.01.2025 | OOA101-V | P 107022 | 11323 | 27 | +
08.01.2025 | OOA101-V | P 107023 | 11883 | 25 | +
08.01.2025 | OOA101-V | P 107024 | 11451 | 27 | +
08.01.2025 | OOA101-V | P 107025 | 11494 | 21 | +
08.01.2025 | OOA101-V | P 107026 | 11550 | 21 | +
08.01.2025 | OOA101-V | P 107027 | 11423 | 22 | +
08.01.2025 | OOA101-V | P 107028 | 11360 | 24 | +
08.01.2025 | OOA101-V | P 107029 | 11591 | 29 | +
08.01.2025 | OOA101-V | P 107030 | 11812 | 26 | +
08.01.2025 | OOA101-V | P 107031 | 11233 | 26 | +
08.01.2025 | OOA101-V | P 107032 | 11493 | 47 | +
08.01.2025 | OOA101-V | P 107033 | 11262 | 29 | +
08.01.2025 | OOA101-V | P 107034 | 11387 | 32 | +
08.01.2025 | OOA101-V | P 107035 | 11942 | 28 | +
08.01.2025 | OOA101-V | P 107036 | 12189 | 28 | +
08.01.2025 | OOA101-V | P 107037 | 11343 | 23 | +
08.01.2025 | OOA101-V | P 107038 | 11921 | 29 | +
08.01.2025 | OOA101-V | P 107039 | 11891 | 27 | +
08.01.2025 | OOA101-V | P 107040 | 11633 | 29 | +
08.01.2025 | OOA101-V | P 107041 | 11633 | 25 | +
08.01.2025 | OOA101-V | P 107042 | 11200 | 27 | +
08.01.2025 | OOA101-V | P 107043 | 11686 | 23 | +
08.01.2025 | OOA101-V | P 107044 | 11799 | 27 | +
08.01.2025 | OOA101-V | P 107045 | 11518 | 27 | +
08.01.2025 | OOA101-V | P 107046 | 11468 | 30 | +
08.01.2025 | OOA101-V | P 107047 | 12096 | 25 | +
08.01.2025 | OOA101-V | P 107048 | 12172 | 48 | +
08.01.2025 | OOA101-V | P 107049 | 11759 | 20 | +
08.01.2025 | OOA101-V | P 107050 | 11474 | 27 | +
08.01.2025 | OOA101-V | P 107051 | 11308 | 33 | +
08.01.2025 | OOA101-V | P 107052 | 11956 | 23 | +
08.01.2025 | OOA101-V | P 107053 | 11777 | 32 | +
08.01.2025 | OOA101-V | P 107054 | 11443 | 30 | +
08.01.2025 | OOA101-V | P 107055 | 11402 | 31 | +
08.01.2025 | OOA101-V | P 107056 | 11819 | 26 | +
08.01.2025 | OOA101-V | P 107057 | 11716 | 26 | +
08.01.2025 | OOA101-V | P 107058 | 11443 | 26 | +
08.01.2025 | OOA101-V | P 107059 | 10432 | 27 | +
08.01.2025 | OOA101-V | P 107060 | 11829 | 27 | +
08.01.2025 | OOA101-V | P 107061 | 12050 | 24 | +
08.01.2025 | OOA101-V | P 107062 | 11591 | 25 | +
08.01.2025 | OOA101-V | P 107063 | 11263 | 28 | +
08.01.2025 | OOA101-V | P 107064 | 12049 | 44 | +
08.01.2025 | OOA101-V | P 107065 | 12257 | 25 | +
08.01.2025 | OOA101-V | P 107066 | 11468 | 22 | +
08.01.2025 | OOA101-V | P 107067 | 11510 | 24 | +
08.01.2025 | OOA101-V | P 107068 | 11816 | 28 | +
08.01.2025 | OOA101-V | P 107069 | 11243 | 25 | +
08.01.2025 | OOA101-V | P 107070 | 11672 | 24 | +
08.01.2025 | OOA101-V | P 107071 | 11746 | 24 | +
08.01.2025 | OOA101-V | P 107072 | 11321 | 26 | +
08.01.2025 | OOA101-V | P 107073 | 11564 | 22 | +
08.01.2025 | OOA101-V | P 107074 | 11704 | 26 | +
08.01.2025 | OOA101-V | P 107075 | 11190 | 21 | +
08.01.2025 | OOA101-V | P 107076 | 11230 | 25 | +
08.01.2025 | OOA101-V | P 107077 | 12208 | 18 | +
08.01.2025 | OOA101-V | P 107078 | 11826 | 26 | +
08.01.2025 | OOA101-V | P 107079 | 11667 | 28 | +
08.01.2025 | OOA101-V | P 107080 | 11458 | 23 | +
08.01.2025 | OOA101-V | P 107081 | 11647 | 31 | +
08.01.2025 | OOA101-V | P 107082 | 11456 | 23 | +
08.01.2025 | OOA101-V | P 107083 | 12075 | 25 | +
08.01.2025 | OOA101-V | P 107084 | 11552 | 28 | +
08.01.2025 | OOA101-V | P 107085 | 11304 | 28 | +
08.01.2025 | OOA101-V | P 107086 | 11485 | 25 | +
14.01.2025 | OOA101-V | P 107087 | 11616 | 48 | +
14.01.2025 | OOA101-V | P 107088 | 11740 | 30 | +
14.01.2025 | OOA101-V | P 107089 | 12249 | 32 | +
14.01.2025 | OOA101-V | P 107090 | 11973 | 27 | +
14.01.2025 | OOA101-V | P 107091 | 11922 | 30 | +
14.01.2025 | OOA101-V | P 107092 | 11580 | 30 | +
14.01.2025 | OOA101-V | P 107093 | 11728 | 37 | +
14.01.2025 | OOA101-V | P 107094 | 11749 | 33 | +
14.01.2025 | OOA101-V | P 107095 | 11389 | 32 | +
14.01.2025 | OOA101-V | P 107096 | 11643 | 40 | +
14.01.2025 | OOA101-V | P 107097 | 11502 | 37 | +
14.01.2025 | OOA101-V | P 107098 | 11880 | 39 | +
14.01.2025 | OOA101-V | P 107099 | 11864 | 37 | +
14.01.2025 | OOA101-V | P 107100 | 11785 | 40 | +