                          产品检验标准（电子部分）

[image: image8.emf]
产品名称: MI308-DB3神经刺激仪Nerve stimulator                     页数: 共4页 
产品编号: TME-MI308-0001                                          版本: 00# 
1． 测试指标

	项       目
	最小
	正常
	最大
	单位

	电池电压Battery voltage
	6
	9
	9.6
	V

	整机工作电流Unit current
	5
	/
	60
	mA

	测试电压Testing voltage 9.0±0.2V DC，输出参数(With 1K resistor load带1千欧姆电阻负载 )

	整机工作电流Unit current
	5
	/
	60
	mA

	提示音分贝值warning signal decibel（room decibel环境噪音50dBA,testing distance测试距离10CM）
	50
	65
	70
	dBA

	发光二极管和蜂鸣片工作频率LED and Buzzer frequency
	TOF mode模式
	1.6
	2
	2.4
	HZ

	
	DBS mode模式
	40
	50
	60
	HZ

	
	PTC mode和1HZ mode模式
	0.8
	1
	1.2
	HZ

	TOF Mode模式
	脉冲个数 no. of pulse 
	/
	4
	/
	个

	
	脉冲频率 Pulse frequency
	1.6
	2
	2.4
	HZ

	
	脉冲幅度 Pulse amplitude
	0
	/
	90<VT<120
	V

	DBS Mode模式
	脉冲个数no. of pulse
	/
	3
	/
	个

	
	脉冲间隔时间 Pulse duration
	0.6
	0.75
	0.9
	秒

	
	脉冲个数 no. of pulse
	/
	2
	/
	个

	
	脉冲频率 Pulse frequency
	40
	50
	60
	HZ

	
	脉冲幅度Pulse amplitude
	0
	/
	90<VT<120
	V

	PTC Mode模式
	脉冲时间 Pulse time
	4
	5
	6
	秒

	
	脉冲频率Pulse frequency
	40
	50
	60
	HZ

	
	脉冲间隔时间Pulse duration
	2.4
	3
	3.6
	秒

	
	脉冲频率Pulse frequency
	0.8
	1
	1.2
	HZ

	
	脉冲幅度Pulse amplitude
	0
	/
	90<VT<120
	V

	1HZ Mode模式
	脉冲频率Pulse frequency
	0.8
	1
	1.2
	HZ

	
	脉冲幅度Pulse amplitude
	0
	/
	90<VT<120
	V


2. 测试步骤Testing procedure
	序號
	主要步驟 Procedure
	標準狀態或現象 Description
	可能出現故障現象Possible failure or malfunction 

	1
	连接1千欧姆电阻负载，接通DC9.0V电源。Connect with 9V ,with 1k resistor loading
	此时静态电流为零，产品没有电压输出。Static current is zero, no voltage output  
	静态电流超出规格范围或有电压输出。Static current may out of limit

	2
	开关拔向TOF档，按住不放。Switch to TOF mode.
	产品输出4个脉冲，频率2±0.4HZ,调节电位器旋扭电压输出幅度0～120V；发光二极管同频率闪烁，蜂鸣片同频率发出嘀声；工作电流5～60mA。
示波器波形见下图
Consists of four stimuli at a frequency of 2±0.4HZ. Potentiometer range from 0-120V.

LED flash with the same frequency as the mode setting.

Buzzer operating with the same frequency 

[image: image2.jpg]



	1.按键不起作用 Switch malfunction.

2.脉冲个数不对，Incorrect no. of pulse

3.脉冲频率不对.

Incorrect frequency.

4.脉冲电压幅度不对，Incorrect voltage amplitude
5.发光二极不闪烁， LED malfunction

6.蜂鸣片不发声，Buzzer malfunction

7.工作电流超出规格范围。Current input is out of limit

	3
	开关拔向DBS档，按住不放。Switch to DBS mode
	产品输出3个脉冲，间隔0.75±0.15秒后，又输出2个脉冲，频率50±10HZ, 调节电位器旋扭电压输出幅度0～120V；发光二极管同频率闪烁，蜂鸣片同频率发出嘀声；工作电流5～60mA。
示波器波形见下图
Consists of three short bursts of stimuli at 50 pulses per second separated by

750 ms between bursts. 

Potentiometer amplitude range from 0-120V.
[image: image3.jpg]



	1.按键不起作用Switch malfunction.

2.脉冲个数不对，Incorrect no. of pulse

3.脉冲频率不对.

Incorrect frequency.

4.脉冲电压幅度不对，Incorrect voltage amplitude
5.发光二极不闪烁， LED malfunction

6.蜂鸣片不发声，Buzzer malfunction

7.工作电流超出规格范围。Current input is out of limit

	4
	开关拔向PTC档。 Switch to PTC mode。
	产品输出5秒钟的脉冲，频率50±10HZ，间隔3±0.6秒后，又输出连续的脉冲，频率1±0.2HZ, 调节电位器旋扭电压输出幅度0～120V；发光二极管同频率闪烁，蜂鸣片同频率发出嘀声；工作电流5～60mA。
示波器波形见下图
Consists of a sequence of pulses; 50 Hz for 3±0.6 seconds, a 5 second pause, followed by 1±0.2HZ stimuli.

Potentiometer amplitude range from 0-120V.
[image: image4.png]



	1.按键不起作用Switch malfunction.

2.脉冲个数不对，Incorrect no. of pulse

3.脉冲频率不对.

Incorrect frequency.

4.脉冲电压幅度不对，Incorrect voltage amplitude
5.发光二极不闪烁， LED malfunction

6.蜂鸣片不发声，Buzzer malfunction

7.工作电流超出规格范围。Current input is out of limit

	5
	开关拔向1HZ档。Switch to 1Hz mode
	产品输出连续的脉冲，频率1±0.2HZ, 调节电位器旋扭电压输出幅度0～120V；发光二极管同频率闪烁，蜂鸣片同频率发出嘀声；工作电流5～60mA。
示波器波形见下图
Consists of a single stimulus applied repetitively at a frequency of 1±0.2HZ,.
[image: image5.png]



	1.按键不起作用Switch malfunction.

2.脉冲个数不对Incorrect no. of pulse.

3.脉冲频率不对.

Incorrect frequency.

4.脉冲电压幅度不对，Incorrect voltage amplitude.

5.发光二极不闪烁， LED malfunction.

6.蜂鸣片不发声，Buzzer malfunction.

7.工作电流超出规格范围。Current input is out of limit

	6
	不按任何开关。
Switch off the Unit
	此时静态电流为零，产品没有电压输出。  No current and voltage is zero
	静态电流超出规格范围或有电压输出。

	7
	注意事项
Notice
	1. 产品电压说明

电池电压大于8V时，发光二极管发出绿色；产品电压在6～8V之间时，发光二极管发光颜色变化，即电压由低到高时，颜色为红-橙黄-绿色。当发光二极变红色时请更换电池。 Voltage > 8V,LED is green. Between 6-8V,Led color turn from red to orange and finally to green. LED shown red color which represents the unit is in low voltage.
2.换档说明 Mode change
从其中一个档换到另一个档时，需要等待2秒以上时间，否则输出信号可能不正确。Waiting 2 second while change to new mode.
	

	附产品图片
	 [image: image6.png]


       [image: image7.png]





发放部门：品管部C、设计工程部C、生产工程部C、电子工程部、生产工程部 
	序号
	修改内容
	页码
	版本号
	修改日期
	修改人

	1
	初版
	共4页
	00
	2016-06-17
	郑学松

	2
	/
	/
	/
	/
	/


制表/日期：                 审核/日期：                审批/日期：
PAGE  
1

[image: image1]