## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM4160
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
20.01.2025 | OOM202-2S | V 103059 | 10764 | 194 | +
20.01.2025 | OOM202-2S | V 103060 | 10587 | 191 | +
20.01.2025 | OOM202-2S | V 103061 | 10585 | 198 | +
20.01.2025 | OOM202-2S | V 103062 | 10611 | 193 | +
20.01.2025 | OOM202-2S | V 103063 | 10513 | 190 | +
20.01.2025 | OOM202-2S | V 103064 | 10524 | 198 | +
20.01.2025 | OOM202-2S | V 103065 | 10630 | 180 | +
20.01.2025 | OOM202-2S | V 103066 | 10812 | 199 | +
20.01.2025 | OOM202-2S | V 103067 | 10811 | 183 | +
20.01.2025 | OOM202-2S | V 103068 | 10608 | 196 | +
20.01.2025 | OOM202-2S | V 103069 | 10550 | 172 | +
20.01.2025 | OOM202-2S | V 103070 | 10428 | 197 | +
20.01.2025 | OOM202-2S | V 103071 | 10580 | 192 | +
20.01.2025 | OOM202-2S | V 103072 | 10463 | 189 | +
20.01.2025 | OOM202-2S | V 103073 | 10312 | 196 | +
20.01.2025 | OOM202-2S | V 103074 | 10390 | 191 | +
20.01.2025 | OOM202-2S | V 103075 | 10797 | 195 | +
20.01.2025 | OOM202-2S | V 103076 | 10381 | 186 | +
20.01.2025 | OOM202-2S | V 103077 | 10574 | 192 | +
20.01.2025 | OOM202-2S | V 103078 | 10612 | 200 | +
20.01.2025 | OOM202-2S | V 103079 | 10562 | 192 | +
20.01.2025 | OOM202-2S | V 103080 | 10622 | 196 | +
20.01.2025 | OOM202-2S | V 103081 | 10472 | 197 | +
20.01.2025 | OOM202-2S | V 103082 | 10573 | 195 | +
20.01.2025 | OOM202-2S | V 103083 | 10524 | 200 | +