## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM4109
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
23.01.2025 | OOM202 | V 104951 | 15397 | 194 | +
23.01.2025 | OOM202 | V 104952 | 15613 | 196 | +
23.01.2025 | OOM202 | V 104953 | 15361 | 197 | +
23.01.2025 | OOM202 | V 104954 | 15687 | 196 | +
23.01.2025 | OOM202 | V 104955 | 15172 | 198 | +
23.01.2025 | OOM202 | V 104956 | 15862 | 196 | +
23.01.2025 | OOM202 | V 104957 | 15329 | 200 | +
23.01.2025 | OOM202 | V 104958 | 15473 | 195 | +
23.01.2025 | OOM202 | V 104959 | 15654 | 198 | +
23.01.2025 | OOM202 | V 104960 | 15371 | 200 | +
23.01.2025 | OOM202 | V 104961 | 15805 | 199 | +
23.01.2025 | OOM202 | V 104962 | 15320 | 199 | +
23.01.2025 | OOM202 | V 104963 | 15805 | 197 | +
23.01.2025 | OOM202 | V 104964 | 15591 | 192 | +
23.01.2025 | OOM202 | V 104965 | 15916 | 199 | +
23.01.2025 | OOM202 | V 104966 | 15320 | 200 | +
23.01.2025 | OOM202 | V 104967 | 15488 | 199 | +
23.01.2025 | OOM202 | V 104968 | 15313 | 197 | +
23.01.2025 | OOM202 | V 104969 | 15510 | 196 | +
23.01.2025 | OOM202 | V 104970 | 15043 | 198 | +
23.01.2025 | OOM202 | V 104971 | 15672 | 200 | +
23.01.2025 | OOM202 | V 104972 | 15735 | 199 | +
23.01.2025 | OOM202 | V 104973 | 15620 | 198 | +
23.01.2025 | OOM202 | V 104974 | 15746 | 195 | +
23.01.2025 | OOM202 | V 104975 | 15538 | 197 | +
23.01.2025 | OOM202 | V 104976 | 15605 | 198 | +
23.01.2025 | OOM202 | V 104977 | 15342 | 196 | +
23.01.2025 | OOM202 | V 104978 | 15062 | 194 | +
23.01.2025 | OOM202 | V 104979 | 15515 | 197 | +
23.01.2025 | OOM202 | V 104980 | 15360 | 198 | +
23.01.2025 | OOM202 | V 104981 | 15236 | 195 | +
23.01.2025 | OOM202 | V 104982 | 15260 | 193 | +
23.01.2025 | OOM202 | V 104983 | 15539 | 200 | +
23.01.2025 | OOM202 | V 104984 | 15076 | 200 | +
23.01.2025 | OOM202 | V 104985 | 15438 | 196 | +
23.01.2025 | OOM202 | V 104986 | 15789 | 195 | +
23.01.2025 | OOM202 | V 104987 | 15573 | 196 | +
23.01.2025 | OOM202 | V 104988 | 15291 | 196 | +
23.01.2025 | OOM202 | V 104989 | 15302 | 196 | +
23.01.2025 | OOM202 | V 104990 | 15391 | 195 | +
23.01.2025 | OOM202 | V 104991 | 15476 | 195 | +
23.01.2025 | OOM202 | V 104992 | 15420 | 197 | +
23.01.2025 | OOM202 | V 104993 | 15672 | 195 | +
23.01.2025 | OOM202 | V 104994 | 15636 | 199 | +
23.01.2025 | OOM202 | V 104995 | 15442 | 200 | +
23.01.2025 | OOM202 | V 104996 | 15543 | 194 | +
23.01.2025 | OOM202 | V 104997 | 15627 | 197 | +
23.01.2025 | OOM202 | V 104998 | 15238 | 197 | +
23.01.2025 | OOM202 | V 104999 | 15194 | 198 | +
23.01.2025 | OOM202 | V 105000 | 15316 | 200 | +