## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM4147
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
30.01.2025 | OOA101-V | P 107101 | 11769 | 0 | +
30.01.2025 | OOA101-V | P 107102 | 11611 | 22 | +
30.01.2025 | OOA101-V | P 107103 | 12324 | 27 | +
30.01.2025 | OOA101-V | P 107104 | 11783 | 26 | +
30.01.2025 | OOA101-V | P 107105 | 11904 | 28 | +
30.01.2025 | OOA101-V | P 107106 | 11027 | 24 | +
30.01.2025 | OOA101-V | P 107107 | 12030 | 21 | +
30.01.2025 | OOA101-V | P 107108 | 11492 | 22 | +
30.01.2025 | OOA101-V | P 107109 | 12816 | 27 | +
30.01.2025 | OOA101-V | P 107110 | 12159 | 26 | +
30.01.2025 | OOA101-V | P 107111 | 12514 | 22 | +
30.01.2025 | OOA101-V | P 107112 | 11898 | 29 | +
30.01.2025 | OOA101-V | P 107113 | 12124 | 30 | +
30.01.2025 | OOA101-V | P 107114 | 11992 | 37 | +
30.01.2025 | OOA101-V | P 107115 | 11698 | 30 | +
30.01.2025 | OOA101-V | P 107116 | 11945 | 25 | +
30.01.2025 | OOA101-V | P 107117 | 12622 | 13 | +
30.01.2025 | OOA101-V | P 107118 | 12004 | 33 | +
30.01.2025 | OOA101-V | P 107119 | 12078 | 35 | +
30.01.2025 | OOA101-V | P 107120 | 12220 | 33 | +
30.01.2025 | OOA101-V | P 107121 | 11626 | 30 | +
30.01.2025 | OOA101-V | P 107122 | 12703 | 37 | +
30.01.2025 | OOA101-V | P 107123 | 11981 | 28 | +
30.01.2025 | OOA101-V | P 107124 | 11817 | 35 | +
30.01.2025 | OOA101-V | P 107125 | 12116 | 31 | +
30.01.2025 | OOA101-V | P 107126 | 12435 | 30 | +
30.01.2025 | OOA101-V | P 107127 | 12508 | 31 | +
30.01.2025 | OOA101-V | P 107128 | 11537 | 37 | +
30.01.2025 | OOA101-V | P 107129 | 11583 | 31 | +
30.01.2025 | OOA101-V | P 107130 | 12153 | 34 | +
30.01.2025 | OOA101-V | P 107131 | 11528 | 32 | +
30.01.2025 | OOA101-V | P 107132 | 12306 | 31 | +
30.01.2025 | OOA101-V | P 107133 | 11879 | 11 | +
30.01.2025 | OOA101-V | P 107134 | 12642 | 31 | +
30.01.2025 | OOA101-V | P 107135 | 11848 | 34 | +
30.01.2025 | OOA101-V | P 107136 | 12696 | 34 | +
30.01.2025 | OOA101-V | P 107137 | 12338 | 32 | +
30.01.2025 | OOA101-V | P 107138 | 12334 | 32 | +
30.01.2025 | OOA101-V | P 107139 | 12377 | 31 | +
30.01.2025 | OOA101-V | P 107140 | 12568 | 29 | +
30.01.2025 | OOA101-V | P 107141 | 12427 | 45 | +
30.01.2025 | OOA101-V | P 107142 | 11791 | 28 | +
30.01.2025 | OOA101-V | P 107143 | 12119 | 31 | +
30.01.2025 | OOA101-V | P 107144 | 11759 | 36 | +
30.01.2025 | OOA101-V | P 107145 | 12507 | 30 | +
30.01.2025 | OOA101-V | P 107146 | 12442 | 35 | +
30.01.2025 | OOA101-V | P 107147 | 11679 | 32 | +
30.01.2025 | OOA101-V | P 107148 | 11900 | 32 | +
30.01.2025 | OOA101-V | P 107149 | 12400 | 11 | +
30.01.2025 | OOA101-V | P 107150 | 11621 | 32 | +
30.01.2025 | OOA101-V | P 107151 | 12076 | 34 | +
30.01.2025 | OOA101-V | P 107152 | 12208 | 36 | +
30.01.2025 | OOA101-V | P 107153 | 12369 | 33 | +
30.01.2025 | OOA101-V | P 107154 | 11777 | 34 | +
30.01.2025 | OOA101-V | P 107155 | 12458 | 31 | +
30.01.2025 | OOA101-V | P 107156 | 12530 | 34 | +
30.01.2025 | OOA101-V | P 107157 | 12538 | 33 | +
30.01.2025 | OOA101-V | P 107158 | 12210 | 38 | +
30.01.2025 | OOA101-V | P 107159 | 11815 | 30 | +
30.01.2025 | OOA101-V | P 107160 | 11620 | 34 | +
30.01.2025 | OOA101-V | P 107161 | 12118 | 33 | +
30.01.2025 | OOA101-V | P 107162 | 12008 | 35 | +
30.01.2025 | OOA101-V | P 107163 | 12308 | 35 | +
30.01.2025 | OOA101-V | P 107164 | 12248 | 29 | +
30.01.2025 | OOA101-V | P 107165 | 12872 | 13 | +
30.01.2025 | OOA101-V | P 107166 | 12272 | 33 | +
30.01.2025 | OOA101-V | P 107167 | 11857 | 38 | +
30.01.2025 | OOA101-V | P 107168 | 12619 | 35 | +
30.01.2025 | OOA101-V | P 107169 | 12095 | 33 | +
30.01.2025 | OOA101-V | P 107170 | 12012 | 30 | +
30.01.2025 | OOA101-V | P 107171 | 11833 | 31 | +
30.01.2025 | OOA101-V | P 107172 | 12078 | 37 | +
30.01.2025 | OOA101-V | P 107173 | 12176 | 30 | +
30.01.2025 | OOA101-V | P 107174 | 12531 | 32 | +
30.01.2025 | OOA101-V | P 107175 | 11840 | 29 | +
30.01.2025 | OOA101-V | P 107176 | 11482 | 37 | +
30.01.2025 | OOA101-V | P 107177 | 11850 | 33 | +
30.01.2025 | OOA101-V | P 107178 | 12108 | 40 | +
30.01.2025 | OOA101-V | P 107179 | 11550 | 31 | +
30.01.2025 | OOA101-V | P 107180 | 12719 | 32 | +
30.01.2025 | OOA101-V | P 107181 | 11825 | 9 | +
30.01.2025 | OOA101-V | P 107182 | 11820 | 32 | +
30.01.2025 | OOA101-V | P 107183 | 11683 | 29 | +
30.01.2025 | OOA101-V | P 107184 | 11748 | 35 | +
30.01.2025 | OOA101-V | P 107185 | 12658 | 34 | +
30.01.2025 | OOA101-V | P 107186 | 11653 | 31 | +
30.01.2025 | OOA101-V | P 107187 | 12501 | 32 | +
30.01.2025 | OOA101-V | P 107188 | 11792 | 31 | +
30.01.2025 | OOA101-V | P 107189 | 12345 | 34 | +
30.01.2025 | OOA101-V | P 107190 | 12432 | 30 | +
30.01.2025 | OOA101-V | P 107191 | 12078 | 35 | +
30.01.2025 | OOA101-V | P 107192 | 11900 | 36 | +
30.01.2025 | OOA101-V | P 107193 | 12041 | 34 | +
30.01.2025 | OOA101-V | P 107194 | 11535 | 32 | +
30.01.2025 | OOA101-V | P 107195 | 11819 | 35 | +
30.01.2025 | OOA101-V | P 107196 | 11526 | 27 | +
30.01.2025 | OOA101-V | P 107197 | 12066 | 16 | +
30.01.2025 | OOA101-V | P 107198 | 11723 | 37 | +
30.01.2025 | OOA101-V | P 107199 | 12245 | 36 | +
30.01.2025 | OOA101-V | P 107200 | 12100 | 36 | +