## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM4109
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
05.02.2025 | OOM103 | V 122101 | 12520 | 97 | +
05.02.2025 | OOM103 | V 122102 | 12379 | 100 | +
05.02.2025 | OOM103 | V 122103 | 12227 | 97 | +
05.02.2025 | OOM103 | V 122104 | 11902 | 98 | +
05.02.2025 | OOM103 | V 122105 | 12163 | 100 | +
05.02.2025 | OOM103 | V 122106 | 11861 | 98 | +
05.02.2025 | OOM103 | V 122107 | 12230 | 99 | +
05.02.2025 | OOM103 | V 122108 | 11787 | 99 | +
05.02.2025 | OOM103 | V 122109 | 12140 | 98 | +
05.02.2025 | OOM103 | V 122110 | 12125 | 97 | +
05.02.2025 | OOM103 | V 122111 | 12239 | 100 | +
05.02.2025 | OOM103 | V 122112 | 12117 | 100 | +
05.02.2025 | OOM103 | V 122113 | 12083 | 99 | +
05.02.2025 | OOM103 | V 122114 | 11564 | 98 | +
05.02.2025 | OOM103 | V 122115 | 12241 | 98 | +
05.02.2025 | OOM103 | V 122116 | 11967 | 98 | +
05.02.2025 | OOM103 | V 122117 | 12614 | 99 | +
05.02.2025 | OOM103 | V 122118 | 12003 | 97 | +
05.02.2025 | OOM103 | V 122119 | 12039 | 98 | +
05.02.2025 | OOM103 | V 122120 | 11906 | 100 | +
05.02.2025 | OOM103 | V 122121 | 12041 | 98 | +
05.02.2025 | OOM103 | V 122122 | 11818 | 97 | +
05.02.2025 | OOM103 | V 122123 | 11928 | 99 | +
05.02.2025 | OOM103 | V 122124 | 11771 | 100 | +
05.02.2025 | OOM103 | V 122125 | 11981 | 98 | +
05.02.2025 | OOM103 | V 122126 | 11828 | 99 | +
05.02.2025 | OOM103 | V 122127 | 12014 | 99 | +
05.02.2025 | OOM103 | V 122128 | 11966 | 100 | +
05.02.2025 | OOM103 | V 122129 | 11866 | 98 | +
05.02.2025 | OOM103 | V 122130 | 12537 | 100 | +
05.02.2025 | OOM103 | V 122131 | 11792 | 100 | +
05.02.2025 | OOM103 | V 122132 | 11967 | 99 | +
05.02.2025 | OOM103 | V 122133 | 11878 | 99 | +
05.02.2025 | OOM103 | V 122134 | 11741 | 98 | +
05.02.2025 | OOM103 | V 122135 | 11995 | 98 | +
05.02.2025 | OOM103 | V 122136 | 12354 | 99 | +
05.02.2025 | OOM103 | V 122137 | 12543 | 99 | +
05.02.2025 | OOM103 | V 122138 | 12316 | 99 | +
05.02.2025 | OOM103 | V 122139 | 11861 | 99 | +
05.02.2025 | OOM103 | V 122140 | 11821 | 99 | +
05.02.2025 | OOM103 | V 122141 | 11721 | 100 | +
05.02.2025 | OOM103 | V 122142 | 11871 | 100 | +
05.02.2025 | OOM103 | V 122143 | 11886 | 98 | +
05.02.2025 | OOM103 | V 122144 | 11665 | 99 | +
05.02.2025 | OOM103 | V 122145 | 12535 | 98 | +
05.02.2025 | OOM103 | V 122146 | 12382 | 100 | +
05.02.2025 | OOM103 | V 122147 | 12198 | 98 | +
05.02.2025 | OOM103 | V 122148 | 12371 | 100 | +
05.02.2025 | OOM103 | V 122149 | 12336 | 97 | +
05.02.2025 | OOM103 | V 122150 | 12072 | 99 | +
05.02.2025 | OOM103 | V 122151 | 12620 | 97 | +
05.02.2025 | OOM103 | V 122152 | 11813 | 99 | +
05.02.2025 | OOM103 | V 122153 | 12204 | 100 | +
05.02.2025 | OOM103 | V 122154 | 11907 | 99 | +
05.02.2025 | OOM103 | V 122155 | 12050 | 97 | +
05.02.2025 | OOM103 | V 122156 | 11771 | 100 | +
05.02.2025 | OOM103 | V 122157 | 11887 | 99 | +
05.02.2025 | OOM103 | V 122158 | 11625 | 97 | +
05.02.2025 | OOM103 | V 122159 | 11496 | 99 | +
05.02.2025 | OOM103 | V 122160 | 12340 | 100 | +
05.02.2025 | OOM103 | V 122161 | 11852 | 97 | +
05.02.2025 | OOM103 | V 122162 | 12425 | 100 | +
05.02.2025 | OOM103 | V 122163 | 11812 | 99 | +
05.02.2025 | OOM103 | V 122164 | 11467 | 100 | +
05.02.2025 | OOM103 | V 122165 | 11942 | 100 | +
05.02.2025 | OOM103 | V 122166 | 11786 | 99 | +
05.02.2025 | OOM103 | V 122167 | 11983 | 99 | +
05.02.2025 | OOM103 | V 122168 | 11533 | 99 | +
05.02.2025 | OOM103 | V 122169 | 12099 | 100 | +
05.02.2025 | OOM103 | V 122170 | 12179 | 100 | +
05.02.2025 | OOM103 | V 122171 | 12368 | 100 | +
05.02.2025 | OOM103 | V 122172 | 12116 | 99 | +
05.02.2025 | OOM103 | V 122173 | 12021 | 100 | +
05.02.2025 | OOM103 | V 122174 | 11830 | 99 | +
05.02.2025 | OOM103 | V 122175 | 11886 | 98 | +
05.02.2025 | OOM103 | V 122176 | 11757 | 98 | +
05.02.2025 | OOM103 | V 122177 | 11784 | 98 | +
05.02.2025 | OOM103 | V 122178 | 11989 | 98 | +
05.02.2025 | OOM103 | V 122179 | 12145 | 100 | +
05.02.2025 | OOM103 | V 122180 | 11674 | 98 | +
05.02.2025 | OOM103 | V 122181 | 12145 | 100 | +
05.02.2025 | OOM103 | V 122182 | 12125 | 98 | +
05.02.2025 | OOM103 | V 122183 | 12388 | 100 | +
05.02.2025 | OOM103 | V 122184 | 11947 | 99 | +
05.02.2025 | OOM103 | V 122185 | 11605 | 98 | +
05.02.2025 | OOM103 | V 122186 | 12064 | 100 | +
05.02.2025 | OOM103 | V 122187 | 12193 | 100 | +
05.02.2025 | OOM103 | V 122188 | 12104 | 97 | +
05.02.2025 | OOM103 | V 122189 | 12111 | 98 | +
05.02.2025 | OOM103 | V 122190 | 11840 | 98 | +
05.02.2025 | OOM103 | V 122191 | 12095 | 99 | +
05.02.2025 | OOM103 | V 122192 | 12136 | 97 | +
05.02.2025 | OOM103 | V 122193 | 11557 | 100 | +
05.02.2025 | OOM103 | V 122194 | 12651 | 98 | +
05.02.2025 | OOM103 | V 122195 | 12149 | 98 | +
05.02.2025 | OOM103 | V 122196 | 12246 | 100 | +
05.02.2025 | OOM103 | V 122197 | 11912 | 96 | +
05.02.2025 | OOM103 | V 122198 | 12359 | 99 | +
05.02.2025 | OOM103 | V 122199 | 11779 | 98 | +
05.02.2025 | OOM103 | V 122200 | 11758 | 100 | +
05.02.2025 | OOM103 | V 122201 | 12396 | 99 | +
05.02.2025 | OOM103 | V 122202 | 12400 | 97 | +
05.02.2025 | OOM103 | V 122203 | 12146 | 100 | +
05.02.2025 | OOM103 | V 122204 | 11476 | 100 | +
05.02.2025 | OOM103 | V 122205 | 12456 | 100 | +
05.02.2025 | OOM103 | V 122206 | 12348 | 100 | +
05.02.2025 | OOM103 | V 122207 | 12038 | 99 | +
05.02.2025 | OOM103 | V 122208 | 11596 | 100 | +
05.02.2025 | OOM103 | V 122209 | 12288 | 99 | +
05.02.2025 | OOM103 | V 122210 | 12664 | 100 | +
05.02.2025 | OOM103 | V 122211 | 12118 | 100 | +
05.02.2025 | OOM103 | V 122212 | 11944 | 98 | +
05.02.2025 | OOM103 | V 122213 | 12038 | 100 | +
05.02.2025 | OOM103 | V 122214 | 12003 | 98 | +
05.02.2025 | OOM103 | V 122215 | 12513 | 99 | +
05.02.2025 | OOM103 | V 122216 | 11909 | 98 | +
05.02.2025 | OOM103 | V 122217 | 12250 | 99 | +
05.02.2025 | OOM103 | V 122218 | 11725 | 98 | +
05.02.2025 | OOM103 | V 122219 | 12234 | 99 | +
05.02.2025 | OOM103 | V 122220 | 12006 | 99 | +
05.02.2025 | OOM103 | V 122221 | 11812 | 99 | +
05.02.2025 | OOM103 | V 122222 | 12063 | 99 | +
05.02.2025 | OOM103 | V 122223 | 12355 | 98 | +
05.02.2025 | OOM103 | V 122224 | 12110 | 100 | +
05.02.2025 | OOM103 | V 122225 | 11995 | 98 | +
05.02.2025 | OOM103 | V 122226 | 12352 | 98 | +
05.02.2025 | OOM103 | V 122227 | 12005 | 100 | +
05.02.2025 | OOM103 | V 122228 | 11522 | 97 | +
05.02.2025 | OOM103 | V 122229 | 12410 | 100 | +
05.02.2025 | OOM103 | V 122230 | 12572 | 98 | +
05.02.2025 | OOM103 | V 122231 | 12433 | 100 | +
05.02.2025 | OOM103 | V 122232 | 11954 | 97 | +
05.02.2025 | OOM103 | V 122233 | 12325 | 98 | +
05.02.2025 | OOM103 | V 122234 | 12021 | 98 | +
05.02.2025 | OOM103 | V 122235 | 12520 | 98 | +
05.02.2025 | OOM103 | V 122236 | 12106 | 99 | +
05.02.2025 | OOM103 | V 122237 | 12175 | 99 | +
05.02.2025 | OOM103 | V 122238 | 11946 | 99 | +
05.02.2025 | OOM103 | V 122239 | 12659 | 100 | +
05.02.2025 | OOM103 | V 122240 | 12101 | 100 | +
05.02.2025 | OOM103 | V 122241 | 11642 | 100 | +
05.02.2025 | OOM103 | V 122242 | 11798 | 99 | +
05.02.2025 | OOM103 | V 122243 | 11998 | 97 | +
05.02.2025 | OOM103 | V 122244 | 12178 | 98 | +
05.02.2025 | OOM103 | V 122245 | 12057 | 98 | +
05.02.2025 | OOM103 | V 122246 | 12320 | 98 | +
05.02.2025 | OOM103 | V 122247 | 11906 | 99 | +
05.02.2025 | OOM103 | V 122248 | 12302 | 99 | +
05.02.2025 | OOM103 | V 122249 | 11678 | 99 | +
05.02.2025 | OOM103 | V 122250 | 12098 | 99 | +
05.02.2025 | OOM103 | V 122251 | 11904 | 98 | +
05.02.2025 | OOM103 | V 122252 | 11770 | 99 | +
05.02.2025 | OOM103 | V 122253 | 11722 | 99 | +
05.02.2025 | OOM103 | V 122254 | 12098 | 97 | +
05.02.2025 | OOM103 | V 122255 | 12330 | 98 | +
05.02.2025 | OOM103 | V 122256 | 11928 | 100 | +
05.02.2025 | OOM103 | V 122257 | 12339 | 98 | +
05.02.2025 | OOM103 | V 122258 | 11646 | 100 | +
05.02.2025 | OOM103 | V 122259 | 11924 | 98 | +
05.02.2025 | OOM103 | V 122260 | 11925 | 98 | +
05.02.2025 | OOM103 | V 122261 | 12411 | 97 | +
05.02.2025 | OOM103 | V 122262 | 11897 | 97 | +
05.02.2025 | OOM103 | V 122263 | 12034 | 99 | +
05.02.2025 | OOM103 | V 122264 | 11559 | 98 | +
05.02.2025 | OOM103 | V 122265 | 12173 | 98 | +
05.02.2025 | OOM103 | V 122266 | 12264 | 100 | +
05.02.2025 | OOM103 | V 122267 | 12261 | 99 | +
05.02.2025 | OOM103 | V 122268 | 12300 | 99 | +
05.02.2025 | OOM103 | V 122269 | 11938 | 98 | +
05.02.2025 | OOM103 | V 122270 | 11592 | 99 | +
05.02.2025 | OOM103 | V 122271 | 12056 | 96 | +
05.02.2025 | OOM103 | V 122272 | 11934 | 98 | +
05.02.2025 | OOM103 | V 122273 | 12579 | 99 | +
05.02.2025 | OOM103 | V 122274 | 12334 | 98 | +
05.02.2025 | OOM103 | V 122275 | 12016 | 99 | +
05.02.2025 | OOM103 | V 122276 | 11528 | 98 | +
05.02.2025 | OOM103 | V 122277 | 12078 | 99 | +
05.02.2025 | OOM103 | V 122278 | 12184 | 100 | +
05.02.2025 | OOM103 | V 122279 | 12083 | 97 | +
05.02.2025 | OOM103 | V 122280 | 12185 | 100 | +
05.02.2025 | OOM103 | V 122281 | 12411 | 100 | +
05.02.2025 | OOM103 | V 122282 | 11834 | 98 | +
05.02.2025 | OOM103 | V 122283 | 12202 | 100 | +
05.02.2025 | OOM103 | V 122284 | 11873 | 97 | +
05.02.2025 | OOM103 | V 122285 | 12247 | 98 | +
05.02.2025 | OOM103 | V 122286 | 12236 | 98 | +
05.02.2025 | OOM103 | V 122287 | 11740 | 98 | +
05.02.2025 | OOM103 | V 122288 | 12086 | 100 | +
05.02.2025 | OOM103 | V 122289 | 12342 | 97 | +
05.02.2025 | OOM103 | V 122290 | 12341 | 100 | +
05.02.2025 | OOM103 | V 122291 | 11841 | 99 | +
05.02.2025 | OOM103 | V 122292 | 12103 | 99 | +
05.02.2025 | OOM103 | V 122293 | 12113 | 100 | +
05.02.2025 | OOM103 | V 122294 | 12525 | 100 | +
05.02.2025 | OOM103 | V 122295 | 11853 | 100 | +
05.02.2025 | OOM103 | V 122296 | 12071 | 99 | +
05.02.2025 | OOM103 | V 122297 | 12011 | 98 | +
05.02.2025 | OOM103 | V 122298 | 12218 | 100 | +
05.02.2025 | OOM103 | V 122299 | 12190 | 100 | +
05.02.2025 | OOM103 | V 122300 | 12030 | 99 | +