## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM4224
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
07.02.2025 | OOM202-1 | V 103531 | 15241 | 196 | +
07.02.2025 | OOM202-1 | V 103532 | 14600 | 188 | +
07.02.2025 | OOM202-1 | V 103533 | 14762 | 200 | +
07.02.2025 | OOM202-1 | V 103534 | 14733 | 193 | +
07.02.2025 | OOM202-1 | V 103535 | 14784 | 193 | +
07.02.2025 | OOM202-1 | V 103536 | 14721 | 200 | +
07.02.2025 | OOM202-1 | V 103537 | 15054 | 198 | +
07.02.2025 | OOM202-1 | V 103538 | 14859 | 189 | +
07.02.2025 | OOM202-1 | V 103539 | 14706 | 194 | +
07.02.2025 | OOM202-1 | V 103540 | 14731 | 194 | +
07.02.2025 | OOM202-1 | V 103541 | 14689 | 198 | +
07.02.2025 | OOM202-1 | V 103542 | 14874 | 200 | +
07.02.2025 | OOM202-1 | V 103543 | 14934 | 199 | +
07.02.2025 | OOM202-1 | V 103544 | 14830 | 197 | +
07.02.2025 | OOM202-1 | V 103545 | 14603 | 192 | +
07.02.2025 | OOM202-1 | V 103546 | 14576 | 188 | +
07.02.2025 | OOM202-1 | V 103547 | 14763 | 195 | +
07.02.2025 | OOM202-1 | V 103548 | 14541 | 187 | +
07.02.2025 | OOM202-1 | V 103549 | 14688 | 200 | +
07.02.2025 | OOM202-1 | V 103550 | 14461 | 190 | +
07.02.2025 | OOM202-1 | V 103551 | 14602 | 200 | +
07.02.2025 | OOM202-1 | V 103552 | 14512 | 195 | +
07.02.2025 | OOM202-1 | V 103553 | 14842 | 197 | +
07.02.2025 | OOM202-1 | V 103554 | 14635 | 200 | +
07.02.2025 | OOM202-1 | V 103555 | 14565 | 191 | +
07.02.2025 | OOM202-1 | V 103556 | 14495 | 200 | +
07.02.2025 | OOM202-1 | V 103557 | 14902 | 192 | +
07.02.2025 | OOM202-1 | V 103558 | 14766 | 200 | +
07.02.2025 | OOM202-1 | V 103559 | 14887 | 193 | +
07.02.2025 | OOM202-1 | V 103560 | 15069 | 193 | +
07.02.2025 | OOM202-1 | V 103561 | 14341 | 191 | +
07.02.2025 | OOM202-1 | V 103562 | 14414 | 199 | +
07.02.2025 | OOM202-1 | V 103563 | 14940 | 192 | +
07.02.2025 | OOM202-1 | V 103564 | 14708 | 191 | +
07.02.2025 | OOM202-1 | V 103565 | 14699 | 189 | +
07.02.2025 | OOM202-1 | V 103566 | 15197 | 192 | +
07.02.2025 | OOM202-1 | V 103567 | 14662 | 193 | +
07.02.2025 | OOM202-1 | V 103568 | 14656 | 191 | +
07.02.2025 | OOM202-1 | V 103569 | 14445 | 198 | +
07.02.2025 | OOM202-1 | V 103570 | 14856 | 198 | +
07.02.2025 | OOM202-1 | V 103571 | 14919 | 199 | +
07.02.2025 | OOM202-1 | V 103572 | 14774 | 192 | +
07.02.2025 | OOM202-1 | V 103573 | 14932 | 198 | +
07.02.2025 | OOM202-1 | V 103574 | 14401 | 195 | +
07.02.2025 | OOM202-1 | V 103575 | 14872 | 192 | +
07.02.2025 | OOM202-1 | V 103576 | 14899 | 199 | +
07.02.2025 | OOM202-1 | V 103577 | 14623 | 200 | +
07.02.2025 | OOM202-1 | V 103578 | 14994 | 196 | +
07.02.2025 | OOM202-1 | V 103579 | 14785 | 198 | +
07.02.2025 | OOM202-1 | V 103580 | 14958 | 193 | +