## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM4226
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
25.02.2025 | OOM202 | V 105051 | 14966 | 199 | +
25.02.2025 | OOM202 | V 105052 | 14674 | 199 | +
25.02.2025 | OOM202 | V 105053 | 14827 | 199 | +
25.02.2025 | OOM202 | V 105054 | 14965 | 195 | +
25.02.2025 | OOM202 | V 105055 | 15013 | 198 | +
25.02.2025 | OOM202 | V 105056 | 14767 | 197 | +
25.02.2025 | OOM202 | V 105057 | 14971 | 198 | +
25.02.2025 | OOM202 | V 105058 | 14781 | 199 | +
25.02.2025 | OOM202 | V 105059 | 14737 | 197 | +
25.02.2025 | OOM202 | V 105060 | 14901 | 196 | +
25.02.2025 | OOM202 | V 105061 | 14910 | 196 | +
25.02.2025 | OOM202 | V 105062 | 14715 | 197 | +
25.02.2025 | OOM202 | V 105063 | 14908 | 196 | +
25.02.2025 | OOM202 | V 105064 | 14594 | 199 | +
25.02.2025 | OOM202 | V 105065 | 14520 | 200 | +
25.02.2025 | OOM202 | V 105066 | 15092 | 199 | +
25.02.2025 | OOM202 | V 105067 | 14624 | 200 | +
25.02.2025 | OOM202 | V 105068 | 14877 | 200 | +
25.02.2025 | OOM202 | V 105069 | 15108 | 198 | +
25.02.2025 | OOM202 | V 105070 | 14667 | 195 | +
25.02.2025 | OOM202 | V 105071 | 14968 | 196 | +
25.02.2025 | OOM202 | V 105072 | 15258 | 197 | +
25.02.2025 | OOM202 | V 105073 | 14635 | 199 | +
25.02.2025 | OOM202 | V 105074 | 14405 | 196 | +
25.02.2025 | OOM202 | V 105075 | 15118 | 197 | +
25.02.2025 | OOM202 | V 105076 | 15115 | 199 | +
25.02.2025 | OOM202 | V 105077 | 14696 | 199 | +
25.02.2025 | OOM202 | V 105078 | 14866 | 197 | +
25.02.2025 | OOM202 | V 105079 | 15011 | 196 | +
25.02.2025 | OOM202 | V 105080 | 14883 | 198 | +
25.02.2025 | OOM202 | V 105081 | 14845 | 194 | +
25.02.2025 | OOM202 | V 105082 | 14889 | 193 | +
25.02.2025 | OOM202 | V 105083 | 14862 | 197 | +
25.02.2025 | OOM202 | V 105084 | 14735 | 194 | +
25.02.2025 | OOM202 | V 105085 | 14820 | 199 | +
25.02.2025 | OOM202 | V 105086 | 14894 | 197 | +
25.02.2025 | OOM202 | V 105087 | 14969 | 199 | +
25.02.2025 | OOM202 | V 105088 | 14715 | 200 | +
25.02.2025 | OOM202 | V 105089 | 14933 | 199 | +
25.02.2025 | OOM202 | V 105090 | 15024 | 199 | +
25.02.2025 | OOM202 | V 105091 | 15021 | 198 | +
25.02.2025 | OOM202 | V 105092 | 14660 | 198 | +
25.02.2025 | OOM202 | V 105093 | 14936 | 198 | +
25.02.2025 | OOM202 | V 105094 | 14937 | 197 | +
25.02.2025 | OOM202 | V 105095 | 14462 | 200 | +
25.02.2025 | OOM202 | V 105096 | 14940 | 197 | +
25.02.2025 | OOM202 | V 105097 | 14753 | 197 | +
25.02.2025 | OOM202 | V 105098 | 14913 | 198 | +
25.02.2025 | OOM202 | V 105099 | 14834 | 198 | +
25.02.2025 | OOM202 | V 105100 | 15030 | 198 | +
25.02.2025 | OOM202 | V 105101 | 14987 | 200 | +
25.02.2025 | OOM202 | V 105102 | 15154 | 196 | +
25.02.2025 | OOM202 | V 105103 | 14875 | 197 | +
25.02.2025 | OOM202 | V 105104 | 14776 | 198 | +
25.02.2025 | OOM202 | V 105105 | 14785 | 198 | +
25.02.2025 | OOM202 | V 105106 | 14722 | 199 | +
25.02.2025 | OOM202 | V 105107 | 15009 | 199 | +
25.02.2025 | OOM202 | V 105108 | 14634 | 200 | +
25.02.2025 | OOM202 | V 105109 | 14969 | 197 | +
25.02.2025 | OOM202 | V 105110 | 14649 | 198 | +
25.02.2025 | OOM202 | V 105111 | 15073 | 199 | +
25.02.2025 | OOM202 | V 105112 | 14744 | 200 | +
25.02.2025 | OOM202 | V 105113 | 14871 | 197 | +
25.02.2025 | OOM202 | V 105114 | 14560 | 199 | +
25.02.2025 | OOM202 | V 105115 | 15278 | 200 | +
25.02.2025 | OOM202 | V 105116 | 14784 | 200 | +
25.02.2025 | OOM202 | V 105117 | 14902 | 200 | +
25.02.2025 | OOM202 | V 105118 | 14694 | 199 | +
25.02.2025 | OOM202 | V 105119 | 14936 | 196 | +
25.02.2025 | OOM202 | V 105120 | 15031 | 195 | +
25.02.2025 | OOM202 | V 105121 | 14533 | 197 | +
25.02.2025 | OOM202 | V 105122 | 14797 | 198 | +
25.02.2025 | OOM202 | V 105123 | 14818 | 195 | +
25.02.2025 | OOM202 | V 105124 | 14381 | 197 | +
25.02.2025 | OOM202 | V 105125 | 14462 | 198 | +
25.02.2025 | OOM202 | V 105126 | 14742 | 200 | +
25.02.2025 | OOM202 | V 105127 | 14961 | 199 | +
25.02.2025 | OOM202 | V 105128 | 14552 | 195 | +
25.02.2025 | OOM202 | V 105129 | 14753 | 197 | +
25.02.2025 | OOM202 | V 105130 | 15051 | 197 | +
25.02.2025 | OOM202 | V 105131 | 14659 | 198 | +
25.02.2025 | OOM202 | V 105132 | 14668 | 198 | +
25.02.2025 | OOM202 | V 105133 | 14866 | 195 | +
25.02.2025 | OOM202 | V 105134 | 14949 | 199 | +
25.02.2025 | OOM202 | V 105135 | 14798 | 196 | +
25.02.2025 | OOM202 | V 105136 | 14663 | 197 | +
25.02.2025 | OOM202 | V 105137 | 15157 | 199 | +
25.02.2025 | OOM202 | V 105138 | 14838 | 198 | +
25.02.2025 | OOM202 | V 105139 | 15234 | 200 | +
25.02.2025 | OOM202 | V 105140 | 14899 | 199 | +
25.02.2025 | OOM202 | V 105141 | 14621 | 198 | +
25.02.2025 | OOM202 | V 105142 | 15101 | 200 | +
25.02.2025 | OOM202 | V 105143 | 14962 | 196 | +
25.02.2025 | OOM202 | V 105144 | 14984 | 196 | +
25.02.2025 | OOM202 | V 105145 | 14654 | 198 | +
25.02.2025 | OOM202 | V 105146 | 14457 | 199 | +
25.02.2025 | OOM202 | V 105147 | 14972 | 200 | +
25.02.2025 | OOM202 | V 105148 | 14641 | 199 | +
25.02.2025 | OOM202 | V 105149 | 14864 | 200 | +
25.02.2025 | OOM202 | V 105150 | 14720 | 199 | +