## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM4297
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT1 [µV] | OFFSET1 [µV] | T 90 K1 [ms] | Linearität1 [%] | LUFTWERT2 [µV] | OFFSET2 [µV] | T90 K2 [ms] | Linearität2 [%] | WERTUNG
04.03.2025 | OOM201 | V 125301 | 18615 | 350 | 8,83 | -1,25 | 19283 | 350 | 8,49 | -1,18 | +
04.03.2025 | OOM201 | V 125302 | 19435 | 345 | 8,11 | -1,08 | 19365 | 350 | 8,34 | -1,14 | +
04.03.2025 | OOM201 | V 125303 | 18764 | 350 | 8,65 | -1,52 | 18493 | 346 | 8,90 | -1,51 | +
04.03.2025 | OOM201 | V 125304 | 18687 | 347 | 8,93 | -1,39 | 18557 | 350 | 8,86 | -1,33 | +
04.03.2025 | OOM201 | V 125305 | 19623 | 348 | 7,74 | -0,78 | 19122 | 349 | 8,07 | -0,84 | +
04.03.2025 | OOM201 | V 125306 | 19266 | 349 | 7,76 | -0,86 | 19444 | 349 | 7,65 | -0,84 | +
04.03.2025 | OOM201 | V 125307 | 19567 | 350 | 9,14 | -2,46 | 19893 | 348 | 8,80 | -2,39 | +
04.03.2025 | OOM201 | V 125308 | 19157 | 349 | 8,21 | -0,82 | 19406 | 348 | 8,01 | -0,88 | +
04.03.2025 | OOM201 | V 125309 | 19884 | 341 | 8,42 | -1,68 | 19510 | 347 | 8,53 | -1,85 | +
04.03.2025 | OOM201 | V 125310 | 19990 | 346 | 7,74 | -1,03 | 19942 | 346 | 7,79 | -1,28 | +
04.03.2025 | OOM201 | V 125311 | 18811 | 345 | 8,30 | -1,03 | 19091 | 345 | 8,07 | -1,16 | +
04.03.2025 | OOM201 | V 125312 | 18673 | 350 | 8,00 | -0,91 | 19085 | 349 | 7,66 | -0,96 | +
04.03.2025 | OOM201 | V 125313 | 18790 | 342 | 8,40 | -1,40 | 18622 | 349 | 8,53 | -1,36 | +
04.03.2025 | OOM201 | V 125314 | 19774 | 345 | 8,17 | -1,34 | 19181 | 350 | 8,54 | -1,46 | +
04.03.2025 | OOM201 | V 125315 | 19320 | 343 | 7,94 | -0,94 | 19037 | 341 | 8,24 | -1,23 | +
04.03.2025 | OOM201 | V 125316 | 19217 | 346 | 8,86 | -1,61 | 18826 | 350 | 8,89 | -1,65 | +
04.03.2025 | OOM201 | V 125317 | 19640 | 349 | 7,80 | -1,82 | 19370 | 349 | 8,04 | -1,53 | +
04.03.2025 | OOM201 | V 125318 | 20247 | 347 | 7,48 | -1,48 | 19654 | 347 | 8,06 | -1,49 | +
04.03.2025 | OOM201 | V 125319 | 19975 | 345 | 7,80 | -1,24 | 19546 | 346 | 7,86 | -1,13 | +
04.03.2025 | OOM201 | V 125320 | 19364 | 344 | 7,38 | -0,83 | 19009 | 347 | 7,71 | -0,91 | +
04.03.2025 | OOM201 | V 125321 | 19492 | 350 | 8,01 | -1,34 | 19849 | 348 | 8,05 | -1,33 | +
04.03.2025 | OOM201 | V 125322 | 18451 | 349 | 8,56 | -1,54 | 19917 | 348 | 8,16 | -1,62 | +
04.03.2025 | OOM201 | V 125323 | 19429 | 345 | 7,89 | -1,04 | 19128 | 341 | 8,03 | -1,09 | +
04.03.2025 | OOM201 | V 125324 | 18408 | 344 | 8,61 | -1,14 | 18580 | 345 | 8,55 | -1,15 | +
04.03.2025 | OOM201 | V 125325 | 20659 | 347 | 7,25 | -0,87 | 19492 | 346 | 7,73 | -0,87 | +
04.03.2025 | OOM201 | V 125326 | 19614 | 350 | 7,77 | -0,99 | 19050 | 347 | 8,22 | -0,87 | +
04.03.2025 | OOM201 | V 125327 | 17905 | 349 | 9,05 | -1,15 | 18309 | 349 | 8,59 | -1,16 | +
04.03.2025 | OOM201 | V 125328 | 18816 | 348 | 8,14 | -0,97 | 18343 | 346 | 8,21 | -1,02 | +
04.03.2025 | OOM201 | V 125329 | 19809 | 347 | 7,76 | -0,92 | 19550 | 347 | 7,89 | -0,84 | +
04.03.2025 | OOM201 | V 125330 | 18746 | 350 | 8,53 | -1,23 | 19495 | 346 | 8,33 | -1,28 | +
04.03.2025 | OOM201 | V 125331 | 18622 | 350 | 8,47 | -1,14 | 19716 | 348 | 7,96 | -1,09 | +
04.03.2025 | OOM201 | V 125332 | 18004 | 350 | 9,06 | -1,61 | 18262 | 349 | 8,77 | -1,31 | +
04.03.2025 | OOM201 | V 125333 | 19907 | 349 | 7,85 | -1,32 | 19041 | 350 | 8,25 | -1,23 | +
04.03.2025 | OOM201 | V 125334 | 19457 | 345 | 8,23 | -1,40 | 19299 | 347 | 8,60 | -1,62 | +
04.03.2025 | OOM201 | V 125335 | 18867 | 346 | 8,26 | -1,06 | 19029 | 348 | 8,09 | -1,14 | +
04.03.2025 | OOM201 | V 125336 | 18538 | 345 | 8,13 | -0,75 | 18560 | 344 | 8,05 | -0,77 | +
04.03.2025 | OOM201 | V 125337 | 19384 | 348 | 7,68 | -0,81 | 19299 | 349 | 7,90 | -0,82 | +
04.03.2025 | OOM201 | V 125338 | 19294 | 347 | 7,79 | -0,73 | 18967 | 344 | 7,96 | -0,78 | +
04.03.2025 | OOM201 | V 125339 | 19141 | 346 | 8,42 | -1,18 | 19257 | 347 | 8,18 | -1,30 | +
04.03.2025 | OOM201 | V 125340 | 20162 | 345 | 7,98 | -1,18 | 19538 | 347 | 8,35 | -1,25 | +
04.03.2025 | OOM201 | V 125341 | 18726 | 347 | 8,30 | -1,05 | 19264 | 343 | 7,99 | -0,96 | +
04.03.2025 | OOM201 | V 125342 | 19696 | 349 | 7,53 | -0,79 | 20018 | 348 | 7,56 | -0,85 | +
04.03.2025 | OOM201 | V 125343 | 19643 | 348 | 7,43 | -0,98 | 18870 | 344 | 7,70 | -0,77 | +
04.03.2025 | OOM201 | V 125344 | 19024 | 348 | 8,22 | -1,25 | 18710 | 348 | 8,23 | -1,18 | +
04.03.2025 | OOM201 | V 125345 | 19465 | 344 | 8,85 | -1,71 | 19936 | 348 | 8,81 | -1,85 | +
04.03.2025 | OOM201 | V 125346 | 19357 | 349 | 9,21 | -1,49 | 19553 | 350 | 9,16 | -1,89 | +
04.03.2025 | OOM201 | V 125347 | 19215 | 345 | 8,68 | -1,08 | 18938 | 347 | 8,89 | -1,40 | +
04.03.2025 | OOM201 | V 125348 | 19534 | 346 | 8,93 | -1,14 | 18932 | 349 | 9,10 | -1,02 | +
04.03.2025 | OOM201 | V 125349 | 19177 | 349 | 8,09 | -1,15 | 19815 | 347 | 7,94 | -1,11 | +
04.03.2025 | OOM201 | V 125350 | 20071 | 350 | 7,68 | -1,06 | 19685 | 344 | 7,89 | -1,05 | +