## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM4308
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
06.03.2025 | OOM202 | V 105201 | 15145 | 198 | 5,65 | -1,12 | +
06.03.2025 | OOM202 | V 105202 | 15416 | 198 | 5,89 | -1,33 | +
06.03.2025 | OOM202 | V 105203 | 14915 | 198 | 6,35 | -1,04 | +
06.03.2025 | OOM202 | V 105204 | 15013 | 195 | 6,60 | -1,10 | +
06.03.2025 | OOM202 | V 105205 | 14818 | 199 | 6,68 | -0,92 | +
06.03.2025 | OOM202 | V 105206 | 15060 | 198 | 6,68 | -1,29 | +
06.03.2025 | OOM202 | V 105207 | 14859 | 200 | 5,93 | -1,19 | +
06.03.2025 | OOM202 | V 105208 | 15306 | 198 | 6,82 | -1,15 | +
06.03.2025 | OOM202 | V 105209 | 15320 | 196 | 6,23 | -0,96 | +
06.03.2025 | OOM202 | V 105210 | 15119 | 195 | 7,18 | -0,71 | +
06.03.2025 | OOM202 | V 105211 | 14730 | 199 | 6,39 | -1,03 | +
06.03.2025 | OOM202 | V 105212 | 15201 | 199 | 6,18 | -1,02 | +
06.03.2025 | OOM202 | V 105213 | 14792 | 198 | 7,01 | -0,93 | +
06.03.2025 | OOM202 | V 105214 | 15059 | 197 | 7,22 | -0,60 | +
06.03.2025 | OOM202 | V 105215 | 14696 | 200 | 6,45 | -1,05 | +
06.03.2025 | OOM202 | V 105216 | 15159 | 198 | 6,23 | -0,87 | +
07.03.2025 | OOM202 | V 105217 | 15089 | 200 | 6,87 | -0,91 | +
07.03.2025 | OOM202 | V 105218 | 15100 | 198 | 6,67 | -1,24 | +
07.03.2025 | OOM202 | V 105219 | 14538 | 199 | 7,22 | -0,91 | +
07.03.2025 | OOM202 | V 105220 | 14846 | 199 | 5,85 | -0,84 | +
07.03.2025 | OOM202 | V 105221 | 14903 | 199 | 6,24 | -1,43 | +
07.03.2025 | OOM202 | V 105222 | 14624 | 197 | 7,07 | -0,66 | +
07.03.2025 | OOM202 | V 105223 | 14837 | 196 | 6,17 | -0,89 | +
07.03.2025 | OOM202 | V 105224 | 15332 | 200 | 6,75 | -1,39 | +
07.03.2025 | OOM202 | V 105225 | 14693 | 196 | 6,57 | -0,99 | +
07.03.2025 | OOM202 | V 105226 | 14713 | 190 | 6,64 | -0,93 | +
07.03.2025 | OOM202 | V 105227 | 15352 | 200 | 6,45 | -1,45 | +
07.03.2025 | OOM202 | V 105228 | 14889 | 196 | 6,75 | -1,06 | +
07.03.2025 | OOM202 | V 105229 | 14601 | 196 | 6,32 | -1,01 | +
07.03.2025 | OOM202 | V 105230 | 15035 | 194 | 6,36 | -0,97 | +
07.03.2025 | OOM202 | V 105231 | 15079 | 200 | 6,25 | -1,08 | +
07.03.2025 | OOM202 | V 105232 | 15117 | 195 | 7,01 | -0,85 | +
07.03.2025 | OOM202 | V 105233 | 14923 | 196 | 6,93 | -1,31 | +
07.03.2025 | OOM202 | V 105234 | 14910 | 199 | 6,77 | -0,90 | +
07.03.2025 | OOM202 | V 105235 | 14662 | 197 | 6,61 | -1,35 | +
07.03.2025 | OOM202 | V 105236 | 14774 | 199 | 7,19 | -1,17 | +
07.03.2025 | OOM202 | V 105237 | 14872 | 196 | 6,02 | -0,78 | +
07.03.2025 | OOM202 | V 105238 | 15048 | 197 | 6,71 | -1,01 | +
07.03.2025 | OOM202 | V 105239 | 14713 | 199 | 6,71 | -1,06 | +
07.03.2025 | OOM202 | V 105240 | 14730 | 198 | 6,68 | -1,06 | +
07.03.2025 | OOM202 | V 105241 | 15225 | 200 | 6,29 | -1,41 | +
07.03.2025 | OOM202 | V 105242 | 15633 | 200 | 6,20 | -1,16 | +
07.03.2025 | OOM202 | V 105243 | 15289 | 199 | 6,69 | -1,00 | +
07.03.2025 | OOM202 | V 105244 | 15110 | 199 | 7,07 | -0,96 | +
07.03.2025 | OOM202 | V 105245 | 14670 | 197 | 6,68 | -0,90 | +
07.03.2025 | OOM202 | V 105246 | 14834 | 192 | 5,63 | -1,40 | +
07.03.2025 | OOM202 | V 105247 | 14993 | 200 | 6,36 | -1,07 | +
07.03.2025 | OOM202 | V 105248 | 15347 | 200 | 6,72 | -1,42 | +
07.03.2025 | OOM202 | V 105249 | 15399 | 199 | 6,38 | -0,94 | +
07.03.2025 | OOM202 | V 105250 | 14794 | 200 | 6,60 | -0,97 | +
07.03.2025 | OOM202 | V 105251 | 15106 | 196 | 7,06 | -1,03 | +
07.03.2025 | OOM202 | V 105252 | 14860 | 196 | 6,28 | -1,12 | +
07.03.2025 | OOM202 | V 105253 | 14604 | 195 | 6,53 | -1,31 | +
07.03.2025 | OOM202 | V 105254 | 15167 | 197 | 6,27 | -0,60 | +
07.03.2025 | OOM202 | V 105255 | 14851 | 197 | 6,74 | -1,21 | +
07.03.2025 | OOM202 | V 105256 | 14759 | 195 | 6,60 | -1,21 | +
07.03.2025 | OOM202 | V 105257 | 15568 | 197 | 6,66 | -0,81 | +
07.03.2025 | OOM202 | V 105258 | 15062 | 199 | 6,99 | -0,92 | +
07.03.2025 | OOM202 | V 105259 | 14899 | 200 | 6,85 | -1,17 | +
07.03.2025 | OOM202 | V 105260 | 15715 | 198 | 6,39 | -1,63 | +
07.03.2025 | OOM202 | V 105261 | 14907 | 198 | 6,88 | -1,33 | +
07.03.2025 | OOM202 | V 105262 | 14982 | 197 | 6,67 | -1,39 | +
07.03.2025 | OOM202 | V 105263 | 14742 | 198 | 6,02 | -2,35 | +
07.03.2025 | OOM202 | V 105264 | 14901 | 199 | 6,76 | -1,40 | +
07.03.2025 | OOM202 | V 105265 | 15349 | 196 | 6,33 | -1,29 | +
07.03.2025 | OOM202 | V 105266 | 15248 | 195 | 6,71 | -0,80 | +
07.03.2025 | OOM202 | V 105267 | 15099 | 195 | 7,02 | -1,17 | +
07.03.2025 | OOM202 | V 105268 | 14713 | 199 | 6,25 | -1,19 | +
07.03.2025 | OOM202 | V 105269 | 14778 | 199 | 6,29 | -1,21 | +
07.03.2025 | OOM202 | V 105270 | 15309 | 196 | 6,34 | -0,98 | +
07.03.2025 | OOM202 | V 105271 | 14586 | 198 | 6,20 | -1,35 | +
07.03.2025 | OOM202 | V 105272 | 15128 | 196 | 6,05 | -1,81 | +
07.03.2025 | OOM202 | V 105273 | 15141 | 195 | 7,06 | -0,99 | +
07.03.2025 | OOM202 | V 105274 | 14599 | 197 | 6,25 | -1,11 | +
07.03.2025 | OOM202 | V 105275 | 15020 | 196 | 6,58 | -0,80 | +
07.03.2025 | OOM202 | V 105276 | 15093 | 200 | 7,21 | -0,84 | +
07.03.2025 | OOM202 | V 105277 | 14604 | 197 | 6,57 | -1,13 | +
07.03.2025 | OOM202 | V 105278 | 15157 | 197 | 6,81 | -0,81 | +
07.03.2025 | OOM202 | V 105279 | 14627 | 198 | 7,02 | -1,44 | +
07.03.2025 | OOM202 | V 105280 | 14731 | 199 | 6,93 | -1,09 | +
07.03.2025 | OOM202 | V 105281 | 14820 | 197 | 6,17 | -1,77 | +
07.03.2025 | OOM202 | V 105282 | 15153 | 199 | 6,55 | -1,36 | +
07.03.2025 | OOM202 | V 105283 | 15340 | 199 | 5,96 | -1,04 | +
07.03.2025 | OOM202 | V 105284 | 14899 | 195 | 7,03 | -1,26 | +
07.03.2025 | OOM202 | V 105285 | 14969 | 196 | 6,59 | -1,24 | +
07.03.2025 | OOM202 | V 105286 | 15021 | 199 | 6,11 | -1,51 | +
07.03.2025 | OOM202 | V 105287 | 14995 | 190 | 6,67 | -1,45 | +
07.03.2025 | OOM202 | V 105288 | 14927 | 196 | 5,88 | -1,73 | +
07.03.2025 | OOM202 | V 105289 | 14871 | 200 | 7,06 | -0,80 | +
07.03.2025 | OOM202 | V 105290 | 14750 | 193 | 6,97 | -1,00 | +
07.03.2025 | OOM202 | V 105291 | 14844 | 198 | 6,49 | -1,14 | +
07.03.2025 | OOM202 | V 105292 | 14829 | 197 | 6,78 | -1,36 | +
07.03.2025 | OOM202 | V 105293 | 15130 | 197 | 6,67 | -1,06 | +
07.03.2025 | OOM202 | V 105294 | 15538 | 199 | 6,49 | -1,44 | +
07.03.2025 | OOM202 | V 105295 | 14849 | 194 | 6,26 | -1,74 | +
07.03.2025 | OOM202 | V 105296 | 14687 | 198 | 6,58 | -0,84 | +
07.03.2025 | OOM202 | V 105297 | 14845 | 200 | 6,96 | -0,95 | +
07.03.2025 | OOM202 | V 105298 | 15318 | 197 | 6,27 | -1,45 | +
07.03.2025 | OOM202 | V 105299 | 14975 | 196 | 6,41 | -1,06 | +
07.03.2025 | OOM202 | V 105300 | 15301 | 197 | 6,37 | -1,21 | +