## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST4279
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
10.03.2025 | OOD103 | AR 100028 | 11294 | 51 | 2,42 | -1,15 | +
10.03.2025 | OOD103 | AR 100029 | 11286 | 40 | 3,01 | -0,60 | +
10.03.2025 | OOD103 | AR 100030 | 10277 | 40 | 3,80 | -0,45 | +
10.03.2025 | OOD103 | AR 100031 | 11456 | 34 | 2,56 | -0,71 | +
10.03.2025 | OOD103 | AR 100032 | 10509 | 44 | 3,73 | -0,86 | +
10.03.2025 | OOD103 | AR 100033 | 11295 | 37 | 2,83 | -0,50 | +
10.03.2025 | OOD103 | AR 100034 | 11520 | 34 | 2,59 | -0,69 | +
10.03.2025 | OOD103 | AR 100035 | 11009 | 39 | 3,35 | -0,94 | +
10.03.2025 | OOD103 | AR 100036 | 11144 | 37 | 2,86 | -0,74 | +
10.03.2025 | OOD103 | AR 100037 | 10502 | 42 | 3,75 | -0,32 | +
10.03.2025 | OOD103 | AR 100038 | 11387 | 36 | 3,01 | -0,90 | +
10.03.2025 | OOD103 | AR 100039 | 10360 | 44 | 3,46 | -0,69 | +
10.03.2025 | OOD103 | AR 100040 | 11083 | 39 | 3,10 | -0,46 | +
10.03.2025 | OOD103 | AR 100041 | 11088 | 39 | 3,19 | -0,71 | +
10.03.2025 | OOD103 | AR 100042 | 11251 | 38 | 2,76 | -0,78 | +