## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST4321
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
11.03.2025 | OOD103-3V | KS 100301 | 11281 | 48 | 2,74 | -0,24 | +
11.03.2025 | OOD103-3V | KS 100302 | 11541 | 32 | 2,91 | -0,08 | +
11.03.2025 | OOD103-3V | KS 100303 | 11483 | 36 | 3,85 | -0,02 | +
11.03.2025 | OOD103-3V | KS 100304 | 11100 | 34 | 3,71 | -0,04 | +
11.03.2025 | OOD103-3V | KS 100305 | 11571 | 31 | 3,51 | -0,09 | +
11.03.2025 | OOD103-3V | KS 100306 | 11493 | 35 | 3,22 | -0,02 | +
11.03.2025 | OOD103-3V | KS 100307 | 11599 | 37 | 3,39 | -0,04 | +
11.03.2025 | OOD103-3V | KS 100308 | 11216 | 41 | 3,88 | -0,00 | +
11.03.2025 | OOD103-3V | KS 100309 | 11154 | 32 | 3,26 | -0,07 | +
11.03.2025 | OOD103-3V | KS 100310 | 11277 | 33 | 3,39 | -0,02 | +
11.03.2025 | OOD103-3V | KS 100311 | 11305 | 34 | 3,91 | 0,00 | +
11.03.2025 | OOD103-3V | KS 100312 | 11269 | 58 | 3,12 | -0,16 | +
11.03.2025 | OOD103-3V | KS 100313 | 11314 | 33 | 3,40 | 0,05 | +
11.03.2025 | OOD103-3V | KS 100314 | 11220 | 47 | 3,00 | -0,17 | +
11.03.2025 | OOD103-3V | KS 100315 | 11220 | 36 | 3,69 | 0,06 | +
11.03.2025 | OOD103-3V | KS 100316 | 11225 | 28 | 3,20 | -0,23 | +
11.03.2025 | OOD103-3V | KS 100317 | 11033 | 38 | 4,01 | -0,21 | +
11.03.2025 | OOD103-3V | KS 100318 | 11121 | 38 | 4,56 | -0,13 | +
11.03.2025 | OOD103-3V | KS 100319 | 11339 | 33 | 3,06 | -0,23 | +
11.03.2025 | OOD103-3V | KS 100320 | 11186 | 37 | 3,64 | -0,24 | +
11.03.2025 | OOD103-3V | KS 100321 | 11225 | 36 | 3,53 | -0,07 | +
11.03.2025 | OOD103-3V | KS 100322 | 11280 | 37 | 3,42 | -0,11 | +
11.03.2025 | OOD103-3V | KS 100323 | 11317 | 34 | 3,55 | -0,14 | +
11.03.2025 | OOD103-3V | KS 100324 | 11472 | 34 | 4,04 | -0,20 | +
11.03.2025 | OOD103-3V | KS 100325 | 12226 | 48 | 2,62 | -0,20 | +
11.03.2025 | OOD103-3V | KS 100326 | 11100 | 31 | 2,92 | 0,03 | +
11.03.2025 | OOD103-3V | KS 100327 | 11331 | 33 | 3,59 | -0,04 | +
11.03.2025 | OOD103-3V | KS 100328 | 11266 | 29 | 3,49 | -0,01 | +
11.03.2025 | OOD103-3V | KS 100329 | 11225 | 43 | 4,23 | -0,47 | +
11.03.2025 | OOD103-3V | KS 100330 | 11338 | 41 | 3,22 | -0,60 | +
11.03.2025 | OOD103-3V | KS 100331 | 11087 | 48 | 3,37 | -0,36 | +
11.03.2025 | OOD103-3V | KS 100332 | 11217 | 40 | 3,36 | -0,71 | +
11.03.2025 | OOD103-3V | KS 100333 | 11538 | 43 | 3,50 | -0,49 | +
11.03.2025 | OOD103-3V | KS 100334 | 11177 | 39 | 4,00 | -0,73 | +
11.03.2025 | OOD103-3V | KS 100335 | 11353 | 45 | 3,73 | -0,55 | +
11.03.2025 | OOD103-3V | KS 100336 | 11095 | 45 | 4,05 | -1,03 | +
11.03.2025 | OOD103-3V | KS 100337 | 11589 | 58 | 3,00 | -0,27 | +
11.03.2025 | OOD103-3V | KS 100338 | 11451 | 48 | 3,14 | -0,40 | +
11.03.2025 | OOD103-3V | KS 100339 | 11106 | 52 | 3,87 | -0,56 | +
11.03.2025 | OOD103-3V | KS 100340 | 11411 | 48 | 3,70 | -0,36 | +
11.03.2025 | OOD103-3V | KS 100341 | 11255 | 51 | 3,89 | -0,56 | +
11.03.2025 | OOD103-3V | KS 100342 | 11275 | 53 | 4,26 | -0,57 | +
11.03.2025 | OOD103-3V | KS 100343 | 11358 | 44 | 3,43 | -0,57 | +
11.03.2025 | OOD103-3V | KS 100344 | 11323 | 42 | 3,67 | -0,63 | +
11.03.2025 | OOD103-3V | KS 100345 | 11149 | 50 | 4,14 | -1,08 | +
11.03.2025 | OOD103-3V | KS 100346 | 11277 | 50 | 4,14 | -0,51 | +
11.03.2025 | OOD103-3V | KS 100347 | 11136 | 50 | 4,66 | -0,97 | +
11.03.2025 | OOD103-3V | KS 100348 | 11237 | 67 | 3,03 | -0,46 | +
11.03.2025 | OOD103-3V | KS 100349 | 11279 | 34 | 3,00 | 0,08 | +
11.03.2025 | OOD103-3V | KS 100350 | 11171 | 42 | 3,62 | -0,33 | +