## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM4274
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
19.03.2025 | OOM102-A | V 105051 | 10939 | 119 | 5,31 | -1,32 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105052 | 10918 | 114 | 5,17 | -2,59 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105053 | 10961 | 116 | 5,47 | -0,95 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105054 | 10925 | 118 | 6,02 | -1,15 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105055 | 10874 | 111 | 5,46 | -1,77 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105056 | 10800 | 119 | 6,61 | -1,23 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105057 | 11069 | 120 | 7,46 | -1,71 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105058 | 11034 | 117 | 7,54 | -1,98 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105059 | 10822 | 113 | 6,24 | -1,42 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105060 | 10790 | 120 | 6,05 | -1,29 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105061 | 10827 | 117 | 5,86 | -1,71 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105062 | 11004 | 115 | 6,24 | -1,58 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105063 | 10956 | 117 | 6,60 | -1,29 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105064 | 11005 | 115 | 6,84 | -1,44 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105065 | 11128 | 118 | 6,25 | -1,26 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105066 | 11069 | 108 | 6,89 | -1,48 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105067 | 11112 | 119 | 6,11 | -1,52 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105068 | 11084 | 119 | 7,26 | -1,72 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105069 | 11076 | 119 | 6,53 | -1,46 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105070 | 10841 | 120 | 6,66 | -1,36 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105071 | 10880 | 118 | 6,60 | -1,39 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105072 | 10744 | 119 | 6,52 | -1,62 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105073 | 10701 | 119 | 6,70 | -1,61 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105074 | 10706 | 119 | 7,03 | -1,39 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105075 | 10629 | 119 | 6,74 | -0,70 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105076 | 10982 | 119 | 7,46 | -2,46 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105077 | 10900 | 120 | 6,28 | -1,72 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105078 | 10938 | 118 | 6,75 | -1,90 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105079 | 10997 | 120 | 6,30 | -1,60 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105080 | 11234 | 118 | 6,04 | -1,68 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105081 | 11059 | 119 | 6,69 | -2,09 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105082 | 11219 | 119 | 7,25 | -1,69 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105083 | 10877 | 118 | 5,80 | -1,73 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105084 | 11105 | 120 | 6,75 | -1,09 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105085 | 10908 | 116 | 6,09 | -1,28 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105086 | 10791 | 117 | 6,19 | -1,25 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105087 | 10914 | 119 | 6,73 | -2,17 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105088 | 11158 | 118 | 6,07 | -1,42 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105089 | 11061 | 118 | 7,23 | -1,26 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105090 | 10695 | 120 | 6,69 | -2,01 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105091 | 10747 | 118 | 6,18 | -1,22 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105092 | 11005 | 118 | 6,30 | -1,68 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105093 | 11038 | 120 | 6,62 | -1,75 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105094 | 11023 | 116 | 6,87 | -1,93 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105095 | 11012 | 117 | 5,90 | -1,70 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105096 | 10760 | 120 | 6,87 | -1,82 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105097 | 10993 | 116 | 6,83 | -1,57 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105098 | 11282 | 120 | 6,20 | -1,63 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105099 | 10981 | 119 | 6,74 | -1,44 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105100 | 10911 | 120 | 5,99 | -1,24 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105101 | 10804 | 119 | 5,96 | -1,17 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105102 | 10886 | 118 | 6,54 | -1,20 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105103 | 10933 | 120 | 6,57 | -1,73 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105104 | 10769 | 118 | 6,57 | -1,22 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105105 | 11108 | 120 | 6,95 | -1,49 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105106 | 10716 | 120 | 6,40 | -0,90 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105107 | 10934 | 120 | 6,74 | -1,18 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105108 | 10651 | 118 | 6,81 | -1,35 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105109 | 11611 | 116 | 5,95 | -1,89 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105110 | 10924 | 120 | 6,85 | -2,07 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105111 | 10823 | 120 | 6,83 | -1,99 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105112 | 10860 | 120 | 6,87 | -1,92 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105113 | 11185 | 119 | 6,57 | -1,47 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105114 | 11078 | 120 | 6,46 | -1,54 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105115 | 11056 | 119 | 5,66 | -1,62 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105116 | 10839 | 117 | 5,97 | -1,22 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105117 | 10980 | 118 | 6,59 | -1,34 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105118 | 11114 | 120 | 7,11 | -1,43 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105119 | 11116 | 119 | 6,72 | -1,43 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105120 | 11161 | 119 | 7,23 | -1,38 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105121 | 11025 | 117 | 6,22 | -1,09 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105122 | 11298 | 118 | 6,20 | -1,05 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105123 | 10834 | 120 | 6,33 | -1,27 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105124 | 10957 | 116 | 6,17 | -1,16 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105125 | 10967 | 120 | 7,42 | -1,69 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105126 | 10918 | 118 | 6,57 | -1,64 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105127 | 11173 | 117 | 7,02 | -1,99 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105128 | 10610 | 119 | 6,93 | -1,40 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105129 | 10849 | 119 | 6,45 | -1,54 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105130 | 10749 | 120 | 6,32 | -1,42 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105131 | 10829 | 120 | 5,89 | -1,34 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105132 | 11063 | 119 | 6,48 | -1,15 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105133 | 10771 | 118 | 7,02 | -1,51 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105134 | 11211 | 117 | 6,40 | -1,14 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105135 | 10805 | 120 | 6,82 | -1,37 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105136 | 11026 | 119 | 6,36 | -1,46 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105137 | 10850 | 120 | 6,20 | -1,02 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105138 | 10696 | 118 | 6,34 | -1,34 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105139 | 10683 | 118 | 5,60 | -1,03 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105140 | 10868 | 120 | 6,75 | -1,70 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105141 | 10520 | 118 | 6,63 | -1,44 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105142 | 11213 | 120 | 6,69 | -1,39 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105143 | 10899 | 119 | 6,49 | -1,68 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105144 | 11055 | 118 | 6,28 | -0,98 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105145 | 10911 | 120 | 6,45 | -1,52 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105146 | 10951 | 120 | 6,86 | -1,63 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105147 | 10890 | 119 | 6,65 | -1,47 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105148 | 11096 | 119 | 7,06 | -1,93 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105149 | 10849 | 118 | 6,31 | -1,37 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105150 | 10939 | 118 | 6,95 | -1,46 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105151 | 11174 | 120 | 6,12 | -1,40 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105152 | 11009 | 117 | 6,40 | -1,68 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105153 | 10960 | 119 | 6,68 | -1,75 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105154 | 11130 | 119 | 6,67 | -1,95 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105155 | 11211 | 119 | 6,69 | -1,88 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105156 | 11001 | 120 | 6,98 | -1,98 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105157 | 10739 | 119 | 6,33 | -1,76 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105158 | 10834 | 120 | 5,87 | -1,54 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105159 | 10764 | 120 | 6,77 | -1,36 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105160 | 11110 | 120 | 6,33 | -1,54 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105161 | 11267 | 120 | 5,90 | -1,15 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105162 | 10944 | 120 | 6,44 | -1,38 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105163 | 10759 | 120 | 6,42 | -1,93 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105164 | 10993 | 120 | 6,99 | -1,38 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105165 | 10490 | 118 | 6,52 | 1,40 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105166 | 11116 | 118 | 5,96 | -1,56 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105167 | 10826 | 120 | 6,14 | -1,33 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105168 | 10682 | 120 | 6,10 | -1,28 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105169 | 10755 | 119 | 6,00 | -1,66 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105170 | 11048 | 118 | 6,22 | -1,95 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105171 | 10983 | 120 | 6,87 | -2,23 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105172 | 10847 | 120 | 6,03 | -0,64 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105173 | 10792 | 119 | 6,00 | -1,71 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105174 | 10623 | 118 | 6,23 | -1,44 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105175 | 10655 | 118 | 6,15 | -1,28 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105176 | 10920 | 120 | 6,50 | -1,58 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105177 | 10878 | 119 | 6,26 | -1,36 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105178 | 10803 | 120 | 6,80 | -1,70 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105179 | 11016 | 119 | 6,68 | -1,35 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105180 | 10818 | 118 | 5,86 | -1,04 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105181 | 10774 | 120 | 6,01 | -1,34 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105182 | 10905 | 118 | 6,21 | -1,35 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105183 | 10880 | 120 | 6,43 | -2,07 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105184 | 11078 | 120 | 6,52 | -1,56 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105185 | 10767 | 119 | 6,54 | -2,32 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105186 | 10723 | 119 | 6,09 | -1,72 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105187 | 11156 | 119 | 6,84 | -1,94 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105188 | 10986 | 119 | 5,91 | -1,82 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105189 | 10933 | 120 | 6,67 | -1,36 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105190 | 11144 | 119 | 6,54 | -1,24 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105191 | 10914 | 120 | 7,25 | -1,39 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105192 | 10617 | 119 | 6,68 | -1,29 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105193 | 10939 | 116 | 6,64 | -1,23 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105194 | 10666 | 120 | 6,53 | -1,22 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105195 | 10970 | 120 | 8,21 | -1,30 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105196 | 10926 | 120 | 6,41 | -1,00 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105197 | 11296 | 120 | 6,57 | -1,75 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105198 | 11247 | 120 | 6,52 | -1,79 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105199 | 12196 | 120 | 6,48 | -1,88 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105200 | 11139 | 120 | 6,97 | -2,76 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105201 | 10993 | 118 | 6,35 | -1,99 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105202 | 11182 | 69 | 6,79 | -1,05 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105203 | 10914 | 70 | 6,83 | -1,51 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105204 | 10994 | 52 | 6,65 | -1,56 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105205 | 11267 | 65 | 7,28 | -1,77 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105206 | 11156 | 53 | 6,55 | -1,19 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105207 | 10708 | 39 | 6,61 | -1,45 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105208 | 10801 | 55 | 7,76 | -1,85 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105209 | 10877 | 83 | 6,92 | -1,65 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105210 | 11142 | 35 | 5,88 | -1,32 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105211 | 11038 | 72 | 6,63 | -1,63 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105212 | 10696 | 57 | 6,62 | -1,34 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105213 | 10964 | 44 | 6,50 | -0,99 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105214 | 10590 | 72 | 7,06 | -1,59 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105215 | 10784 | 52 | 7,34 | -1,34 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105216 | 11110 | 45 | 6,01 | -1,87 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105217 | 11141 | 50 | 6,23 | -1,34 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105218 | 10855 | 105 | 6,43 | -2,12 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105219 | 10688 | 41 | 6,21 | -1,56 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105220 | 11072 | 33 | 6,12 | -1,45 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105221 | 10737 | 35 | 6,09 | -1,62 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105222 | 10896 | 34 | 6,56 | -1,72 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105223 | 10839 | 48 | 6,31 | -1,66 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105224 | 11180 | 96 | 7,14 | -1,77 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105225 | 10957 | 37 | 5,69 | -1,22 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105226 | 11066 | 51 | 6,14 | -1,67 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105227 | 10914 | 61 | 6,29 | -1,99 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105228 | 11353 | 48 | 6,08 | -1,59 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105229 | 11013 | 43 | 6,83 | -1,53 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105230 | 10852 | 120 | 6,40 | -1,64 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105231 | 10620 | 119 | 6,47 | -1,50 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105232 | 10981 | 120 | 6,30 | -1,52 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105233 | 10837 | 120 | 6,51 | -1,20 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105234 | 10852 | 120 | 6,14 | -1,22 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105235 | 11124 | 118 | 6,18 | -1,46 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105236 | 10953 | 119 | 7,38 | -2,36 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105237 | 10457 | 120 | 6,75 | -1,41 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105238 | 10851 | 118 | 6,14 | -0,96 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105239 | 11186 | 120 | 6,07 | -1,86 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105240 | 11055 | 118 | 6,45 | -1,64 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105241 | 11055 | 119 | 6,00 | -2,10 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105242 | 11188 | 120 | 6,72 | -2,11 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105243 | 11030 | 117 | 7,40 | -1,86 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105244 | 11080 | 119 | 6,77 | -1,94 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105245 | 11018 | 119 | 6,32 | -1,01 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105246 | 11042 | 119 | 6,07 | -1,42 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105247 | 11190 | 119 | 6,51 | -1,12 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105248 | 10911 | 120 | 6,42 | -1,66 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105249 | 10869 | 118 | 5,96 | -1,69 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105250 | 11092 | 120 | 6,72 | -1,28 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105251 | 11039 | 120 | 7,07 | -1,37 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105252 | 10937 | 120 | 6,08 | -1,97 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105253 | 10867 | 119 | 5,76 | -1,85 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105254 | 10881 | 119 | 6,19 | -1,12 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105255 | 11247 | 120 | 6,06 | -1,20 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105256 | 11091 | 120 | 6,34 | -1,04 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105257 | 11056 | 119 | 6,73 | -1,63 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105258 | 11250 | 120 | 5,76 | -1,44 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105259 | 11203 | 120 | 6,12 | -1,95 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105260 | 10995 | 119 | 6,15 | -1,96 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105261 | 10947 | 118 | 6,20 | -1,66 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105262 | 11411 | 120 | 6,82 | -1,69 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105263 | 11085 | 120 | 6,37 | -1,74 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105264 | 10975 | 119 | 7,46 | -1,27 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105265 | 11230 | 118 | 5,92 | -1,50 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105266 | 10843 | 120 | 6,26 | -1,48 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105267 | 10871 | 120 | 5,85 | -1,67 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105268 | 10904 | 120 | 5,76 | -1,27 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105269 | 10853 | 120 | 6,44 | -1,67 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105270 | 11233 | 118 | 6,61 | -1,24 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105271 | 11310 | 120 | 7,15 | -1,40 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105272 | 11083 | 120 | 6,42 | -1,71 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105273 | 11045 | 118 | 6,43 | -1,36 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105274 | 11034 | 118 | 7,08 | -1,64 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105275 | 11038 | 120 | 6,98 | -1,53 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105276 | 11122 | 120 | 6,35 | -1,59 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105277 | 10828 | 120 | 6,80 | -1,80 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105278 | 11233 | 120 | 6,72 | -1,41 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105279 | 11072 | 120 | 7,55 | -1,30 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105280 | 11083 | 119 | 5,85 | -1,33 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105281 | 11111 | 118 | 6,34 | -1,40 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105282 | 11146 | 118 | 5,49 | -2,14 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105283 | 11162 | 120 | 6,33 | -1,82 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105284 | 11083 | 119 | 6,98 | -2,38 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105285 | 10835 | 119 | 6,03 | -2,35 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105286 | 10978 | 119 | 6,36 | -1,83 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105287 | 11108 | 119 | 6,46 | -1,77 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105288 | 10829 | 120 | 6,55 | -1,77 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105289 | 11076 | 120 | 5,55 | -1,01 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105290 | 10709 | 119 | 6,22 | -1,51 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105291 | 10590 | 120 | 6,01 | -1,21 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105292 | 10862 | 118 | 6,96 | -1,28 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105293 | 10981 | 119 | 6,46 | -1,39 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105294 | 10735 | 120 | 6,64 | -1,52 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105295 | 10981 | 119 | 6,42 | -1,52 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105296 | 10764 | 120 | 7,71 | -1,46 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105297 | 11016 | 120 | 6,40 | -1,64 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105298 | 10706 | 120 | 6,22 | -1,56 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105299 | 10691 | 120 | 6,37 | -1,96 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105300 | 10987 | 119 | 6,65 | -1,45 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105301 | 10757 | 120 | 6,03 | -1,42 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105302 | 10723 | 120 | 6,12 | -1,46 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105303 | 10884 | 119 | 6,18 | -1,40 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105304 | 10935 | 119 | 6,11 | -2,10 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105305 | 10875 | 118 | 6,04 | -1,71 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105306 | 10968 | 120 | 6,63 | -1,59 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105307 | 11212 | 119 | 6,62 | -1,67 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105308 | 10896 | 120 | 6,77 | -1,25 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105309 | 11041 | 120 | 6,27 | -1,66 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105310 | 10564 | 119 | 6,02 | -1,45 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105311 | 10785 | 120 | 6,36 | -1,53 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105312 | 10942 | 117 | 6,32 | -1,39 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105313 | 10840 | 119 | 6,25 | -1,60 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105314 | 11174 | 120 | 6,95 | -1,76 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105315 | 11100 | 120 | 6,52 | -1,69 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105316 | 10805 | 119 | 6,88 | -1,43 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105317 | 10828 | 119 | 5,87 | -1,45 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105318 | 11067 | 119 | 6,10 | -1,41 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105319 | 10951 | 119 | 5,98 | -1,42 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105320 | 11106 | 120 | 5,95 | -1,32 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105321 | 11025 | 120 | 6,54 | -1,45 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105322 | 10835 | 118 | 6,44 | -0,91 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105323 | 10950 | 120 | 6,66 | -1,76 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105324 | 11142 | 120 | 6,53 | -1,37 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105325 | 11205 | 119 | 5,47 | -1,62 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105326 | 10951 | 119 | 5,63 | -1,80 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105327 | 11111 | 117 | 5,90 | -1,74 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105328 | 11009 | 119 | 6,22 | -1,49 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105329 | 11039 | 119 | 5,80 | -1,68 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105330 | 11002 | 120 | 6,35 | -1,77 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105331 | 11182 | 120 | 6,02 | -1,73 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105332 | 11189 | 118 | 6,48 | -1,78 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105333 | 11189 | 119 | 5,63 | -1,62 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105334 | 11098 | 118 | 5,90 | -1,36 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105335 | 11118 | 118 | 6,05 | -1,18 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105336 | 10866 | 119 | 5,99 | -1,61 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105337 | 11053 | 120 | 6,30 | -1,37 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105338 | 10890 | 118 | 6,54 | -1,56 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105339 | 11061 | 120 | 6,80 | -1,56 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105340 | 10896 | 119 | 7,12 | -1,28 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105341 | 11158 | 119 | 5,87 | -1,59 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105342 | 10697 | 120 | 6,17 | -0,85 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105343 | 11061 | 120 | 6,12 | -1,79 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105344 | 10970 | 120 | 6,39 | -1,17 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105345 | 10823 | 117 | 6,00 | -1,36 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105346 | 11189 | 120 | 6,33 | -1,95 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105347 | 11061 | 120 | 6,56 | -1,27 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105348 | 10870 | 120 | 6,05 | -1,58 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105349 | 10899 | 119 | 6,48 | -1,29 | +
19.03.2025 | OOM102-A | V 105350 | 10965 | 120 | 6,73 | -1,40 | +