## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM4308
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT1 [µV] | OFFSET1 [µV] | T 90 K1 [ms] | Linearität1 [%] | LUFTWERT2 [µV] | OFFSET2 [µV] | T90 K2 [ms] | Linearität2 [%] | WERTUNG
28.03.2025 | OOM204 | V 107851 | 11507 | 197 | 7,19 | -1,10 | 12114 | 198 | 7,88 | -0,92 | +
28.03.2025 | OOM204 | V 107852 | 11612 | 196 | 7,07 | -0,66 | 12294 | 195 | 7,46 | -0,68 | +
28.03.2025 | OOM204 | V 107853 | 12340 | 196 | 7,57 | -0,61 | 12432 | 199 | 7,48 | -0,56 | +
28.03.2025 | OOM204 | V 107854 | 11749 | 199 | 7,16 | -1,06 | 11497 | 198 | 7,38 | -1,03 | +
28.03.2025 | OOM204 | V 107855 | 11573 | 199 | 7,20 | -0,79 | 11571 | 196 | 7,19 | -0,79 | +
28.03.2025 | OOM204 | V 107856 | 12247 | 200 | 7,77 | -0,92 | 12473 | 197 | 7,78 | -0,98 | +
28.03.2025 | OOM204 | V 107857 | 12017 | 197 | 8,22 | -0,99 | 11875 | 198 | 8,33 | -1,00 | +
28.03.2025 | OOM204 | V 107858 | 12291 | 196 | 7,50 | -0,65 | 12389 | 198 | 7,66 | -0,69 | +
28.03.2025 | OOM204 | V 107859 | 11863 | 197 | 6,93 | -0,70 | 11877 | 197 | 8,72 | -0,10 | +
28.03.2025 | OOM204 | V 107860 | 11880 | 200 | 6,83 | -0,87 | 12423 | 196 | 7,40 | -0,70 | +
28.03.2025 | OOM204 | V 107861 | 12380 | 200 | 7,41 | -0,52 | 11527 | 199 | 7,23 | -0,55 | +
28.03.2025 | OOM204 | V 107862 | 11883 | 195 | 6,04 | -1,06 | 12531 | 196 | 6,58 | -0,88 | +
28.03.2025 | OOM204 | V 107863 | 11472 | 200 | 7,28 | -1,07 | 12344 | 200 | 7,61 | -0,82 | +
28.03.2025 | OOM204 | V 107864 | 12059 | 197 | 7,70 | -0,95 | 12033 | 197 | 7,84 | -1,08 | +
28.03.2025 | OOM204 | V 107865 | 11826 | 198 | 7,81 | -0,47 | 12124 | 200 | 8,05 | -0,75 | +
28.03.2025 | OOM204 | V 107866 | 11420 | 198 | 6,13 | -0,36 | 11536 | 197 | 6,59 | -0,37 | +
28.03.2025 | OOM204 | V 107867 | 11809 | 198 | 7,32 | -0,92 | 12211 | 199 | 7,84 | -1,11 | +
28.03.2025 | OOM204 | V 107868 | 12401 | 197 | 7,35 | -0,70 | 12059 | 199 | 7,26 | -0,99 | +
28.03.2025 | OOM204 | V 107869 | 12116 | 198 | 7,11 | -0,78 | 12567 | 197 | 6,87 | -0,95 | +
28.03.2025 | OOM204 | V 107870 | 11634 | 197 | 7,11 | -0,89 | 12283 | 200 | 7,38 | -1,09 | +
28.03.2025 | OOM204 | V 107871 | 11821 | 198 | 6,30 | -1,02 | 11867 | 198 | 6,54 | -0,93 | +
28.03.2025 | OOM204 | V 107872 | 11740 | 195 | 7,43 | 0,46 | 11614 | 199 | 7,51 | 0,36 | +
28.03.2025 | OOM204 | V 107873 | 12405 | 196 | 7,03 | -1,04 | 12368 | 199 | 7,10 | -1,05 | +
28.03.2025 | OOM204 | V 107874 | 12078 | 197 | 7,22 | -0,56 | 11300 | 197 | 7,30 | -0,52 | +
28.03.2025 | OOM204 | V 107875 | 12542 | 198 | 6,57 | -1,06 | 12501 | 198 | 6,80 | -1,09 | +
28.03.2025 | OOM204 | V 107876 | 11509 | 193 | 6,95 | -0,18 | 12250 | 198 | 7,24 | -0,26 | +
28.03.2025 | OOM204 | V 107877 | 11944 | 200 | 7,64 | 0,01 | 11277 | 198 | 7,39 | -0,33 | +
28.03.2025 | OOM204 | V 107878 | 11718 | 199 | 7,22 | -0,95 | 12349 | 193 | 7,20 | -0,96 | +
28.03.2025 | OOM204 | V 107879 | 12157 | 199 | 7,46 | -0,59 | 11582 | 199 | 8,06 | -0,65 | +
28.03.2025 | OOM204 | V 107880 | 11527 | 199 | 6,98 | -0,82 | 11529 | 197 | 6,95 | -0,71 | +
28.03.2025 | OOM204 | V 107881 | 12121 | 198 | 7,77 | -0,21 | 11421 | 196 | 7,44 | -0,81 | +
28.03.2025 | OOM204 | V 107882 | 12139 | 195 | 7,36 | -0,34 | 12272 | 195 | 7,12 | -0,44 | +
28.03.2025 | OOM204 | V 107883 | 12303 | 199 | 7,17 | -0,44 | 11889 | 195 | 7,29 | -0,68 | +
28.03.2025 | OOM204 | V 107884 | 11446 | 197 | 7,21 | -0,64 | 12248 | 199 | 7,24 | -0,76 | +
28.03.2025 | OOM204 | V 107885 | 12187 | 198 | 6,63 | -0,28 | 11934 | 196 | 7,18 | 0,04 | +
28.03.2025 | OOM204 | V 107886 | 11897 | 199 | 6,45 | -0,78 | 12158 | 197 | 6,99 | -0,48 | +
28.03.2025 | OOM204 | V 107887 | 11597 | 196 | 6,41 | -1,10 | 12261 | 199 | 6,85 | -0,80 | +
28.03.2025 | OOM204 | V 107888 | 11384 | 198 | 6,52 | 0,15 | 11438 | 198 | 6,32 | -0,22 | +
28.03.2025 | OOM204 | V 107889 | 12436 | 196 | 6,33 | -0,70 | 11939 | 197 | 6,73 | -0,65 | +
28.03.2025 | OOM204 | V 107890 | 11568 | 195 | 6,47 | -0,18 | 12341 | 192 | 6,30 | -0,56 | +
28.03.2025 | OOM204 | V 107891 | 11647 | 195 | 6,08 | -0,85 | 11634 | 195 | 6,32 | -0,99 | +
28.03.2025 | OOM204 | V 107892 | 12060 | 196 | 7,08 | -0,23 | 11423 | 195 | 6,79 | -0,42 | +
28.03.2025 | OOM204 | V 107893 | 11370 | 200 | 6,59 | 0,58 | 11860 | 200 | 7,01 | 1,04 | +
28.03.2025 | OOM204 | V 107894 | 12269 | 196 | 6,82 | 0,62 | 11335 | 199 | 6,58 | 0,46 | +
28.03.2025 | OOM204 | V 107895 | 11482 | 198 | 6,45 | -1,17 | 11308 | 196 | 6,59 | -0,78 | +
28.03.2025 | OOM204 | V 107896 | 12437 | 200 | 6,26 | -0,42 | 12268 | 199 | 6,49 | -0,26 | +
28.03.2025 | OOM204 | V 107897 | 11666 | 199 | 5,46 | -0,28 | 12567 | 193 | 5,61 | -0,12 | +
28.03.2025 | OOM204 | V 107898 | 12385 | 200 | 5,36 | -0,86 | 11271 | 192 | 5,26 | -1,00 | +
28.03.2025 | OOM204 | V 107899 | 11712 | 199 | 5,72 | 0,13 | 12333 | 200 | 6,11 | 0,55 | +
28.03.2025 | OOM204 | V 107900 | 12325 | 192 | 5,90 | -0,26 | 11585 | 200 | 5,83 | 0,24 | +