## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM4161
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT1 [µV] | OFFSET1 [µV] | T 90 K1 [ms] | Linearität1 [%] | LUFTWERT2 [µV] | OFFSET2 [µV] | T90 K2 [ms] | Linearität2 [%] | WERTUNG
26.03.2025 | OOM201 | V 125351 | 18880 | 347 | 8,57 | -1,07 | 18530 | 342 | 8,75 | -1,00 | +
26.03.2025 | OOM201 | V 125352 | 17708 | 345 | 9,28 | -0,92 | 18184 | 349 | 9,02 | -0,98 | +
26.03.2025 | OOM201 | V 125353 | 18868 | 347 | 8,03 | -1,04 | 19106 | 348 | 7,59 | -1,05 | +
26.03.2025 | OOM201 | V 125354 | 18287 | 350 | 8,92 | -1,30 | 18006 | 350 | 9,14 | -1,33 | +
26.03.2025 | OOM201 | V 125355 | 19088 | 350 | 8,38 | -1,00 | 18460 | 343 | 8,97 | -1,05 | +
26.03.2025 | OOM201 | V 125356 | 18634 | 347 | 8,41 | -1,12 | 18144 | 343 | 8,77 | -1,17 | +
26.03.2025 | OOM201 | V 125357 | 19464 | 346 | 8,21 | -1,16 | 18890 | 345 | 8,56 | -1,18 | +
26.03.2025 | OOM201 | V 125358 | 19051 | 348 | 9,01 | -1,14 | 18530 | 346 | 9,28 | -1,10 | +
26.03.2025 | OOM201 | V 125359 | 18608 | 348 | 8,97 | -1,26 | 18362 | 348 | 9,18 | -1,19 | +
26.03.2025 | OOM201 | V 125360 | 18402 | 350 | 8,86 | -1,04 | 18398 | 347 | 9,08 | -1,07 | +
26.03.2025 | OOM201 | V 125361 | 18865 | 348 | 8,26 | -0,52 | 18668 | 345 | 8,28 | -0,69 | +
26.03.2025 | OOM201 | V 125362 | 18228 | 343 | 8,83 | -1,06 | 18607 | 350 | 9,01 | -1,17 | +
26.03.2025 | OOM201 | V 125363 | 18776 | 342 | 8,96 | -1,28 | 18347 | 349 | 9,04 | -1,50 | +
26.03.2025 | OOM201 | V 125364 | 18211 | 344 | 8,71 | -0,76 | 18683 | 345 | 8,59 | -0,85 | +
26.03.2025 | OOM201 | V 125365 | 19589 | 350 | 8,58 | -1,27 | 19008 | 347 | 8,79 | -1,21 | +
26.03.2025 | OOM201 | V 125366 | 18737 | 344 | 9,00 | -1,02 | 17665 | 347 | 9,95 | -0,89 | +
26.03.2025 | OOM201 | V 125367 | 19319 | 344 | 8,27 | -0,85 | 18763 | 345 | 8,60 | -0,84 | +
26.03.2025 | OOM201 | V 125368 | 18564 | 348 | 8,70 | -0,74 | 18647 | 342 | 8,71 | -0,78 | +
26.03.2025 | OOM201 | V 125369 | 18529 | 350 | 8,76 | -0,86 | 18241 | 343 | 8,94 | -1,03 | +
26.03.2025 | OOM201 | V 125370 | 19077 | 345 | 8,12 | -0,77 | 19204 | 348 | 8,11 | -0,82 | +
26.03.2025 | OOM201 | V 125371 | 19496 | 342 | 8,34 | -0,93 | 19980 | 348 | 8,04 | -0,93 | +
26.03.2025 | OOM201 | V 125372 | 18471 | 345 | 8,54 | -0,77 | 18141 | 342 | 8,94 | -0,73 | +
26.03.2025 | OOM201 | V 125373 | 18986 | 347 | 8,71 | -1,12 | 19277 | 346 | 8,44 | -0,99 | +
26.03.2025 | OOM201 | V 125374 | 19199 | 346 | 8,48 | -1,70 | 18682 | 349 | 8,28 | -1,85 | +
26.03.2025 | OOM201 | V 125375 | 20079 | 346 | 7,36 | -2,03 | 19885 | 341 | 7,62 | -2,04 | +
26.03.2025 | OOM201 | V 125376 | 19630 | 342 | 7,78 | -1,50 | 19178 | 346 | 8,22 | -1,58 | +
26.03.2025 | OOM201 | V 125377 | 18333 | 345 | 8,29 | -1,38 | 19011 | 350 | 7,86 | -1,49 | +
26.03.2025 | OOM201 | V 125378 | 18681 | 349 | 8,55 | -1,59 | 19308 | 348 | 7,94 | -1,59 | +
26.03.2025 | OOM201 | V 125379 | 18470 | 341 | 8,20 | -1,39 | 19405 | 343 | 7,69 | -1,53 | +
26.03.2025 | OOM201 | V 125380 | 18484 | 345 | 8,44 | -1,09 | 18272 | 346 | 8,39 | -1,05 | +
26.03.2025 | OOM201 | V 125381 | 18509 | 348 | 8,41 | -1,40 | 18688 | 347 | 8,39 | -1,47 | +
26.03.2025 | OOM201 | V 125382 | 18879 | 347 | 8,77 | -1,33 | 18595 | 345 | 8,62 | -1,38 | +
26.03.2025 | OOM201 | V 125383 | 19240 | 347 | 8,11 | -2,02 | 20145 | 347 | 7,50 | -1,84 | +
26.03.2025 | OOM201 | V 125384 | 18879 | 350 | 7,95 | -1,42 | 18867 | 346 | 8,27 | -1,54 | +
26.03.2025 | OOM201 | V 125385 | 19026 | 345 | 8,08 | -1,43 | 19643 | 347 | 7,56 | -1,64 | +
26.03.2025 | OOM201 | V 125386 | 19085 | 346 | 8,62 | -1,96 | 19169 | 349 | 8,55 | -2,01 | +
26.03.2025 | OOM201 | V 125387 | 18599 | 350 | 8,36 | -1,30 | 18138 | 345 | 8,90 | -1,40 | +
26.03.2025 | OOM201 | V 125388 | 18847 | 348 | 8,27 | -1,11 | 19270 | 344 | 8,05 | -1,23 | +
26.03.2025 | OOM201 | V 125389 | 19180 | 350 | 8,60 | -1,86 | 18794 | 348 | 8,69 | -2,07 | +
26.03.2025 | OOM201 | V 125390 | 19275 | 347 | 9,24 | -1,72 | 19019 | 349 | 9,11 | -1,81 | +
26.03.2025 | OOM201 | V 125391 | 19319 | 346 | 7,98 | -1,62 | 18224 | 345 | 8,37 | -1,58 | +
26.03.2025 | OOM201 | V 125392 | 19166 | 346 | 8,10 | -1,72 | 19343 | 343 | 7,96 | -1,61 | +
26.03.2025 | OOM201 | V 125393 | 19174 | 345 | 8,19 | -1,53 | 18960 | 344 | 8,12 | -1,36 | +
26.03.2025 | OOM201 | V 125394 | 18104 | 344 | 8,65 | -1,24 | 18280 | 350 | 8,58 | -1,29 | +
26.03.2025 | OOM201 | V 125395 | 19146 | 344 | 8,18 | -1,85 | 19100 | 349 | 7,97 | -1,91 | +
26.03.2025 | OOM201 | V 125396 | 18722 | 348 | 8,68 | -1,67 | 18787 | 349 | 8,61 | -1,54 | +
26.03.2025 | OOM201 | V 125397 | 19357 | 349 | 8,31 | -1,71 | 19076 | 349 | 8,26 | -1,84 | +
26.03.2025 | OOM201 | V 125398 | 17895 | 346 | 9,01 | -1,86 | 17226 | 343 | 9,55 | -1,77 | +
26.03.2025 | OOM201 | V 125399 | 19272 | 348 | 7,51 | -1,42 | 19235 | 349 | 7,51 | -1,34 | +
26.03.2025 | OOM201 | V 125400 | 18992 | 349 | 8,25 | -1,27 | 19274 | 346 | 7,90 | -1,24 | +
26.03.2025 | OOM201 | V 125401 | 19156 | 344 | 7,78 | -1,29 | 19178 | 342 | 7,66 | -1,24 | +
26.03.2025 | OOM201 | V 125402 | 18746 | 347 | 8,24 | -1,19 | 18248 | 348 | 8,10 | -1,17 | +
26.03.2025 | OOM201 | V 125403 | 18924 | 349 | 7,90 | -1,32 | 19946 | 349 | 7,70 | -1,39 | +
26.03.2025 | OOM201 | V 125404 | 19209 | 350 | 7,87 | -1,94 | 18927 | 344 | 7,57 | -1,99 | +
26.03.2025 | OOM201 | V 125405 | 18924 | 341 | 8,03 | -1,78 | 19223 | 348 | 7,84 | -1,81 | +
26.03.2025 | OOM201 | V 125406 | 19155 | 342 | 8,55 | -2,40 | 18683 | 347 | 8,88 | -2,50 | +
26.03.2025 | OOM201 | V 125407 | 19453 | 341 | 7,86 | -1,41 | 18975 | 345 | 8,11 | -1,37 | +
26.03.2025 | OOM201 | V 125408 | 18814 | 349 | 7,96 | -1,36 | 18920 | 345 | 7,75 | -1,50 | +
26.03.2025 | OOM201 | V 125409 | 18983 | 345 | 8,14 | -1,48 | 18243 | 349 | 8,53 | -1,37 | +
26.03.2025 | OOM201 | V 125410 | 19373 | 344 | 7,81 | -1,07 | 18720 | 343 | 8,12 | -1,11 | +
26.03.2025 | OOM201 | V 125411 | 19145 | 338 | 8,22 | -1,50 | 18796 | 343 | 8,40 | -1,37 | +
26.03.2025 | OOM201 | V 125412 | 18063 | 343 | 9,26 | -1,66 | 18747 | 346 | 9,53 | -1,81 | +
26.03.2025 | OOM201 | V 125413 | 19249 | 345 | 8,22 | -1,51 | 18503 | 345 | 8,81 | -1,62 | +
26.03.2025 | OOM201 | V 125414 | 18693 | 348 | 7,99 | -1,73 | 19600 | 349 | 7,87 | -1,75 | +
26.03.2025 | OOM201 | V 125415 | 19142 | 343 | 7,75 | -1,18 | 20001 | 346 | 7,35 | -1,25 | +
26.03.2025 | OOM201 | V 125416 | 18509 | 348 | 7,91 | -1,21 | 19502 | 343 | 7,36 | -1,44 | +
26.03.2025 | OOM201 | V 125417 | 19510 | 341 | 7,50 | -1,32 | 19101 | 346 | 7,50 | -1,44 | +
26.03.2025 | OOM201 | V 125418 | 19142 | 348 | 8,02 | -1,56 | 18930 | 349 | 8,12 | -1,51 | +
26.03.2025 | OOM201 | V 125419 | 19554 | 340 | 7,46 | -1,65 | 18441 | 343 | 7,88 | -1,57 | +
26.03.2025 | OOM201 | V 125420 | 18819 | 347 | 8,42 | -1,46 | 17729 | 348 | 8,91 | -1,61 | +
26.03.2025 | OOM201 | V 125421 | 19208 | 349 | 8,36 | -1,53 | 19506 | 347 | 7,99 | -1,43 | +
26.03.2025 | OOM201 | V 125422 | 19345 | 345 | 7,78 | -1,96 | 19207 | 350 | 7,85 | -1,75 | +
26.03.2025 | OOM201 | V 125423 | 19417 | 341 | 7,55 | -1,46 | 19551 | 339 | 7,46 | -1,50 | +
26.03.2025 | OOM201 | V 125424 | 18968 | 341 | 7,95 | -1,53 | 18920 | 349 | 7,95 | -1,50 | +
26.03.2025 | OOM201 | V 125425 | 18514 | 347 | 8,20 | -1,64 | 18569 | 347 | 8,13 | -1,69 | +
26.03.2025 | OOM201 | V 125426 | 18992 | 348 | 8,15 | -1,53 | 19660 | 349 | 8,08 | -1,69 | +
26.03.2025 | OOM201 | V 125427 | 19115 | 348 | 8,50 | -2,16 | 19049 | 347 | 8,52 | -1,96 | +
26.03.2025 | OOM201 | V 125428 | 19550 | 341 | 7,64 | -1,55 | 19295 | 346 | 7,62 | -1,60 | +
26.03.2025 | OOM201 | V 125429 | 19315 | 343 | 8,08 | -1,77 | 19553 | 347 | 7,96 | -1,79 | +
26.03.2025 | OOM201 | V 125430 | 19549 | 346 | 7,84 | -1,48 | 19425 | 350 | 7,91 | -1,42 | +
26.03.2025 | OOM201 | V 125431 | 19270 | 350 | 7,97 | -1,51 | 18889 | 350 | 8,46 | -1,62 | +
26.03.2025 | OOM201 | V 125432 | 19031 | 350 | 7,68 | -1,32 | 19255 | 347 | 7,79 | -1,17 | +
26.03.2025 | OOM201 | V 125433 | 18881 | 347 | 8,23 | -1,28 | 18184 | 349 | 8,42 | -1,19 | +
26.03.2025 | OOM201 | V 125434 | 19981 | 346 | 7,02 | -1,71 | 19353 | 341 | 7,29 | -1,67 | +
26.03.2025 | OOM201 | V 125435 | 18603 | 349 | 8,34 | -1,27 | 19303 | 350 | 8,11 | -1,40 | +
26.03.2025 | OOM201 | V 125436 | 19098 | 345 | 8,24 | -1,19 | 19019 | 337 | 8,18 | -1,12 | +
26.03.2025 | OOM201 | V 125437 | 18497 | 341 | 8,41 | -1,31 | 19451 | 345 | 8,18 | -1,23 | +
26.03.2025 | OOM201 | V 125438 | 18128 | 345 | 8,70 | -1,62 | 18029 | 350 | 8,78 | -1,45 | +
26.03.2025 | OOM201 | V 125439 | 17913 | 341 | 8,33 | -0,96 | 17222 | 350 | 9,06 | -0,94 | +
26.03.2025 | OOM201 | V 125440 | 19087 | 343 | 7,95 | -1,09 | 17388 | 343 | 8,84 | -1,09 | +
26.03.2025 | OOM201 | V 125441 | 18734 | 337 | 8,11 | -1,09 | 17804 | 349 | 8,63 | -1,24 | +
26.03.2025 | OOM201 | V 125442 | 19000 | 345 | 8,05 | -1,79 | 18542 | 348 | 8,38 | -1,76 | +
26.03.2025 | OOM201 | V 125443 | 18132 | 348 | 8,40 | -1,99 | 18215 | 345 | 8,65 | -1,94 | +
26.03.2025 | OOM201 | V 125444 | 18942 | 346 | 8,92 | -1,46 | 17475 | 349 | 9,36 | -1,38 | +
26.03.2025 | OOM201 | V 125445 | 18643 | 350 | 8,76 | -1,61 | 17770 | 349 | 9,09 | -1,64 | +
26.03.2025 | OOM201 | V 125446 | 17872 | 345 | 9,11 | -0,50 | 17785 | 346 | 9,07 | -0,48 | +
26.03.2025 | OOM201 | V 125447 | 17788 | 344 | 8,47 | -0,46 | 17095 | 342 | 9,15 | -0,43 | +
26.03.2025 | OOM201 | V 125448 | 18950 | 345 | 8,12 | -0,53 | 17270 | 345 | 9,07 | -0,45 | +
26.03.2025 | OOM201 | V 125449 | 18602 | 341 | 8,27 | -0,57 | 17648 | 339 | 8,95 | -0,44 | +
26.03.2025 | OOM201 | V 125450 | 18743 | 346 | 8,51 | -0,68 | 18331 | 349 | 8,77 | -0,84 | +