## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM4227
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
26.03.2025 | OOM110 | V 108500 | 11195 | 194 | 7,13 | -1,73 | +
26.03.2025 | OOM110 | V 108501 | 11400 | 195 | 7,95 | -1,64 | +
26.03.2025 | OOM110 | V 108502 | 11323 | 192 | 7,91 | -1,72 | +
26.03.2025 | OOM110 | V 108503 | 11102 | 200 | 7,91 | -1,57 | +
26.03.2025 | OOM110 | V 108504 | 11479 | 195 | 7,77 | -1,18 | +
26.03.2025 | OOM110 | V 108505 | 11280 | 197 | 7,95 | -1,24 | +
26.03.2025 | OOM110 | V 108506 | 11285 | 200 | 7,41 | -1,57 | +
26.03.2025 | OOM110 | V 108507 | 11116 | 200 | 6,61 | -1,43 | +
26.03.2025 | OOM110 | V 108508 | 11437 | 196 | 7,09 | -1,75 | +
26.03.2025 | OOM110 | V 108509 | 11208 | 194 | 9,84 | -1,69 | +
26.03.2025 | OOM110 | V 108510 | 11280 | 197 | 7,94 | -1,79 | +
26.03.2025 | OOM110 | V 108511 | 11379 | 200 | 7,79 | -1,64 | +
26.03.2025 | OOM110 | V 108512 | 11389 | 196 | 8,50 | -1,73 | +
26.03.2025 | OOM110 | V 108513 | 11379 | 197 | 7,61 | -1,61 | +
26.03.2025 | OOM110 | V 108514 | 11394 | 200 | 7,35 | -1,42 | +
26.03.2025 | OOM110 | V 108515 | 11400 | 195 | 7,73 | -1,35 | +
26.03.2025 | OOM110 | V 108516 | 11380 | 196 | 7,97 | -1,50 | +
26.03.2025 | OOM110 | V 108517 | 11119 | 196 | 8,00 | -1,32 | +
26.03.2025 | OOM110 | V 108518 | 11258 | 198 | 7,99 | -1,55 | +
26.03.2025 | OOM110 | V 108519 | 11243 | 196 | 7,77 | -1,64 | +
26.03.2025 | OOM110 | V 108520 | 11496 | 197 | 7,72 | -1,46 | +
26.03.2025 | OOM110 | V 108521 | 11241 | 195 | 7,48 | -1,72 | +
26.03.2025 | OOM110 | V 108522 | 11323 | 196 | 8,50 | -1,56 | +
26.03.2025 | OOM110 | V 108523 | 11456 | 195 | 7,98 | -1,78 | +
26.03.2025 | OOM110 | V 108524 | 11300 | 198 | 7,79 | -1,15 | +
26.03.2025 | OOM110 | V 108525 | 11259 | 194 | 7,42 | -1,52 | +
26.03.2025 | OOM110 | V 108526 | 11370 | 197 | 7,74 | -1,23 | +
26.03.2025 | OOM110 | V 108527 | 11318 | 196 | 7,64 | -1,02 | +
26.03.2025 | OOM110 | V 108528 | 11182 | 195 | 7,86 | -1,26 | +
26.03.2025 | OOM110 | V 108529 | 11281 | 196 | 7,20 | -1,51 | +
26.03.2025 | OOM110 | V 108530 | 11205 | 198 | 7,60 | -1,54 | +
26.03.2025 | OOM110 | V 108531 | 11299 | 199 | 7,67 | -1,34 | +
26.03.2025 | OOM110 | V 108532 | 11371 | 194 | 7,67 | -1,49 | +
26.03.2025 | OOM110 | V 108533 | 11441 | 184 | 7,94 | -1,84 | +
26.03.2025 | OOM110 | V 108534 | 11153 | 177 | 8,01 | -1,16 | +
26.03.2025 | OOM110 | V 108535 | 11402 | 199 | 7,42 | -1,44 | +
26.03.2025 | OOM110 | V 108536 | 11255 | 182 | 8,12 | -1,55 | +
26.03.2025 | OOM110 | V 108537 | 11197 | 196 | 7,38 | -1,35 | +
26.03.2025 | OOM110 | V 108538 | 11141 | 190 | 7,47 | -0,98 | +
26.03.2025 | OOM110 | V 108539 | 11287 | 197 | 8,23 | -1,13 | +
26.03.2025 | OOM110 | V 108540 | 11415 | 192 | 7,63 | -1,36 | +
26.03.2025 | OOM110 | V 108541 | 11441 | 200 | 7,39 | -1,58 | +
26.03.2025 | OOM110 | V 108542 | 11290 | 200 | 7,59 | -1,85 | +
26.03.2025 | OOM110 | V 108543 | 11528 | 198 | 8,32 | -1,45 | +
26.03.2025 | OOM110 | V 108544 | 11376 | 200 | 8,75 | -1,37 | +
26.03.2025 | OOM110 | V 108545 | 11097 | 198 | 7,36 | -1,97 | +
26.03.2025 | OOM110 | V 108546 | 11339 | 200 | 7,72 | -1,54 | +
26.03.2025 | OOM110 | V 108547 | 11366 | 198 | 7,91 | -1,51 | +
26.03.2025 | OOM110 | V 108548 | 11282 | 191 | 7,47 | -1,50 | +
26.03.2025 | OOM110 | V 108549 | 11209 | 195 | 7,55 | -1,42 | +