## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM4227
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
25.03.2025 | OOM202 | V 105301 | 15119 | 200 | 6,31 | -1,12 | +
25.03.2025 | OOM202 | V 105302 | 15168 | 199 | 5,64 | -1,80 | +
25.03.2025 | OOM202 | V 105303 | 14825 | 194 | 6,44 | -2,00 | +
25.03.2025 | OOM202 | V 105304 | 15146 | 198 | 6,34 | -2,09 | +
25.03.2025 | OOM202 | V 105305 | 15489 | 195 | 6,22 | -1,78 | +
25.03.2025 | OOM202 | V 105306 | 15224 | 197 | 6,35 | -1,26 | +
25.03.2025 | OOM202 | V 105307 | 14895 | 199 | 6,37 | -2,38 | +
25.03.2025 | OOM202 | V 105308 | 14849 | 198 | 6,28 | -1,23 | +
25.03.2025 | OOM202 | V 105309 | 15440 | 199 | 5,93 | -1,41 | +
25.03.2025 | OOM202 | V 105310 | 15450 | 195 | 5,79 | -1,75 | +
25.03.2025 | OOM202 | V 105311 | 15053 | 200 | 5,77 | -1,25 | +
25.03.2025 | OOM202 | V 105312 | 15470 | 200 | 6,36 | -1,70 | +
25.03.2025 | OOM202 | V 105313 | 15018 | 198 | 6,28 | -1,65 | +
25.03.2025 | OOM202 | V 105314 | 14836 | 195 | 5,85 | -1,50 | +
25.03.2025 | OOM202 | V 105315 | 14966 | 199 | 6,38 | -2,17 | +
25.03.2025 | OOM202 | V 105316 | 14721 | 193 | 6,42 | -1,54 | +
25.03.2025 | OOM202 | V 105317 | 15466 | 195 | 6,42 | -1,45 | +
25.03.2025 | OOM202 | V 105318 | 14977 | 197 | 6,92 | -1,77 | +
25.03.2025 | OOM202 | V 105319 | 15032 | 193 | 6,30 | -1,03 | +
25.03.2025 | OOM202 | V 105320 | 14916 | 195 | 6,59 | -1,04 | +
25.03.2025 | OOM202 | V 105321 | 15113 | 196 | 6,94 | -1,33 | +
25.03.2025 | OOM202 | V 105322 | 15039 | 195 | 6,56 | -2,01 | +
25.03.2025 | OOM202 | V 105323 | 14449 | 193 | 6,07 | -1,83 | +
25.03.2025 | OOM202 | V 105324 | 14944 | 196 | 6,22 | -1,84 | +
25.03.2025 | OOM202 | V 105325 | 14695 | 200 | 6,12 | -0,95 | +
25.03.2025 | OOM202 | V 105326 | 15070 | 194 | 6,29 | -1,05 | +
25.03.2025 | OOM202 | V 105327 | 15014 | 196 | 6,50 | -1,91 | +
25.03.2025 | OOM202 | V 105328 | 14866 | 198 | 5,72 | -1,08 | +
25.03.2025 | OOM202 | V 105329 | 15549 | 194 | 6,42 | -1,73 | +
25.03.2025 | OOM202 | V 105330 | 15130 | 197 | 6,26 | -1,51 | +
25.03.2025 | OOM202 | V 105331 | 15122 | 197 | 6,29 | -1,32 | +
25.03.2025 | OOM202 | V 105332 | 15407 | 199 | 6,27 | -1,10 | +
25.03.2025 | OOM202 | V 105333 | 15343 | 200 | 5,96 | -1,58 | +
25.03.2025 | OOM202 | V 105334 | 14562 | 196 | 6,85 | -0,05 | +
25.03.2025 | OOM202 | V 105335 | 15304 | 198 | 6,34 | -1,26 | +
25.03.2025 | OOM202 | V 105336 | 14668 | 196 | 6,24 | -1,03 | +
25.03.2025 | OOM202 | V 105337 | 14909 | 194 | 5,94 | -1,74 | +
25.03.2025 | OOM202 | V 105338 | 15234 | 195 | 6,12 | -1,21 | +
25.03.2025 | OOM202 | V 105339 | 14422 | 194 | 6,07 | -0,99 | +
25.03.2025 | OOM202 | V 105340 | 14660 | 199 | 6,43 | -0,46 | +
25.03.2025 | OOM202 | V 105341 | 14596 | 194 | 6,26 | -1,46 | +
25.03.2025 | OOM202 | V 105342 | 15940 | 198 | 6,06 | -1,30 | +
25.03.2025 | OOM202 | V 105343 | 15301 | 193 | 6,29 | -1,72 | +
25.03.2025 | OOM202 | V 105344 | 14979 | 199 | 6,71 | -2,14 | +
25.03.2025 | OOM202 | V 105345 | 15088 | 198 | 6,27 | -1,88 | +
25.03.2025 | OOM202 | V 105346 | 15270 | 198 | 6,27 | -1,94 | +
25.03.2025 | OOM202 | V 105347 | 15696 | 199 | 6,47 | -1,31 | +
25.03.2025 | OOM202 | V 105348 | 14948 | 200 | 6,56 | -0,87 | +
25.03.2025 | OOM202 | V 105349 | 15407 | 194 | 6,57 | -0,94 | +
25.03.2025 | OOM202 | V 105350 | 15094 | 197 | 5,78 | -1,46 | +
25.03.2025 | OOM202 | V 105351 | 15331 | 198 | 6,77 | -1,16 | +
25.03.2025 | OOM202 | V 105352 | 15108 | 196 | 6,24 | -1,18 | +
25.03.2025 | OOM202 | V 105353 | 14673 | 195 | 5,98 | -1,64 | +
25.03.2025 | OOM202 | V 105354 | 15126 | 197 | 6,93 | -2,20 | +
25.03.2025 | OOM202 | V 105355 | 15059 | 192 | 5,93 | -1,26 | +
25.03.2025 | OOM202 | V 105356 | 14774 | 197 | 6,16 | -1,30 | +
25.03.2025 | OOM202 | V 105357 | 15292 | 194 | 6,10 | -1,90 | +
25.03.2025 | OOM202 | V 105358 | 15093 | 200 | 6,02 | -1,48 | +
25.03.2025 | OOM202 | V 105359 | 14720 | 199 | 6,24 | -1,22 | +
25.03.2025 | OOM202 | V 105360 | 15167 | 200 | 6,60 | -0,78 | +
25.03.2025 | OOM202 | V 105361 | 15203 | 198 | 6,47 | -1,37 | +
25.03.2025 | OOM202 | V 105362 | 14958 | 195 | 6,21 | -1,55 | +
25.03.2025 | OOM202 | V 105363 | 15149 | 197 | 5,64 | -1,48 | +
25.03.2025 | OOM202 | V 105364 | 15066 | 199 | 5,90 | -1,29 | +
25.03.2025 | OOM202 | V 105365 | 14899 | 197 | 6,09 | -1,30 | +
25.03.2025 | OOM202 | V 105366 | 15008 | 196 | 6,46 | -1,62 | +
25.03.2025 | OOM202 | V 105367 | 14909 | 196 | 6,61 | -1,24 | +
25.03.2025 | OOM202 | V 105368 | 15473 | 196 | 6,92 | -2,19 | +
25.03.2025 | OOM202 | V 105369 | 14955 | 195 | 6,56 | -2,17 | +
25.03.2025 | OOM202 | V 105370 | 15525 | 195 | 6,14 | -1,43 | +
25.03.2025 | OOM202 | V 105371 | 15165 | 199 | 5,99 | -1,94 | +
25.03.2025 | OOM202 | V 105372 | 14702 | 196 | 5,39 | -1,34 | +
25.03.2025 | OOM202 | V 105373 | 15202 | 198 | 6,31 | -2,25 | +
25.03.2025 | OOM202 | V 105374 | 15163 | 193 | 6,06 | -1,40 | +
25.03.2025 | OOM202 | V 105375 | 15100 | 199 | 6,55 | -2,46 | +
25.03.2025 | OOM202 | V 105376 | 15649 | 199 | 6,04 | -1,05 | +
25.03.2025 | OOM202 | V 105377 | 14766 | 195 | 6,26 | -2,09 | +
25.03.2025 | OOM202 | V 105378 | 14757 | 197 | 6,60 | -1,76 | +
25.03.2025 | OOM202 | V 105379 | 14800 | 197 | 6,25 | -0,78 | +
25.03.2025 | OOM202 | V 105380 | 15151 | 196 | 5,87 | -1,82 | +
25.03.2025 | OOM202 | V 105381 | 14946 | 196 | 6,49 | -2,01 | +
25.03.2025 | OOM202 | V 105382 | 15186 | 200 | 6,56 | -1,98 | +
25.03.2025 | OOM202 | V 105383 | 15513 | 200 | 6,23 | -1,08 | +
25.03.2025 | OOM202 | V 105384 | 14909 | 193 | 6,18 | -1,21 | +
25.03.2025 | OOM202 | V 105385 | 15220 | 196 | 6,42 | -1,56 | +
25.03.2025 | OOM202 | V 105386 | 14721 | 197 | 6,99 | -2,25 | +
25.03.2025 | OOM202 | V 105387 | 15111 | 200 | 5,94 | -1,22 | +
25.03.2025 | OOM202 | V 105388 | 15144 | 193 | 5,86 | -1,66 | +
25.03.2025 | OOM202 | V 105389 | 15416 | 199 | 6,36 | -2,09 | +
25.03.2025 | OOM202 | V 105390 | 15009 | 200 | 6,11 | -0,96 | +
25.03.2025 | OOM202 | V 105391 | 15171 | 193 | 6,29 | -1,18 | +
25.03.2025 | OOM202 | V 105392 | 14891 | 197 | 6,31 | -1,03 | +
25.03.2025 | OOM202 | V 105393 | 14587 | 196 | 6,35 | -1,93 | +
25.03.2025 | OOM202 | V 105394 | 15062 | 195 | 6,28 | -1,67 | +
25.03.2025 | OOM202 | V 105395 | 14924 | 198 | 6,56 | -0,91 | +
25.03.2025 | OOM202 | V 105396 | 15070 | 195 | 6,16 | -1,31 | +
25.03.2025 | OOM202 | V 105397 | 15005 | 195 | 6,30 | -1,84 | +
25.03.2025 | OOM202 | V 105398 | 14888 | 198 | 6,17 | -1,61 | +
25.03.2025 | OOM202 | V 105399 | 14966 | 192 | 6,01 | -0,85 | +
25.03.2025 | OOM202 | V 105400 | 15685 | 195 | 6,34 | -1,36 | +