## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM4308
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
01.04.2025 | OOM102 | V 109191 | 12859 | 120 | 6,15 | -1,54 | +
01.04.2025 | OOM102 | V 109192 | 12863 | 115 | 6,35 | -1,29 | +
01.04.2025 | OOM102 | V 109193 | 12534 | 119 | 6,41 | -1,27 | +
01.04.2025 | OOM102 | V 109194 | 12774 | 118 | 6,91 | -1,28 | +
01.04.2025 | OOM102 | V 109195 | 12839 | 120 | 6,30 | -1,22 | +
01.04.2025 | OOM102 | V 109196 | 12582 | 120 | 5,25 | -1,52 | +
01.04.2025 | OOM102 | V 109197 | 12848 | 119 | 6,84 | -1,15 | +
01.04.2025 | OOM102 | V 109198 | 12859 | 115 | 6,92 | -1,19 | +
01.04.2025 | OOM102 | V 109199 | 12493 | 120 | 7,12 | -1,29 | +
01.04.2025 | OOM102 | V 109200 | 12710 | 120 | 6,95 | -1,56 | +
01.04.2025 | OOM102 | V 109201 | 12951 | 118 | 7,28 | -1,22 | +
01.04.2025 | OOM102 | V 109202 | 12903 | 120 | 6,42 | -1,40 | +
01.04.2025 | OOM102 | V 109203 | 12881 | 120 | 6,46 | -1,36 | +
01.04.2025 | OOM102 | V 109204 | 12948 | 120 | 6,54 | -1,24 | +
01.04.2025 | OOM102 | V 109205 | 13010 | 120 | 5,76 | -1,39 | +
01.04.2025 | OOM102 | V 109206 | 13029 | 120 | 5,45 | -1,90 | +
01.04.2025 | OOM102 | V 109207 | 12896 | 119 | 6,80 | -1,25 | +
01.04.2025 | OOM102 | V 109208 | 12481 | 120 | 6,38 | -1,50 | +
01.04.2025 | OOM102 | V 109209 | 12806 | 120 | 6,29 | -1,26 | +
01.04.2025 | OOM102 | V 109210 | 12806 | 117 | 6,49 | -1,22 | +
01.04.2025 | OOM102 | V 109211 | 12837 | 119 | 6,48 | -1,33 | +
01.04.2025 | OOM102 | V 109212 | 12570 | 119 | 6,84 | -1,25 | +
01.04.2025 | OOM102 | V 109213 | 12923 | 117 | 6,05 | -1,23 | +
01.04.2025 | OOM102 | V 109214 | 12700 | 119 | 7,18 | -1,51 | +
01.04.2025 | OOM102 | V 109215 | 12844 | 119 | 6,57 | -1,40 | +
01.04.2025 | OOM102 | V 109216 | 12917 | 120 | 6,32 | -1,23 | +
01.04.2025 | OOM102 | V 109217 | 12828 | 119 | 5,92 | -1,65 | +
01.04.2025 | OOM102 | V 109218 | 12971 | 119 | 6,83 | -1,54 | +
01.04.2025 | OOM102 | V 109219 | 12767 | 118 | 6,34 | -0,99 | +
01.04.2025 | OOM102 | V 109220 | 12712 | 120 | 6,44 | -1,23 | +
01.04.2025 | OOM102 | V 109221 | 12768 | 120 | 6,88 | -1,24 | +
01.04.2025 | OOM102 | V 109222 | 13116 | 116 | 6,98 | -1,05 | +
01.04.2025 | OOM102 | V 109223 | 12925 | 117 | 5,29 | -1,13 | +
01.04.2025 | OOM102 | V 109224 | 12778 | 119 | 6,62 | -1,13 | +
01.04.2025 | OOM102 | V 109225 | 12923 | 119 | 6,29 | -1,34 | +
01.04.2025 | OOM102 | V 109226 | 12594 | 117 | 6,70 | -1,26 | +
01.04.2025 | OOM102 | V 109227 | 12526 | 119 | 6,35 | -1,30 | +
01.04.2025 | OOM102 | V 109228 | 12983 | 120 | 6,66 | -1,63 | +
01.04.2025 | OOM102 | V 109229 | 12898 | 119 | 6,67 | -1,49 | +
01.04.2025 | OOM102 | V 109230 | 12731 | 119 | 6,05 | -1,22 | +
01.04.2025 | OOM102 | V 109231 | 12606 | 120 | 6,41 | -1,38 | +
01.04.2025 | OOM102 | V 109232 | 12291 | 119 | 6,62 | -0,73 | +
01.04.2025 | OOM102 | V 109233 | 12227 | 119 | 7,89 | -1,01 | +
01.04.2025 | OOM102 | V 109234 | 12820 | 120 | 7,00 | -1,21 | +
01.04.2025 | OOM102 | V 109235 | 12747 | 120 | 7,84 | -1,46 | +
01.04.2025 | OOM102 | V 109236 | 12877 | 119 | 6,20 | -1,23 | +
01.04.2025 | OOM102 | V 109237 | 12211 | 120 | 7,31 | 1,19 | +
01.04.2025 | OOM102 | V 109238 | 12834 | 120 | 6,17 | -0,83 | +
01.04.2025 | OOM102 | V 109239 | 12722 | 118 | 6,57 | -1,13 | +
01.04.2025 | OOM102 | V 109240 | 12782 | 120 | 7,02 | -1,17 | +
01.04.2025 | OOM102 | V 109241 | 12902 | 116 | 6,67 | -1,28 | +
01.04.2025 | OOM102 | V 109242 | 12582 | 120 | 6,48 | -1,07 | +
01.04.2025 | OOM102 | V 109243 | 12627 | 119 | 6,69 | -1,57 | +
01.04.2025 | OOM102 | V 109244 | 12912 | 119 | 6,45 | -1,23 | +
01.04.2025 | OOM102 | V 109245 | 12755 | 119 | 6,64 | -0,91 | +
01.04.2025 | OOM102 | V 109246 | 12576 | 120 | 6,77 | -1,33 | +
01.04.2025 | OOM102 | V 109247 | 12718 | 120 | 6,74 | -1,45 | +
01.04.2025 | OOM102 | V 109248 | 12824 | 119 | 6,62 | -1,12 | +
01.04.2025 | OOM102 | V 109249 | 12890 | 118 | 6,36 | -0,99 | +
01.04.2025 | OOM102 | V 109250 | 12881 | 120 | 6,61 | -1,35 | +
01.04.2025 | OOM102 | V 109251 | 12434 | 120 | 5,78 | -1,53 | +
01.04.2025 | OOM102 | V 109252 | 12836 | 120 | 7,02 | -1,26 | +
01.04.2025 | OOM102 | V 109253 | 12759 | 120 | 5,90 | -1,33 | +
01.04.2025 | OOM102 | V 109254 | 12637 | 119 | 6,63 | -1,00 | +
01.04.2025 | OOM102 | V 109255 | 12684 | 118 | 6,95 | -1,12 | +
01.04.2025 | OOM102 | V 109256 | 12611 | 120 | 6,76 | -1,07 | +
01.04.2025 | OOM102 | V 109257 | 12681 | 118 | 6,44 | -0,97 | +
01.04.2025 | OOM102 | V 109258 | 12837 | 119 | 6,18 | -1,16 | +
01.04.2025 | OOM102 | V 109259 | 12821 | 119 | 6,85 | -1,45 | +
01.04.2025 | OOM102 | V 109260 | 12474 | 120 | 6,48 | -1,16 | +
01.04.2025 | OOM102 | V 109261 | 12748 | 120 | 6,22 | -1,43 | +
01.04.2025 | OOM102 | V 109262 | 12846 | 120 | 6,66 | -1,37 | +
01.04.2025 | OOM102 | V 109263 | 12969 | 116 | 6,63 | -1,29 | +
01.04.2025 | OOM102 | V 109264 | 12704 | 120 | 6,89 | -0,95 | +
01.04.2025 | OOM102 | V 109265 | 12939 | 119 | 6,06 | -1,22 | +
01.04.2025 | OOM102 | V 109266 | 12749 | 118 | 6,88 | -1,25 | +
01.04.2025 | OOM102 | V 109267 | 12715 | 120 | 6,81 | -1,27 | +
01.04.2025 | OOM102 | V 109268 | 13011 | 120 | 7,08 | -1,36 | +
01.04.2025 | OOM102 | V 109269 | 12755 | 120 | 6,74 | -1,52 | +
01.04.2025 | OOM102 | V 109270 | 12730 | 119 | 6,82 | -1,12 | +
01.04.2025 | OOM102 | V 109271 | 12588 | 118 | 6,81 | -1,15 | +
01.04.2025 | OOM102 | V 109272 | 12698 | 120 | 6,72 | -0,92 | +
01.04.2025 | OOM102 | V 109273 | 12797 | 119 | 7,03 | -1,28 | +
01.04.2025 | OOM102 | V 109274 | 12945 | 119 | 6,99 | -1,39 | +
01.04.2025 | OOM102 | V 109275 | 12927 | 120 | 6,40 | -1,29 | +
01.04.2025 | OOM102 | V 109276 | 12650 | 120 | 6,46 | -0,89 | +
01.04.2025 | OOM102 | V 109277 | 12640 | 118 | 6,44 | -0,96 | +
01.04.2025 | OOM102 | V 109278 | 12640 | 113 | 5,66 | -1,49 | +
01.04.2025 | OOM102 | V 109279 | 12559 | 117 | 6,15 | -1,16 | +
01.04.2025 | OOM102 | V 109280 | 12797 | 119 | 7,03 | -1,62 | +
01.04.2025 | OOM102 | V 109281 | 12748 | 120 | 6,80 | -1,07 | +
01.04.2025 | OOM102 | V 109282 | 12900 | 120 | 6,80 | -1,11 | +
01.04.2025 | OOM102 | V 109283 | 12755 | 117 | 6,56 | -1,52 | +
01.04.2025 | OOM102 | V 109284 | 12718 | 119 | 6,80 | -1,29 | +
01.04.2025 | OOM102 | V 109285 | 12930 | 67 | 6,76 | -1,39 | +
01.04.2025 | OOM102 | V 109286 | 12549 | 58 | 6,92 | -1,29 | +
01.04.2025 | OOM102 | V 109287 | 12718 | 55 | 6,70 | -1,07 | +
01.04.2025 | OOM102 | V 109288 | 13030 | 45 | 6,57 | -1,10 | +
01.04.2025 | OOM102 | V 109289 | 13342 | 37 | 3,67 | -1,79 | +
01.04.2025 | OOM102 | V 109290 | 13479 | 40 | 4,40 | -0,58 | +