## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM4296
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
02.04.2025 | OOM111-M | AA 600096 | 15144 | 150 | 6,19 | -1,20 | +
02.04.2025 | OOM111-M | AA 600097 | 15621 | 113 | 6,18 | -1,12 | +
02.04.2025 | OOM111-M | AA 600098 | 16061 | 54 | 5,94 | -0,55 | +
02.04.2025 | OOM111-M | AA 600099 | 16125 | 69 | 5,86 | -0,64 | +
02.04.2025 | OOM111-M | AA 600100 | 15240 | 99 | 6,44 | -0,70 | +
02.04.2025 | OOM111-M | AA 600101 | 15002 | 102 | 6,47 | -0,88 | +
02.04.2025 | OOM111-M | AA 600102 | 14875 | 58 | 6,23 | -0,35 | +
02.04.2025 | OOM111-M | AA 600103 | 15196 | 97 | 6,33 | -0,64 | +
02.04.2025 | OOM111-M | AA 600104 | 16025 | 98 | 5,93 | -0,67 | +
02.04.2025 | OOM111-M | AA 600105 | 15100 | 63 | 6,23 | -0,64 | +
02.04.2025 | OOM111-M | AA 600106 | 15711 | 99 | 6,16 | -0,81 | +
02.04.2025 | OOM111-M | AA 600107 | 15482 | 114 | 6,07 | -0,71 | +
02.04.2025 | OOM111-M | AA 600108 | 15253 | 150 | 6,01 | -0,89 | +
02.04.2025 | OOM111-M | AA 600109 | 15450 | 82 | 6,06 | -0,44 | +
02.04.2025 | OOM111-M | AA 600110 | 15487 | 115 | 6,10 | -0,73 | +
02.04.2025 | OOM111-M | AA 600111 | 16203 | 122 | 5,67 | -1,13 | +
02.04.2025 | OOM111-M | AA 600112 | 13928 | 39 | 7,01 | -0,56 | +
02.04.2025 | OOM111-M | AA 600113 | 15711 | 66 | 6,01 | -0,93 | +
02.04.2025 | OOM111-M | AA 600114 | 15212 | 110 | 6,27 | -0,95 | +
02.04.2025 | OOM111-M | AA 600115 | 15765 | 117 | 6,08 | -0,74 | +
02.04.2025 | OOM111-M | AA 600116 | 15433 | 36 | 6,05 | -0,69 | +
02.04.2025 | OOM111-M | AA 600117 | 15831 | 108 | 5,90 | -0,86 | +
02.04.2025 | OOM111-M | AA 600118 | 15630 | 111 | 6,04 | -0,83 | +
02.04.2025 | OOM111-M | AA 600119 | 15239 | 45 | 6,24 | -0,47 | +
02.04.2025 | OOM111-M | AA 600120 | 15753 | 109 | 5,86 | -0,76 | +