## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM4290
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
02.04.2025 | OOM111-M | AA 600121 | 14604 | 107 | 6,63 | -0,76 | +
02.04.2025 | OOM111-M | AA 600122 | 14982 | 45 | 6,40 | -0,48 | +
02.04.2025 | OOM111-M | AA 600123 | 16297 | 67 | 5,70 | -0,63 | +
02.04.2025 | OOM111-M | AA 600124 | 15245 | 96 | 6,17 | -0,68 | +
02.04.2025 | OOM111-M | AA 600125 | 15736 | 100 | 6,00 | -0,49 | +
02.04.2025 | OOM111-M | AA 600126 | 15024 | 61 | 6,41 | -0,53 | +
02.04.2025 | OOM111-M | AA 600127 | 15255 | 88 | 6,31 | -0,87 | +
02.04.2025 | OOM111-M | AA 600128 | 15857 | 95 | 5,94 | -0,74 | +
02.04.2025 | OOM111-M | AA 600129 | 16693 | 57 | 5,36 | -0,38 | +
02.04.2025 | OOM111-M | AA 600130 | 15676 | 97 | 6,18 | -0,64 | +
02.04.2025 | OOM111-M | AA 600131 | 15840 | 112 | 5,87 | -0,62 | +
02.04.2025 | OOM111-M | AA 600132 | 15053 | 142 | 6,24 | -1,06 | +
02.04.2025 | OOM111-M | AA 600133 | 15171 | 80 | 6,18 | -0,35 | +
02.04.2025 | OOM111-M | AA 600134 | 15937 | 112 | 6,03 | -0,79 | +
02.04.2025 | OOM111-M | AA 600135 | 15280 | 118 | 6,08 | -1,12 | +
02.04.2025 | OOM111-M | AA 600136 | 15519 | 92 | 6,13 | -0,85 | +
02.04.2025 | OOM111-M | AA 600137 | 14415 | 72 | 6,62 | -0,44 | +
02.04.2025 | OOM111-M | AA 600138 | 15434 | 83 | 6,12 | -0,78 | +
02.04.2025 | OOM111-M | AA 600139 | 15189 | 92 | 6,25 | -0,75 | +
02.04.2025 | OOM111-M | AA 600140 | 14472 | 95 | 6,57 | -0,91 | +
02.04.2025 | OOM111-M | AA 600141 | 15292 | 76 | 6,15 | -0,39 | +
02.04.2025 | OOM111-M | AA 600142 | 14998 | 91 | 6,30 | -0,74 | +
02.04.2025 | OOM111-M | AA 600143 | 15215 | 91 | 6,21 | -0,64 | +
02.04.2025 | OOM111-M | AA 600144 | 15698 | 76 | 5,97 | -0,60 | +
02.04.2025 | OOM111-M | AA 600145 | 14928 | 97 | 6,44 | -0,80 | +