## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM4319
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
09.04.2025 | OOM113 | A 101414 | 12181 | 120 | 6,96 | -0,81 | +
09.04.2025 | OOM113 | A 101415 | 12311 | 119 | 6,54 | -0,91 | +
09.04.2025 | OOM113 | A 101416 | 12081 | 119 | 6,68 | -0,64 | +
09.04.2025 | OOM113 | A 101417 | 12098 | 118 | 6,50 | -0,90 | +
09.04.2025 | OOM113 | A 101418 | 12325 | 118 | 7,54 | -1,50 | +
09.04.2025 | OOM113 | A 101419 | 12089 | 119 | 6,55 | -1,06 | +
09.04.2025 | OOM113 | A 101420 | 12319 | 120 | 7,12 | -1,30 | +
09.04.2025 | OOM113 | A 101421 | 12337 | 118 | 7,82 | -1,21 | +
09.04.2025 | OOM113 | A 101422 | 12214 | 120 | 6,92 | -1,09 | +
09.04.2025 | OOM113 | A 101423 | 12351 | 120 | 6,25 | -1,01 | +
09.04.2025 | OOM113 | A 101424 | 12242 | 116 | 6,41 | -0,93 | +
09.04.2025 | OOM113 | A 101425 | 12133 | 119 | 6,92 | -1,03 | +
09.04.2025 | OOM113 | A 101426 | 12324 | 119 | 7,75 | -1,15 | +
09.04.2025 | OOM113 | A 101427 | 12150 | 120 | 7,54 | -0,63 | +
09.04.2025 | OOM113 | A 101428 | 11918 | 118 | 7,24 | -0,35 | +
09.04.2025 | OOM113 | A 101429 | 11942 | 120 | 8,36 | -0,33 | +
09.04.2025 | OOM113 | A 101430 | 12331 | 75 | 6,82 | -1,20 | +
09.04.2025 | OOM113 | A 101431 | 11918 | 98 | 7,20 | -0,34 | +
09.04.2025 | OOM113 | A 101432 | 12264 | 116 | 6,94 | -0,77 | +
09.04.2025 | OOM113 | A 101433 | 12063 | 57 | 7,03 | -0,45 | +
09.04.2025 | OOM113 | A 101434 | 11936 | 81 | 7,22 | -0,89 | +
09.04.2025 | OOM113 | A 101435 | 12225 | 46 | 7,37 | -0,99 | +
09.04.2025 | OOM113 | A 101436 | 11874 | 106 | 7,90 | -1,07 | +
09.04.2025 | OOM113 | A 101437 | 11903 | 91 | 7,00 | 0,11 | +
09.04.2025 | OOM113 | A 101438 | 12143 | 41 | 7,25 | -1,07 | +
09.04.2025 | OOM113 | A 101439 | 12321 | 70 | 6,70 | -0,58 | +
09.04.2025 | OOM113 | A 101440 | 12236 | 78 | 6,90 | -0,80 | +
09.04.2025 | OOM113 | A 101441 | 11969 | 85 | 7,32 | -0,94 | +
09.04.2025 | OOM113 | A 101442 | 12294 | 80 | 7,22 | -1,26 | +
09.04.2025 | OOM113 | A 101443 | 11758 | 75 | 7,69 | -0,64 | +
09.04.2025 | OOM113 | A 101444 | 12295 | 71 | 7,67 | -2,19 | +
09.04.2025 | OOM113 | A 101445 | 12156 | 120 | 7,36 | -1,36 | +
09.04.2025 | OOM113 | A 101446 | 11875 | 120 | 8,56 | -1,73 | +
09.04.2025 | OOM113 | A 101447 | 12089 | 120 | 7,01 | -1,45 | +
09.04.2025 | OOM113 | A 101448 | 11919 | 119 | 6,29 | -0,79 | +
09.04.2025 | OOM113 | A 101449 | 12246 | 119 | 7,72 | -1,69 | +
09.04.2025 | OOM113 | A 101450 | 12189 | 119 | 7,19 | -0,90 | +
09.04.2025 | OOM113 | A 101451 | 11982 | 120 | 7,57 | -0,85 | +
09.04.2025 | OOM113 | A 101452 | 12276 | 120 | 8,09 | -1,14 | +
09.04.2025 | OOM113 | A 101453 | 12208 | 117 | 6,02 | -1,15 | +
09.04.2025 | OOM113 | A 101454 | 12012 | 120 | 7,07 | -0,81 | +
09.04.2025 | OOM113 | A 101455 | 12162 | 120 | 7,05 | -1,23 | +
09.04.2025 | OOM113 | A 101456 | 11930 | 120 | 7,04 | -0,85 | +
09.04.2025 | OOM113 | A 101457 | 12140 | 119 | 7,26 | -1,36 | +
09.04.2025 | OOM113 | A 101458 | 12017 | 119 | 7,37 | -1,20 | +
09.04.2025 | OOM113 | A 101459 | 12215 | 120 | 7,49 | -0,83 | +
09.04.2025 | OOM113 | A 101460 | 10225 | 119 | 7,59 | -1,74 | +
10.04.2025 | OOM113 | A 101461 | 10093 | 120 | 6,21 | -1,17 | +
10.04.2025 | OOM113 | A 101462 | 11984 | 120 | 6,65 | -0,75 | +
10.04.2025 | OOM113 | A 101463 | 12079 | 119 | 6,87 | -0,94 | +
10.04.2025 | OOM113 | A 101464 | 12086 | 120 | 7,00 | -1,61 | +
10.04.2025 | OOM113 | A 101465 | 12188 | 120 | 6,79 | -1,55 | +
10.04.2025 | OOM113 | A 101466 | 11924 | 117 | 7,53 | -0,81 | +
10.04.2025 | OOM113 | A 101467 | 12058 | 118 | 7,46 | -1,02 | +
10.04.2025 | OOM113 | A 101468 | 12060 | 120 | 6,81 | -1,16 | +
10.04.2025 | OOM113 | A 101469 | 12218 | 119 | 6,26 | -1,25 | +
10.04.2025 | OOM113 | A 101470 | 12096 | 120 | 6,86 | -1,00 | +
10.04.2025 | OOM113 | A 101471 | 12162 | 120 | 6,93 | -1,52 | +
10.04.2025 | OOM113 | A 101472 | 12127 | 120 | 7,05 | -1,19 | +
10.04.2025 | OOM113 | A 101473 | 12223 | 120 | 7,55 | -1,00 | +
10.04.2025 | OOM113 | A 101474 | 12165 | 120 | 7,37 | -1,44 | +
10.04.2025 | OOM113 | A 101475 | 12107 | 119 | 7,27 | -0,98 | +
10.04.2025 | OOM113 | A 101476 | 12021 | 117 | 7,93 | -1,18 | +
10.04.2025 | OOM113 | A 101477 | 12088 | 117 | 7,42 | -1,02 | +
10.04.2025 | OOM113 | A 101478 | 12009 | 120 | 6,35 | -1,09 | +
10.04.2025 | OOM113 | A 101479 | 12051 | 120 | 6,81 | -0,55 | +
10.04.2025 | OOM113 | A 101480 | 12113 | 119 | 7,19 | -0,78 | +
10.04.2025 | OOM113 | A 101481 | 11973 | 116 | 7,52 | -0,65 | +
10.04.2025 | OOM113 | A 101482 | 11985 | 120 | 7,17 | -0,76 | +
10.04.2025 | OOM113 | A 101483 | 12141 | 119 | 6,62 | -0,88 | +
10.04.2025 | OOM113 | A 101484 | 12171 | 117 | 7,68 | -0,67 | +
10.04.2025 | OOM113 | A 101485 | 12058 | 120 | 6,53 | -0,74 | +
10.04.2025 | OOM113 | A 101486 | 12190 | 120 | 6,65 | -1,18 | +
10.04.2025 | OOM113 | A 101487 | 11962 | 120 | 7,26 | -0,99 | +
10.04.2025 | OOM113 | A 101488 | 12202 | 120 | 6,42 | -1,22 | +
10.04.2025 | OOM113 | A 101489 | 12179 | 119 | 7,01 | -0,95 | +
10.04.2025 | OOM113 | A 101490 | 11905 | 117 | 6,94 | -0,94 | +
10.04.2025 | OOM113 | A 101491 | 11893 | 120 | 6,26 | -1,21 | +
10.04.2025 | OOM113 | A 101492 | 11714 | 119 | 7,99 | -1,47 | +
10.04.2025 | OOM113 | A 101493 | 12083 | 120 | 6,76 | -1,23 | +
10.04.2025 | OOM113 | A 101494 | 12097 | 120 | 6,41 | -0,84 | +
10.04.2025 | OOM113 | A 101495 | 11830 | 120 | 7,25 | -0,70 | +
10.04.2025 | OOM113 | A 101496 | 11765 | 120 | 6,74 | -0,25 | +
10.04.2025 | OOM113 | A 101497 | 12021 | 120 | 6,92 | -0,86 | +
10.04.2025 | OOM113 | A 101498 | 12099 | 120 | 6,91 | -1,09 | +
10.04.2025 | OOM113 | A 101499 | 12108 | 120 | 7,33 | -0,92 | +
10.04.2025 | OOM113 | A 101500 | 12075 | 120 | 8,11 | -1,05 | +
10.04.2025 | OOM113 | A 101501 | 11991 | 120 | 7,14 | -0,37 | +
10.04.2025 | OOM113 | A 101502 | 12191 | 120 | 7,05 | -1,09 | +
10.04.2025 | OOM113 | A 101503 | 12236 | 120 | 6,70 | -1,02 | +
10.04.2025 | OOM113 | A 101504 | 11780 | 120 | 6,97 | -0,64 | +
10.04.2025 | OOM113 | A 101505 | 12212 | 120 | 6,62 | -1,28 | +
10.04.2025 | OOM113 | A 101506 | 12159 | 120 | 6,55 | -1,51 | +
10.04.2025 | OOM113 | A 101507 | 11968 | 120 | 7,48 | -1,47 | +
10.04.2025 | OOM113 | A 101508 | 12119 | 118 | 7,97 | -2,48 | +
10.04.2025 | OOM113 | A 101509 | 12104 | 118 | 6,65 | -0,91 | +
10.04.2025 | OOM113 | A 101510 | 12139 | 119 | 6,04 | -0,88 | +
10.04.2025 | OOM113 | A 101511 | 12012 | 120 | 6,81 | -0,73 | +
10.04.2025 | OOM113 | A 101512 | 11981 | 120 | 7,50 | -0,82 | +
10.04.2025 | OOM113 | A 101513 | 11979 | 118 | 6,63 | -0,59 | +