## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM4297
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
07.04.2025 | OOM112 | V 111151 | 38655 | 911 | 6,29 | -0,61 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111152 | 39700 | 928 | 5,91 | -0,42 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111153 | 40056 | 948 | 5,95 | -0,59 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111154 | 40382 | 929 | 6,09 | -0,43 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111155 | 42807 | 996 | 5,90 | -0,52 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111156 | 37726 | 888 | 6,61 | 0,20 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111157 | 39550 | 933 | 6,20 | 0,17 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111158 | 42237 | 998 | 5,97 | 0,07 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111159 | 39320 | 905 | 6,12 | -0,53 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111160 | 40127 | 931 | 6,08 | -0,71 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111161 | 40825 | 934 | 5,91 | -0,73 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111162 | 40280 | 936 | 5,91 | -0,69 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111163 | 41229 | 963 | 6,00 | -0,70 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111164 | 40839 | 934 | 5,81 | -0,99 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111165 | 40958 | 941 | 5,85 | -0,69 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111166 | 40394 | 950 | 6,21 | -0,77 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111167 | 40825 | 962 | 5,89 | -0,61 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111168 | 38516 | 897 | 6,06 | -0,58 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111169 | 42078 | 959 | 5,72 | -0,55 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111170 | 37789 | 872 | 6,27 | -0,65 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111171 | 41019 | 939 | 5,84 | -0,56 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111172 | 38721 | 919 | 6,22 | -0,56 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111173 | 39570 | 938 | 6,22 | -0,54 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111174 | 39457 | 925 | 6,06 | -0,56 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111175 | 40785 | 937 | 5,90 | -0,53 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111176 | 38768 | 883 | 6,17 | -0,57 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111177 | 40921 | 933 | 6,01 | -0,52 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111178 | 39966 | 934 | 6,11 | -0,59 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111179 | 40696 | 951 | 5,84 | -0,67 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111180 | 40827 | 941 | 5,99 | -0,69 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111181 | 38477 | 898 | 6,40 | -0,77 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111182 | 37399 | 872 | 6,44 | -0,61 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111183 | 38773 | 912 | 6,22 | -0,49 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111184 | 38504 | 891 | 6,24 | -0,39 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111185 | 39573 | 906 | 6,10 | -0,42 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111186 | 40259 | 937 | 6,12 | -0,39 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111187 | 41367 | 967 | 5,88 | -0,51 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111188 | 40650 | 938 | 5,97 | -0,46 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111189 | 39583 | 912 | 6,21 | -0,31 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111190 | 39719 | 940 | 5,85 | -0,37 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111191 | 40233 | 915 | 5,93 | -0,14 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111192 | 39330 | 899 | 6,10 | -0,42 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111193 | 39579 | 924 | 6,11 | -0,60 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111194 | 39419 | 901 | 6,22 | -0,47 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111195 | 38445 | 912 | 6,24 | -0,44 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111196 | 41719 | 975 | 5,89 | -0,78 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111197 | 38704 | 892 | 6,25 | -0,47 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111198 | 38180 | 884 | 6,22 | -0,38 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111199 | 39969 | 937 | 6,14 | -0,31 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111200 | 39360 | 918 | 6,14 | -0,33 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111201 | 38543 | 902 | 6,20 | -0,43 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111202 | 44238 | 1024 | 6,06 | -0,45 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111203 | 37614 | 862 | 6,39 | -0,30 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111204 | 38889 | 910 | 6,22 | -0,31 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111205 | 39494 | 925 | 6,35 | -0,34 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111206 | 40493 | 947 | 6,00 | -0,39 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111207 | 39793 | 919 | 6,21 | -0,37 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111208 | 40663 | 946 | 5,89 | -0,37 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111209 | 39315 | 907 | 6,23 | -0,38 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111210 | 39684 | 923 | 5,94 | -0,29 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111211 | 40443 | 935 | 6,11 | -0,18 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111212 | 41426 | 952 | 5,76 | -0,70 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111213 | 40002 | 949 | 6,05 | -0,58 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111214 | 40401 | 957 | 5,85 | -0,61 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111215 | 37661 | 858 | 6,25 | -0,43 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111216 | 36815 | 846 | 6,58 | -0,58 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111217 | 39246 | 920 | 6,14 | -0,40 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111218 | 39398 | 927 | 6,04 | -0,54 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111219 | 41262 | 941 | 5,91 | -0,39 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111220 | 37785 | 893 | 6,54 | -0,57 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111221 | 40666 | 933 | 5,94 | -0,54 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111222 | 37642 | 878 | 6,29 | -0,42 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111223 | 38996 | 924 | 5,97 | -0,42 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111224 | 39799 | 945 | 6,05 | -0,34 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111225 | 40715 | 968 | 5,99 | -0,33 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111226 | 40020 | 927 | 5,97 | -0,39 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111227 | 42109 | 963 | 5,82 | -0,43 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111228 | 37978 | 896 | 6,39 | -0,63 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111229 | 40004 | 932 | 5,97 | -0,58 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111230 | 37668 | 891 | 6,38 | -0,57 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111231 | 39599 | 903 | 6,02 | -0,46 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111232 | 39847 | 923 | 6,07 | -0,46 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111233 | 39227 | 925 | 6,21 | -0,49 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111234 | 37332 | 864 | 6,50 | -0,50 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111235 | 39639 | 918 | 6,32 | -0,44 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111236 | 39302 | 911 | 6,14 | -0,51 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111237 | 40073 | 928 | 5,96 | -0,44 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111238 | 39259 | 912 | 6,21 | -0,47 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111239 | 38881 | 916 | 6,28 | -0,52 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111240 | 40625 | 956 | 6,04 | -0,33 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111241 | 37759 | 890 | 6,54 | -0,43 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111242 | 40145 | 943 | 5,99 | -0,40 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111243 | 39560 | 932 | 6,27 | -0,46 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111244 | 37594 | 865 | 6,43 | -0,67 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111245 | 42043 | 997 | 5,68 | -0,56 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111246 | 38208 | 879 | 6,16 | -0,49 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111247 | 41248 | 964 | 5,66 | -0,52 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111248 | 38532 | 907 | 6,22 | -0,40 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111249 | 40025 | 923 | 6,01 | -0,43 | +
07.04.2025 | OOM112 | V 111250 | 40980 | 968 | 6,06 | -0,52 | +