## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM4278
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
10.04.2025 | OOA101-V | P 107301 | 12199 | 36 | +
10.04.2025 | OOA101-V | P 107302 | 11774 | 30 | +
10.04.2025 | OOA101-V | P 107303 | 12151 | 32 | +
10.04.2025 | OOA101-V | P 107304 | 11754 | 31 | +
10.04.2025 | OOA101-V | P 107305 | 11640 | 35 | +
10.04.2025 | OOA101-V | P 107306 | 11704 | 37 | +
10.04.2025 | OOA101-V | P 107307 | 12255 | 32 | +
10.04.2025 | OOA101-V | P 107308 | 12122 | 34 | +
10.04.2025 | OOA101-V | P 107309 | 11972 | 21 | +
10.04.2025 | OOA101-V | P 107310 | 11741 | 33 | +
10.04.2025 | OOA101-V | P 107311 | 10765 | 24 | +
10.04.2025 | OOA101-V | P 107312 | 11500 | 30 | +
10.04.2025 | OOA101-V | P 107313 | 12348 | 27 | +
10.04.2025 | OOA101-V | P 107314 | 11972 | 35 | +
10.04.2025 | OOA101-V | P 107315 | 11672 | 29 | +
10.04.2025 | OOA101-V | P 107316 | 12128 | 32 | +
10.04.2025 | OOA101-V | P 107317 | 12577 | 31 | +
10.04.2025 | OOA101-V | P 107318 | 12081 | 36 | +
10.04.2025 | OOA101-V | P 107319 | 12736 | 36 | +
10.04.2025 | OOA101-V | P 107320 | 11796 | 36 | +
10.04.2025 | OOA101-V | P 107321 | 12394 | 34 | +
10.04.2025 | OOA101-V | P 107322 | 11889 | 43 | +
10.04.2025 | OOA101-V | P 107323 | 12427 | 35 | +
10.04.2025 | OOA101-V | P 107324 | 11792 | 36 | +
10.04.2025 | OOA101-V | P 107325 | 12583 | 34 | +
10.04.2025 | OOA101-V | P 107326 | 12077 | 36 | +
10.04.2025 | OOA101-V | P 107327 | 12167 | 38 | +
10.04.2025 | OOA101-V | P 107328 | 11824 | 38 | +
10.04.2025 | OOA101-V | P 107329 | 11768 | 43 | +
10.04.2025 | OOA101-V | P 107330 | 11541 | 38 | +
10.04.2025 | OOA101-V | P 107331 | 12020 | 35 | +
10.04.2025 | OOA101-V | P 107332 | 12081 | 48 | +
10.04.2025 | OOA101-V | P 107333 | 12144 | 31 | +
10.04.2025 | OOA101-V | P 107334 | 12308 | 35 | +
10.04.2025 | OOA101-V | P 107335 | 11741 | 35 | +
10.04.2025 | OOA101-V | P 107336 | 12649 | 34 | +
10.04.2025 | OOA101-V | P 107337 | 11586 | 36 | +
10.04.2025 | OOA101-V | P 107338 | 11502 | 41 | +
10.04.2025 | OOA101-V | P 107339 | 12526 | 26 | +
10.04.2025 | OOA101-V | P 107340 | 12802 | 51 | +
10.04.2025 | OOA101-V | P 107341 | 11852 | 41 | +
10.04.2025 | OOA101-V | P 107342 | 12289 | 30 | +
10.04.2025 | OOA101-V | P 107343 | 12324 | 39 | +
10.04.2025 | OOA101-V | P 107344 | 11731 | 36 | +
10.04.2025 | OOA101-V | P 107345 | 12182 | 32 | +
10.04.2025 | OOA101-V | P 107346 | 12494 | 36 | +
10.04.2025 | OOA101-V | P 107347 | 11561 | 38 | +
10.04.2025 | OOA101-V | P 107348 | 12205 | 39 | +
10.04.2025 | OOA101-V | P 107349 | 11991 | 43 | +
10.04.2025 | OOA101-V | P 107350 | 12135 | 37 | +
10.04.2025 | OOA101-V | P 107351 | 12212 | 43 | +
10.04.2025 | OOA101-V | P 107352 | 12135 | 39 | +
10.04.2025 | OOA101-V | P 107353 | 12101 | 33 | +
10.04.2025 | OOA101-V | P 107354 | 11539 | 45 | +
10.04.2025 | OOA101-V | P 107355 | 12055 | 43 | +
10.04.2025 | OOA101-V | P 107356 | 11724 | 49 | +
10.04.2025 | OOA101-V | P 107357 | 11959 | 37 | +
10.04.2025 | OOA101-V | P 107358 | 12141 | 38 | +
10.04.2025 | OOA101-V | P 107359 | 11928 | 49 | +
10.04.2025 | OOA101-V | P 107360 | 11905 | 40 | +
10.04.2025 | OOA101-V | P 107361 | 12334 | 38 | +
10.04.2025 | OOA101-V | P 107362 | 12505 | 36 | +
10.04.2025 | OOA101-V | P 107363 | 11710 | 33 | +
10.04.2025 | OOA101-V | P 107364 | 11524 | 44 | +
10.04.2025 | OOA101-V | P 107365 | 11665 | 41 | +
10.04.2025 | OOA101-V | P 107366 | 12042 | 38 | +
10.04.2025 | OOA101-V | P 107367 | 11591 | 47 | +
10.04.2025 | OOA101-V | P 107368 | 11655 | 36 | +
10.04.2025 | OOA101-V | P 107369 | 12157 | 40 | +
10.04.2025 | OOA101-V | P 107370 | 12223 | 41 | +
10.04.2025 | OOA101-V | P 107371 | 11754 | 43 | +
10.04.2025 | OOA101-V | P 107372 | 12140 | 44 | +
10.04.2025 | OOA101-V | P 107373 | 12077 | 50 | +
10.04.2025 | OOA101-V | P 107374 | 11612 | 47 | +
10.04.2025 | OOA101-V | P 107375 | 11719 | 41 | +
10.04.2025 | OOA101-V | P 107376 | 12558 | 50 | +
10.04.2025 | OOA101-V | P 107377 | 12035 | 44 | +
10.04.2025 | OOA101-V | P 107378 | 12297 | 43 | +
10.04.2025 | OOA101-V | P 107379 | 11772 | 43 | +
10.04.2025 | OOA101-V | P 107380 | 12578 | 46 | +
10.04.2025 | OOA101-V | P 107381 | 11567 | 52 | +
10.04.2025 | OOA101-V | P 107382 | 12451 | 53 | +
10.04.2025 | OOA101-V | P 107383 | 12205 | 42 | +
10.04.2025 | OOA101-V | P 107384 | 12456 | 48 | +
10.04.2025 | OOA101-V | P 107385 | 11661 | 36 | +
10.04.2025 | OOA101-V | P 107386 | 12137 | 33 | +
10.04.2025 | OOA101-V | P 107387 | 11813 | 38 | +
10.04.2025 | OOA101-V | P 107388 | 12201 | 42 | +
10.04.2025 | OOA101-V | P 107389 | 11797 | 46 | +
10.04.2025 | OOA101-V | P 107390 | 11791 | 39 | +
10.04.2025 | OOA101-V | P 107391 | 11620 | 37 | +
10.04.2025 | OOA101-V | P 107392 | 11897 | 36 | +
10.04.2025 | OOA101-V | P 107393 | 11856 | 34 | +
10.04.2025 | OOA101-V | P 107394 | 11598 | 37 | +
10.04.2025 | OOA101-V | P 107395 | 12261 | 36 | +
10.04.2025 | OOA101-V | P 107396 | 11724 | 42 | +
10.04.2025 | OOA101-V | P 107397 | 12395 | 43 | +
10.04.2025 | OOA101-V | P 107398 | 11749 | 42 | +
10.04.2025 | OOA101-V | P 107399 | 12300 | 35 | +
10.04.2025 | OOA101-V | P 107400 | 12114 | 38 | +