## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM4309
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
11.04.2025 | OOA101-1 V | V 100526 | 11962 | 40 | +
11.04.2025 | OOA101-1 V | V 100527 | 12011 | 36 | +
11.04.2025 | OOA101-1 V | V 100528 | 11344 | 42 | +
11.04.2025 | OOA101-1 V | V 100529 | 11588 | 40 | +
11.04.2025 | OOA101-1 V | V 100530 | 12022 | 34 | +
11.04.2025 | OOA101-1 V | V 100531 | 11679 | 40 | +
11.04.2025 | OOA101-1 V | V 100532 | 11677 | 43 | +
11.04.2025 | OOA101-1 V | V 100533 | 12026 | 49 | +
11.04.2025 | OOA101-1 V | V 100534 | 11701 | 46 | +
11.04.2025 | OOA101-1 V | V 100535 | 11656 | 41 | +
11.04.2025 | OOA101-1 V | V 100536 | 12052 | 37 | +
11.04.2025 | OOA101-1 V | V 100537 | 11682 | 38 | +
11.04.2025 | OOA101-1 V | V 100538 | 11479 | 40 | +
11.04.2025 | OOA101-1 V | V 100539 | 11703 | 49 | +
11.04.2025 | OOA101-1 V | V 100540 | 11469 | 47 | +
11.04.2025 | OOA101-1 V | V 100541 | 11744 | 51 | +
11.04.2025 | OOA101-1 V | V 100542 | 12004 | 46 | +
11.04.2025 | OOA101-1 V | V 100543 | 12655 | 41 | +
11.04.2025 | OOA101-1 V | V 100544 | 12711 | 41 | +
11.04.2025 | OOA101-1 V | V 100545 | 12210 | 46 | +
11.04.2025 | OOA101-1 V | V 100546 | 11946 | 45 | +
11.04.2025 | OOA101-1 V | V 100547 | 12228 | 40 | +
11.04.2025 | OOA101-1 V | V 100548 | 12128 | 53 | +
11.04.2025 | OOA101-1 V | V 100549 | 12055 | 52 | +
11.04.2025 | OOA101-1 V | V 100550 | 11599 | 39 | +
11.04.2025 | OOA101-1 V | V 100551 | 11901 | 44 | +
11.04.2025 | OOA101-1 V | V 100552 | 12067 | 45 | +
11.04.2025 | OOA101-1 V | V 100553 | 12062 | 52 | +
11.04.2025 | OOA101-1 V | V 100554 | 11759 | 44 | +
11.04.2025 | OOA101-1 V | V 100555 | 11933 | 40 | +
11.04.2025 | OOA101-1 V | V 100556 | 12266 | 51 | +
11.04.2025 | OOA101-1 V | V 100557 | 12391 | 42 | +
11.04.2025 | OOA101-1 V | V 100558 | 12495 | 51 | +
11.04.2025 | OOA101-1 V | V 100559 | 11666 | 44 | +
11.04.2025 | OOA101-1 V | V 100560 | 12081 | 51 | +
11.04.2025 | OOA101-1 V | V 100561 | 11530 | 40 | +
11.04.2025 | OOA101-1 V | V 100562 | 12457 | 38 | +
11.04.2025 | OOA101-1 V | V 100563 | 12178 | 45 | +
11.04.2025 | OOA101-1 V | V 100564 | 12158 | 46 | +
11.04.2025 | OOA101-1 V | V 100565 | 12284 | 47 | +
11.04.2025 | OOA101-1 V | V 100566 | 12626 | 48 | +
11.04.2025 | OOA101-1 V | V 100567 | 11528 | 44 | +
11.04.2025 | OOA101-1 V | V 100568 | 12306 | 44 | +
11.04.2025 | OOA101-1 V | V 100569 | 12345 | 38 | +
11.04.2025 | OOA101-1 V | V 100570 | 12196 | 39 | +
11.04.2025 | OOA101-1 V | V 100571 | 12290 | 42 | +
11.04.2025 | OOA101-1 V | V 100572 | 12030 | 37 | +
11.04.2025 | OOA101-1 V | V 100573 | 11925 | 48 | +
11.04.2025 | OOA101-1 V | V 100574 | 11767 | 42 | +
11.04.2025 | OOA101-1 V | V 100575 | 12359 | 57 | +
11.04.2025 | OOA101-1 V | V 100576 | 12460 | 38 | +
11.04.2025 | OOA101-1 V | V 100577 | 11495 | 47 | +
11.04.2025 | OOA101-1 V | V 100578 | 11867 | 43 | +
11.04.2025 | OOA101-1 V | V 100579 | 12450 | 41 | +
11.04.2025 | OOA101-1 V | V 100580 | 11763 | 51 | +
11.04.2025 | OOA101-1 V | V 100581 | 12034 | 50 | +
11.04.2025 | OOA101-1 V | V 100582 | 12415 | 47 | +
11.04.2025 | OOA101-1 V | V 100583 | 11561 | 47 | +
11.04.2025 | OOA101-1 V | V 100584 | 11950 | 48 | +
11.04.2025 | OOA101-1 V | V 100585 | 12069 | 42 | +
11.04.2025 | OOA101-1 V | V 100586 | 11991 | 40 | +
11.04.2025 | OOA101-1 V | V 100587 | 11881 | 49 | +
11.04.2025 | OOA101-1 V | V 100588 | 12368 | 47 | +
11.04.2025 | OOA101-1 V | V 100589 | 12343 | 39 | +
11.04.2025 | OOA101-1 V | V 100590 | 12311 | 43 | +
11.04.2025 | OOA101-1 V | V 100591 | 12144 | 43 | +
11.04.2025 | OOA101-1 V | V 100592 | 11731 | 45 | +
11.04.2025 | OOA101-1 V | V 100593 | 12603 | 44 | +
11.04.2025 | OOA101-1 V | V 100594 | 11867 | 49 | +
11.04.2025 | OOA101-1 V | V 100595 | 12443 | 43 | +
11.04.2025 | OOA101-1 V | V 100596 | 11575 | 41 | +
11.04.2025 | OOA101-1 V | V 100597 | 11933 | 57 | +
11.04.2025 | OOA101-1 V | V 100598 | 12095 | 49 | +
11.04.2025 | OOA101-1 V | V 100599 | 11844 | 42 | +
11.04.2025 | OOA101-1 V | V 100600 | 12459 | 44 | +
11.04.2025 | OOA101-1 V | V 100601 | 12305 | 50 | +
11.04.2025 | OOA101-1 V | V 100602 | 11617 | 39 | +
11.04.2025 | OOA101-1 V | V 100603 | 11651 | 46 | +
11.04.2025 | OOA101-1 V | V 100604 | 12189 | 56 | +
11.04.2025 | OOA101-1 V | V 100605 | 12698 | 38 | +
11.04.2025 | OOA101-1 V | V 100606 | 11987 | 48 | +
11.04.2025 | OOA101-1 V | V 100607 | 12245 | 57 | +
11.04.2025 | OOA101-1 V | V 100608 | 12800 | 46 | +
11.04.2025 | OOA101-1 V | V 100609 | 12226 | 50 | +
11.04.2025 | OOA101-1 V | V 100610 | 12100 | 40 | +
11.04.2025 | OOA101-1 V | V 100611 | 12556 | 42 | +
11.04.2025 | OOA101-1 V | V 100612 | 11655 | 48 | +
11.04.2025 | OOA101-1 V | V 100613 | 12796 | 47 | +
11.04.2025 | OOA101-1 V | V 100614 | 11594 | 42 | +
11.04.2025 | OOA101-1 V | V 100615 | 12092 | 50 | +
11.04.2025 | OOA101-1 V | V 100616 | 12229 | 44 | +
11.04.2025 | OOA101-1 V | V 100617 | 12772 | 43 | +
11.04.2025 | OOA101-1 V | V 100618 | 12096 | 53 | +
11.04.2025 | OOA101-1 V | V 100619 | 11721 | 43 | +
11.04.2025 | OOA101-1 V | V 100620 | 12091 | 43 | +
11.04.2025 | OOA101-1 V | V 100621 | 12656 | 45 | +
11.04.2025 | OOA101-1 V | V 100622 | 11958 | 44 | +
11.04.2025 | OOA101-1 V | V 100623 | 12270 | 39 | +
11.04.2025 | OOA101-1 V | V 100624 | 11839 | 35 | +
11.04.2025 | OOA101-1 V | V 100625 | 12279 | 42 | +