## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM4334
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
14.04.2025 | OOM202 | V 105501 | 15112 | 197 | 5,99 | -1,22 | +
14.04.2025 | OOM202 | V 105502 | 15603 | 196 | 6,49 | -1,17 | +
14.04.2025 | OOM202 | V 105503 | 15363 | 196 | 6,23 | -0,75 | +
14.04.2025 | OOM202 | V 105504 | 15184 | 195 | 6,70 | -0,90 | +
14.04.2025 | OOM202 | V 105505 | 14975 | 194 | 6,06 | -0,98 | +
14.04.2025 | OOM202 | V 105506 | 15034 | 194 | 6,54 | -0,78 | +
14.04.2025 | OOM202 | V 105507 | 14762 | 198 | 6,43 | -0,86 | +
14.04.2025 | OOM202 | V 105508 | 14890 | 193 | 6,46 | -0,64 | +
14.04.2025 | OOM202 | V 105509 | 15438 | 199 | 6,30 | -1,13 | +
14.04.2025 | OOM202 | V 105510 | 15116 | 200 | 6,62 | -0,32 | +
14.04.2025 | OOM202 | V 105511 | 14996 | 198 | 6,46 | -0,58 | +
14.04.2025 | OOM202 | V 105512 | 15136 | 194 | 6,58 | -0,47 | +
14.04.2025 | OOM202 | V 105513 | 15280 | 194 | 6,47 | -0,74 | +
14.04.2025 | OOM202 | V 105514 | 14822 | 200 | 6,55 | -1,11 | +
14.04.2025 | OOM202 | V 105515 | 14669 | 194 | 6,49 | -1,19 | +
14.04.2025 | OOM202 | V 105516 | 14046 | 198 | 6,72 | -0,41 | +
14.04.2025 | OOM202 | V 105517 | 14850 | 197 | 7,35 | 1,32 | +
14.04.2025 | OOM202 | V 105518 | 14471 | 198 | 7,49 | 0,99 | +
14.04.2025 | OOM202 | V 105519 | 15198 | 198 | 6,76 | 0,81 | +
14.04.2025 | OOM202 | V 105520 | 15395 | 199 | 6,62 | -0,14 | +
14.04.2025 | OOM202 | V 105521 | 15217 | 197 | 6,73 | -0,14 | +
14.04.2025 | OOM202 | V 105522 | 14716 | 198 | 6,82 | -0,29 | +
14.04.2025 | OOM202 | V 105523 | 14719 | 196 | 6,49 | -0,45 | +
14.04.2025 | OOM202 | V 105524 | 14751 | 194 | 6,72 | 0,26 | +
14.04.2025 | OOM202 | V 105525 | 14820 | 191 | 6,66 | 0,51 | +
14.04.2025 | OOM202 | V 105526 | 15001 | 198 | 6,52 | -0,59 | +
14.04.2025 | OOM202 | V 105527 | 14737 | 198 | 5,94 | 0,56 | +
14.04.2025 | OOM202 | V 105528 | 15003 | 197 | 6,27 | -0,11 | +
14.04.2025 | OOM202 | V 105529 | 14533 | 196 | 6,60 | 0,49 | +
14.04.2025 | OOM202 | V 105530 | 15244 | 199 | 6,49 | -0,10 | +
14.04.2025 | OOM202 | V 105531 | 14891 | 195 | 6,11 | -0,46 | +
14.04.2025 | OOM202 | V 105532 | 15186 | 195 | 5,83 | 0,84 | +
14.04.2025 | OOM202 | V 105533 | 14992 | 196 | 5,62 | -0,13 | +
14.04.2025 | OOM202 | V 105534 | 15077 | 194 | 6,34 | -1,16 | +
14.04.2025 | OOM202 | V 105535 | 14566 | 199 | 6,39 | 0,29 | +
14.04.2025 | OOM202 | V 105536 | 14587 | 198 | 6,78 | -0,09 | +
14.04.2025 | OOM202 | V 105537 | 14510 | 196 | 6,45 | 1,46 | +
14.04.2025 | OOM202 | V 105538 | 14154 | 196 | 7,03 | 1,70 | +
14.04.2025 | OOM202 | V 105539 | 15073 | 198 | 7,42 | 1,21 | +
14.04.2025 | OOM202 | V 105540 | 14541 | 195 | 7,12 | 0,21 | +
14.04.2025 | OOM202 | V 105541 | 15123 | 192 | 5,67 | -0,73 | +
14.04.2025 | OOM202 | V 105542 | 14546 | 195 | 6,42 | -0,52 | +
14.04.2025 | OOM202 | V 105543 | 14565 | 199 | 6,67 | -0,10 | +
14.04.2025 | OOM202 | V 105544 | 14679 | 199 | 6,91 | -0,26 | +
14.04.2025 | OOM202 | V 105545 | 14472 | 197 | 5,80 | 1,47 | +
14.04.2025 | OOM202 | V 105546 | 14161 | 200 | 7,06 | 2,04 | +
14.04.2025 | OOM202 | V 105547 | 14926 | 195 | 5,00 | -1,22 | +
14.04.2025 | OOM202 | V 105548 | 14802 | 196 | 5,90 | -1,10 | +
14.04.2025 | OOM202 | V 105549 | 15517 | 199 | 5,54 | -0,92 | +
14.04.2025 | OOM202 | V 105550 | 14617 | 200 | 6,06 | -0,68 | +
14.04.2025 | OOM202 | V 105551 | 15207 | 196 | 5,56 | -0,77 | +
14.04.2025 | OOM202 | V 105552 | 14946 | 200 | 5,16 | -1,35 | +
14.04.2025 | OOM202 | V 105553 | 15295 | 195 | 6,02 | -0,45 | +
14.04.2025 | OOM202 | V 105554 | 15523 | 200 | 5,29 | -0,97 | +
14.04.2025 | OOM202 | V 105555 | 15233 | 198 | 6,46 | -1,11 | +
14.04.2025 | OOM202 | V 105556 | 14996 | 197 | 5,89 | -1,00 | +
14.04.2025 | OOM202 | V 105557 | 15678 | 199 | 6,71 | -0,44 | +
14.04.2025 | OOM202 | V 105558 | 15146 | 197 | 6,26 | -0,32 | +
14.04.2025 | OOM202 | V 105559 | 14852 | 200 | 5,83 | -0,59 | +
14.04.2025 | OOM202 | V 105560 | 15177 | 193 | 6,15 | -0,67 | +
14.04.2025 | OOM202 | V 105561 | 14770 | 196 | 6,12 | -0,46 | +
14.04.2025 | OOM202 | V 105562 | 14839 | 195 | 5,72 | -0,77 | +
14.04.2025 | OOM202 | V 105563 | 14487 | 195 | 5,75 | 1,16 | +
14.04.2025 | OOM202 | V 105564 | 14593 | 200 | 6,19 | 0,53 | +
14.04.2025 | OOM202 | V 105565 | 14886 | 198 | 6,56 | -0,00 | +
14.04.2025 | OOM202 | V 105566 | 14691 | 198 | 5,92 | 0,48 | +
14.04.2025 | OOM202 | V 105567 | 14760 | 199 | 6,40 | -0,07 | +
14.04.2025 | OOM202 | V 105568 | 14946 | 195 | 5,70 | -0,08 | +
14.04.2025 | OOM202 | V 105569 | 15007 | 198 | 6,57 | 0,67 | +
14.04.2025 | OOM202 | V 105570 | 14682 | 199 | 6,42 | -0,20 | +
14.04.2025 | OOM202 | V 105571 | 14813 | 200 | 5,52 | -0,59 | +
14.04.2025 | OOM202 | V 105572 | 14626 | 198 | 6,73 | 0,89 | +
14.04.2025 | OOM202 | V 105573 | 15087 | 198 | 5,80 | -0,25 | +
14.04.2025 | OOM202 | V 105574 | 14626 | 199 | 5,50 | 0,37 | +
14.04.2025 | OOM202 | V 105575 | 14705 | 196 | 6,11 | -0,31 | +
14.04.2025 | OOM202 | V 105576 | 14933 | 200 | 6,21 | 0,36 | +
14.04.2025 | OOM202 | V 105577 | 14151 | 194 | 7,15 | 1,65 | +
14.04.2025 | OOM202 | V 105578 | 15205 | 193 | 5,81 | -0,89 | +
14.04.2025 | OOM202 | V 105579 | 14917 | 196 | 6,04 | -0,52 | +
14.04.2025 | OOM202 | V 105580 | 14631 | 198 | 6,19 | -0,36 | +
14.04.2025 | OOM202 | V 105581 | 14793 | 196 | 5,88 | -0,21 | +
14.04.2025 | OOM202 | V 105582 | 15089 | 198 | 5,69 | -0,38 | +
14.04.2025 | OOM202 | V 105583 | 15225 | 195 | 6,32 | -0,22 | +
14.04.2025 | OOM202 | V 105584 | 14803 | 200 | 5,99 | -0,18 | +
14.04.2025 | OOM202 | V 105585 | 14952 | 193 | 6,19 | 0,69 | +
14.04.2025 | OOM202 | V 105586 | 14731 | 198 | 6,21 | -1,38 | +
14.04.2025 | OOM202 | V 105587 | 14984 | 193 | 6,81 | -0,71 | +
14.04.2025 | OOM202 | V 105588 | 14952 | 199 | 5,97 | -1,14 | +
14.04.2025 | OOM202 | V 105589 | 15167 | 193 | 6,78 | -1,22 | +
14.04.2025 | OOM202 | V 105590 | 14688 | 197 | 6,28 | -1,25 | +
14.04.2025 | OOM202 | V 105591 | 14884 | 197 | 7,55 | -1,08 | +
14.04.2025 | OOM202 | V 105592 | 14839 | 200 | 6,13 | -1,41 | +
14.04.2025 | OOM202 | V 105593 | 14852 | 196 | 6,80 | -1,75 | +
14.04.2025 | OOM202 | V 105594 | 14850 | 194 | 5,94 | -0,83 | +
14.04.2025 | OOM202 | V 105595 | 14875 | 197 | 6,39 | -0,59 | +
14.04.2025 | OOM202 | V 105596 | 14596 | 194 | 7,05 | -0,52 | +
14.04.2025 | OOM202 | V 105597 | 15019 | 195 | 6,63 | -0,58 | +
14.04.2025 | OOM202 | V 105598 | 14986 | 197 | 6,37 | -0,62 | +
14.04.2025 | OOM202 | V 105599 | 14978 | 198 | 7,16 | -0,59 | +
14.04.2025 | OOM202 | V 105600 | 14716 | 200 | 6,34 | -0,33 | +