## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM4225
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
10.02.2025 | OOM103 | V 122301 | 12190 | 100 | +
10.02.2025 | OOM103 | V 122302 | 12156 | 99 | +
10.02.2025 | OOM103 | V 122303 | 12236 | 98 | +
10.02.2025 | OOM103 | V 122304 | 12677 | 99 | +
10.02.2025 | OOM103 | V 122305 | 12516 | 98 | +
10.02.2025 | OOM103 | V 122306 | 12177 | 98 | +
10.02.2025 | OOM103 | V 122307 | 11989 | 98 | +
10.02.2025 | OOM103 | V 122308 | 11866 | 99 | +
10.02.2025 | OOM103 | V 122309 | 12249 | 96 | +
10.02.2025 | OOM103 | V 122310 | 11885 | 100 | +
10.02.2025 | OOM103 | V 122311 | 11710 | 99 | +
10.02.2025 | OOM103 | V 122312 | 12427 | 100 | +
10.02.2025 | OOM103 | V 122313 | 12141 | 100 | +
10.02.2025 | OOM103 | V 122314 | 12080 | 98 | +
10.02.2025 | OOM103 | V 122315 | 12173 | 96 | +
10.02.2025 | OOM103 | V 122316 | 11970 | 99 | +
10.02.2025 | OOM103 | V 122317 | 11969 | 100 | +
10.02.2025 | OOM103 | V 122318 | 11899 | 100 | +
10.02.2025 | OOM103 | V 122319 | 11692 | 96 | +
10.02.2025 | OOM103 | V 122320 | 12436 | 98 | +
10.02.2025 | OOM103 | V 122321 | 12123 | 99 | +
10.02.2025 | OOM103 | V 122322 | 12064 | 98 | +
10.02.2025 | OOM103 | V 122323 | 11932 | 100 | +
10.02.2025 | OOM103 | V 122324 | 12125 | 98 | +
10.02.2025 | OOM103 | V 122325 | 12077 | 97 | +
10.02.2025 | OOM103 | V 122326 | 11692 | 98 | +
10.02.2025 | OOM103 | V 122327 | 12152 | 98 | +
10.02.2025 | OOM103 | V 122328 | 12613 | 99 | +
10.02.2025 | OOM103 | V 122329 | 12388 | 100 | +
10.02.2025 | OOM103 | V 122330 | 11881 | 100 | +
10.02.2025 | OOM103 | V 122331 | 12128 | 97 | +
10.02.2025 | OOM103 | V 122332 | 12132 | 100 | +
10.02.2025 | OOM103 | V 122333 | 11850 | 96 | +
10.02.2025 | OOM103 | V 122334 | 12531 | 99 | +
10.02.2025 | OOM103 | V 122335 | 11898 | 100 | +
10.02.2025 | OOM103 | V 122336 | 12244 | 100 | +
10.02.2025 | OOM103 | V 122337 | 12414 | 99 | +
10.02.2025 | OOM103 | V 122338 | 12598 | 100 | +
10.02.2025 | OOM103 | V 122339 | 12147 | 99 | +
10.02.2025 | OOM103 | V 122340 | 12271 | 100 | +
10.02.2025 | OOM103 | V 122341 | 12045 | 100 | +
10.02.2025 | OOM103 | V 122342 | 11939 | 99 | +
10.02.2025 | OOM103 | V 122343 | 12000 | 97 | +
10.02.2025 | OOM103 | V 122344 | 12138 | 95 | +
10.02.2025 | OOM103 | V 122345 | 12263 | 97 | +
10.02.2025 | OOM103 | V 122346 | 12519 | 97 | +
10.02.2025 | OOM103 | V 122347 | 12135 | 98 | +
10.02.2025 | OOM103 | V 122348 | 12369 | 98 | +
10.02.2025 | OOM103 | V 122349 | 11865 | 97 | +
10.02.2025 | OOM103 | V 122350 | 12686 | 99 | +
10.02.2025 | OOM103 | V 122351 | 12613 | 27 | +
10.02.2025 | OOM103 | V 122352 | 12645 | 33 | +
11.02.2025 | OOM103 | V 122353 | 12568 | 100 | +
11.02.2025 | OOM103 | V 122354 | 12238 | 100 | +
11.02.2025 | OOM103 | V 122355 | 11628 | 99 | +
11.02.2025 | OOM103 | V 122356 | 12503 | 98 | +
11.02.2025 | OOM103 | V 122357 | 12663 | 99 | +
11.02.2025 | OOM103 | V 122358 | 11686 | 99 | +
11.02.2025 | OOM103 | V 122359 | 12033 | 100 | +
11.02.2025 | OOM103 | V 122360 | 11752 | 100 | +
11.02.2025 | OOM103 | V 122361 | 12493 | 100 | +
11.02.2025 | OOM103 | V 122362 | 11659 | 100 | +
11.02.2025 | OOM103 | V 122363 | 12418 | 99 | +
11.02.2025 | OOM103 | V 122364 | 12110 | 96 | +
11.02.2025 | OOM103 | V 122365 | 11536 | 100 | +
11.02.2025 | OOM103 | V 122366 | 12219 | 100 | +
11.02.2025 | OOM103 | V 122367 | 11934 | 96 | +
11.02.2025 | OOM103 | V 122368 | 11700 | 100 | +
11.02.2025 | OOM103 | V 122369 | 11696 | 100 | +
11.02.2025 | OOM103 | V 122370 | 11835 | 100 | +
11.02.2025 | OOM103 | V 122371 | 11988 | 100 | +
11.02.2025 | OOM103 | V 122372 | 11634 | 97 | +
11.02.2025 | OOM103 | V 122373 | 11208 | 98 | +
11.02.2025 | OOM103 | V 122374 | 11774 | 98 | +
11.02.2025 | OOM103 | V 122375 | 11504 | 100 | +
11.02.2025 | OOM103 | V 122376 | 11697 | 100 | +
11.02.2025 | OOM103 | V 122377 | 12095 | 97 | +
11.02.2025 | OOM103 | V 122378 | 12274 | 99 | +
11.02.2025 | OOM103 | V 122379 | 11903 | 98 | +
11.02.2025 | OOM103 | V 122380 | 11599 | 99 | +
11.02.2025 | OOM103 | V 122381 | 12204 | 98 | +
11.02.2025 | OOM103 | V 122382 | 12400 | 98 | +
11.02.2025 | OOM103 | V 122383 | 12101 | 98 | +
11.02.2025 | OOM103 | V 122384 | 12118 | 98 | +
11.02.2025 | OOM103 | V 122385 | 12297 | 100 | +
11.02.2025 | OOM103 | V 122386 | 12548 | 99 | +
11.02.2025 | OOM103 | V 122387 | 12216 | 98 | +
11.02.2025 | OOM103 | V 122388 | 11765 | 99 | +
11.02.2025 | OOM103 | V 122389 | 11732 | 99 | +
11.02.2025 | OOM103 | V 122390 | 11758 | 100 | +
11.02.2025 | OOM103 | V 122391 | 12016 | 100 | +
11.02.2025 | OOM103 | V 122392 | 11780 | 99 | +
11.02.2025 | OOM103 | V 122393 | 11636 | 99 | +
11.02.2025 | OOM103 | V 122394 | 11824 | 98 | +
11.02.2025 | OOM103 | V 122395 | 11951 | 98 | +
11.02.2025 | OOM103 | V 122396 | 11768 | 99 | +
11.02.2025 | OOM103 | V 122397 | 12332 | 98 | +
11.02.2025 | OOM103 | V 122398 | 12449 | 100 | +
11.02.2025 | OOM103 | V 122399 | 11524 | 99 | +
11.02.2025 | OOM103 | V 122400 | 11905 | 99 | +
11.02.2025 | OOM103 | V 122401 | 11639 | 97 | +
11.02.2025 | OOM103 | V 122402 | 11503 | 100 | +
11.02.2025 | OOM103 | V 122403 | 11566 | 98 | +
11.02.2025 | OOM103 | V 122404 | 11940 | 94 | +
11.02.2025 | OOM103 | V 122405 | 12672 | 100 | +
11.02.2025 | OOM103 | V 122406 | 11566 | 100 | +
11.02.2025 | OOM103 | V 122407 | 12510 | 100 | +
11.02.2025 | OOM103 | V 122408 | 12029 | 100 | +
11.02.2025 | OOM103 | V 122409 | 11551 | 100 | +
11.02.2025 | OOM103 | V 122410 | 11528 | 96 | +
11.02.2025 | OOM103 | V 122411 | 11520 | 98 | +
11.02.2025 | OOM103 | V 122412 | 11632 | 98 | +
11.02.2025 | OOM103 | V 122413 | 11755 | 99 | +
11.02.2025 | OOM103 | V 122414 | 12116 | 99 | +
11.02.2025 | OOM103 | V 122415 | 12495 | 100 | +
11.02.2025 | OOM103 | V 122416 | 12236 | 100 | +
11.02.2025 | OOM103 | V 122417 | 12097 | 100 | +
11.02.2025 | OOM103 | V 122418 | 11775 | 98 | +
11.02.2025 | OOM103 | V 122419 | 12159 | 98 | +
11.02.2025 | OOM103 | V 122420 | 11844 | 98 | +
11.02.2025 | OOM103 | V 122421 | 12420 | 100 | +
11.02.2025 | OOM103 | V 122422 | 11744 | 97 | +
11.02.2025 | OOM103 | V 122423 | 12114 | 97 | +
11.02.2025 | OOM103 | V 122424 | 11795 | 96 | +
11.02.2025 | OOM103 | V 122425 | 11414 | 99 | +
11.02.2025 | OOM103 | V 122426 | 11469 | 99 | +
11.02.2025 | OOM103 | V 122427 | 11432 | 99 | +
11.02.2025 | OOM103 | V 122428 | 11783 | 99 | +
11.02.2025 | OOM103 | V 122429 | 12087 | 98 | +
11.02.2025 | OOM103 | V 122430 | 12622 | 97 | +
11.02.2025 | OOM103 | V 122431 | 11595 | 98 | +
11.02.2025 | OOM103 | V 122432 | 11774 | 100 | +
11.02.2025 | OOM103 | V 122433 | 11910 | 98 | +
11.02.2025 | OOM103 | V 122434 | 11751 | 100 | +
11.02.2025 | OOM103 | V 122435 | 11762 | 100 | +
11.02.2025 | OOM103 | V 122436 | 11857 | 100 | +
11.02.2025 | OOM103 | V 122437 | 11000 | 98 | +
11.02.2025 | OOM103 | V 122438 | 11412 | 99 | +
11.02.2025 | OOM103 | V 122439 | 11906 | 99 | +
11.02.2025 | OOM103 | V 122440 | 11644 | 98 | +
11.02.2025 | OOM103 | V 122441 | 11680 | 97 | +
11.02.2025 | OOM103 | V 122442 | 11301 | 99 | +
11.02.2025 | OOM103 | V 122443 | 11572 | 97 | +
11.02.2025 | OOM103 | V 122444 | 11468 | 100 | +
11.02.2025 | OOM103 | V 122445 | 12568 | 97 | +
11.02.2025 | OOM103 | V 122446 | 11765 | 100 | +
11.02.2025 | OOM103 | V 122447 | 11823 | 100 | +
11.02.2025 | OOM103 | V 122448 | 11712 | 100 | +
11.02.2025 | OOM103 | V 122449 | 11791 | 96 | +
11.02.2025 | OOM103 | V 122450 | 11769 | 99 | +
11.02.2025 | OOM103 | V 122451 | 11577 | 100 | +
11.02.2025 | OOM103 | V 122452 | 12094 | 99 | +
11.02.2025 | OOM103 | V 122453 | 12314 | 100 | +
11.02.2025 | OOM103 | V 122454 | 12241 | 99 | +
11.02.2025 | OOM103 | V 122455 | 11516 | 98 | +
11.02.2025 | OOM103 | V 122456 | 11727 | 99 | +
11.02.2025 | OOM103 | V 122457 | 11538 | 98 | +
11.02.2025 | OOM103 | V 122458 | 11897 | 99 | +
11.02.2025 | OOM103 | V 122459 | 11640 | 99 | +
11.02.2025 | OOM103 | V 122460 | 12054 | 97 | +
11.02.2025 | OOM103 | V 122461 | 11979 | 100 | +
11.02.2025 | OOM103 | V 122462 | 11749 | 98 | +
11.02.2025 | OOM103 | V 122463 | 11477 | 100 | +
11.02.2025 | OOM103 | V 122464 | 11965 | 99 | +
11.02.2025 | OOM103 | V 122465 | 12058 | 99 | +
11.02.2025 | OOM103 | V 122466 | 11686 | 98 | +
11.02.2025 | OOM103 | V 122467 | 12468 | 96 | +
11.02.2025 | OOM103 | V 122468 | 12375 | 100 | +
11.02.2025 | OOM103 | V 122469 | 11672 | 98 | +
11.02.2025 | OOM103 | V 122470 | 12096 | 98 | +
11.02.2025 | OOM103 | V 122471 | 12373 | 99 | +
11.02.2025 | OOM103 | V 122472 | 11689 | 98 | +
11.02.2025 | OOM103 | V 122473 | 11635 | 99 | +
11.02.2025 | OOM103 | V 122474 | 11429 | 98 | +
11.02.2025 | OOM103 | V 122475 | 12088 | 97 | +
11.02.2025 | OOM103 | V 122476 | 11473 | 98 | +
11.02.2025 | OOM103 | V 122477 | 11437 | 100 | +
11.02.2025 | OOM103 | V 122478 | 12520 | 100 | +
11.02.2025 | OOM103 | V 122479 | 11581 | 99 | +
11.02.2025 | OOM103 | V 122480 | 11643 | 100 | +
11.02.2025 | OOM103 | V 122481 | 11748 | 100 | +
11.02.2025 | OOM103 | V 122482 | 11644 | 99 | +
11.02.2025 | OOM103 | V 122483 | 11716 | 98 | +
11.02.2025 | OOM103 | V 122484 | 11926 | 98 | +
11.02.2025 | OOM103 | V 122485 | 11523 | 99 | +
11.02.2025 | OOM103 | V 122486 | 11625 | 98 | +
11.02.2025 | OOM103 | V 122487 | 12039 | 98 | +
11.02.2025 | OOM103 | V 122488 | 11269 | 99 | +
11.02.2025 | OOM103 | V 122489 | 11705 | 99 | +
11.02.2025 | OOM103 | V 122490 | 12658 | 98 | +
11.02.2025 | OOM103 | V 122491 | 11798 | 99 | +
11.02.2025 | OOM103 | V 122492 | 11994 | 99 | +
11.02.2025 | OOM103 | V 122493 | 12039 | 96 | +
11.02.2025 | OOM103 | V 122494 | 11593 | 99 | +
11.02.2025 | OOM103 | V 122495 | 11633 | 98 | +
11.02.2025 | OOM103 | V 122496 | 11199 | 99 | +
11.02.2025 | OOM103 | V 122497 | 12004 | 98 | +
11.02.2025 | OOM103 | V 122498 | 11770 | 99 | +
11.02.2025 | OOM103 | V 122499 | 11847 | 100 | +
11.02.2025 | OOM103 | V 122500 | 11341 | 100 | +