## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM4360
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
15.04.2025 | OOM102-A | V 105351 | 11194 | 20 | 6,15 | -1,69 | +
15.04.2025 | OOM102-A | V 105352 | 11132 | 30 | 7,13 | -0,86 | +
15.04.2025 | OOM102-A | V 105353 | 11314 | 39 | 7,29 | -0,85 | +
15.04.2025 | OOM102-A | V 105354 | 11120 | 40 | 7,02 | -0,98 | +
15.04.2025 | OOM102-A | V 105355 | 11533 | 28 | 6,99 | -1,03 | +
15.04.2025 | OOM102-A | V 105356 | 11210 | 81 | 8,76 | -1,35 | +
15.04.2025 | OOM102-A | V 105357 | 10989 | 37 | 8,36 | -0,95 | +
15.04.2025 | OOM102-A | V 105358 | 11178 | 37 | 7,34 | -0,99 | +
15.04.2025 | OOM102-A | V 105359 | 11075 | 24 | 6,66 | -0,85 | +
15.04.2025 | OOM102-A | V 105360 | 11164 | 32 | 7,10 | -1,16 | +
15.04.2025 | OOM102-A | V 105361 | 11354 | 72 | 7,71 | -0,85 | +
15.04.2025 | OOM102-A | V 105362 | 11113 | 73 | 7,23 | -1,32 | +
15.04.2025 | OOM102-A | V 105363 | 11352 | 37 | 7,03 | -0,74 | +
15.04.2025 | OOM102-A | V 105364 | 11254 | 42 | 7,15 | -0,99 | +
15.04.2025 | OOM102-A | V 105365 | 11232 | 62 | 7,39 | -1,10 | +
15.04.2025 | OOM102-A | V 105366 | 10951 | 23 | 5,75 | -1,44 | +
15.04.2025 | OOM102-A | V 105367 | 11049 | 20 | 5,40 | -1,68 | +
15.04.2025 | OOM102-A | V 105368 | 11122 | 24 | 6,01 | -1,34 | +
15.04.2025 | OOM102-A | V 105369 | 11020 | 22 | 5,63 | -1,69 | +
15.04.2025 | OOM102-A | V 105370 | 11068 | 21 | 7,14 | -1,40 | +
15.04.2025 | OOM102-A | V 105371 | 11257 | 25 | 7,51 | -1,31 | +
15.04.2025 | OOM102-A | V 105372 | 10935 | 24 | 5,33 | -1,21 | +
15.04.2025 | OOM102-A | V 105373 | 11001 | 34 | 6,82 | -1,03 | +
15.04.2025 | OOM102-A | V 105374 | 11183 | 53 | 7,73 | -1,34 | +
15.04.2025 | OOM102-A | V 105375 | 11120 | 57 | 7,41 | -0,97 | +
15.04.2025 | OOM102-A | V 105376 | 11234 | 44 | 6,93 | -0,88 | +
15.04.2025 | OOM102-A | V 105377 | 11139 | 67 | 7,64 | -0,97 | +
15.04.2025 | OOM102-A | V 105378 | 11090 | 26 | 6,89 | -0,69 | +
15.04.2025 | OOM102-A | V 105379 | 11317 | 30 | 7,60 | -0,93 | +
15.04.2025 | OOM102-A | V 105380 | 11075 | 119 | 7,16 | -1,17 | +
15.04.2025 | OOM102-A | V 105381 | 11156 | 120 | 7,32 | -1,05 | +
15.04.2025 | OOM102-A | V 105382 | 11193 | 118 | 7,08 | -0,60 | +
15.04.2025 | OOM102-A | V 105383 | 11205 | 118 | 6,50 | -0,95 | +
15.04.2025 | OOM102-A | V 105384 | 11322 | 120 | 6,77 | -0,90 | +
15.04.2025 | OOM102-A | V 105385 | 11152 | 120 | 7,14 | -0,26 | +
15.04.2025 | OOM102-A | V 105386 | 10852 | 120 | 7,08 | -0,82 | +
15.04.2025 | OOM102-A | V 105387 | 11123 | 118 | 8,13 | -0,93 | +
15.04.2025 | OOM102-A | V 105388 | 11256 | 119 | 6,78 | -0,68 | +
15.04.2025 | OOM102-A | V 105389 | 10950 | 116 | 7,33 | -0,97 | +
15.04.2025 | OOM102-A | V 105390 | 10973 | 120 | 7,49 | -1,07 | +
15.04.2025 | OOM102-A | V 105391 | 10943 | 119 | 6,84 | -1,08 | +
15.04.2025 | OOM102-A | V 105392 | 11234 | 120 | 7,14 | -0,71 | +
15.04.2025 | OOM102-A | V 105393 | 11331 | 119 | 6,83 | -1,12 | +
15.04.2025 | OOM102-A | V 105394 | 11228 | 119 | 7,16 | -0,99 | +
15.04.2025 | OOM102-A | V 105395 | 11244 | 120 | 7,96 | -1,09 | +
15.04.2025 | OOM102-A | V 105396 | 11183 | 120 | 7,28 | -0,82 | +
15.04.2025 | OOM102-A | V 105397 | 11377 | 119 | 7,38 | -1,22 | +
15.04.2025 | OOM102-A | V 105398 | 11127 | 117 | 6,54 | -0,89 | +
15.04.2025 | OOM102-A | V 105399 | 11234 | 119 | 7,57 | -0,94 | +
15.04.2025 | OOM102-A | V 105400 | 11018 | 120 | 7,22 | -1,31 | +
15.04.2025 | OOM102-A | V 105401 | 11041 | 119 | 8,21 | -0,99 | +
15.04.2025 | OOM102-A | V 105402 | 11237 | 120 | 9,19 | -0,95 | +
15.04.2025 | OOM102-A | V 105403 | 11136 | 118 | 6,68 | -0,85 | +
15.04.2025 | OOM102-A | V 105404 | 11280 | 120 | 6,60 | -1,04 | +
15.04.2025 | OOM102-A | V 105405 | 11253 | 117 | 7,26 | -0,84 | +
15.04.2025 | OOM102-A | V 105406 | 11293 | 120 | 6,62 | -1,79 | +
15.04.2025 | OOM102-A | V 105407 | 11491 | 120 | 7,11 | -1,11 | +
15.04.2025 | OOM102-A | V 105408 | 11100 | 120 | 8,06 | -1,14 | +
15.04.2025 | OOM102-A | V 105409 | 11246 | 119 | 7,13 | -1,41 | +
15.04.2025 | OOM102-A | V 105410 | 10859 | 113 | 7,67 | -1,41 | +
15.04.2025 | OOM102-A | V 105411 | 10631 | 120 | 6,89 | -1,08 | +
15.04.2025 | OOM102-A | V 105412 | 11318 | 120 | 6,60 | -1,11 | +
15.04.2025 | OOM102-A | V 105413 | 11283 | 119 | 7,08 | -1,05 | +
15.04.2025 | OOM102-A | V 105414 | 11134 | 119 | 7,22 | -1,07 | +
15.04.2025 | OOM102-A | V 105415 | 11407 | 120 | 7,45 | -0,98 | +
15.04.2025 | OOM102-A | V 105416 | 11148 | 120 | 7,90 | -1,18 | +
15.04.2025 | OOM102-A | V 105417 | 11106 | 119 | 8,95 | -1,00 | +
15.04.2025 | OOM102-A | V 105418 | 11482 | 120 | 7,84 | -0,87 | +
15.04.2025 | OOM102-A | V 105419 | 11044 | 119 | 6,16 | -0,94 | +
15.04.2025 | OOM102-A | V 105420 | 11122 | 120 | 6,33 | -0,89 | +
15.04.2025 | OOM102-A | V 105421 | 11148 | 119 | 6,79 | -0,81 | +
15.04.2025 | OOM102-A | V 105422 | 11177 | 118 | 6,86 | -0,28 | +
15.04.2025 | OOM102-A | V 105423 | 11291 | 120 | 7,32 | -0,76 | +
15.04.2025 | OOM102-A | V 105424 | 10972 | 120 | 6,61 | -0,86 | +
15.04.2025 | OOM102-A | V 105425 | 11017 | 120 | 8,20 | -1,19 | +
15.04.2025 | OOM102-A | V 105426 | 11243 | 119 | 6,98 | -0,72 | +
15.04.2025 | OOM102-A | V 105427 | 11306 | 119 | 7,44 | -0,91 | +
15.04.2025 | OOM102-A | V 105428 | 11191 | 117 | 6,81 | -1,07 | +
15.04.2025 | OOM102-A | V 105429 | 10980 | 117 | 6,60 | -0,76 | +
15.04.2025 | OOM102-A | V 105430 | 11308 | 120 | 7,47 | -1,25 | +
15.04.2025 | OOM102-A | V 105431 | 11158 | 116 | 7,07 | -1,23 | +
15.04.2025 | OOM102-A | V 105432 | 11011 | 116 | 8,19 | -0,86 | +
15.04.2025 | OOM102-A | V 105433 | 11257 | 118 | 7,25 | -0,91 | +
15.04.2025 | OOM102-A | V 105434 | 10994 | 120 | 7,16 | -0,99 | +
15.04.2025 | OOM102-A | V 105435 | 11248 | 118 | 6,31 | -0,36 | +
15.04.2025 | OOM102-A | V 105436 | 11185 | 120 | 7,30 | -0,97 | +
15.04.2025 | OOM102-A | V 105437 | 11083 | 119 | 7,07 | -0,53 | +
15.04.2025 | OOM102-A | V 105438 | 11185 | 120 | 6,98 | -1,41 | +
15.04.2025 | OOM102-A | V 105439 | 10932 | 120 | 6,76 | -0,91 | +
15.04.2025 | OOM102-A | V 105440 | 10945 | 119 | 8,68 | -1,16 | +
15.04.2025 | OOM102-A | V 105441 | 11026 | 119 | 7,39 | -0,59 | +
15.04.2025 | OOM102-A | V 105442 | 11182 | 120 | 7,21 | -1,04 | +
15.04.2025 | OOM102-A | V 105443 | 11193 | 119 | 7,87 | -1,28 | +
15.04.2025 | OOM102-A | V 105444 | 10880 | 119 | 7,40 | -0,61 | +
15.04.2025 | OOM102-A | V 105445 | 11152 | 119 | 8,02 | -0,70 | +
15.04.2025 | OOM102-A | V 105446 | 11285 | 120 | 7,13 | -0,94 | +
15.04.2025 | OOM102-A | V 105447 | 11107 | 120 | 6,80 | -0,99 | +
15.04.2025 | OOM102-A | V 105448 | 11055 | 119 | 7,52 | -0,90 | +
15.04.2025 | OOM102-A | V 105449 | 11009 | 119 | 7,08 | -1,08 | +
15.04.2025 | OOM102-A | V 105450 | 11194 | 118 | 7,23 | -0,70 | +
15.04.2025 | OOM102-A | V 105451 | 11321 | 119 | 7,48 | -1,14 | +
15.04.2025 | OOM102-A | V 105452 | 11068 | 120 | 7,82 | -1,41 | +
15.04.2025 | OOM102-A | V 105453 | 11191 | 38 | 7,42 | -0,58 | +
15.04.2025 | OOM102-A | V 105454 | 11019 | 32 | 7,28 | -0,32 | +
15.04.2025 | OOM102-A | V 105455 | 10867 | 29 | 6,75 | -0,38 | +
15.04.2025 | OOM102-A | V 105456 | 10972 | 32 | 7,22 | -1,22 | +
15.04.2025 | OOM102-A | V 105457 | 11075 | 36 | 7,45 | -1,19 | +
15.04.2025 | OOM102-A | V 105458 | 11008 | 61 | 9,27 | -0,92 | +
15.04.2025 | OOM102-A | V 105459 | 11124 | 34 | 8,24 | -0,67 | +
15.04.2025 | OOM102-A | V 105460 | 11294 | 34 | 6,28 | -1,23 | +
15.04.2025 | OOM102-A | V 105461 | 11166 | 26 | 6,25 | -1,33 | +
15.04.2025 | OOM102-A | V 105462 | 11147 | 46 | 7,12 | -0,89 | +
15.04.2025 | OOM102-A | V 105463 | 11200 | 37 | 6,87 | -1,16 | +
15.04.2025 | OOM102-A | V 105464 | 11115 | 29 | 6,54 | -0,81 | +
15.04.2025 | OOM102-A | V 105465 | 10973 | 53 | 7,30 | -1,12 | +
15.04.2025 | OOM102-A | V 105466 | 11226 | 33 | 7,80 | -1,05 | +
15.04.2025 | OOM102-A | V 105467 | 11212 | 119 | 6,48 | -1,28 | +
15.04.2025 | OOM102-A | V 105468 | 11069 | 120 | 6,57 | -1,25 | +
15.04.2025 | OOM102-A | V 105469 | 11104 | 119 | 6,73 | -1,06 | +
15.04.2025 | OOM102-A | V 105470 | 11035 | 117 | 7,66 | -1,32 | +
15.04.2025 | OOM102-A | V 105471 | 11191 | 117 | 7,18 | -0,78 | +
15.04.2025 | OOM102-A | V 105472 | 11065 | 120 | 8,86 | -1,17 | +
15.04.2025 | OOM102-A | V 105473 | 11135 | 119 | 8,76 | -1,20 | +
15.04.2025 | OOM102-A | V 105474 | 11037 | 118 | 6,13 | -0,84 | +
15.04.2025 | OOM102-A | V 105475 | 11248 | 120 | 7,36 | -0,03 | +
15.04.2025 | OOM102-A | V 105476 | 11167 | 120 | 6,88 | -1,28 | +
15.04.2025 | OOM102-A | V 105477 | 11197 | 120 | 7,03 | -1,34 | +
15.04.2025 | OOM102-A | V 105478 | 11042 | 119 | 7,23 | -1,44 | +
15.04.2025 | OOM102-A | V 105479 | 11174 | 120 | 7,15 | -0,92 | +
15.04.2025 | OOM102-A | V 105480 | 11419 | 120 | 8,79 | -1,13 | +
15.04.2025 | OOM102-A | V 105481 | 11104 | 120 | 7,63 | -0,80 | +
15.04.2025 | OOM102-A | V 105482 | 11295 | 116 | 6,55 | -0,97 | +
15.04.2025 | OOM102-A | V 105483 | 11168 | 119 | 7,53 | -0,98 | +
15.04.2025 | OOM102-A | V 105484 | 11386 | 120 | 8,47 | -0,90 | +
15.04.2025 | OOM102-A | V 105485 | 11088 | 120 | 7,69 | -1,02 | +
15.04.2025 | OOM102-A | V 105486 | 10785 | 117 | 7,85 | -0,91 | +
15.04.2025 | OOM102-A | V 105487 | 10944 | 120 | 8,24 | -0,89 | +
15.04.2025 | OOM102-A | V 105488 | 11009 | 118 | 7,57 | -1,14 | +
15.04.2025 | OOM102-A | V 105489 | 10787 | 120 | 7,16 | -1,17 | +
15.04.2025 | OOM102-A | V 105490 | 10937 | 119 | 6,40 | -0,71 | +
15.04.2025 | OOM102-A | V 105491 | 10947 | 120 | 7,26 | -0,79 | +
15.04.2025 | OOM102-A | V 105492 | 10863 | 118 | 6,75 | -0,68 | +
15.04.2025 | OOM102-A | V 105493 | 11147 | 119 | 7,87 | -0,95 | +
15.04.2025 | OOM102-A | V 105494 | 11057 | 119 | 8,14 | -0,40 | +
15.04.2025 | OOM102-A | V 105495 | 11215 | 120 | 8,85 | -0,91 | +
15.04.2025 | OOM102-A | V 105496 | 10932 | 118 | 7,21 | -0,77 | +
15.04.2025 | OOM102-A | V 105497 | 10910 | 119 | 6,89 | -0,75 | +
15.04.2025 | OOM102-A | V 105498 | 10910 | 120 | 7,06 | -0,83 | +
15.04.2025 | OOM102-A | V 105499 | 11136 | 119 | 6,74 | -1,05 | +
15.04.2025 | OOM102-A | V 105500 | 11002 | 120 | 7,35 | -1,23 | +
15.04.2025 | OOM102-A | V 105501 | 10933 | 118 | 7,33 | -1,41 | +
15.04.2025 | OOM102-A | V 105502 | 10965 | 120 | 7,81 | -1,10 | +
15.04.2025 | OOM102-A | V 105503 | 10853 | 119 | 6,53 | -0,82 | +
15.04.2025 | OOM102-A | V 105504 | 10949 | 120 | 6,83 | -0,58 | +
15.04.2025 | OOM102-A | V 105505 | 11049 | 119 | 6,79 | -0,58 | +
15.04.2025 | OOM102-A | V 105506 | 11058 | 119 | 8,02 | -0,78 | +
15.04.2025 | OOM102-A | V 105507 | 10673 | 118 | 7,37 | -0,61 | +
15.04.2025 | OOM102-A | V 105508 | 10937 | 120 | 7,36 | -0,80 | +
15.04.2025 | OOM102-A | V 105509 | 10829 | 120 | 8,79 | -1,19 | +
15.04.2025 | OOM102-A | V 105510 | 10982 | 120 | 8,46 | -0,98 | +
15.04.2025 | OOM102-A | V 105511 | 11068 | 120 | 7,52 | -0,80 | +
15.04.2025 | OOM102-A | V 105512 | 11173 | 120 | 6,73 | -1,05 | +
15.04.2025 | OOM102-A | V 105513 | 10930 | 119 | 7,29 | -0,97 | +
15.04.2025 | OOM102-A | V 105514 | 10920 | 120 | 6,48 | -0,69 | +
15.04.2025 | OOM102-A | V 105515 | 10905 | 120 | 7,61 | -0,87 | +
15.04.2025 | OOM102-A | V 105516 | 11048 | 119 | 6,85 | -0,84 | +
15.04.2025 | OOM102-A | V 105517 | 10786 | 118 | 8,21 | -1,02 | +
15.04.2025 | OOM102-A | V 105518 | 10935 | 119 | 7,62 | -0,72 | +
15.04.2025 | OOM102-A | V 105519 | 10902 | 120 | 6,42 | -0,67 | +
15.04.2025 | OOM102-A | V 105520 | 10637 | 120 | 7,00 | -0,80 | +
15.04.2025 | OOM102-A | V 105521 | 11091 | 119 | 6,94 | -1,27 | +
15.04.2025 | OOM102-A | V 105522 | 11266 | 118 | 7,50 | -0,78 | +
15.04.2025 | OOM102-A | V 105523 | 11147 | 118 | 6,72 | -1,29 | +
15.04.2025 | OOM102-A | V 105524 | 11144 | 118 | 6,57 | -1,02 | +
15.04.2025 | OOM102-A | V 105525 | 10997 | 120 | 8,69 | -0,75 | +
15.04.2025 | OOM102-A | V 105526 | 11244 | 118 | 7,64 | -0,72 | +
15.04.2025 | OOM102-A | V 105527 | 11200 | 117 | 6,89 | -0,65 | +
15.04.2025 | OOM102-A | V 105528 | 11157 | 120 | 7,28 | -0,65 | +
15.04.2025 | OOM102-A | V 105529 | 10797 | 120 | 6,86 | -0,63 | +
15.04.2025 | OOM102-A | V 105530 | 11081 | 120 | 7,21 | -0,75 | +
15.04.2025 | OOM102-A | V 105531 | 11025 | 119 | 7,56 | -0,58 | +
15.04.2025 | OOM102-A | V 105532 | 11156 | 120 | 8,84 | -0,98 | +
15.04.2025 | OOM102-A | V 105533 | 10957 | 119 | 8,61 | -0,75 | +
15.04.2025 | OOM102-A | V 105534 | 11029 | 120 | 7,44 | -0,93 | +
15.04.2025 | OOM102-A | V 105535 | 11020 | 120 | 6,52 | -0,45 | +
15.04.2025 | OOM102-A | V 105536 | 11086 | 118 | 6,60 | -0,76 | +
15.04.2025 | OOM102-A | V 105537 | 10975 | 118 | 6,65 | -0,32 | +
15.04.2025 | OOM102-A | V 105538 | 10935 | 120 | 6,39 | -0,62 | +
15.04.2025 | OOM102-A | V 105539 | 11144 | 119 | 6,57 | -1,02 | +
15.04.2025 | OOM102-A | V 105540 | 10955 | 119 | 7,40 | -0,87 | +
15.04.2025 | OOM102-A | V 105541 | 10819 | 118 | 7,59 | -0,20 | +
15.04.2025 | OOM102-A | V 105542 | 10834 | 119 | 6,33 | -0,63 | +
15.04.2025 | OOM102-A | V 105543 | 10985 | 120 | 6,02 | -0,54 | +
15.04.2025 | OOM102-A | V 105544 | 10941 | 120 | 7,77 | -0,26 | +
15.04.2025 | OOM102-A | V 105545 | 10867 | 120 | 7,07 | -0,34 | +
15.04.2025 | OOM102-A | V 105546 | 10959 | 120 | 6,00 | -0,95 | +
15.04.2025 | OOM102-A | V 105547 | 11046 | 119 | 7,47 | -0,53 | +
15.04.2025 | OOM102-A | V 105548 | 11124 | 118 | 7,34 | -0,72 | +
15.04.2025 | OOM102-A | V 105549 | 10898 | 114 | 8,40 | -0,33 | +
15.04.2025 | OOM102-A | V 105550 | 10862 | 118 | 7,00 | -0,21 | +