## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM4228
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT1 [µV] | OFFSET1 [µV] | T 90 K1 [ms] | Linearität1 [%] | LUFTWERT2 [µV] | OFFSET2 [µV] | T90 K2 [ms] | Linearität2 [%] | WERTUNG
23.04.2025 | OOM204 | V 107901 | 11198 | 200 | 7,73 | -0,89 | 11286 | 197 | 7,78 | -0,87 | +
23.04.2025 | OOM204 | V 107902 | 12578 | 196 | 8,65 | -1,13 | 12647 | 199 | 8,45 | -1,15 | +
23.04.2025 | OOM204 | V 107903 | 12124 | 196 | 8,51 | -1,08 | 12567 | 200 | 8,56 | -1,14 | +
23.04.2025 | OOM204 | V 107904 | 11599 | 195 | 8,33 | -0,99 | 12480 | 197 | 8,62 | -1,14 | +
23.04.2025 | OOM204 | V 107905 | 12549 | 198 | 8,53 | -0,89 | 12608 | 200 | 8,38 | -0,78 | +
23.04.2025 | OOM204 | V 107906 | 11917 | 198 | 9,32 | -0,76 | 11765 | 198 | 9,52 | -0,82 | +
23.04.2025 | OOM204 | V 107907 | 12449 | 199 | 8,88 | -0,85 | 11904 | 198 | 9,16 | -0,77 | +
23.04.2025 | OOM204 | V 107908 | 11291 | 197 | 9,04 | -1,00 | 11582 | 199 | 8,92 | -1,03 | +
23.04.2025 | OOM204 | V 107909 | 12122 | 199 | 9,17 | -0,97 | 12511 | 200 | 8,53 | -1,34 | +
23.04.2025 | OOM204 | V 107910 | 12339 | 197 | 8,19 | -0,66 | 12209 | 196 | 8,44 | -1,02 | +
23.04.2025 | OOM204 | V 107911 | 12665 | 198 | 9,37 | -1,25 | 12057 | 198 | 8,83 | -1,27 | +
23.04.2025 | OOM204 | V 107912 | 12351 | 196 | 8,26 | -1,15 | 12001 | 200 | 8,56 | -1,19 | +
23.04.2025 | OOM204 | V 107913 | 11996 | 196 | 9,20 | -0,97 | 12181 | 198 | 8,94 | -0,98 | +
23.04.2025 | OOM204 | V 107914 | 11593 | 200 | 8,19 | -1,29 | 12379 | 199 | 8,28 | -1,29 | +
23.04.2025 | OOM204 | V 107915 | 12233 | 199 | 8,87 | -1,28 | 12169 | 198 | 8,92 | -1,26 | +
23.04.2025 | OOM204 | V 107916 | 12692 | 200 | 7,90 | -0,88 | 12892 | 200 | 7,66 | -0,69 | +
23.04.2025 | OOM204 | V 107917 | 12451 | 197 | 8,50 | -0,83 | 12528 | 200 | 8,43 | -1,09 | +
23.04.2025 | OOM204 | V 107918 | 11910 | 200 | 8,99 | -0,93 | 11987 | 199 | 8,82 | -0,93 | +
23.04.2025 | OOM204 | V 107919 | 12710 | 200 | 8,28 | -1,29 | 12074 | 198 | 8,83 | -1,22 | +
23.04.2025 | OOM204 | V 107920 | 12573 | 199 | 9,00 | -1,19 | 12113 | 197 | 9,50 | -1,12 | +
23.04.2025 | OOM204 | V 107921 | 12496 | 200 | 8,59 | -1,68 | 12410 | 197 | 8,43 | -1,66 | +
23.04.2025 | OOM204 | V 107922 | 12322 | 197 | 8,67 | -1,52 | 12664 | 198 | 8,37 | -1,35 | +
23.04.2025 | OOM204 | V 107923 | 12398 | 197 | 8,56 | -1,25 | 11426 | 198 | 6,99 | -1,58 | +
23.04.2025 | OOM204 | V 107924 | 12023 | 198 | 8,60 | -1,41 | 11873 | 199 | 8,76 | -1,39 | +
23.04.2025 | OOM204 | V 107925 | 12093 | 199 | 8,51 | -0,89 | 12089 | 198 | 8,64 | -0,90 | +
23.04.2025 | OOM204 | V 107926 | 11230 | 112 | 7,56 | -0,99 | 55075 | 7510 | -1,92 |  | +
23.04.2025 | OOM204 | V 107927 | 12127 | 137 | 8,55 | -0,75 | 56482 | 8440 | -0,80 |  | +
23.04.2025 | OOM204 | V 107928 | 12606 | 160 | 9,59 | -1,30 | 57962 | 9300 | -1,57 |  | +
23.04.2025 | OOM204 | V 107929 | 12313 | 140 | 8,79 | -1,44 | 57382 | 8670 | -1,26 |  | +
23.04.2025 | OOM204 | V 107930 | 11573 | 197 | 8,95 | -0,36 | 12779 | 196 | 8,95 | -0,14 | +
23.04.2025 | OOM204 | V 107931 | 11514 | 199 | 7,47 | -0,51 | 11779 | 196 | 8,09 | -0,32 | +
23.04.2025 | OOM204 | V 107932 | 12280 | 196 | 8,64 | -1,03 | 11562 | 197 | 8,89 | -0,76 | +
23.04.2025 | OOM204 | V 107933 | 12395 | 194 | 8,47 | -0,82 | 11976 | 197 | 8,72 | -0,97 | +
23.04.2025 | OOM204 | V 107934 | 12681 | 198 | 8,44 | -0,87 | 11928 | 198 | 9,28 | -0,78 | +
23.04.2025 | OOM204 | V 107935 | 11784 | 139 | 8,82 | -0,94 | 58637 | 8340 | -0,95 |  | +
23.04.2025 | OOM204 | V 107936 | 12194 | 120 | 8,14 | -0,67 | 57930 | 8140 | -0,87 |  | +
23.04.2025 | OOM204 | V 107937 | 12278 | 98 | 7,93 | -0,93 | 55282 | 8750 | -0,95 |  | +
23.04.2025 | OOM204 | V 107938 | 11856 | 126 | 8,66 | -0,80 | 56913 | 8540 | -0,85 |  | +
23.04.2025 | OOM204 | V 107939 | 12286 | 122 | 8,47 | -0,84 | 58859 | 8370 | -1,00 |  | +
23.04.2025 | OOM204 | V 107940 | 11961 | 152 | 9,27 | -1,16 | 57623 | 8900 | -1,30 |  | +
23.04.2025 | OOM204 | V 107941 | 11850 | 156 | 9,66 | -1,33 | 54308 | 10040 | -1,36 |  | +
23.04.2025 | OOM204 | V 107942 | 11649 | 197 | 8,72 | -1,24 | 11453 | 199 | 8,73 | -1,17 | +
23.04.2025 | OOM204 | V 107943 | 12216 | 199 | 9,55 | -0,92 | 11816 | 197 | 8,74 | -0,92 | +
23.04.2025 | OOM204 | V 107944 | 12554 | 198 | 8,07 | -1,11 | 12354 | 196 | 8,34 | -1,09 | +
23.04.2025 | OOM204 | V 107945 | 12109 | 196 | 8,36 | -0,93 | 12106 | 200 | 8,77 | -0,94 | +
23.04.2025 | OOM204 | V 107946 | 11875 | 197 | 8,85 | -1,14 | 12052 | 196 | 8,44 | -0,99 | +
23.04.2025 | OOM204 | V 107947 | 12916 | 200 | 8,83 | -1,14 | 12743 | 198 | 9,09 | -1,06 | +
23.04.2025 | OOM204 | V 107948 | 11907 | 199 | 8,00 | -1,15 | 11825 | 199 | 8,21 | -1,19 | +
23.04.2025 | OOM204 | V 107949 | 12525 | 197 | 8,32 | -1,47 | 12162 | 192 | 8,38 | -1,46 | +
23.04.2025 | OOM204 | V 107950 | 12246 | 196 | 7,97 | -1,10 | 12098 | 199 | 7,99 | -1,13 | +
23.04.2025 | OOM204 | V 107951 | 12623 | 197 | 9,19 | -1,30 | 12139 | 200 | 8,59 | -1,26 | +
23.04.2025 | OOM204 | V 107952 | 12536 | 199 | 8,17 | -1,30 | 12197 | 198 | 8,19 | -1,48 | +
23.04.2025 | OOM204 | V 107953 | 11711 | 197 | 8,51 | -0,66 | 12030 | 200 | 8,55 | -0,58 | +
23.04.2025 | OOM204 | V 107954 | 11770 | 199 | 8,62 | -0,93 | 12569 | 200 | 7,98 | -0,82 | +
23.04.2025 | OOM204 | V 107955 | 12220 | 197 | 8,46 | -1,23 | 12366 | 199 | 8,34 | -1,25 | +
23.04.2025 | OOM204 | V 107956 | 12500 | 198 | 8,74 | -1,28 | 12494 | 200 | 8,57 | -1,33 | +
23.04.2025 | OOM204 | V 107957 | 12402 | 199 | 8,80 | -1,43 | 12218 | 198 | 9,17 | -1,47 | +
23.04.2025 | OOM204 | V 107958 | 11925 | 199 | 8,09 | -1,17 | 12060 | 199 | 8,06 | -1,25 | +
23.04.2025 | OOM204 | V 107959 | 12360 | 199 | 8,43 | -1,25 | 12702 | 198 | 8,27 | -1,19 | +
23.04.2025 | OOM204 | V 107960 | 12598 | 198 | 7,92 | -1,06 | 11727 | 200 | 7,73 | -0,96 | +
23.04.2025 | OOM204 | V 107961 | 12409 | 200 | 8,11 | -0,98 | 12279 | 200 | 8,42 | -1,09 | +
23.04.2025 | OOM204 | V 107962 | 12141 | 199 | 8,68 | -1,13 | 12181 | 198 | 8,74 | -1,11 | +
23.04.2025 | OOM204 | V 107963 | 12227 | 199 | 8,28 | -1,22 | 12649 | 199 | 8,28 | -1,31 | +
23.04.2025 | OOM204 | V 107964 | 12772 | 199 | 7,88 | -1,20 | 12226 | 196 | 8,34 | -1,05 | +
23.04.2025 | OOM204 | V 107965 | 11846 | 197 | 9,43 | -1,36 | 12325 | 198 | 9,05 | -1,36 | +
23.04.2025 | OOM204 | V 107966 | 11257 | 196 | 7,50 | -0,95 | 12013 | 200 | 7,88 | -0,87 | +
23.04.2025 | OOM204 | V 107967 | 12361 | 200 | 8,27 | -1,11 | 11603 | 198 | 8,10 | -1,19 | +
23.04.2025 | OOM204 | V 107968 | 12395 | 199 | 8,32 | -0,91 | 12418 | 200 | 8,41 | -1,05 | +
23.04.2025 | OOM204 | V 107969 | 12114 | 197 | 8,36 | -0,61 | 12232 | 198 | 8,07 | -0,98 | +
23.04.2025 | OOM204 | V 107970 | 12063 | 199 | 8,59 | -1,02 | 11759 | 197 | 8,89 | -1,20 | +
23.04.2025 | OOM204 | V 107971 | 11827 | 200 | 7,47 | -0,83 | 11854 | 198 | 7,55 | -0,97 | +
23.04.2025 | OOM204 | V 107972 | 11761 | 200 | 9,24 | -1,24 | 12074 | 200 | 8,96 | -1,06 | +
23.04.2025 | OOM204 | V 107973 | 12485 | 199 | 8,51 | -1,08 | 12294 | 197 | 8,59 | -1,28 | +
23.04.2025 | OOM204 | V 107974 | 11883 | 198 | 7,96 | -1,31 | 11941 | 200 | 7,78 | -1,49 | +
23.04.2025 | OOM204 | V 107975 | 12515 | 199 | 7,97 | -1,02 | 11918 | 198 | 8,39 | -0,94 | +
23.04.2025 | OOM204 | V 107976 | 12092 | 200 | 7,91 | -0,77 | 11868 | 200 | 8,09 | -0,79 | +
23.04.2025 | OOM204 | V 107977 | 12451 | 197 | 8,33 | -1,05 | 11764 | 198 | 8,73 | -1,19 | +
23.04.2025 | OOM204 | V 107978 | 11971 | 199 | 8,51 | -0,82 | 12575 | 196 | 8,03 | -0,88 | +
23.04.2025 | OOM204 | V 107979 | 11677 | 196 | 8,79 | -1,05 | 11765 | 199 | 8,78 | -1,08 | +
23.04.2025 | OOM204 | V 107980 | 12253 | 199 | 8,42 | -1,23 | 12629 | 196 | 8,28 | -1,23 | +
23.04.2025 | OOM204 | V 107981 | 11704 | 199 | 8,95 | -1,09 | 11764 | 197 | 9,10 | -0,85 | +
23.04.2025 | OOM204 | V 107982 | 11080 | 198 | 7,93 | -0,07 | 11865 | 199 | 8,19 | -0,12 | +
23.04.2025 | OOM204 | V 107983 | 12530 | 196 | 8,15 | 0,06 | 12645 | 198 | 8,27 | 0,09 | +
23.04.2025 | OOM204 | V 107984 | 12427 | 197 | 7,85 | -0,02 | 11848 | 200 | 7,35 | -0,15 | +
23.04.2025 | OOM204 | V 107985 | 12463 | 199 | 8,04 | 0,17 | 12477 | 199 | 7,97 | 0,23 | +
23.04.2025 | OOM204 | V 107986 | 11813 | 196 | 8,93 | 0,37 | 12484 | 198 | 8,39 | 0,20 | +
23.04.2025 | OOM204 | V 107987 | 12128 | 197 | 8,68 | 0,13 | 11812 | 195 | 8,63 | 0,15 | +
23.04.2025 | OOM204 | V 107988 | 12113 | 198 | 8,24 | 0,11 | 12192 | 199 | 8,51 | 0,26 | +
24.04.2025 | OOM204 | V 107989 | 11660 | 183 | 7,43 | -1,11 | 52729 | 7780 | -1,09 |  | +
24.04.2025 | OOM204 | V 107990 | 11716 | 114 | 7,67 | -1,00 | 57518 | 8360 | -0,99 |  | +
24.04.2025 | OOM204 | V 107991 | 12173 | 186 | 8,35 | -0,88 | 55971 | 8540 | -0,80 |  | +
24.04.2025 | OOM204 | V 107992 | 11564 | 189 | 7,94 | -0,79 | 54486 | 7840 | -0,79 |  | +
24.04.2025 | OOM204 | V 107993 | 11482 | 192 | 8,28 | -0,96 | 50842 | 8780 | -0,97 |  | +
24.04.2025 | OOM204 | V 107994 | 11544 | 194 | 9,43 | -1,23 | 55045 | 9280 | -1,23 |  | +
24.04.2025 | OOM204 | V 107995 | 11659 | 164 | 8,12 | -1,09 | 56513 | 8690 | -0,97 |  | +
24.04.2025 | OOM204 | V 107996 | 11677 | 161 | 8,22 | -1,17 | 54832 | 8860 | -1,09 |  | +
24.04.2025 | OOM204 | V 107997 | 12030 | 193 | 8,86 | -0,67 | 59669 | 8390 | -1,13 |  | +
24.04.2025 | OOM204 | V 107998 | 11163 | 142 | 7,81 | -0,92 | 54199 | 8810 | -0,91 |  | +
24.04.2025 | OOM204 | V 107999 | 11764 | 156 | 8,61 | -0,34 | 54530 | 8980 | -0,28 |  | +
24.04.2025 | OOM204 | V 108000 | 12437 | 168 | 8,28 | -1,07 | 58600 | 8280 | -0,93 |  | +