## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM4228
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
23.04.2025 | OOM202 | V 105701 | 15085 | 199 | 6,31 | -0,93 | +
23.04.2025 | OOM202 | V 105702 | 14942 | 193 | 6,31 | -1,02 | +
23.04.2025 | OOM202 | V 105703 | 14933 | 195 | 5,96 | -1,13 | +
23.04.2025 | OOM202 | V 105704 | 14656 | 199 | 6,22 | -1,06 | +
23.04.2025 | OOM202 | V 105705 | 15187 | 194 | 6,52 | -1,17 | +
23.04.2025 | OOM202 | V 105706 | 14650 | 199 | 6,45 | -0,88 | +
23.04.2025 | OOM202 | V 105707 | 14890 | 194 | 6,46 | -1,05 | +
23.04.2025 | OOM202 | V 105708 | 14692 | 193 | 6,62 | -1,09 | +
23.04.2025 | OOM202 | V 105709 | 14765 | 199 | 6,59 | -1,14 | +
23.04.2025 | OOM202 | V 105710 | 14774 | 199 | 6,07 | -1,17 | +
23.04.2025 | OOM202 | V 105711 | 15012 | 194 | 6,55 | -0,89 | +
23.04.2025 | OOM202 | V 105712 | 14848 | 191 | 6,49 | -1,11 | +
23.04.2025 | OOM202 | V 105713 | 14741 | 194 | 6,32 | -1,04 | +
23.04.2025 | OOM202 | V 105714 | 15195 | 195 | 6,60 | -0,98 | +
23.04.2025 | OOM202 | V 105715 | 14886 | 196 | 6,35 | -0,98 | +
23.04.2025 | OOM202 | V 105716 | 15076 | 199 | 6,44 | -1,32 | +
23.04.2025 | OOM202 | V 105717 | 15346 | 194 | 6,46 | -1,18 | +
23.04.2025 | OOM202 | V 105718 | 14614 | 198 | 6,34 | -1,58 | +
23.04.2025 | OOM202 | V 105719 | 15033 | 194 | 6,48 | -1,23 | +
23.04.2025 | OOM202 | V 105720 | 15044 | 198 | 6,92 | -1,16 | +
23.04.2025 | OOM202 | V 105721 | 14659 | 193 | 5,80 | -1,80 | +
23.04.2025 | OOM202 | V 105722 | 14886 | 196 | 6,47 | -1,14 | +
23.04.2025 | OOM202 | V 105723 | 14917 | 200 | 6,33 | -0,85 | +
23.04.2025 | OOM202 | V 105724 | 14603 | 196 | 6,41 | -1,51 | +
23.04.2025 | OOM202 | V 105725 | 14779 | 198 | 6,52 | -1,21 | +
23.04.2025 | OOM202 | V 105726 | 15212 | 200 | 6,64 | -1,03 | +
23.04.2025 | OOM202 | V 105727 | 15312 | 198 | 6,99 | -1,31 | +
23.04.2025 | OOM202 | V 105728 | 14902 | 200 | 6,16 | -1,61 | +
23.04.2025 | OOM202 | V 105729 | 14897 | 199 | 5,64 | -2,87 | +
23.04.2025 | OOM202 | V 105730 | 14724 | 192 | 6,39 | -1,75 | +
23.04.2025 | OOM202 | V 105731 | 14856 | 195 | 6,14 | -1,84 | +
23.04.2025 | OOM202 | V 105732 | 14803 | 198 | 7,25 | -1,29 | +
23.04.2025 | OOM202 | V 105733 | 15134 | 198 | 6,85 | -1,06 | +
23.04.2025 | OOM202 | V 105734 | 14111 | 193 | 6,51 | 1,60 | +
23.04.2025 | OOM202 | V 105735 | 15014 | 196 | 6,18 | -1,51 | +
23.04.2025 | OOM202 | V 105736 | 14569 | 196 | 6,24 | -0,90 | +
23.04.2025 | OOM202 | V 105737 | 15276 | 200 | 6,36 | -1,60 | +
23.04.2025 | OOM202 | V 105738 | 14448 | 195 | 6,35 | -0,96 | +
23.04.2025 | OOM202 | V 105739 | 14855 | 198 | 6,76 | -1,50 | +
23.04.2025 | OOM202 | V 105740 | 14935 | 193 | 6,49 | -1,03 | +
23.04.2025 | OOM202 | V 105741 | 14882 | 197 | 6,77 | -0,98 | +
23.04.2025 | OOM202 | V 105742 | 14818 | 197 | 6,44 | -1,10 | +
23.04.2025 | OOM202 | V 105743 | 15009 | 192 | 6,38 | -1,08 | +
23.04.2025 | OOM202 | V 105744 | 14970 | 197 | 6,57 | -1,30 | +
23.04.2025 | OOM202 | V 105745 | 14861 | 192 | 5,94 | -1,30 | +
23.04.2025 | OOM202 | V 105746 | 14618 | 195 | 5,89 | -1,66 | +
23.04.2025 | OOM202 | V 105747 | 14830 | 195 | 6,05 | -1,11 | +
23.04.2025 | OOM202 | V 105748 | 14651 | 195 | 6,16 | -0,92 | +
23.04.2025 | OOM202 | V 105749 | 14811 | 193 | 6,20 | -1,25 | +
23.04.2025 | OOM202 | V 105750 | 14855 | 193 | 6,92 | -1,03 | +
23.04.2025 | OOM202 | V 105751 | 14878 | 197 | 6,19 | -1,28 | +
23.04.2025 | OOM202 | V 105752 | 14880 | 199 | 6,79 | -0,99 | +
23.04.2025 | OOM202 | V 105753 | 14711 | 198 | 5,78 | -1,39 | +
23.04.2025 | OOM202 | V 105754 | 14817 | 197 | 6,32 | -1,68 | +
23.04.2025 | OOM202 | V 105755 | 14974 | 200 | 6,56 | -1,07 | +
23.04.2025 | OOM202 | V 105756 | 14663 | 195 | 6,18 | -0,94 | +
23.04.2025 | OOM202 | V 105757 | 14789 | 196 | 6,42 | -0,93 | +
23.04.2025 | OOM202 | V 105758 | 15288 | 195 | 6,21 | -1,10 | +
23.04.2025 | OOM202 | V 105759 | 14981 | 198 | 5,81 | -0,94 | +
23.04.2025 | OOM202 | V 105760 | 14790 | 197 | 6,69 | -1,48 | +
23.04.2025 | OOM202 | V 105761 | 15169 | 199 | 6,15 | -1,63 | +
23.04.2025 | OOM202 | V 105762 | 15249 | 198 | 6,46 | -1,08 | +
23.04.2025 | OOM202 | V 105763 | 14873 | 194 | 6,72 | -1,13 | +
23.04.2025 | OOM202 | V 105764 | 15075 | 193 | 6,42 | -1,31 | +
23.04.2025 | OOM202 | V 105765 | 14576 | 195 | 6,57 | -1,17 | +
23.04.2025 | OOM202 | V 105766 | 15068 | 198 | 6,34 | -0,91 | +
23.04.2025 | OOM202 | V 105767 | 14783 | 198 | 5,97 | -1,34 | +
23.04.2025 | OOM202 | V 105768 | 15038 | 196 | 7,25 | -1,15 | +
23.04.2025 | OOM202 | V 105769 | 14704 | 200 | 6,36 | -1,39 | +
23.04.2025 | OOM202 | V 105770 | 14894 | 196 | 6,28 | -1,51 | +
23.04.2025 | OOM202 | V 105771 | 14496 | 198 | 6,72 | -0,96 | +
23.04.2025 | OOM202 | V 105772 | 14614 | 197 | 6,55 | -1,22 | +
23.04.2025 | OOM202 | V 105773 | 15261 | 194 | 6,64 | -0,95 | +
23.04.2025 | OOM202 | V 105774 | 15245 | 198 | 7,17 | -0,89 | +
23.04.2025 | OOM202 | V 105775 | 14691 | 199 | 6,11 | -0,79 | +
23.04.2025 | OOM202 | V 105776 | 14870 | 193 | 6,38 | -1,27 | +
23.04.2025 | OOM202 | V 105777 | 14802 | 196 | 6,39 | -1,63 | +
23.04.2025 | OOM202 | V 105778 | 14887 | 200 | 6,00 | -1,48 | +
23.04.2025 | OOM202 | V 105779 | 14992 | 193 | 6,39 | -1,23 | +
23.04.2025 | OOM202 | V 105780 | 14897 | 193 | 6,56 | -1,04 | +
23.04.2025 | OOM202 | V 105781 | 14996 | 192 | 6,19 | -1,01 | +
23.04.2025 | OOM202 | V 105782 | 14911 | 196 | 6,86 | -0,84 | +
23.04.2025 | OOM202 | V 105783 | 14830 | 195 | 6,34 | -0,96 | +
23.04.2025 | OOM202 | V 105784 | 15099 | 198 | 6,66 | -1,20 | +
23.04.2025 | OOM202 | V 105785 | 14803 | 193 | 5,69 | -1,40 | +
23.04.2025 | OOM202 | V 105786 | 14677 | 193 | 6,09 | -1,41 | +
23.04.2025 | OOM202 | V 105787 | 14996 | 194 | 6,20 | -1,39 | +
23.04.2025 | OOM202 | V 105788 | 15048 | 197 | 6,79 | -0,95 | +
23.04.2025 | OOM202 | V 105789 | 15185 | 195 | 6,41 | -1,25 | +
23.04.2025 | OOM202 | V 105790 | 14767 | 196 | 6,85 | -1,15 | +
23.04.2025 | OOM202 | V 105791 | 14952 | 199 | 7,18 | -1,41 | +
23.04.2025 | OOM202 | V 105792 | 14381 | 200 | 6,85 | -1,52 | +
23.04.2025 | OOM202 | V 105793 | 14915 | 199 | 6,69 | -1,20 | +
23.04.2025 | OOM202 | V 105794 | 14774 | 194 | 6,38 | -0,99 | +
23.04.2025 | OOM202 | V 105795 | 14458 | 195 | 6,76 | -1,39 | +
23.04.2025 | OOM202 | V 105796 | 15001 | 199 | 6,63 | -0,55 | +
23.04.2025 | OOM202 | V 105797 | 14665 | 194 | 6,59 | -0,86 | +
23.04.2025 | OOM202 | V 105798 | 14780 | 197 | 6,99 | -0,79 | +
23.04.2025 | OOM202 | V 105799 | 15177 | 192 | 6,57 | -0,89 | +
23.04.2025 | OOM202 | V 105800 | 14412 | 200 | 6,87 | -1,11 | +