## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM4377
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT1 [µV] | OFFSET1 [µV] | T 90 K1 [ms] | Linearität1 [%] | LUFTWERT2 [µV] | OFFSET2 [µV] | T90 K2 [ms] | Linearität2 [%] | WERTUNG
08.05.2025 | OOM201 | V 125501 | 19668 | 346 | 7,87 | -1,50 | 19632 | 343 | 7,98 | -1,58 | +
08.05.2025 | OOM201 | V 125502 | 19271 | 344 | 7,76 | -1,11 | 19603 | 346 | 7,75 | -1,16 | +
08.05.2025 | OOM201 | V 125503 | 18320 | 345 | 8,07 | -0,50 | 17747 | 350 | 8,32 | -0,60 | +
08.05.2025 | OOM201 | V 125504 | 19729 | 345 | 7,42 | -1,09 | 19248 | 348 | 7,59 | -1,11 | +
08.05.2025 | OOM201 | V 125505 | 19742 | 348 | 7,74 | -1,37 | 19562 | 348 | 7,84 | -1,33 | +
08.05.2025 | OOM201 | V 125506 | 18776 | 348 | 8,39 | -1,21 | 19460 | 346 | 8,14 | -1,27 | +
08.05.2025 | OOM201 | V 125507 | 18328 | 344 | 8,78 | -1,13 | 18108 | 346 | 8,91 | -1,11 | +
08.05.2025 | OOM201 | V 125508 | 19389 | 348 | 8,61 | -1,35 | 20070 | 349 | 8,19 | -1,32 | +
08.05.2025 | OOM201 | V 125509 | 19460 | 348 | 7,64 | -1,37 | 19373 | 348 | 7,83 | -1,52 | +
08.05.2025 | OOM201 | V 125510 | 19399 | 350 | 7,65 | -1,70 | 19720 | 344 | 7,66 | -1,79 | +
08.05.2025 | OOM201 | V 125511 | 19068 | 345 | 7,75 | -0,67 | 19187 | 347 | 7,69 | -0,72 | +
08.05.2025 | OOM201 | V 125512 | 18985 | 346 | 8,20 | -1,19 | 19448 | 343 | 8,26 | -1,09 | +
08.05.2025 | OOM201 | V 125513 | 18054 | 348 | 8,59 | -1,08 | 17410 | 348 | 8,91 | -1,13 | +
08.05.2025 | OOM201 | V 125514 | 17856 | 345 | 8,24 | -0,73 | 19160 | 350 | 7,84 | -0,84 | +
08.05.2025 | OOM201 | V 125515 | 18735 | 349 | 8,28 | -1,10 | 18456 | 349 | 8,55 | -0,92 | +
08.05.2025 | OOM201 | V 125516 | 19884 | 349 | 7,48 | -0,51 | 19015 | 347 | 7,76 | -0,53 | +
08.05.2025 | OOM201 | V 125517 | 18245 | 344 | 8,39 | -0,62 | 17837 | 350 | 8,47 | -0,63 | +
08.05.2025 | OOM201 | V 125518 | 18574 | 346 | 7,95 | -0,61 | 17965 | 349 | 8,48 | -0,76 | +
08.05.2025 | OOM201 | V 125519 | 18925 | 346 | 8,04 | -0,70 | 18354 | 346 | 8,33 | -0,66 | +
08.05.2025 | OOM201 | V 125520 | 18388 | 345 | 8,43 | -0,73 | 17754 | 350 | 8,78 | -0,75 | +
08.05.2025 | OOM201 | V 125521 | 18680 | 350 | 8,17 | -0,57 | 18077 | 344 | 8,30 | -0,51 | +
08.05.2025 | OOM201 | V 125522 | 18919 | 347 | 8,26 | -0,72 | 18639 | 347 | 8,50 | -0,75 | +
08.05.2025 | OOM201 | V 125523 | 18620 | 347 | 8,03 | -0,66 | 18146 | 348 | 8,43 | -0,88 | +
08.05.2025 | OOM201 | V 125524 | 18482 | 345 | 8,18 | -0,76 | 19149 | 349 | 7,83 | -0,86 | +
08.05.2025 | OOM201 | V 125525 | 18336 | 345 | 7,96 | -0,79 | 18032 | 347 | 8,17 | -0,80 | +
08.05.2025 | OOM201 | V 125526 | 19234 | 346 | 7,83 | -0,91 | 18168 | 346 | 8,16 | -0,90 | +
08.05.2025 | OOM201 | V 125527 | 19593 | 349 | 7,90 | -1,12 | 19624 | 347 | 7,90 | -1,01 | +
08.05.2025 | OOM201 | V 125528 | 18234 | 342 | 8,17 | -0,82 | 18110 | 347 | 8,36 | -0,88 | +
08.05.2025 | OOM201 | V 125529 | 18920 | 348 | 7,80 | -0,86 | 18422 | 346 | 8,22 | -0,94 | +
08.05.2025 | OOM201 | V 125530 | 18381 | 342 | 8,22 | -0,92 | 18353 | 345 | 8,17 | -0,86 | +
08.05.2025 | OOM201 | V 125531 | 18735 | 346 | 7,99 | -0,68 | 17634 | 343 | 8,63 | -0,86 | +
08.05.2025 | OOM201 | V 125532 | 18323 | 349 | 8,12 | -0,79 | 19281 | 345 | 7,92 | -0,92 | +
08.05.2025 | OOM201 | V 125533 | 18113 | 349 | 8,12 | -0,80 | 18007 | 350 | 8,06 | -0,84 | +
08.05.2025 | OOM201 | V 125534 | 17655 | 350 | 8,68 | -0,76 | 17764 | 345 | 8,53 | -0,76 | +
09.05.2025 | OOM201 | V 125535 | 18568 | 347 | 8,17 | -1,45 | 18377 | 345 | 8,76 | -1,57 | +
09.05.2025 | OOM201 | V 125536 | 19139 | 350 | 7,82 | -1,21 | 18319 | 349 | 8,44 | -1,16 | +
09.05.2025 | OOM201 | V 125537 | 18602 | 348 | 7,80 | -1,14 | 17820 | 350 | 8,30 | -1,11 | +
09.05.2025 | OOM201 | V 125538 | 19303 | 350 | 7,75 | -1,18 | 19119 | 350 | 7,93 | -1,36 | +
09.05.2025 | OOM201 | V 125539 | 19174 | 350 | 8,17 | -1,11 | 18622 | 350 | 8,32 | -1,14 | +
09.05.2025 | OOM201 | V 125540 | 19190 | 349 | 8,05 | -1,05 | 18367 | 350 | 8,37 | -1,16 | +
09.05.2025 | OOM201 | V 125541 | 19077 | 350 | 8,34 | -1,31 | 18050 | 348 | 8,86 | -1,40 | +
09.05.2025 | OOM201 | V 125542 | 19164 | 349 | 7,96 | -1,08 | 18087 | 347 | 8,48 | -1,27 | +
09.05.2025 | OOM201 | V 125543 | 18832 | 350 | 8,22 | -1,48 | 18302 | 349 | 8,35 | -1,57 | +
09.05.2025 | OOM201 | V 125544 | 19204 | 349 | 7,76 | -1,03 | 18681 | 348 | 7,99 | -1,00 | +
09.05.2025 | OOM201 | V 125545 | 19042 | 349 | 7,90 | -1,52 | 17822 | 348 | 8,36 | -1,56 | +
09.05.2025 | OOM201 | V 125546 | 18878 | 349 | 7,99 | -0,95 | 18868 | 350 | 7,55 | -0,95 | +
09.05.2025 | OOM201 | V 125547 | 19273 | 350 | 8,07 | -1,84 | 18911 | 350 | 8,26 | -2,01 | +
09.05.2025 | OOM201 | V 125548 | 18270 | 348 | 8,47 | -1,83 | 18798 | 348 | 8,29 | -1,74 | +
09.05.2025 | OOM201 | V 125549 | 19443 | 350 | 8,01 | -1,42 | 18688 | 348 | 8,28 | -1,55 | +
09.05.2025 | OOM201 | V 125550 | 18182 | 348 | 8,71 | -1,33 | 17841 | 350 | 8,71 | -1,35 | +
09.05.2025 | OOM201 | V 125551 | 19167 | 349 | 8,14 | -1,76 | 18055 | 349 | 8,45 | -1,70 | +
09.05.2025 | OOM201 | V 125552 | 18716 | 347 | 8,11 | -1,26 | 18615 | 348 | 8,24 | -1,25 | +
09.05.2025 | OOM201 | V 125553 | 18345 | 349 | 8,12 | -1,44 | 18917 | 348 | 7,84 | -1,54 | +
09.05.2025 | OOM201 | V 125554 | 19517 | 350 | 7,47 | -1,16 | 19820 | 350 | 7,30 | -1,24 | +
09.05.2025 | OOM201 | V 125555 | 19541 | 349 | 7,77 | -1,40 | 18452 | 350 | 8,24 | -1,50 | +
09.05.2025 | OOM201 | V 125556 | 17713 | 348 | 8,38 | -1,20 | 18080 | 348 | 8,48 | -1,23 | +
09.05.2025 | OOM201 | V 125557 | 18719 | 348 | 8,22 | -1,39 | 19319 | 347 | 7,84 | -1,22 | +
09.05.2025 | OOM201 | V 125558 | 18876 | 348 | 8,22 | -1,00 | 18388 | 350 | 8,22 | -1,08 | +
09.05.2025 | OOM201 | V 125559 | 19080 | 347 | 8,16 | -1,28 | 19091 | 346 | 8,02 | -1,31 | +
09.05.2025 | OOM201 | V 125560 | 19705 | 348 | 7,57 | -1,43 | 19310 | 349 | 7,88 | -1,49 | +
09.05.2025 | OOM201 | V 125561 | 18295 | 347 | 8,11 | -1,09 | 19109 | 347 | 7,73 | -1,05 | +
09.05.2025 | OOM201 | V 125562 | 18531 | 349 | 7,92 | -1,25 | 17768 | 349 | 8,32 | -1,27 | +
09.05.2025 | OOM201 | V 125563 | 18874 | 349 | 8,28 | -1,66 | 18599 | 348 | 8,42 | -1,61 | +
09.05.2025 | OOM201 | V 125564 | 18925 | 349 | 8,02 | -1,39 | 19845 | 350 | 7,93 | -1,59 | +
09.05.2025 | OOM201 | V 125565 | 17930 | 348 | 8,48 | -1,30 | 17497 | 347 | 8,82 | -1,46 | +
09.05.2025 | OOM201 | V 125566 | 19430 | 350 | 7,70 | -1,21 | 19203 | 349 | 7,94 | -1,12 | +
09.05.2025 | OOM201 | V 125567 | 18414 | 348 | 8,32 | -1,06 | 18223 | 349 | 8,59 | -1,17 | +
09.05.2025 | OOM201 | V 125568 | 19320 | 348 | 8,22 | -1,27 | 19160 | 348 | 8,09 | -1,21 | +
09.05.2025 | OOM201 | V 125569 | 19527 | 349 | 7,61 | -1,43 | 18267 | 350 | 8,34 | -1,58 | +
09.05.2025 | OOM201 | V 125570 | 18784 | 347 | 7,97 | -1,15 | 19098 | 350 | 7,84 | -1,20 | +
09.05.2025 | OOM201 | V 125571 | 19237 | 350 | 8,29 | -1,25 | 18505 | 348 | 8,70 | -1,32 | +
09.05.2025 | OOM201 | V 125572 | 18563 | 348 | 7,94 | -1,16 | 18012 | 350 | 8,52 | -1,35 | +
09.05.2025 | OOM201 | V 125573 | 19504 | 349 | 8,11 | 0,23 | 18351 | 348 | 8,43 | -1,47 | +
09.05.2025 | OOM201 | V 125574 | 20169 | 349 | 8,47 | -1,36 | 18818 | 342 | 8,79 | -1,37 | +
09.05.2025 | OOM201 | V 125575 | 19342 | 350 | 7,79 | -1,57 | 18211 | 349 | 8,41 | -1,82 | +
09.05.2025 | OOM201 | V 125576 | 18759 | 345 | 8,04 | -1,22 | 17866 | 350 | 8,34 | -1,36 | +
09.05.2025 | OOM201 | V 125577 | 19814 | 348 | 7,24 | -0,84 | 18610 | 345 | 7,76 | -0,98 | +
09.05.2025 | OOM201 | V 125578 | 19507 | 350 | 7,53 | -1,16 | 17588 | 349 | 8,34 | -1,35 | +
09.05.2025 | OOM201 | V 125579 | 19275 | 349 | 7,88 | -1,33 | 18829 | 349 | 8,22 | -1,32 | +
09.05.2025 | OOM201 | V 125580 | 18580 | 348 | 8,48 | -1,32 | 18684 | 345 | 8,49 | -1,27 | +
09.05.2025 | OOM201 | V 125581 | 19238 | 347 | 7,75 | -1,09 | 19476 | 348 | 7,84 | -1,14 | +
09.05.2025 | OOM201 | V 125582 | 18470 | 350 | 8,53 | -1,81 | 18741 | 347 | 8,35 | -1,68 | +
09.05.2025 | OOM201 | V 125583 | 19320 | 346 | 7,94 | -1,30 | 19065 | 349 | 7,87 | -1,23 | +
09.05.2025 | OOM201 | V 125584 | 17936 | 349 | 8,40 | -1,24 | 18296 | 350 | 8,39 | -1,33 | +
09.05.2025 | OOM201 | V 125585 | 18422 | 348 | 7,86 | -1,17 | 18163 | 349 | 8,11 | -1,11 | +
09.05.2025 | OOM201 | V 125586 | 18381 | 347 | 8,05 | -1,21 | 17353 | 350 | 8,35 | -1,20 | +
09.05.2025 | OOM201 | V 125587 | 19256 | 348 | 7,80 | -1,31 | 18590 | 348 | 8,18 | -1,33 | +
09.05.2025 | OOM201 | V 125588 | 18852 | 350 | 7,97 | -1,34 | 18888 | 349 | 8,47 | -1,97 | +
12.05.2025 | OOM201 | V 125589 | 15808 | 345 | 6,65 | -0,80 | 15616 | 347 | 6,55 | -0,90 | +
12.05.2025 | OOM201 | V 125590 | 16094 | 350 | 5,90 | -0,87 | 16087 | 347 | 5,89 | -0,87 | +
12.05.2025 | OOM201 | V 125591 | 16244 | 349 | 6,41 | -0,76 | 15370 | 344 | 6,48 | -0,75 | +
12.05.2025 | OOM201 | V 125592 | 16816 | 349 | 5,71 | -1,05 | 16744 | 350 | 5,73 | -1,18 | +
12.05.2025 | OOM201 | V 125593 | 17468 | 347 | 5,59 | -0,85 | 16950 | 346 | 5,77 | -0,85 | +
12.05.2025 | OOM201 | V 125594 | 17476 | 343 | 5,47 | -0,74 | 16333 | 345 | 5,97 | -0,84 | +
12.05.2025 | OOM201 | V 125595 | 16774 | 350 | 6,01 | -0,88 | 15814 | 349 | 6,18 | -0,93 | +
12.05.2025 | OOM201 | V 125596 | 18958 | 347 | 5,26 | -0,90 | 18322 | 349 | 5,46 | -0,93 | +
12.05.2025 | OOM201 | V 125597 | 16508 | 350 | 6,06 | -1,04 | 17272 | 349 | 5,55 | -0,93 | +
12.05.2025 | OOM201 | V 125598 | 18412 | 342 | 5,17 | -1,06 | 18107 | 340 | 5,20 | -1,13 | +
12.05.2025 | OOM201 | V 125599 | 16265 | 346 | 5,95 | -0,85 | 16567 | 349 | 5,89 | -0,81 | +
12.05.2025 | OOM201 | V 125600 | 16447 | 346 | 5,96 | -0,84 | 15650 | 348 | 6,14 | -0,87 | +