## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM4413
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
14.05.2025 | OOA101-V | 103801 | 12449 | 30 | +
14.05.2025 | OOA101-V | 103802 | 11685 | 27 | +
14.05.2025 | OOA101-V | 103803 | 12011 | 28 | +
14.05.2025 | OOA101-V | 103804 | 11883 | 31 | +
14.05.2025 | OOA101-V | 103805 | 11559 | 31 | +
14.05.2025 | OOA101-V | 103806 | 12503 | 26 | +
14.05.2025 | OOA101-V | 103807 | 11496 | 29 | +
14.05.2025 | OOA101-V | 103808 | 11960 | 28 | +
14.05.2025 | OOA101-V | 103809 | 11698 | 29 | +
14.05.2025 | OOA101-V | 103810 | 11450 | 29 | +
14.05.2025 | OOA101-V | 103811 | 11557 | 32 | +
14.05.2025 | OOA101-V | 103812 | 11878 | 29 | +
14.05.2025 | OOA101-V | 103813 | 11729 | 32 | +
14.05.2025 | OOA101-V | 103814 | 12251 | 26 | +
14.05.2025 | OOA101-V | 103815 | 11795 | 31 | +
14.05.2025 | OOA101-V | 103816 | 11664 | 32 | +
14.05.2025 | OOA101-V | 103817 | 11812 | 26 | +
14.05.2025 | OOA101-V | 103818 | 11650 | 33 | +
14.05.2025 | OOA101-V | 103819 | 12009 | 26 | +
14.05.2025 | OOA101-V | 103820 | 12005 | 27 | +
14.05.2025 | OOA101-V | 103821 | 11838 | 30 | +
14.05.2025 | OOA101-V | 103822 | 11945 | 29 | +
14.05.2025 | OOA101-V | 103823 | 11565 | 33 | +
14.05.2025 | OOA101-V | 103824 | 11445 | 30 | +
14.05.2025 | OOA101-V | 103825 | 11480 | 28 | +
14.05.2025 | OOA101-V | 103826 | 11446 | 31 | +
14.05.2025 | OOA101-V | 103827 | 11308 | 28 | +
14.05.2025 | OOA101-V | 103828 | 11667 | 36 | +
14.05.2025 | OOA101-V | 103829 | 11477 | 30 | +
14.05.2025 | OOA101-V | 103830 | 11820 | 34 | +
14.05.2025 | OOA101-V | 103831 | 11598 | 29 | +
14.05.2025 | OOA101-V | 103832 | 11427 | 30 | +
14.05.2025 | OOA101-V | 103833 | 11729 | 34 | +
14.05.2025 | OOA101-V | 103834 | 12305 | 30 | +
14.05.2025 | OOA101-V | 103835 | 11820 | 32 | +
14.05.2025 | OOA101-V | 103836 | 12434 | 31 | +
14.05.2025 | OOA101-V | 103837 | 11594 | 31 | +
14.05.2025 | OOA101-V | 103838 | 12613 | 30 | +
14.05.2025 | OOA101-V | 103839 | 11486 | 32 | +
14.05.2025 | OOA101-V | 103840 | 11525 | 32 | +
14.05.2025 | OOA101-V | 103841 | 11952 | 36 | +
14.05.2025 | OOA101-V | 103842 | 12172 | 33 | +
14.05.2025 | OOA101-V | 103843 | 11701 | 35 | +
14.05.2025 | OOA101-V | 103844 | 12138 | 29 | +
14.05.2025 | OOA101-V | 103845 | 12222 | 28 | +
14.05.2025 | OOA101-V | 103846 | 11874 | 36 | +
14.05.2025 | OOA101-V | 103847 | 11702 | 32 | +
14.05.2025 | OOA101-V | 103848 | 11891 | 37 | +
14.05.2025 | OOA101-V | 103849 | 11347 | 25 | +
14.05.2025 | OOA101-V | 103850 | 11710 | 30 | +
14.05.2025 | OOA101-V | 103851 | 11468 | 29 | +
14.05.2025 | OOA101-V | 103852 | 11788 | 35 | +
14.05.2025 | OOA101-V | 103853 | 11622 | 37 | +
14.05.2025 | OOA101-V | 103854 | 11623 | 44 | +
14.05.2025 | OOA101-V | 103855 | 11790 | 36 | +
14.05.2025 | OOA101-V | 103856 | 12394 | 29 | +
14.05.2025 | OOA101-V | 103857 | 12061 | 32 | +
14.05.2025 | OOA101-V | 103858 | 11670 | 34 | +
14.05.2025 | OOA101-V | 103859 | 11769 | 28 | +
14.05.2025 | OOA101-V | 103860 | 11949 | 31 | +
14.05.2025 | OOA101-V | 103861 | 12164 | 36 | +
14.05.2025 | OOA101-V | 103862 | 11576 | 31 | +
14.05.2025 | OOA101-V | 103863 | 11471 | 27 | +
14.05.2025 | OOA101-V | 103864 | 12038 | 33 | +
14.05.2025 | OOA101-V | 103865 | 11619 | 30 | +
14.05.2025 | OOA101-V | 103866 | 11448 | 30 | +
14.05.2025 | OOA101-V | 103867 | 11858 | 28 | +
14.05.2025 | OOA101-V | 103868 | 12383 | 35 | +
14.05.2025 | OOA101-V | 103869 | 12047 | 31 | +
14.05.2025 | OOA101-V | 103870 | 12108 | 27 | +
14.05.2025 | OOA101-V | 103871 | 11288 | 27 | +
14.05.2025 | OOA101-V | 103872 | 11898 | 30 | +
14.05.2025 | OOA101-V | 103873 | 11701 | 27 | +
14.05.2025 | OOA101-V | 103874 | 11570 | 28 | +
14.05.2025 | OOA101-V | 103875 | 11065 | 28 | +
14.05.2025 | OOA101-V | 103876 | 11315 | 31 | +
14.05.2025 | OOA101-V | 103877 | 11357 | 32 | +
14.05.2025 | OOA101-V | 103878 | 12244 | 32 | +
14.05.2025 | OOA101-V | 103879 | 11681 | 29 | +
14.05.2025 | OOA101-V | 103880 | 11742 | 30 | +
14.05.2025 | OOA101-V | 103881 | 11689 | 32 | +
14.05.2025 | OOA101-V | 103882 | 11955 | 33 | +
14.05.2025 | OOA101-V | 103883 | 11487 | 29 | +
14.05.2025 | OOA101-V | 103884 | 11547 | 32 | +
14.05.2025 | OOA101-V | 103885 | 11562 | 31 | +
14.05.2025 | OOA101-V | 103886 | 11793 | 34 | +
14.05.2025 | OOA101-V | 103887 | 11398 | 33 | +
14.05.2025 | OOA101-V | 103888 | 11147 | 32 | +
14.05.2025 | OOA101-V | 103889 | 12271 | 29 | +
14.05.2025 | OOA101-V | 103890 | 12484 | 28 | +
14.05.2025 | OOA101-V | 103891 | 11279 | 36 | +
14.05.2025 | OOA101-V | 103892 | 12178 | 26 | +
14.05.2025 | OOA101-V | 103893 | 11666 | 34 | +
14.05.2025 | OOA101-V | 103894 | 11484 | 39 | +
14.05.2025 | OOA101-V | 103895 | 11800 | 36 | +
14.05.2025 | OOA101-V | 103896 | 11660 | 39 | +
14.05.2025 | OOA101-V | 103897 | 11442 | 31 | +
14.05.2025 | OOA101-V | 103898 | 12424 | 32 | +
14.05.2025 | OOA101-V | 103899 | 12064 | 31 | +
14.05.2025 | OOA101-V | 103900 | 11708 | 34 | +
14.05.2025 | OOA101-V | 103901 | 11663 | 37 | +
14.05.2025 | OOA101-V | 103902 | 11776 | 36 | +
14.05.2025 | OOA101-V | 103903 | 11918 | 48 | +
14.05.2025 | OOA101-V | 103904 | 11354 | 30 | +
14.05.2025 | OOA101-V | 103905 | 11958 | 30 | +
14.05.2025 | OOA101-V | 103906 | 11448 | 35 | +
14.05.2025 | OOA101-V | 103907 | 11504 | 36 | +
14.05.2025 | OOA101-V | 103908 | 12265 | 31 | +
14.05.2025 | OOA101-V | 103909 | 11741 | 34 | +
14.05.2025 | OOA101-V | 103910 | 11865 | 46 | +
14.05.2025 | OOA101-V | 103911 | 12318 | 35 | +
14.05.2025 | OOA101-V | 103912 | 11815 | 36 | +
14.05.2025 | OOA101-V | 103913 | 11439 | 36 | +
14.05.2025 | OOA101-V | 103914 | 12388 | 33 | +
14.05.2025 | OOA101-V | 103915 | 11402 | 49 | +
14.05.2025 | OOA101-V | 103916 | 12158 | 35 | +
14.05.2025 | OOA101-V | 103917 | 12075 | 34 | +
14.05.2025 | OOA101-V | 103918 | 11452 | 37 | +
14.05.2025 | OOA101-V | 103919 | 11661 | 34 | +
14.05.2025 | OOA101-V | 103920 | 11520 | 33 | +
14.05.2025 | OOA101-V | 103921 | 11935 | 40 | +
14.05.2025 | OOA101-V | 103922 | 11867 | 36 | +
14.05.2025 | OOA101-V | 103923 | 12284 | 36 | +
14.05.2025 | OOA101-V | 103924 | 12002 | 32 | +
14.05.2025 | OOA101-V | 103925 | 11737 | 37 | +
14.05.2025 | OOA101-V | 103926 | 11825 | 38 | +
14.05.2025 | OOA101-V | 103927 | 12203 | 34 | +
14.05.2025 | OOA101-V | 103928 | 11926 | 37 | +
14.05.2025 | OOA101-V | 103929 | 11859 | 33 | +
14.05.2025 | OOA101-V | 103930 | 11276 | 31 | +
14.05.2025 | OOA101-V | 103931 | 12337 | 35 | +
14.05.2025 | OOA101-V | 103932 | 12194 | 38 | +
14.05.2025 | OOA101-V | 103933 | 11749 | 37 | +
14.05.2025 | OOA101-V | 103934 | 11477 | 37 | +
14.05.2025 | OOA101-V | 103935 | 11737 | 39 | +
14.05.2025 | OOA101-V | 103936 | 12640 | 36 | +
14.05.2025 | OOA101-V | 103937 | 11971 | 40 | +
14.05.2025 | OOA101-V | 103938 | 12112 | 35 | +
14.05.2025 | OOA101-V | 103939 | 11457 | 38 | +
14.05.2025 | OOA101-V | 103940 | 11459 | 38 | +
14.05.2025 | OOA101-V | 103941 | 11682 | 38 | +
14.05.2025 | OOA101-V | 103942 | 11977 | 39 | +
14.05.2025 | OOA101-V | 103943 | 11498 | 34 | +
14.05.2025 | OOA101-V | 103944 | 11874 | 36 | +
14.05.2025 | OOA101-V | 103945 | 11535 | 37 | +
14.05.2025 | OOA101-V | 103946 | 11456 | 35 | +
14.05.2025 | OOA101-V | 103947 | 11279 | 42 | +
14.05.2025 | OOA101-V | 103948 | 11280 | 36 | +
14.05.2025 | OOA101-V | 103949 | 11984 | 37 | +
14.05.2025 | OOA101-V | 103950 | 11766 | 35 | +
14.05.2025 | OOA101-V | 103951 | 11634 | 40 | +
14.05.2025 | OOA101-V | 103952 | 11333 | 32 | +
14.05.2025 | OOA101-V | 103953 | 11613 | 36 | +
14.05.2025 | OOA101-V | 103954 | 12034 | 40 | +
14.05.2025 | OOA101-V | 103955 | 11768 | 40 | +
14.05.2025 | OOA101-V | 103956 | 11513 | 35 | +
14.05.2025 | OOA101-V | 103957 | 11377 | 39 | +
14.05.2025 | OOA101-V | 103958 | 11562 | 41 | +
14.05.2025 | OOA101-V | 103959 | 12445 | 38 | +
14.05.2025 | OOA101-V | 103960 | 12253 | 36 | +
14.05.2025 | OOA101-V | 103961 | 11625 | 33 | +
14.05.2025 | OOA101-V | 103962 | 11718 | 41 | +
14.05.2025 | OOA101-V | 103963 | 11832 | 38 | +
14.05.2025 | OOA101-V | 103964 | 11435 | 34 | +
14.05.2025 | OOA101-V | 103965 | 11550 | 36 | +
14.05.2025 | OOA101-V | 103966 | 11738 | 34 | +
14.05.2025 | OOA101-V | 103967 | 11525 | 36 | +
14.05.2025 | OOA101-V | 103968 | 12439 | 36 | +
14.05.2025 | OOA101-V | 103969 | 11323 | 37 | +
14.05.2025 | OOA101-V | 103970 | 12263 | 38 | +
14.05.2025 | OOA101-V | 103971 | 11788 | 37 | +
14.05.2025 | OOA101-V | 103972 | 12267 | 34 | +
14.05.2025 | OOA101-V | 103973 | 11842 | 32 | +
14.05.2025 | OOA101-V | 103974 | 12325 | 36 | +
14.05.2025 | OOA101-V | 103975 | 12043 | 36 | +
14.05.2025 | OOA101-V | 103976 | 11337 | 37 | +
14.05.2025 | OOA101-V | 103977 | 11934 | 46 | +
14.05.2025 | OOA101-V | 103978 | 12424 | 38 | +
14.05.2025 | OOA101-V | 103979 | 11606 | 39 | +
14.05.2025 | OOA101-V | 103980 | 11669 | 40 | +
14.05.2025 | OOA101-V | 103981 | 11672 | 37 | +
14.05.2025 | OOA101-V | 103982 | 12316 | 39 | +
14.05.2025 | OOA101-V | 103983 | 12417 | 39 | +
14.05.2025 | OOA101-V | 103984 | 12202 | 38 | +
14.05.2025 | OOA101-V | 103985 | 11900 | 37 | +
14.05.2025 | OOA101-V | 103986 | 11714 | 38 | +
14.05.2025 | OOA101-V | 103987 | 11556 | 34 | +
14.05.2025 | OOA101-V | 103988 | 12206 | 38 | +
14.05.2025 | OOA101-V | 103989 | 12058 | 35 | +
14.05.2025 | OOA101-V | 103990 | 11456 | 38 | +
14.05.2025 | OOA101-V | 103991 | 11619 | 35 | +
14.05.2025 | OOA101-V | 103992 | 11676 | 37 | +
14.05.2025 | OOA101-V | 103993 | 12110 | 34 | +
14.05.2025 | OOA101-V | 103994 | 11645 | 39 | +
14.05.2025 | OOA101-V | 103995 | 11746 | 41 | +
14.05.2025 | OOA101-V | 103996 | 12297 | 35 | +
14.05.2025 | OOA101-V | 103997 | 11500 | 38 | +
14.05.2025 | OOA101-V | 103998 | 11576 | 40 | +
14.05.2025 | OOA101-V | 103999 | 11417 | 37 | +
14.05.2025 | OOA101-V | 104000 | 11961 | 39 | +