## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM4361
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
19.05.2025 | OOM102-A | V 105951 | 11053 | 119 | 7,03 | -1,51 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105952 | 11462 | 115 | 6,22 | -1,62 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105953 | 11236 | 119 | 5,84 | -1,24 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105954 | 11689 | 117 | 6,48 | -0,78 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105955 | 11227 | 119 | 5,98 | -1,49 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105956 | 11348 | 119 | 5,80 | -0,79 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105957 | 11124 | 120 | 6,46 | -1,24 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105958 | 11206 | 120 | 6,49 | -1,22 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105959 | 11270 | 119 | 6,76 | -1,53 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105960 | 11445 | 120 | 5,77 | -0,82 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105961 | 11284 | 119 | 6,46 | -1,36 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105962 | 11320 | 119 | 5,91 | -0,95 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105963 | 11126 | 120 | 5,84 | -0,97 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105964 | 11013 | 119 | 5,73 | -0,92 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105965 | 11199 | 118 | 6,16 | -0,88 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105966 | 11226 | 119 | 6,11 | -1,33 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105967 | 11049 | 120 | 6,46 | -1,23 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105968 | 10986 | 120 | 6,51 | -1,17 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105969 | 10921 | 118 | 6,49 | -0,48 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105970 | 10975 | 118 | 7,69 | -0,98 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105971 | 11431 | 118 | 7,45 | -1,30 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105972 | 11266 | 119 | 6,22 | -1,30 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105973 | 11061 | 120 | 6,47 | -1,26 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105974 | 11002 | 117 | 6,42 | -1,34 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105975 | 11230 | 119 | 6,43 | -1,21 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105976 | 11008 | 120 | 6,93 | -1,12 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105977 | 11414 | 120 | 6,30 | -1,39 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105978 | 11626 | 118 | 6,77 | -1,28 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105979 | 11150 | 120 | 6,60 | -1,46 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105980 | 11120 | 120 | 6,54 | -1,21 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105981 | 11449 | 120 | 6,25 | -1,36 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105982 | 11115 | 119 | 6,13 | -0,84 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105983 | 11334 | 114 | 6,14 | -1,62 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105984 | 11206 | 112 | 6,41 | -1,10 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105985 | 11193 | 120 | 6,32 | -0,80 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105986 | 11021 | 120 | 5,96 | -1,03 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105987 | 11230 | 120 | 6,21 | -1,10 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105988 | 11384 | 119 | 6,05 | -0,70 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105989 | 11121 | 117 | 6,19 | -1,31 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105990 | 10964 | 120 | 5,79 | -1,23 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105991 | 11067 | 117 | 6,36 | -1,40 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105992 | 11032 | 120 | 7,11 | -1,79 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105993 | 11014 | 120 | 6,05 | -1,55 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105994 | 11106 | 119 | 6,01 | -0,60 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105995 | 10952 | 120 | 6,16 | -0,83 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105996 | 11344 | 120 | 6,33 | -1,58 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105997 | 11100 | 119 | 6,09 | -1,15 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105998 | 10957 | 120 | 6,77 | -1,24 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105999 | 10928 | 119 | 6,82 | -1,25 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 106000 | 11020 | 119 | 6,26 | -1,33 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 106001 | 11393 | 119 | 6,02 | -1,15 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 106002 | 11083 | 120 | 6,31 | -1,44 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 106003 | 11276 | 120 | 6,09 | -0,81 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 106004 | 11127 | 120 | 5,90 | -1,18 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 106005 | 11274 | 120 | 6,24 | -1,19 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 106006 | 11227 | 120 | 6,40 | -1,51 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 106007 | 10819 | 120 | 5,98 | -1,05 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 106008 | 11257 | 114 | 6,32 | -1,10 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 106009 | 11467 | 120 | 6,35 | -0,91 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 106010 | 11385 | 120 | 6,09 | -1,37 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 106011 | 11150 | 119 | 6,48 | -0,83 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 106012 | 11189 | 119 | 6,43 | -0,41 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 106013 | 10949 | 120 | 6,89 | -1,78 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 106014 | 11383 | 120 | 6,01 | -0,76 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 106015 | 11013 | 120 | 6,32 | -1,27 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 106016 | 11088 | 120 | 5,59 | -1,08 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 106017 | 11154 | 120 | 6,48 | -1,04 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 106018 | 11168 | 118 | 5,89 | -0,61 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 106019 | 11214 | 117 | 5,87 | -0,90 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 106020 | 11668 | 116 | 6,11 | -1,14 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 106021 | 11213 | 118 | 5,63 | -0,97 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 106022 | 11111 | 115 | 6,04 | -1,26 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 106023 | 11305 | 119 | 6,06 | -1,43 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 106024 | 11272 | 118 | 5,57 | -1,13 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 106025 | 11395 | 119 | 6,54 | -1,21 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 106026 | 10978 | 118 | 6,07 | -1,21 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 106027 | 11257 | 120 | 6,46 | -0,50 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 106028 | 11295 | 118 | 5,83 | -0,62 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 106029 | 11387 | 118 | 5,81 | -1,22 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 106030 | 11161 | 120 | 5,75 | -1,34 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 106031 | 11320 | 117 | 6,07 | -1,60 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 106032 | 11460 | 119 | 6,32 | -1,21 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 106033 | 11384 | 116 | 6,22 | -1,04 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 106034 | 11293 | 115 | 6,20 | -0,99 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 106035 | 11403 | 118 | 5,85 | -1,30 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 106036 | 11324 | 120 | 6,00 | -1,26 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 106037 | 11273 | 119 | 5,98 | -1,25 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 106038 | 11160 | 118 | 6,39 | -1,02 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 106039 | 11244 | 117 | 5,88 | -1,81 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 106040 | 11487 | 119 | 6,47 | -2,01 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 106041 | 11323 | 119 | 6,73 | -1,85 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 106042 | 11390 | 119 | 6,12 | -1,34 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 106043 | 11148 | 120 | 6,38 | -1,31 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 106044 | 11417 | 118 | 6,15 | -1,67 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 106045 | 11414 | 120 | 6,31 | -1,80 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 106046 | 11272 | 119 | 6,69 | -1,98 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 106047 | 11077 | 116 | 5,51 | -1,34 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 106048 | 11452 | 118 | 6,06 | -1,69 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 106049 | 11224 | 116 | 5,33 | -1,04 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 106050 | 11106 | 119 | 5,79 | -1,28 | +