## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM4360
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
19.05.2025 | OOM102-A | V 105751 | 11474 | 119 | 6,03 | -1,46 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105752 | 11040 | 119 | 5,52 | -1,27 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105753 | 11325 | 118 | 6,78 | -1,21 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105754 | 11156 | 119 | 6,13 | -1,16 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105755 | 11239 | 119 | 6,44 | -1,10 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105756 | 11452 | 119 | 6,10 | -1,32 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105757 | 11450 | 120 | 5,67 | -0,85 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105758 | 11400 | 120 | 6,13 | -0,97 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105759 | 11319 | 120 | 6,04 | -1,02 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105760 | 11476 | 119 | 6,81 | -1,42 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105761 | 11182 | 118 | 6,31 | -0,99 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105762 | 11206 | 119 | 5,85 | -1,20 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105763 | 11075 | 120 | 6,37 | -1,01 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105764 | 11404 | 119 | 6,28 | -1,02 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105765 | 11448 | 119 | 5,50 | -1,46 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105766 | 11551 | 118 | 6,32 | -1,37 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105767 | 11189 | 119 | 5,93 | -1,35 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105768 | 11121 | 120 | 5,87 | -1,16 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105769 | 11216 | 120 | 6,07 | -1,57 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105770 | 11254 | 118 | 5,51 | -1,43 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105771 | 11415 | 118 | 5,79 | -1,26 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105772 | 11405 | 119 | 6,01 | -1,42 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105773 | 11215 | 119 | 6,01 | -1,94 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105774 | 11202 | 120 | 5,87 | -1,47 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105775 | 11495 | 118 | 5,44 | -1,07 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105776 | 11099 | 119 | 5,97 | -0,81 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105777 | 11226 | 119 | 6,11 | -0,95 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105778 | 11175 | 120 | 6,44 | -1,08 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105779 | 11183 | 119 | 6,73 | -1,06 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105780 | 11317 | 117 | 5,86 | -1,00 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105781 | 11041 | 119 | 6,16 | -0,87 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105782 | 11085 | 120 | 6,41 | -0,87 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105783 | 11087 | 120 | 6,12 | -0,55 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105784 | 11252 | 119 | 6,76 | -1,75 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105785 | 11160 | 118 | 6,39 | -1,39 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105786 | 11587 | 119 | 5,75 | -1,17 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105787 | 10988 | 120 | 6,90 | -1,57 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105788 | 11468 | 118 | 5,82 | -1,37 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105789 | 11415 | 118 | 5,90 | -0,81 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105790 | 11199 | 119 | 5,73 | -0,81 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105791 | 11339 | 119 | 6,42 | -0,79 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105792 | 11110 | 120 | 6,64 | -1,20 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105793 | 11149 | 119 | 6,24 | -1,02 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105794 | 11470 | 118 | 6,41 | -1,22 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105795 | 11031 | 119 | 6,90 | -1,33 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105796 | 11089 | 120 | 6,33 | -1,15 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105797 | 11425 | 119 | 6,15 | -1,26 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105798 | 11333 | 120 | 6,24 | -1,13 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105799 | 11153 | 120 | 6,53 | -0,85 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105800 | 11123 | 120 | 6,14 | -0,91 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105801 | 11070 | 119 | 6,31 | -0,85 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105802 | 11258 | 120 | 6,26 | -0,95 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105803 | 11186 | 120 | 6,20 | -0,86 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105804 | 11155 | 119 | 7,19 | -1,42 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105805 | 11303 | 118 | 5,32 | -1,19 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105806 | 11579 | 118 | 5,94 | -0,77 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105807 | 11423 | 119 | 6,52 | -1,14 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105808 | 11257 | 119 | 5,89 | -1,07 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105809 | 11281 | 119 | 6,49 | -1,18 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105810 | 11063 | 120 | 6,28 | -0,97 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105811 | 11211 | 120 | 5,95 | -1,14 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105812 | 11057 | 120 | 5,62 | -1,28 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105813 | 11070 | 120 | 6,85 | -1,23 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105814 | 11445 | 120 | 6,13 | -1,22 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105815 | 11236 | 118 | 6,49 | -1,38 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105816 | 11161 | 120 | 6,00 | -1,33 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105817 | 11326 | 120 | 5,96 | -1,53 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105818 | 11262 | 118 | 6,14 | -1,46 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105819 | 11382 | 120 | 5,91 | -1,26 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105820 | 11444 | 118 | 6,02 | -0,68 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105821 | 11382 | 118 | 5,89 | -1,21 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105822 | 11188 | 117 | 6,10 | -1,28 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105823 | 11515 | 119 | 5,80 | -1,62 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105824 | 11348 | 120 | 6,01 | -1,39 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105825 | 11412 | 118 | 6,19 | -0,84 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105826 | 11222 | 120 | 6,10 | -1,19 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105827 | 11085 | 120 | 6,27 | -1,15 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105828 | 11564 | 120 | 7,61 | -0,85 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105829 | 11237 | 119 | 6,90 | -1,37 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105830 | 11382 | 120 | 6,54 | -0,83 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105831 | 11132 | 120 | 6,45 | -1,23 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105832 | 11340 | 116 | 5,28 | -1,19 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105833 | 10936 | 119 | 5,98 | -0,85 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105834 | 11180 | 119 | 6,29 | -0,72 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105835 | 11037 | 120 | 6,68 | -1,27 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105836 | 11293 | 117 | 6,22 | -0,86 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105837 | 11060 | 118 | 6,77 | -1,15 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105838 | 11149 | 120 | 6,34 | -0,78 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105839 | 11501 | 117 | 5,76 | -1,32 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105840 | 11141 | 119 | 5,83 | -1,15 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105841 | 11120 | 120 | 6,02 | -1,20 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105842 | 11278 | 119 | 5,83 | -1,14 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105843 | 11373 | 118 | 6,00 | -0,88 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105844 | 11253 | 117 | 5,93 | -1,12 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105845 | 11359 | 120 | 6,10 | -0,49 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105846 | 10987 | 120 | 6,28 | -1,03 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105847 | 10963 | 119 | 5,76 | -1,72 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105848 | 11381 | 119 | 6,96 | -1,47 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105849 | 11312 | 120 | 6,34 | -1,03 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105850 | 11393 | 113 | 5,55 | -1,15 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105851 | 11212 | 120 | 5,64 | -1,12 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105852 | 11130 | 119 | 5,89 | -1,16 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105853 | 11078 | 119 | 6,14 | -1,36 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105854 | 11046 | 117 | 6,18 | -1,17 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105855 | 10998 | 106 | 11,10 | -1,08 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105856 | 11137 | 88 | 9,85 | -1,20 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105857 | 11266 | 68 | 9,10 | -1,39 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105858 | 10958 | 35 | 5,72 | -1,47 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105859 | 11172 | 44 | 6,09 | -0,56 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105860 | 11019 | 35 | 5,49 | -1,24 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105861 | 11069 | 36 | 5,80 | -0,75 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105862 | 10854 | 39 | 5,92 | -1,25 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105863 | 10951 | 41 | 5,95 | -0,74 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105864 | 11200 | 40 | 5,76 | -1,47 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105865 | 11102 | 50 | 6,06 | -1,38 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105866 | 11293 | 120 | 6,01 | -0,57 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105867 | 11182 | 118 | 6,63 | -1,70 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105868 | 11427 | 118 | 5,80 | -0,98 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105869 | 11012 | 117 | 6,01 | -1,24 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105870 | 11073 | 120 | 6,09 | -1,07 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105871 | 11329 | 118 | 5,89 | -0,76 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105872 | 11194 | 120 | 6,04 | -0,93 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105873 | 11223 | 118 | 5,50 | -0,97 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105874 | 11001 | 120 | 5,83 | -1,08 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105875 | 11132 | 116 | 5,71 | -1,51 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105876 | 11146 | 119 | 5,69 | -1,28 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105877 | 11408 | 120 | 6,06 | -1,19 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105878 | 11485 | 117 | 5,66 | -1,11 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105879 | 11098 | 118 | 5,55 | -0,26 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105880 | 11068 | 117 | 6,03 | -0,83 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105881 | 10980 | 119 | 5,83 | -0,64 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105882 | 11250 | 120 | 5,88 | -0,90 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105883 | 11124 | 119 | 5,85 | -0,94 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105884 | 11421 | 119 | 6,50 | -1,24 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105885 | 11419 | 120 | 5,74 | -0,93 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105886 | 11377 | 119 | 5,60 | -1,15 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105887 | 11332 | 117 | 5,89 | -1,05 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105888 | 11156 | 118 | 5,35 | -0,97 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105889 | 11495 | 120 | 6,15 | -0,89 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105890 | 11495 | 118 | 5,88 | -1,16 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105891 | 11151 | 120 | 5,86 | -1,25 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105892 | 11451 | 120 | 6,15 | -0,94 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105893 | 11237 | 117 | 5,98 | -1,02 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105894 | 11219 | 120 | 5,05 | -1,10 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105895 | 11112 | 119 | 5,84 | -0,76 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105896 | 11136 | 120 | 5,86 | -1,57 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105897 | 11224 | 120 | 6,27 | -1,50 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105898 | 11317 | 119 | 5,75 | -0,63 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105899 | 11443 | 115 | 5,12 | -0,89 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105900 | 10998 | 118 | 5,72 | -1,06 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105901 | 10895 | 119 | 5,56 | -0,66 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105902 | 11263 | 120 | 6,35 | -1,16 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105903 | 11263 | 120 | 5,69 | -0,93 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105904 | 11236 | 120 | 6,49 | -1,84 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105905 | 11128 | 119 | 5,78 | -1,42 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105906 | 11238 | 120 | 6,10 | -1,31 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105907 | 11025 | 120 | 6,01 | -1,39 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105908 | 11162 | 120 | 5,50 | -1,65 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105909 | 11202 | 111 | 6,14 | -1,36 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105910 | 11356 | 116 | 5,96 | -1,00 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105911 | 11061 | 117 | 6,05 | -1,43 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105912 | 11280 | 118 | 6,01 | -1,29 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105913 | 11425 | 119 | 6,33 | -1,52 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105914 | 10982 | 118 | 6,13 | -0,91 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105915 | 11249 | 118 | 6,57 | -0,91 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105916 | 11164 | 119 | 6,18 | -1,10 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105917 | 11410 | 119 | 5,43 | -1,70 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105918 | 11125 | 120 | 6,25 | -1,35 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105919 | 11284 | 118 | 6,09 | -1,35 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105920 | 11116 | 120 | 6,40 | -0,98 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105921 | 11334 | 120 | 6,47 | -1,19 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105922 | 11285 | 119 | 6,46 | -1,74 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105923 | 10985 | 119 | 6,01 | -1,64 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105924 | 11206 | 117 | 6,36 | -1,51 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105925 | 11363 | 117 | 6,70 | -1,59 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105926 | 11395 | 115 | 5,48 | -1,31 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105927 | 11180 | 119 | 6,38 | -1,35 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105928 | 11048 | 120 | 6,06 | -1,27 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105929 | 11265 | 111 | 5,94 | -1,40 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105930 | 11352 | 107 | 6,10 | -1,28 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105931 | 11377 | 108 | 6,63 | -1,49 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105932 | 11351 | 120 | 6,05 | -1,40 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105933 | 11306 | 108 | 6,19 | -1,71 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105934 | 11354 | 118 | 5,57 | -1,63 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105935 | 11156 | 116 | 6,05 | -1,07 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105936 | 11264 | 0 | 7,61 | -2,24 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105937 | 11171 | 116 | 6,72 | -1,04 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105938 | 11300 | 120 | 5,89 | -1,16 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105939 | 11225 | 117 | 6,64 | -1,55 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105940 | 11174 | 119 | 6,44 | -1,30 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105941 | 11224 | 116 | 6,23 | -1,12 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105942 | 11433 | 119 | 6,41 | -1,25 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105943 | 11420 | 119 | 6,47 | -1,33 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105944 | 11446 | 117 | 6,27 | -1,33 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105945 | 11129 | 116 | 5,94 | -1,20 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105946 | 11169 | 118 | 6,60 | -1,45 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105947 | 11184 | 120 | 5,74 | -1,30 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105948 | 11354 | 118 | 6,02 | -2,06 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105949 | 11317 | 119 | 6,45 | -1,82 | +
19.05.2025 | OOM102-A | V 105950 | 11202 | 120 | 6,14 | -1,02 | +